## Sheet1 (hidden)
Kalibrasi anak timbangan
Temperature |  | : 18,88 - 19,75 °c
Relative Humidity |  | : 61,2% - 60,9%
Pressure (mmHg) |  | : 755 - 755
Nomor seri |  | 01 - 1117309
µk (F1) |  | 100 | g
Ue |  | 0.15 | mg
Nominal | Standard | Balance Used | Unit | UUT |  | S1 | T1 | T2 | S2
|  |  |  | Class | SN/Marker
100 g | F1 | XS204 | gram | M1 | N/A | 100.0001 | 100.0421 | 100.042 | 100
[6 empty] | 99.9999 | 100.0421 | 100.042 | 100

## LK
LEMBAR KERJA TIMBANGAN BAYI
Nomor Sertifikat / Surat Keterangan : 51 /…………/…………-…………/ E -
Merek |  | :
Model/Type |  | :
No. Seri |  | :
Resolusi |  | : |  | kg |  | ( Digital / Analog )
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
Metode Kerja |  | :
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | awal: | akhir:
| 2. Kelembaban | : | awal: | akhir:
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi | : | Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan Pembacaan ( Toleransi ≤ 3 kali resolusi )
| Reading No. | Load : 5 kg |  | Load : 10 kg
|  | z1 (kg) | m1 (kg) | z1 (kg) | m1 (kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B. Penyimpangan Penunjukan ( Toleransi ≤ 10 kali resolusi )
| Massa (kg) | z1 | m1 | m2 | z2 | Penggunaan Standar
| 1 |  |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 2 + 1
| 5 |  |  |  |  | 5
| 10 |  |  |  |  | 5 + 2 + 2 + 1
| C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan |  |  | M= | 5 | kg | PAN TIMBANGAN BAYI
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Indication 1
Indication 2
IV. | Keterangan
-
-
V. | Alat ukur yang digunakan
| [1Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 210 |  |  |  |  | : (2790715 / 1060716 / 1840819A / 1850819B / 4490920 / 4470920 / 4480920 )
| [2Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 220 |  |  |  |  | : (2800715 / 1030716 / 1920819A / 1910819B / 4420920 / 4450920 / 4380920 ) *
| [2Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 220 |  |  |  |  | : (2810715 / 1020716 / 1930819A / 1900819B / 4460920 / 4400920 / 4370920 )
| [5Kg] Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM 230 |  |  |  |  | (2710715 / 6340716 / 1770819A / 1780819B / 4250920 / 4270920 / 4260920 )
Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO SN: 14082463 / 15062872 / 15062874 / 15062875 / 15062873
Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer, Merek : Greisinger , GFTB 200 SN : 34903051 / 34903053 / 34903046 / 34904091
| Thermohygrometer, Merek : EXTECH , SD700 SN |  |  |  | : A.100586 / A.100609 / A.100611 / A.100616 / A.100617 / A.100618 / A.100605
[Note : Untuk pengujian 2 Kg & 3 Kg menggunakan anak timbangan 2 Kg yang ada label ( * ) ]
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam BATAS / MELEBIHI toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VII. | Petugas Kalibrasi
0
2
1
3
4
1
0
2
4
3

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-28 | Kesimpulan HK terhide | HK sudah tertampil
|  | Hasil pengukuran kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
|  | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil pengujian kinerja LOP kurang dari sama dengan 5 kali resolusi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
2 | 2021-06-08 | Penyesuaian dengan sertifikat terbaru | DONE | Hamdan
3 | 2021-11-30 | Budget ketidakpastian maksimum | Done | Iqbal
4 | 22 Desember 2021 | Urutan alat input data tidak sesuai dengan LK | Done | Hamdan
5 | 10 Februari 2022 | Menambahkan Sheet Cetak Sertifikat | Done | Alpian
6 | 2022-04-05 | Penyesuaian dengan sertifikat terbaru ( anak timbang 4470920 dan thermohygro) | Done | Taufik
Rev 6 : 6.4.2022

## BUDGETING
Uncertainty Budget
Titik ukur | 1 | kg
Component |  | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 2e-06 | 2 | 60 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 1e-12 | 1.6667e-26
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 1.7321 | 50 | 0.0020412 | 1 | 0.0020412 | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Daya Ulang Pembacaan | kg | Normal | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 2e-06 | 1.7321 | 50 | 1.1547e-06 | 1 | 1.1547e-06 | 1.3333e-12 | 3.5556e-26
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
Jumlah | [8 empty] | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0020412
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50.0001
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.0041 | kg
Titik ukur | 2 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 4e-06 | 2 | 60 | 2e-06 | 1 | 2e-06 | 4e-12 | 2.6667e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 1.7321 | 50 | 0.0020412 | 1 | 0.0020412 | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 4e-06 | 1.7321 | 50 | 2.3094e-06 | 1 | 2.3094e-06 | 5.3333e-12 | 5.6889e-25
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 2e-06 | 1.7321 | 50 | 1.1547e-06 | 1 | 1.1547e-06 | 1.3333e-12 | 3.5556e-26
Jumlah | [8 empty] | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0020412
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50.0003
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.0041 | kg
Titik ukur | 3 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 3e-06 | 2 | 60 | 1.5e-06 | 1 | 1.5e-06 | 2.25e-12 | 8.4375e-26
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 1.7321 | 50 | 0.0020412 | 1 | 0.0020412 | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 3e-06 | 1.7321 | 50 | 1.7321e-06 | 1 | 1.7321e-06 | 3e-12 | 1.8e-25
Jumlah | [8 empty] | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0020412
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50.0001
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.0041 | kg
Titik ukur | 4 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 4e-06 | 2 | 60 | 2e-06 | 1 | 2e-06 | 4e-12 | 2.6667e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 1.4142 | 1000 | 0.0025 | 1 | 0.0025 | 6.25e-06 | 3.9063e-14
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1.3333e-06 | 1.7321 | 1000 | 7.698e-07 | 1 | 7.698e-07 | 5.9259e-13 | 3.5117e-28
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 4e-06 | 1.7321 | 1000 | 2.3094e-06 | 1 | 2.3094e-06 | 5.3333e-12 | 2.8444e-26
Jumlah | [8 empty] | 6.25e-06 | 3.9063e-14
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0025
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.0032
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.0049059 | kg
Titik ukur | 5 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 8e-06 | 2 | 60 | 4e-06 | 1 | 4e-06 | 1.6e-11 | 4.2667e-24
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 1.7321 | 50 | 0.0020412 | 1 | 0.0020412 | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 5e-06 | 1.7321 | 50 | 2.8868e-06 | 1 | 2.8868e-06 | 8.3333e-12 | 1.3889e-24
Jumlah | [8 empty] | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0020413
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50.0014
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.0041 | kg
Titik ukur | 6 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 5e-06 | 2 | 60 | 2.5e-06 | 1 | 2.5e-06 | 6.25e-12 | 6.5104e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 2 | 1000 | 0.0017678 | 1 | 0.0017678 | 3.125e-06 | 9.7656e-15
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1.6667e-06 | 1.7321 | 1000 | 9.6225e-07 | 1 | 9.6225e-07 | 9.2593e-13 | 8.5734e-28
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 6e-06 | 1.7321 | 1000 | 3.4641e-06 | 1 | 3.4641e-06 | 1.2e-11 | 1.44e-25
Jumlah | [8 empty] | 3.125e-06 | 9.7656e-15
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0017678
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.0123
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.003469 | kg
Titik ukur | 7 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 6e-06 | 2 | 60 | 3e-06 | 1 | 3e-06 | 9e-12 | 1.35e-24
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 2 | 1000 | 0.0017678 | 1 | 0.0017678 | 3.125e-06 | 9.7656e-15
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 2e-06 | 1.7321 | 1000 | 1.1547e-06 | 1 | 1.1547e-06 | 1.3333e-12 | 1.7778e-27
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 7e-06 | 1.7321 | 1000 | 4.0415e-06 | 1 | 4.0415e-06 | 1.6333e-11 | 2.6678e-25
Jumlah | [8 empty] | 3.125e-06 | 9.7656e-15
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0017678
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.0171
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.003469 | kg
Titik ukur | 8 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 4.6667e-06 | 2 | 60 | 2.3333e-06 | 1 | 2.3333e-06 | 5.4444e-12 | 4.9403e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 2 | 1000 | 0.0017678 | 1 | 0.0017678 | 3.125e-06 | 9.7656e-15
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1.5556e-06 | 1.7321 | 1000 | 8.981e-07 | 1 | 8.981e-07 | 8.0658e-13 | 6.5058e-28
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 8e-06 | 1.7321 | 1000 | 4.6188e-06 | 1 | 4.6188e-06 | 2.1333e-11 | 4.5511e-25
Jumlah | [8 empty] | 3.125e-06 | 9.7656e-15
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0017678
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 1000.0177
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.9623
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.003469 | kg
Titik ukur | 9 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 5.3333e-06 | 2 | 60 | 2.6667e-06 | 1 | 2.6667e-06 | 7.1111e-12 | 8.428e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0 | 2 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Daya Ulang Pembacaan | kg | t-student | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1.7778e-06 | 1.7321 | 1000 | 1.0264e-06 | 1 | 1.0264e-06 | 1.0535e-12 | 1.1099e-27
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 9e-06 | 1.7321 | 1000 | 5.1962e-06 | 1 | 5.1962e-06 | 2.7e-11 | 7.29e-25
Jumlah | [8 empty] | 3.5165e-11 | 1.5729e-24
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 5.93e-06
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 786.155
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 1.963
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 1.164e-05 | kg
Titik ukur | 10 | kg
Component | Unit | Distrribution | Ui | Divisor | Vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (Ciui)4/vi
Sertifikat Massa Standar | kg | normal | 4.5e-06 | 2 | 60 | 2.25e-06 | 1 | 2.25e-06 | 5.0625e-12 | 4.2715e-25
Resolusi | kg | rectangular | 0.0035355 | 1.7321 | 50 | 0.0020412 | 1 | 0.0020412 | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Daya Ulang Pembacaan | kg | normal | 0 | 1.4142 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Instability / Drif | kg | rectangular | 1.5e-06 | 1.7321 | 50 | 8.6603e-07 | 1 | 8.6603e-07 | 7.5e-13 | 1.125e-26
Efek Pembebanan tidak dipusat | kg | rectangular | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Buoyancy | kg | rectangular | 1e-05 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-06 | 1 | 5.7735e-06 | 3.3333e-11 | 2.2222e-23
Jumlah | [8 empty] | 4.1667e-06 | 3.4722e-13
Ketidakpastian baku | [8 empty] | 0.0020413
Derajat kebebasan effektiv. Veff | [8 empty] | 50.0009
Faktor cakupan, k, untuk TK 95% | [8 empty] | 2.0086
Ketidak pastian U = k.uc | [8 empty] | 0.0041 | kg
Koreksi maksimum |  | 0.004998 | kg
Ketidak pastian maksimum |  | 0.0041 | kg
LOP |  | 0.013198 | kg
| y | ax+b
Persamaan regresi | y
100 | 100.0001
1 | x | + | -0.0001762
0.40825
Note on A147: penunjukkan di timbangan

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI TIMBANGAN BAYI
Nomor Sertifikat : 51 / 3 / I - 17 / E - 005.03 DL
Merek |  | : | GEA
Model/Type |  | : | 123
No. Seri |  | : | 5
Resolusi |  | : | 0.005 | kg
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-02-03
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-02-04
Tempat Kalibrasi |  | : | Melati
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | 23.1768 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban | : | 59.9165 | ± | 2.3 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat | [9 empty] | Score
| 1. Fisik | : | Baik | [7 empty] | 5
| 2. Fungsi | : | Baik | [7 empty] | 5
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Simpangan Baku |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  |  | Score
| 1 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | 0.0041 |  |  | 2 | 1 | #REF!
| 5 | 5 |  |  |  | 0 |  | ≤ 3 kali resolusi | 0.0041 |  |  |  |  | 1
| 10 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0.015 | 0.0041 |  |  |  |  | 1
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Koreksi |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  |  | Secore
| 1 | 1.005 |  |  |  | -0.004998 |  | ≤ 10 kali resolusi | 0.0041 |  |  | 5 | 5 | 1
| 2 | 2 |  |  |  | 2e-06 |  |  | 0.0041 |  |  |  |  | 1
| 3 | 3 |  |  |  | 4e-06 |  |  | 0.0041 |  |  |  |  | 1
| 4 | 4 |  |  |  | 6e-06 |  |  | 0.0049059 |  |  |  |  | 1
| 5 | 5 |  |  |  | 5e-06 |  | 0.05 | 0.0041 |  |  |  |  | 1
| 6 | 6 |  |  |  | 7e-06 |  |  | 0.003469 |  |  |  |  | 1
| 7 | 7 |  |  |  | 7e-06 |  |  | 0.003469 |  |  |  |  | 1
| 8 | 8 |  |  |  | 1.1e-05 |  |  | 0.003469 |  |  |  |  | 1
| 9 | 9 |  |  |  | 1.1e-05 |  |  | 1.164e-05 |  |  |  |  | 1
| 10 | 10 |  |  |  | 1.3e-05 |  |  | 0.0041 |  |  |  |  | 1
C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| 0 (Pusat) | 1 (Depan) |  |  | 2 (Kiri) |  | 3 (Belakang) | 4 (Kanan) |  | Score Kinerja |  | 90
| 4.997 | 4.997 |  |  | 4.997 |  | 4.997 | 4.997
90
| D. Limit Of Performance | [10 empty] | 0.005
| Koreksi maksimum (kg) | Ketidakpastian maksimum (kg) |  |  |  | Limit of Perfomance (kg) |  | Hasil
| 0.004998 | 0.0041 |  |  |  | 0.013198 | [5 empty] | Bagus
IV. | Keterangan | [10 empty] | Cukup
| Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2 | [10 empty] | Buruk
| Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman | [10 empty] | Sangat buruk
Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 2x s/d 3x resolusi
Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 1x s/d 2x resolusi
V. | Alat ukur yang digunakan | [10 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 2x s/d 3x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | [10 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 3x s/d 5x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920 | [10 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 5x s/d 7x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920 | [10 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 7x s/d 10x resolusi
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920 | [10 empty] | Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) ≥10x resolusi
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Hary Ernanto
| Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score
| Dibuat : | Hary Ernanto |  |  | 2022-03-04 |  |  | 100
Diperiksa :

## ID
INPUT DATA KALIBRASI TIMBANGAN BAYI
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 51 / | 3 / I - 17 / E - 005.03 DL
Merek |  | : | GEA
Model/Type |  | : | 123
No. Seri |  | : | 5
Resolusi |  | : | 0.005 | kg | Digital
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-02-03
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-02-04
Tempat Kalibrasi |  | : | Melati
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  | awal | akhir | mean
| 1. Suhu | : | 22 | 24 | 23
| 2. Kelembaban | : | 60 | 63 | 61.5
| 3. Tekanan Ruangan | : | 1000 | 1002 | 1001
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik | [6 empty] | Resolusi | Distribusi | Divisor
[10 empty] | Analog | segi 3 | 2.4495
[10 empty] | Digital | segi 4 | 1.7321
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
|  | Load : 5 kg |  |  | Load : 10 kg
| Reading No. | z1 (kg) | m1 (kg) | m-z (kg) | z1 (kg) | m1 (kg) | m-z (kg)
| 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
| 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10
|  |  | SD | 0 |  | SD | 0
B. Penyimpangan Penunjukan
| Mass (kg) | z1 | m1 | m2 | z2 | Rata -rata pembacaan ((m1-z1)+(m2-z2))/2 | Massa konvensional | Koreksi (mc-rata rata pembacaan) | Koreksi maksimum (kg) |  | Absolute koreksi
| 1 | 0 | 1.005 | 1.005 | 0 | 1.005 | 1 | -0.004998 | 0.004998 |  | 0.004998
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2e-06 |  |  | 2e-06
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4e-06 |  |  | 4e-06
| 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6e-06 |  |  | 6e-06
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5e-06 |  |  | 5e-06
| 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7e-06 |  |  | 7e-06
| 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7e-06 |  |  | 7e-06
| 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1.1e-05 |  |  | 1.1e-05
| 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1.1e-05 |  |  | 1.1e-05
| 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1.3e-05 |  |  | 1.3e-05
| C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan |  |  | M | 5 | kg
| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Indication 1 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996 | 4.996
| Indication 2 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998 | 4.998
| Position | Indication 1 | Indication 2 | Rata rata pembacaan | Perbedaan Posisi | Absolute | Maksimum
| 0 | 4.996 | 4.998 | 4.997 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4.996 | 4.998 | 4.997 | 0 | 0
| 2 | 4.996 | 4.998 | 4.997 | 0 | 0
| 3 | 4.996 | 4.998 | 4.997 | 0 | 0
| 4 | 4.996 | 4.998 | 4.997 | 0 | 0
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
| Hary Ernanto |  |  | Tanggal |  | 2022-03-04

## LH
HASIL KALIBRASI TIMBANGAN BAYI
Nomor Sertifikat : 51 / 3 / I - 17 / E - 005.03 DL
Merek |  | : | GEA
Model/Type |  | : | 123
No. Seri |  | : | 5
Resolusi |  | : | 0.005 | kg
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-02-03
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-02-04
Tempat Kalibrasi |  | : | Melati
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | 23.1768 | ± | 0.5 | °C
| 2. Kelembaban | : | 59.9165 | ± | 2.3 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
A. Daya Ulang Pembacaan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Simpangan Baku | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | #REF! |  |  |  | #REF! | ≤ 3 kali resolusi |  | 0.0041
| 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | ± | 0.0041
| 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | ± | 0.0041
B. Penyimpangan Penunjukan
| Standar (kg) | Pembacaan Alat (kg) |  |  |  | Koreksi | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | 1.005 |  |  |  | -0.004998 | ≤ 10 kali resolusi |  | ± | 0.0041
| 2 | 2 |  |  |  | 2e-06 |  |  | ± | 0.0041
| 3 | 3 |  |  |  | 4e-06 |  |  | ± | 0.0041
| 4 | 4 |  |  |  | 6e-06 |  |  | ±
| 5 | 5 |  |  |  | 5e-06 |  |  | ± | 0.0041
| 6 | 6 |  |  |  | 7e-06 |  |  | ±
| 7 | 7 |  |  |  | 7e-06 |  |  | ±
| 8 | 8 |  |  |  | 1.1e-05 |  |  | ±
| 9 | 9 |  |  |  | 1.1e-05 |  |  | ±
| 10 | 10 |  |  |  | 1.3e-05 |  |  | ± | 0.0041
C. Efek Pembebanan Tidak di Pusat Pan
| 0 (Pusat) | 1 (Depan) |  |  |  | 2 (Kiri) | 3 (Belakang) |  | 4 (Kanan)
| 4.997 | 4.997 |  |  |  | 4.997 | 4.997 |  | 4.997
D. Evaluasi Kinerja Timbangan Bayi Berdasarkan LOP
| Koreksi maksimum (kg) | Ketidakpastian maksimum (kg) |  |  |  | Limit of Perfomance (kg) | Hasil
| 0.004998 | 0.0041 |  |  |  | 0.013198
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
Hasil pengukuran timbangan bayi berdasarkan LOP ( Limit Of Perfomance ) 2x s/d 3x resolusi
V. | Alat ukur yang digunakan
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi
Hary Ernanto
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
[12 empty] | Donny Martha | NIP 198103112010121001
[12 empty] | Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001

## Sertifikat
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 51 / 3 / I - 17 / E - 005.03 DL
GM.051-18
Nama Alat : | Timbangan Bayi |  | Nomor Order : |  | E - 005.03 DL
Merek |  | : | GEA
Model / Tipe |  | : | 123
Nomor Seri |  | : | 123
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-02-03
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-02-04
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Hary Ernanto
Lokasi Kalibrasi |  | : | Melati
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 051-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-06-03
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 005.03 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI TIMBANGAN BAYI
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-02-04
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 4 February 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 February 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 4 February 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 4 February 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal

## SERTIFIKAT (2) (hidden)
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 18 / 3 / I - 17 / E - 005.03 DL
OA.024-18
Nama Alat : | Fetal Doppler |  | Nomor Order : |  | E - 005.03 DL
Merek |  | : | bistos
Model / Tipe |  | : | BT - 200
Nomor Seri |  | : | BDH10736
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | IGD
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-04
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-03-05
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Septia Khairunnisa
Lokasi Kalibrasi |  | : | IGD
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 024 - 18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-06-03
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 00.000 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Fetal Doppler
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-03-05
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 5 March 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 March 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 March 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 5 March 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 1e-06 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 1e-06 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 35 | -2 | -0.4 | 0.8
|  | 20 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 40 | -1.7 | -0.3 | 0.7
|  | 25 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 50 | -1.4 | -0.3 | 0.55
|  | 30 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 60 | -1.1 | -0.5 | 0.3
|  | 35 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 70 | -0.7 | -0.8 | 0.05
|  | 37 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 80 | -0.4 | -1.3 | 0.45
|  | 40 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 90 | -0.1 | -2 | 0.95
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 35 | -0.8 | 0.6 | 0.7
|  | 20 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 40 | -0.4 | 0.3 | 0.35
|  | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 50 | 0 | -0.2 | 0.1
|  | 30 | -0.4 | -0.3 | 0.05 |  |  | 60 | 0.3 | -0.6 | 0.45
|  | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 |  |  | 70 | 0.7 | -0.8 | 0.75
|  | 37 | -0.7 | -0.8 | 0.05 |  |  | 80 | 1.1 | -0.9 | 1
|  | 40 | -0.8 | -1.1 | 0.15 |  |  | 90 | 1.5 | -0.8 | 1.15
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 35 | -2.2 | -1.4 | 0.4
|  | 20 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 40 | -2 | -1.3 | 0.35
|  | 25 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  |  | 50 | -1.8 | -1.3 | 0.25
|  | 30 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 60 | -1.6 | -1.5 | 0.05
|  | 35 | -0.2 | 0.3 | 0.25 |  |  | 70 | -1.4 | -1.9 | 0.25
|  | 37 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 80 | -1.2 | -2.5 | 0.65
|  | 40 | -0.2 | 0.5 | 0.35 |  |  | 90 | -1 | -3.2 | 1.1
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-06 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-06 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3
| 2 | 15 | 1e-06 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3
| 3 | 15 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.5
| 12 | 15 | 0.6 | -0.6 | 0.6 |  |  | 12 | 35 | -2 | -0.4 | 0.8 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 13 | 35 | -0.8 | 0.6 | 0.7 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  |  | 14 | 35 | -2.2 | -1.4 | 0.4 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.3 | 1e-06 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2 | 3.3
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4 | 2.6
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7 | 2.3
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8 | 2.6
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 0.3 | -0.5 | 0.4 |  |  | 12 | 40 | -1.7 | -0.3 | 0.7 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 13 | 40 | -0.4 | 0.3 | 0.35 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 14 | 40 | -2 | -1.3 | 0.35 |  | 12 | 2.6
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14 | 2.3
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15 | 2.8
| 18 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16 | 2.2
[14 empty] | 17 | 1.6
C | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18 | 2
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  |  | 12 | 50 | -1.4 | -0.3 | 0.55
| 13 | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 13 | 50 | 0 | -0.2 | 0.1
| 14 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  |  | 14 | 50 | -1.8 | -1.3 | 0.25
| 15 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 1e-06 | - | 0
D | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | 0.4 | -0.2 | 0.3 |  |  | 12 | 60 | -1.1 | -0.5 | 0.3
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0.05 |  |  | 13 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0.45
| 14 | 30 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 14 | 60 | -1.6 | -1.5 | 0.05
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 1e-06 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | 0.8 | -0.1 | 0.45 |  |  | 12 | 70 | -0.7 | -0.8 | 0.05
| 13 | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 |  |  | 13 | 70 | 0.7 | -0.8 | 0.75
| 14 | 35 | -0.2 | 0.3 | 0.25 |  |  | 14 | 70 | -1.4 | -1.9 | 0.25
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | 1 | -0.1 | 0.55 |  |  | 12 | 80 | -0.4 | -1.3 | 0.45
| 13 | 37 | -0.7 | -0.8 | 0.05 |  |  | 13 | 80 | 1.1 | -0.9 | 1
| 14 | 37 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | 14 | 80 | -1.2 | -2.5 | 0.65
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 |  |  | 12 | 90 | -0.1 | -2 | 0.95
| 13 | 40 | -0.8 | -1.1 | 0.15 |  |  | 13 | 90 | 1.5 | -0.8 | 1.15
| 14 | 40 | -0.2 | 0.5 | 0.35 |  |  | 14 | 90 | -1 | -3.2 | 1.1
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 |  |  |  | 14 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2022 | 2020 |  |  | %RH | 2022 | 2020
15 | 0.5 | -0.7 | 0.6 |  | 35 | -2.2 | -1.4 | 0.4
20 | 0.2 | -0.4 | 0.3 |  | 40 | -2 | -1.3 | 0.35 |  | Suhu | 23 | 23.1768 | 1.4142 | 0.5
25 | 0.1 | -0.2 | 0.15 |  | 50 | -1.8 | -1.3 | 0.25 |  | %RH | 61.5 | 59.9165 | 2.1213 | 2.3
30 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 60 | -1.6 | -1.5 | 0.05
35 | -0.2 | 0.3 | 0.25 |  | 70 | -1.4 | -1.9 | 0.25
37 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 80 | -1.2 | -2.5 | 0.65 |  | HASIL | ( 23.2 ± 0.5 ) °C
40 | -0.2 | 0.5 | 0.35 |  | 90 | -1 | -3.2 | 1.1 |  |  | ( 59.9 ± 2.3 ) %RH
FORECAST
[10 empty] | Suhu | 0.1768
[10 empty] | Kelembaban | -1.5835
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 23.2 | 0.5 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 59.9 | 2.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
14

## SERTIFIKAT. (hidden)
16
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 51 / | [6 empty] | Tanggal kalibrasi alat | Bulan | Tahun
|  |  | GM.S - 051-18 / REV : 0 |  |  |  | 5 | Maret | 2022
ISI DATA DISINI ^^
Nama Alat : | Timbangan Bayi |  | Nomor Order : |  |  | Nomor : 51 /
Merek |  | : | GEA
Model / Tipe |  | : | 123
Nomor Seri |  | : | 5
Kapasitas |  | : |  |  |  | 0
Resolusi |  | : | 0.005 | Kg
Nama Pemilik : | RSUD Datu Sanggul |  | Identitas Pemilik : |  |  | Negeri
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | laboratorium kalibrasi lpfk banjarbaru
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 44595
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-02-04
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Hary Ernanto |  |  |  | Kalibrasi
Lokasi Kalibrasi |  | : | Melati |  |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Maret 2023 |  |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Maret 2023
Metode Kerja |  | : | MK 051-18 |  |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 5 Maret 2023
|  |  | Banjarbaru, |  | 2022-06-03
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
Note on D13: yanteklabpklpfkbjb@gmail.com: UBAH SATUANNYA SESUAI DENGAN SATUAN ALATNYA

## SURAT KETERANGAN (hidden)
GM.S - 051-18 / REV : 0
SURAT KETERANGAN
Nomor : 51 / M -
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | RSUD Datu Sanggul
Alamat |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nomor Order |  | : | Nomor : 51 /
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | Timbangan Bayi | GEA |  | 123 | 5 | 44596
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2022-06-03
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## Setifikat (hidden)
1 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK | 3 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2021 | 2018 | [5 empty] | Recall 1 | Recall 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (2790715) | 1 | -3.2e-06 | 7e-07 | 1.95e-06 | 1.8e-06 | 1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (1840819) | 1 | 6e-07 |  | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
| 2* | 2e-06 | -1e-06 | 1.5e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2* | 3.1e-06 | - | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3e-06 | 2 |  | 2 | 1.9e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 5 | -6e-06 | -2e-06 | 2e-06 | 7e-06 | 5 |  | 5 | 9e-06 |  | 1e-05 | 8e-06 | 5
2 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK | 4 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2020 | 2018 | [5 empty] | Recall 1 | Recall 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (2790716) | 1 | 1e-06 | 6.2e-07 | 1.9e-07 | 2e-06 | 1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (1850819) | 1 | 1.1e-06 |  | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
| 2* | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2* | 1.8e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 2 | 6e-06 | 3e-06 | 1.5e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2 | 1.9e-06 |  | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 5 | -7e-06 | 2e-06 | 4.5e-06 | 7e-06 | 5 |  | 5 | 3.5e-06 |  | 1e-05 | 8e-06 | 5
5 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK | 6 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2020 | 2016 | [5 empty] | 2022 | 2020
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (4490920) | 1 | 9e-07 | 1e-06 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (4470920) | 1 | 2e-06 | 6e-07 | 2e-06 | 2e-06 | 1
| 2* | 1e-07 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2* | 2e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
| 2 | -1e-07 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2 |  | 2 | 4e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
| 5 | 3.7e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5 |  | 5 | 5e-06 | 3.5e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
7 | Massa (kg) | Tahun |  | Drift | U95 | MK
|  | 2020 | 2016
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210 (4480920) | 1 | 2e-07 | 1e-06 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
| 2* | 1.6e-06 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 2 | 5e-07 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2
| 5 | 3.6e-06 | 1e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
1KG | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 2790715 | -3.2e-06 | 7e-07 | 1.95e-06 | 1.8e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1060716 | 1e-06 | 6.2e-07 | 1.9e-07 | 2e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1840819 | 6e-07 | 0 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1850819 | 1.1e-06 | 0 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | 9e-07 | 1e-06 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | 2e-06 | 6e-07 | 2e-06 | 2e-06 | 1
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4480920 | 2e-07 | 1e-06 | 2e-06 | 1.6e-06 | 1
2KG * | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2800715 | 2e-06 | -1e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1030716 | 0 | 2e-06 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1920819 | 3.1e-06 | - | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1910819 | 1.8e-06 | 0 | 1e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920 | 1e-07 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920 | 2e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4380920 | 1.6e-06 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2
2KG | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2810715 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1020716 | 6e-06 | 3e-06 | 1.5e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1930819 | 1.9e-06 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1900819 | 1.9e-06 | 0 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920 | -1e-07 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920 | 4e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06 | 2
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4370920 | 5e-07 | 1e-06 | 4e-06 | 3e-06 | 2
5KG | Recall 1 | Recall 2 | Drift | U95 | MK
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 2710715 | -6e-06 | -2e-06 | 2e-06 | 7e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 6340716 | -7e-06 | 2e-06 | 4.5e-06 | 7e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1770819 | 9e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1780819 | 3.5e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920 | 3.7e-06 | 0 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920 | 5e-06 | 3.5e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4260920 | 3.6e-06 | 1e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 5
1KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | 2e-06 | 6e-07 | 2e-06 | 2e-06
|  |  | MK | 1
2KG* (untuk pengukuran 2 kg dan 3 kg) | 2018 | 2019 | Drift | U95
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920 | 2e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06
|  |  | MK | 2
2KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920 | 4e-06 | 8e-07 | 4e-06 | 4e-06
|  |  | MK | 2
3KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 1e-06 | 3e-06
|  |  | MK | 3
4KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 1.3333e-06 | 4e-06
|  |  | MK | 4
5KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920 | 5e-06 | 3.5e-06 | 1e-05 | 8e-06
|  |  | MK | 5
6KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 1.6667e-06 | 5e-06
|  |  | MK | 6
7KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 2e-06 | 6e-06
|  |  | MK | 7
8KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 1.5556e-06 | 4.6667e-06
|  |  | MK | 8
9KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 1.7778e-06 | 5.3333e-06
|  |  | MK | 9
10KG | 2018 | 2019 | Drift | U95
| - | - | 1.5e-06 | 4.5e-06
|  |  | MK | 10

## Cetik Cetik (hidden)
Nomor Sertifikat : 51 / / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Surat Keterangan : 51 / M - / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Sertifikat : 10 / / I - 17 / E - 000.00 DL
Nomor Surat Keterangan : 10 / M - / I - 17 / E - 000.00 DL
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Nomor Sertifikat : 51 /
Nomor Surat Keterangan : 51 / M -
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 2790715 | 1
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1060716 | 2
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1840819 | 3
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1850819 | 4
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | 5
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | 6
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4480920 | 7
1 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui SNSU
2 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. KALIMAN
3 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
4 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
5 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
6 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
7 | Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
| Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | 6
Hasil pengujian kinerja timbangan bayi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui MASSCAL - Jerman
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920
Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920
1 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 2790715 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2800715 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 2810715 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 2710715
2 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1060716 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1030716 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1020716 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 6340716
3 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1840819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1920819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1930819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1770819
4 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 1850819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1910819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 1900819 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 1780819
5 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4490920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4420920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4460920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4250920
6 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4470920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4450920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4400920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4270920
7 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-210, SN : 4480920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4380920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-220, SN : 4370920 | Anak Timbangan Standar, Merek: HÄFNER, Tipe: 7.MEHM-230, SN : 4260920