## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-07-23 | Belum update sertifikat ESA dan thermohygro | Done | Iqbal
2 | 2021-08-04 | Ket. Pengukuran kelistrikan salah link | Done | Venna
3 | 06 Agustus 2021 | Update thermohygro | Done | Iqbal
4 | 9 Agustus 2021 | Perbaikan List tahun thermohygro | Done | Iqbal
5 | 2022-02-11 | Perbaikan scoring | Done | Iqbal
6 | 2022-02-17 | Perbaikan rumus koreksi relatif | Done | venna
7 | 1 3 22 | Forecast | Done | Harry Iqbal
8 | 1 3 22 | update kelistrikan | Done | Iqbal
9 | 13 Maret 2022 | Update sertifikat esa dan 1/1000000 | Done | Iqbal
Rev.6 : 17.2.2022

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 19 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
I. | Kondisi Ruang |  |  | AWAL | AKHIR
| 1. Suhu |  | : |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [12 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) | [6 empty] | 10%
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [7 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistansi Isolasi | [8 empty] | MΩ | > 2 | M Ω | 10%
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10%
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [8 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [8 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10%
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [8 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [8 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10%
[11 empty] | * | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja | [9 empty] | ** | pilih salah satu
a. Pengamatan Visual 12 Lead
| No | Parameter | Setting Standar | Hasil Pengamatan (coret salah satu) |  | Toleransi
| 1 | Pengamatan Visual 12 Lead | 60 BPM | Baik | Tidak baik | Semua terlihat dengan jelas dan tidak terjadi vibrasi
| b. Kalibrasi Level Tegangan / Amplitudo | [8 empty] | (Kondisi Mistar/Caliper Tegak Lurus))
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mv) | Tinggi Pulsa Amplitudo (mm) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | IV | V |  |  |  | Skor
| 1 | Sensitivitas | Square Wave 2Hz, 1 mV | 5 | 5 | [5 empty] | ± 5% |  |  | 2
|  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 4
|  |  |  | 20 | 20 | [8 empty] | 4
c. Kalibrasi Laju Rekaman
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/s) | Lebar Pulsa EKG Simulator (mm) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | [5 empty] | Skor
| 1 | Laju Rekaman | 120 BPM, 2 mV | 25 | 100 |  |  |  | ± 5% |  |  |  |  | 9
(Kondisi Mistar/Caliper Miring Sejajar)
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/s) | Lebar Pulsa EKG Simulator (mm) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | [5 empty] | Skor
| 2 | Laju Rekaman | 120 BPM, 2 mV | 50 | 100 |  |  |  | ± 5% |  |  |  |  | 9
| d. Kalibrasi Sinyal Sinusoida | [8 empty] | (Kondisi Mistar/Caliper Tegak Lurus)
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat | Tinggi Pulsa Input Amplitudo (mm) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | IV | V |  |  |  | Skor
| 1 | Sinyal Sinusoida | Sine Wave, 10 Hz,1 mV | 20 mm/mV, 25 mm/s | 20 | [5 empty] | ± 10% |  |  | 9
| e. Kalibrasi Sinyal ECG Normal | [8 empty] | (Kondisi Mistar/Caliper Tegak Lurus)
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat | Tinggi amplitudo R-S (mm) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III | IV | V |  |  |  | Skor
| 1 | Sinyal ECG Normal | 60 BPM, 2 mV | 10 mm/mV, 25 mm/s | 20 | [5 empty] | ± 5% |  |  | 9
** Pada kalibrasi level tegangan / amplitudo, jumlah titik pengukuran harus lebih / sama dengan dua (HIJAU)
*** Pada pengujian kinerja, seluruh parameter kinerja masuk dalam batas toleransi (HIJAU)
VIII. | Keterangan :
1. Apakah di ruangan terdapat instalasi grounding ? Ya / Tidak
2. Apakah hasil arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik keluar ? Ya / Tidak, "Ya" ukur NC = ……...…….?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
IX. | Alat Yang Digunakan :
□ | 1. Multiparameter Simulator, Merek : Fluke, Model : PS410 (21033) ; PS420 (1826055) / (1827060) ; MPS450 (184633) / (184635)
□ | 2. Vital Sign Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ | 2. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim4 (4422046) / (4416070)
□ | 2. Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM (05J-0804) / (45K-1036) / (45K-1059)
□ | 2. Vital Signs Simulator, Merek : RIGEL Model : BP SIM (12L-0536) / (44L-1084) / (06L-0610) / (12L-0634)
□ | 2. Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200 (15L-0684) / (11L-0293)
□ | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ | 3. Electical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
□ | 4. Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"PSX / CD-6"CSX (11011858) / (11011608) (07414369) / (07414785) / (07414362) / (07414353)
□ | 5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) /(15062873) / (15062874) / (15062875)
□ | 5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ | 4. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) / (15062873) / (15062874) / (15062875)
□ | 5. Thermo/hygro/barometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB.200, SN : (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
□ | 5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, Model : ST-50 A, SN : (HE21-000669) / (HE21-000670)
□ | 5. Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : (A.100611) / (A.100609) / (A.100605) / (A.100617) / (A.100616) / (A.100618) / (A.100586)
X. | Petugas Kalibrasi
..........................................
Ω
Ω
Ω

## bank kata (hidden)
Nomor Sertifikat : 19 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
Nomor Surat Keterangan : 19 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 0.2 |  |  | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
0.2 | ≤ 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  | 2. Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui CALTEK PTE LTD (LA-2003-0292-C)
| ≤ 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
500 | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
| 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
Catu daya menggunakan Baterai
| Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding |  |  |  | Baik
| Di ruangan tidak terdapat instalasi grounding |  |  |  | Tidak Baik
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Nama | Merek | Model | SN
Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 410 | 21033
Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 420 | 1826055
Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 420 | 1827060
Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | MPS 450 | 184633
Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | MPS 450 | 184635
Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 05J-0804
Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1036
Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1059
Multiparameter Simulator | RIGEL | PatSim200 | 15L-0684
Multiparameter Simulator | RIGEL | PatSim200 | 11L-0293
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 1837056
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 1834020
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 615 | 2853077
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 616 | 2853078
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 617 | 3148907
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 618 | 3148908
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 619 | 3699030
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 4670010
Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 4669058
Digital Caliper | Mitutoyo | CD-6"PSX | 11011858
Digital Caliper | Mitutoyo | CD-6"PSX | 11015608
Digital Caliper | Mitutoyo | CD-6"CSX | 7414369
Digital Caliper | Mitutoyo | CD-6"CSX | 7414785
Digital Caliper | Mitutoyo | CD-6"CSX | 7414362
Digital Caliper | Mitutoyo | CD-6"CSX | 7414353
Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062873
Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062874
Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 14082463
Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062872
Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062875
Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 200 | 34903046
Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 201 | 34903053
Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 202 | 34903051
Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 203 | 34904091
Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000669
Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000670
Thermohygrolight | EXTECH | SD700 | A.100611
Thermohygrolight | EXTECH | SD701 | A.100609
Thermohygrolight | EXTECH | SD702 | A.100605
Thermohygrolight | EXTECH | SD703 | A.100617
Thermohygrolight | EXTECH | SD704 | A.100616
Thermohygrolight | EXTECH | SD705 | A.100618
Thermohygrolight | EXTECH | SD706 | A.100586

## ID
INPUT DATA KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
[7 empty] | Nomor Surat Keterangan : 19 / | 10 / III - 21 / E - 003.30 DL
Merek |  |  | : | MED Cardio
Model/Tipe |  |  | : | ECG - 3303B
No. Seri |  |  | : | ECG - 3303B1701075
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 25 Maret 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 25 Maret 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Poli Geriatri
Nama Ruang |  |  | : | Poli Geriatri
Metode Kerja |  |  | : | MK.020-18
I. | Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 25 | 25.3 | 25.2865 |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 65.1 | 65.2 | 63.1751 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220 |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas
Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | > 2 | MΩ |  |  |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.099 | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | 700 | µA | 100 | µA |  |  |  | Kelas I | Input NC | 120 | 100
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 14 | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Pengamatan Visual 12 Lead
| No | Parameter |  | Setting Standar | Hasil Pengamatan
| 1 | Pengamatan Visual 12 Lead |  | 60 BPM | Baik
b. Kalibrasi Level Tegangan / Amplitudo
| No | Parameter | Setting Alat | Tinggi Pulsa Amplitudo (mm) |  | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
[6 empty] | I | II | III | IV | V | [7 empty] | Drift Standar | Koreksi Sertifikat
| 1 | Sensitivitas | 5 | 5 |  | 4.86 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.916 | 4.9093 | 0.031305 |  |  |  |  | 0.0066667 | 1e-06
|  |  | 10 | 10 |  | 9.87 | 9.92 | 9.92 | 9.91 | 9.91 | 9.906 | 9.8993 | 0.020736 |  |  |  |  | 0.0066667 | 1e-06
|  |  | 20 | 20 |  | 20.21 | 20.28 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.272 | 20.2653 | 0.034928 |  |  |  |  | 0.0066667 | 1e-06
c. Kalibrasi Laju Rekaman
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/s) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV | Target Panjang Kertas (mm)
[5 empty] | I | II | III | [10 empty] | Drift Standar | Rata-Rata | Terkoreksi
| 1 | Laju Rekaman | 120 BPM, 2 mV | 25 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103.9933 | 0 | 100 | [6 empty] | 0.0066667 | 104 | 104
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/s) | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV | Target Panjang Kertas (mm)
[5 empty] | I | II | III | [10 empty] | Drift Standar | Rata-Rata | Terkoreksi
| 2 | Laju Rekaman | 120 BPM, 2 mV | 50 | 100.12 | 100.112 | 100.12 | 100.1173 | 100.1107 | 0.0046188 | 100 | [6 empty] | 0.0066667 | 100.1173 | 100.1173
d. Kalibrasi Sinyal Sinusoida
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Tinggi Pulsa Input Amplitudo (mm) |  | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
[7 empty] | I | II | III | IV | V | [6 empty] | Drift Standar
| 1 | Sinyal Sinusoida | Sine Wave, 10 Hz, 1 mV | 20 | 20 |  | 19.87 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.974 | 19.9673 | 0.058138 |  |  |  | 0.0066667
e. Kalibrasi Sinyal ECG Normal
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Tinggi amplitudo (mm) |  | Pembacaan Pada Standar (mm) |  |  |  |  | Rata - rata | Rata - Rata Terkoreksi | STDEV
[7 empty] | I | II | III | IV | V | [6 empty] | Drift Standar
| 1 | Sinyal ECG Normal | 60 BPM, 2 mV | 10 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9933 | 0 |  |  |  | 0.0066667
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi amplitudo dan laju rekaman tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi sinyal sinusoida dan ECG normal tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
VI. | Alat Yang Digunakan
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414353
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
1 Januari 2021
Baik
Tidak Baik
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on C27: Pada Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II, input KLS 2 menggunakan Batere, input "-" bila KLS 1
Note on I27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"

## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019 | 2022
| 150 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.05 | 0.05 | -0.067 | 0.0585 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.368 | 0.368 | -0.11 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18
| 500 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.65 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -11 | 5.5 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.001 | -0.008 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.14 | -0.39 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.23 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.45 | -0.16 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.54 | -0.15 | 0.27 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.7 | 0.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -97 | -74 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.003 | -0.001 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [17 empty] | INTERPOLASI JALA-JALA LISTRIK
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil |  |  |  |  | 200 | 0.07 | 0.1
| ( V ) | 2018 | 2019 | 2022 |  |  |  | 220 |  | 0.07 | [8 empty] | 220 |  | 0.07
| 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya | [11 empty] | 220 |  | 0.07
| 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16 |  | OL |  | #VALUE! |  |  | 220 | 220.07 | 220.07 |  |  |  | INTERPOLASI R ISO
| 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | OL | #VALUE! | OL |  |  |  |  | FALSE | - | FALSE
| 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64 |  | 0.099 |  | -0.0019778 |  |  | 0.099 | 0.097022 | 0.097022 |  |  |  | OL |  | #VALUE!
| 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 700 | 699.32 | 699.32 |  |  |  |  | FALSE |  | FALSE
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 700 |  | -0.68 |  |  | 14 | 19.348 | 19.348 |  |  |  | INTERPOLASI PEMBUMIAN PROTEKTIF
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 120 | 137.6 | 137.6 |  |  |  |  | 0.01 | -0.0019778 | 1e-06
| ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022 |  |  |  | 14 |  | 5.348 |  | Tegangan U 95 | 220.07 | 2.6408 | Volt |  |  |  | 0.099 |  | -0.0019778
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 220.1 ± 2.6 ) Volt |  | ( |  |  |  |  | 0.1 |  | -0.002
| 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295 |  | 120 |  | 17.6 |  |  |  |  | ± |  |  |  | INTERPOLASI ARUS BOCOR
| 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59 | [8 empty] | ) |  |  |  |  | 500 | -0.68 | 6.2
| 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18 | [6 empty] | 700 | 699.32 | 699.32 |  |  |  | 700 |  | -0.68
| 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95 | [13 empty] | 1000 |  | -11
| 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9 | [12 empty] | INTERPOLASI ARUS BOCOR
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 | [13 empty] | 1e-06 | 5.348 | 1e-06
| ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022 | [14 empty] | 14 |  | 5.348
| 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | [13 empty] | 50 |  | 19.1
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 | [12 empty] | INTERPOLASI ARUS BOCOR
| 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85 | [13 empty] | 100 | 17.6 | 18.4
| 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | [12 empty] | 120 |  | 17.6
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 | [13 empty] | 200 |  | 14.4
| ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [12 empty] | 6
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2022 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
6 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
Nomor Surat Keterangan : 19 / 10 / III - 21 / E - 003.30 DL
Merek |  |  | : MED Cardio
Model/Tipe |  |  | : ECG - 3303B
No. Seri |  |  | : ECG - 3303B1701075
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : 25 Maret 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 25 Maret 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : Poli Geriatri
Nama Ruang |  |  | : Poli Geriatri
Metode Kerja |  |  | : MK.020-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : ( 25.3 ± 0.4 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : ( 63.2 ± 2.2 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : ( 220.1 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : Baik | [9 empty] | :
| 2. Fungsi |  | : Baik | [9 empty] | 5 |  | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi
[13 empty] | 5 |  |  |  |  | G |  | Tidak terdapat grounding di ruangan
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [11 empty] | 10 |  | 699.32 | 100 |  | NG |  | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas | [9 empty] | Catu daya menggunakan baterai
[10 empty] | Yang Diijinkan | [9 empty] | Tidak dilakukan pengukuran kelistrikan dikarenakan alat tidak boleh di matikan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | > 2 | MΩ |  | 10 |  | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Resistansi pembumian protektif
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.097022 | Ω | 0.2 | Ω |  | 10 | [6 empty] | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | 699.32 | µA | 100 | µA |  | OVER |  | Kelas I | Input NC | 120 | 137.6 | 100 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 19.348 | µA | 50 | µA |  | 10 | [6 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[13 empty] | 0 | [6 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
a. Pengamatan Visual 12 Lead
| No | Parameter |  | Setting Standar | Hasil Pengamatan
| 1 | Pengamatan Visual 12 Lead |  | 60 BPM | Baik | [6 empty] | YES | 100 | 1
b. Kalibrasi Level Tegangan / Amplitudo
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U (%) | [11 empty] | Koreksi Relatif (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Sensitivitas | Square Wave 2Hz, 1 mV | 5 | 4.9093 | -1.8468 | ± 5 | ± | 0.73802 |  | 2.5848 | YES | 100 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | -1.8468 | ± | 0.73802
|  |  |  | 10 | 9.8993 | -1.0169 |  | ± | 0.2872 |  | 1.3041 | YES |  |  | 1 | [7 empty] | -1.0169 | ± | 0.2872
|  |  |  | 20 | 20.2653 | 1.3093 |  | ± | 0.20101 |  | 1.5103 | YES |  |  | 1 | [7 empty] | 1.3093 | ± | 0.20101
c. Kalibrasi Laju Rekaman
| No | Parameter | Setting Alat (mm/s) | Lebar Pulsa EKG Simulator (mm) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U (%) | [11 empty] | Koreksi Relatif (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Laju Rekaman | 25 | 100 | 103.9933 | 3.84 | ± 5 | ± | 0.022113 |  | 3.8621 | YES | 100 | 1 | [8 empty] | 3.84 | ± | 0.022113
| 2 |  | 50 | 100 | 100.1107 | 0.11055 |  | ± | 0.02242 |  | 0.13297 | YES | [10 empty] | 0.11055 | ± | 0.02242
d. Kalibrasi Sinyal Sinusoida
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U (%) | [11 empty] | Koreksi Relatif (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Sinyal Sinusoida | Sine Wave, 10 Hz,1 mV | 20 | 19.9673 | -0.1636 | ± 10 | ± | 0.32157 |  | 0.48516 | YES | 100 | 1 | [8 empty] | -0.1636 | ± | 0.32157
e. Kalibrasi Sinyal ECG Normal
| No | Parameter | Setting Standar | Tinggi amplitudo (mm) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%) |  |  | C + U (%) | [11 empty] | Koreksi Relatif (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Sinyal ECG Normal | 60 BPM, 2 mV | 20 | 19.9933 | -0.033339 | ± 5 | ± | 0.11057 |  | 0.14391 | YES | 100 | 1 | 50 | [7 empty] | -0.033339 | ± | 0.11057
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi amplitudo dan laju rekaman tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi sinyal sinusoida dan ECG normal tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
VI. | Alat Yang Digunakan
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414353
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
| Muhammad Iqbal Saiful Rahman | [7 empty] | TOTAL SKOR
60
| Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf
| Dibuat Oleh : |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  | 1 Januari 2021
Diperiksa :
µA
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
Nomor Surat Keterangan : 19 / 10 / III - 21 / E - 003.30 DL
Merek |  |  | : MED Cardio
Model/Tipe |  |  | : ECG - 3303B
No. Seri |  |  | : ECG - 3303B1701075
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : 25 Maret 2021
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 25 Maret 2021
Tempat Kalibrasi |  |  | : Poli Geriatri
Nama Ruang |  |  | : Poli Geriatri
Metode Kerja |  |  | : MK.020-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 25.3 | ± | 0.4 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 63.2 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 220.07 | ± | 2.6408 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : Baik
| 2. Fungsi |  | : Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  | OL |  | > 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  | 0.097022 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | 699.32 | µA | 100 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  | 19.348 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Pengamatan Visual 12 Lead
| No | Parameter |  | Setting Standar | Hasil Pengamatan
| 1 | Pengamatan Visual 12 Lead |  | 60 BPM | Baik
b. Kalibrasi Level Tegangan / Amplitudo
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Tinggi Pulsa Amplitudo (mm) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Sensitivitas | Square Wave 2Hz, 1 mV | 5 | 5 | 4.9093 | -0.090666 | -1.8468 | ± 5 | ± | 0.73802
|  |  |  | 10 | 10 | 9.8993 | -0.10067 | -1.0169 |  | ± | 0.2872
|  |  |  | 20 | 20 | 20.2653 | 0.26533 | 1.3093 |  | ± | 0.20101
c. Kalibrasi Laju Rekaman
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/s) | Lebar Pulsa EKG Simulator (mm) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Laju Rekaman | 120 BPM, 2 mV | 25 | 100 | 103.9933 | 3.9933 | 3.84 | ± 5 | ± | 0.022113
| 2 |  |  | 50 | 100 | 100.1107 | 0.11067 | 0.11055 |  | ± | 0.02242
d. Kalibrasi Sinyal Sinusoida
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Tinggi Pulsa Amplitudo (mm) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Sinyal Sinusoida | Sine Wave, 10 Hz,1 mV | 20 | 20 | 19.9673 | -0.032666 | -0.1636 | ± 10 | ± | 0.32157
e. Kalibrasi Sinyal ECG Normal
| No | Parameter | Setting Standar | Setting Alat (mm/mV) | Tinggi amplitudo (mm) | Pembacaan Standar (mm) | Koreksi (mm) | Koreksi Relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian Pengukuran (%)
| 1 | Sinyal ECG Normal | 60 BPM, 2 mV | 10 | 20 | 19.9933 | -0.0066657 | -0.033339 | ± 5 | ± | 0.11057
Halaman 2 dari 3 halaman
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi amplitudo dan laju rekaman tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi sinyal sinusoida dan ECG normal tertelusur ke Satuan Internasional (SI) melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN)
VI. | Alat Yang Digunakan
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414353
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
µA
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 18 / 1 / IV - 21 / E - 00.000 DL
MK.020-18
Nama Alat : | ELECTROCARDIOGRAPH |  | Nomor Order : |  | E - 00.000 DL
Merek |  | : | MED Cardio
Model / Tipe |  | : | ECG - 3303B
Nomor Seri |  | : | ECG - 3303B1701075
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Poli Geriatri
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 25 Maret 2021
Tanggal Kalibrasi |  | : | 25 Maret 2021
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Lokasi Kalibrasi |  | : | Poli Geriatri
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.020-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-07-22
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 003.30 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI ELECTROCARDIOGRAPH
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER | [15 empty] | INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95 |  |  | 19 | KOREKSI EXTECH SD700 A.100615 |  |  |  |  | KOREKSI EXTECH SD700 A.100615 |  |  |  |  | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6 |  |  | Suhu |  | Tahun |  | DRIFT | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT | Suhu | 0.1
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1 |  |  | °C |  | 2020 | 2021 |  | %RH |  | 2020 | 2021 |  | %RH | 1.5
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | -0.4 | -1.5 | 0.55
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4 | [6 empty] | 20 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 40 | -0.2 | -0.8 | 0.3
|  | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 | [6 empty] | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 50 | -0.2 | -0.2 | 0
|  | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4 | [6 empty] | 30 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 60 | -0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3 | [6 empty] | 35 | -0.3 | -0.1 | 0.1 |  | 70 | -0.3 | -0.7 | 0.2
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15 | [6 empty] | 37 | -0.3 | 0 | 0.15 |  | 80 | -0.5 | -0.9 | 0.2
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1 | [6 empty] | 40 | -0.4 | 0.2 | 0.3 |  | 90 | -0.8 | -0.6 | 0.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 |  |  | 35 | 1e-06 | -1.6 | 0
|  | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 |  |  | 40 | -6.2 | -1.6 | 0
|  | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 |  |  | 50 | -5.3 | -1.5 | 0
|  | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 70 | -2.4 | -1.1 | 0
|  | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 |  |  | 80 | -0.5 | -0.7 | 0
|  | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 90 | 1.7 | -0.3 | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 |  |  | 30 | 1e-06 | -5.7 | 0
|  | 20 | 1 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.9 | -5.3 | 0
|  | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 |  |  | 50 | -4.5 | -4.9 | 0
|  | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -3.2 | -4.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 |  |  | 70 | -2 | -3.6 | 0
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 |  |  | 80 | -0.8 | -2.9 | 0
|  | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 |  |  | 90 | 0.3 | -2 | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 35 | -4.5 | -1.7 | 0
|  | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 |  |  | 40 | -4.4 | -1.5 | 0
|  | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -4.3 | -1 | 0
|  | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 |  |  | 60 | -4.2 | -0.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 |  |  | 70 | -4 | 0.7 | 0
|  | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 |  |  | 80 | -3.8 | 1.9 | 0
|  | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 |  |  | 90 | -3.5 | 3.3 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 |  |  | 30 | -1.9 | 1.8 | 0
|  | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | -1.9 | 1.2 | 0
|  | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 |  |  | 50 | -1.9 | 0.8 | 0
|  | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 |  |  | 60 | -2.1 | 0.7 | 0
|  | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 |  |  | 70 | -2.3 | 0.9 | 0
|  | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 |  |  | 80 | -2.6 | 1.2 | 0
|  | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 |  |  | 90 | -3 | 1.8 | 0
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 30 | -4 | -1.4 | 0
|  | 20 | 0 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -3.8 | -1.2 | 0
|  | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 |  |  | 50 | -3.8 | -1.2 | 0
|  | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 |  |  | 60 | -3.9 | -1.1 | 0
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 70 | -4.1 | -1.2 | 0
|  | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 |  |  | 80 | -4.5 | -1.2 | 0
|  | 40 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -4.9 | -1.3 | 0
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 1e-06 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 30 | -0.4 | -0.4 | 0
|  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 40 | -0.1 | -0.1 | 0
|  | 25 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0
|  | 30 | -0.1 | -0.1 | 0 |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 0
|  | 35 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 70 | -0.1 | -0.1 | 0
|  | 37 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 80 | -0.5 | -0.5 | 0
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -0.9 | -0.9 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 3.1
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3 | 3.3
| 2 | 15 | 1e-06 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | #REF! | 0 |  | 3 | 0.3 | 3.1
| 3 | 15 | 1e-06 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | #REF! | 0 |  | 4 | 0.6 | 2.6
| 4 | 15 | -0.1 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | #REF! | 0 |  | 5 | 0.4 | 2.8
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8 | 2.6
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3 | 2.3
| 7 | 15 | 0.3 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | #REF! | 0 |  | 8 | 0.3 | 2.6
| 8 | 15 | 0 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | #REF! | 0 |  | 9 | 0.3 | 2.4
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3 | 1.5
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3 | 1.8
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3 | 2.7
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4 | 2.2
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3 | 2.7
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3 | 2.8
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4 | 2.2
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3 | 1.6
| 17 | 15 | 0 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3 | 2
| 18 | 15 | 1e-06 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | #REF! | 0 |  | 19 | 0.1 | 1.5
| 19 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 35 | -0.4 | -1.5 | 0.55
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | #REF! | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | #REF! | 0 |  | 1
| 4 | 20 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | #REF! | 0 |  | 2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4
| 7 | 20 | 0.1 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | #REF! | 0 |  | 5
| 8 | 20 | -0.2 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | #REF! | 0 |  | 6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15
| 18 | 20 | 1e-06 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | #REF! | 0 |  | 16
| 19 | 20 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 19 | 40 | -0.2 | -0.8 | 0.3
17
C | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18
| 2 | 25 | -0.2 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | #REF! | 0 |  | 19
| 3 | 25 | -0.1 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | #REF! | 0
| 4 | 25 | -0.5 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | #REF! | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | #REF! | 0
| 8 | 25 | -0.4 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | #REF! | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-06 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 50 | 1e-06 | #REF! | 0
| 19 | 25 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | -0.2 | 0
D | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | #REF! | 0
| 3 | 30 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | #REF! | 0
| 4 | 30 | -0.6 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | #REF! | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | #REF! | 0
| 8 | 30 | -0.4 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | #REF! | 0
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 60 | 1e-06 | #REF! | 0
| 19 | 30 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 19 | 60 | -0.2 | 0.2 | 0.2
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | #REF! | 0
| 2 | 35 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | #REF! | 0
| 3 | 35 | -0.5 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | #REF! | 0
| 4 | 35 | -0.6 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | #REF! | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | #REF! | 0
| 8 | 35 | -0.5 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | #REF! | 0
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | #REF! | 0
| 19 | 35 | -0.3 | -0.1 | 0.1 |  |  | 19 | 70 | -0.3 | -0.7 | 0.2
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | #REF! | 0
| 3 | 37 | -0.6 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | #REF! | 0
| 4 | 37 | -0.6 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | #REF! | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | #REF! | 0
| 8 | 37 | -0.5 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | #REF! | 0
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | #REF! | 0
| 19 | 37 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 19 | 80 | -0.5 | -0.9 | 0.2
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | #REF! | 0 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | #REF! | 0
| 3 | 40 | -0.7 | #REF! | 0 |  |  | 3 | 90 | -2 | #REF! | 0
| 4 | 40 | -0.6 | #REF! | 0 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | #REF! | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | #REF! | 0 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | #REF! | 0
| 8 | 40 | -0.4 | #REF! | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | #REF! | 0
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | #REF! | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | #REF! | 0
| 19 | 40 | -0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | 19 | 90 | -0.8 | -0.6 | 0.1
16 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  | 16 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 |  |  |  | 16 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2020 | - |  |  | %RH | 2020 | -
15 | 0.1 | - | 0 |  | 30 | -1.6 | - | 0
20 | 0.2 | - | 0 |  | 40 | -1.4 | - | 0 |  | Suhu | 25.15 | 25.2865 | 0.21213 | 0.4
25 | 0.2 | - | 0 |  | 50 | -1.4 | - | 0 |  | %RH | 65.15 | 63.1751 | 0.070711 | 2.2
30 | 0.2 | - | 0 |  | 60 | -1.5 | - | 0
35 | 0.1 | - | 0 |  | 70 | -1.8 | - | 0
37 | 1e-06 | - | 0 |  | 80 | -2.3 | - | 0 |  | HASIL | : ( 25.3 ± 0.4 ) °C |  | :
40 | 1e-06 | - | 0 |  | 90 | -3 | - | 0 |  |  | : ( 63.2 ± 2.2 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
25.15 |  | 0.1365 |  |  | 65.15 |  | -1.9749
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 25.3 | 0.4 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 63.2 | 2.2 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | 2020 | 19
16

## DB ECG (hidden)
ECG Simulator
PS410 | [6 empty] | PS420 (1827055) | [6 empty] | PS420 (1826060)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | Caltek | 0.5 |  | 0.5 | 0.0009
Setting Heart Rate | Tahun | [5 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [5 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [5 empty] | 0.50167 |  | 1 | 0.0008
( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0.0006
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.0017 | -0.0017 | 0 | 0.00085 | 0.0055 |  |  | 3.0017 | 2.5 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | of |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | of |  | 1 | -0.0005 | -0.0005 | 0 | 0.00025 | of |  |  | 0.0016667 | 5 | 0.001
2 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0.0005 | reading |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | reading |  | 2 | -0.00167 | -0.00167 | -0.001 | 0.000335 | reading |  |  |  | 10 | -0.001
3 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0.0005 | - |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 | 0.001667 | 0.001667 | 0 | 0.0008335 | - |  |  |  | mv | coreksi
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( mV ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2016
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.5 | - | - | 0.0009 | 0.00033333 | 0.001
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 1 | - | - | 0.0008 | 0.00033333 | 0.001
20 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0.026 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 2 | - | - | 0.0006 | 0.00033333 | 0.001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
0.125 | - | - | 0 | 0 | 0.026 | xx | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
2 | - | - | 0 | 0 | 0.026 | xx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
10 | - | - | 0 | 0 | 0.026 | xx | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
MPS450 (186433) | [6 empty] | MPS450 (186435) | [6 empty] | Prosim 8 (3217028)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | Tahun |  |  |  |  | Setting Heart Rate | Tahun | Tahun |  |  |  |  | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  | ( BPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055 |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | of |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | of |  | 1 | - | - | 0 | 0 | of
2 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 | reading |  | 2 | -0.00017 | -0.00017 | 0 | 8.5e-05 | reading |  | 2 | - | - | 0 | 0 | reading
3 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 |  |  | 3 | -0.00033 | -0.00033 | 0 | 0.000165 |  |  | 3 | - | - | 0 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  | ( mV ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
Prosim 8 (3188428) | [6 empty] | RIGEL (05J-0804)*** | [6 empty] | RIGEL (45K-1036)***
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | Tahun |  |  |  |  | Setting Heart Rate | Tahun | [5 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0012 |  | 30 | - | - | 0 | 0 | 0.0055 |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0 | 0 | of |  | 60 | - | - | 0 | 0 | of |  | 1 | - | - | 0 | 0 | of
2 | - | - | 0 | 0 | reading |  | 120 | - | - | 0 | 0 | reading |  | 2 | - | - | 0 | 0 | reading
3 | - | - | 0 | 0 | - |  | 180 | - | - | 0 | 0 |  |  | 3 | - | - | 0 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
1 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
2 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05
2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05
RIGEL (45K-1059) | [6 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 15L-0684 | [6 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 11L-0293
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [5 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | Tahun |  |  |  |  | Setting Heart Rate | Tahun | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055 |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055 |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 0 | 0 | of |  | 1 | - | - | 0 | 0 | of |  | 1 | - | - | 0 | 0 | of
2 | - | - | 0 | 0 | reading |  | 2 | - | - | 0 | 0 | reading |  | 2 | - | - | 0 | 0 | reading
3 | - | - | 0 | 0 |  |  | 3 | - | - | 0 | 0 |  |  | 3 | - | - | 0 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6e-05
Prosim 8 (3188428)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2015 | 2015 | 2018
0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0012
1 | - | - | 0 | 0 | of
2 | - | - | 0 | 0 | reading
3 | - | - | 0 | 0 | -
Setting Amplitude | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2015 | 2015 | 2018
0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0001
1 | - | - | 0 | 0 | 0.0001
2 | - | - | 0 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018
0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05
2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018
10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05
4.916 | D |  | U
#DIV/0! |  |  |  | Setting Heart Rate
Setting Amplitude
Setting Square
Setting Sine
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 410, SN : 21033
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1826055
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1827060
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184633
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184635
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 05J-0804
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1036
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1059
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293
ECG EQIVALEN CALCULATION | [5 empty] | Hz | Hz + U95 | U95 (Hz)
[6 empty] | 0.5 | 0.5006 | 0.0006
[6 empty] | 1 | 1.0012 | 0.0012
[6 empty] | 2 | 2.0024 | 0.0024
[6 empty] | 3 | 3.0036 | 0.0036
Nilai BPM (tahun sebelumnya) | Nilai BPM (tahun terbaru) |  | Koreksi BPM (tahun sebelumnya) | Koreksi BPM (tahun terbaru) | DRIFT (BPM) | BPM (from Hz) | BPM' (from Hz + U95) | U95 (BPM)
30 | 30 |  | 29.5 | 29.5 | 0 | 30 | 30.036 | 0.036
60 | 60 |  | 59 | 59 | 0 | 60 | 60.072 | 0.072
120 | 120 |  | 118 | 118 | 0 | 120 | 120.144 | 0.144
180 | 180 |  | 177 | 177 | 0 | 180 | 180.216 | 0.216
Nilai mm (tahun sebelumnya) | Nilai mm (tahun terbaru) |  | Koreksi mm (tahun sebelumnya) | Koreksi mm (tahun terbaru) | DRIFT (mm) | mm (from Hz) | mm' (from Hz + U95) | U95 (mm)
50 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 49.9401 | 0.059928
25 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.97 | 0.029964
12.5 | 12.5 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.485 | 0.014982
8.3333 | 8.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3233 | 0.009988
Nilai s (tahun sebelumnya) | Nilai s (tahun terbaru) |  | Koreksi s (tahun sebelumnya) | Koreksi s (tahun terbaru) | DRIFT (s) | s (from Hz) | s' (from Hz + U95) | U95 (s)
2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9976 | 0.0023971
1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9988 | 0.0011986
0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4994 | 0.00059928
0.33333 | 0.33333 |  | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33293 | 0.00039952

## UB
KL. 020-18
UNCERTAINTY BUDGET
Sensitivitas 5 mm/mV |  | Tinggi Pulsa Amplitudo 5 mm | [9 empty] | Sinusoida
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mm | normal | 0.031305 | 2.4495 | 4 | 0.01278 | 1 | mm | 0.01278 | 0.00016333 | 6.6694e-09 | 1. Repeatability | mm | normal | 0.058138 | 2.4495 | 4 | 0.023735 | 1 | mm | 0.023735 | 0.00056333 | 7.9336e-08
2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | mm | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | mm | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 | mm | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12 | 3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 | mm | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12
4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | mm | 0.01 | 0.0001 | 2e-10 | 4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | mm | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Jumlah | [9 empty] | 0.00028648 | 6.8752e-09
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.016926 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.00068648 | 7.9542e-08
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 11.9373 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.026201
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.1802 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 5.9246
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.036901 | mm/mV | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.4546
[12 empty] | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.064313 | mm/mV
Sensitivitas 10 mm/mV |  | Tinggi Pulsa Amplitudo 10 mm
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Sinyal EKG Normal
1. Repeatability | mm | normal | 0.020736 | 2.4495 | 4 | 0.0084656 | 1 | mm | 0.0084656 | 7.1667e-05 | 1.284e-09 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | mm | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 1. Repeatability | mm | normal | 0 | 2.4495 | 4 | 0 | 1 | mm | 0 | 0 | 0
3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 | mm | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12 | 2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | mm | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | mm | 0.01 | 0.0001 | 2e-10 | 3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 | mm | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12
[12 empty] | 4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | mm | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Jumlah | [9 empty] | 0.00019481 | 1.4898e-09
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.013958
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 25.475 |  | Jumlah | [9 empty] | 0.00012315 | 2.0578e-10
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.0576 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.011097
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.02872 | mm/mV | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 73.698
[12 empty] | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9927
Sensitivitas 20 mm/mV |  | Tinggi Pulsa Amplitudo 20 mm | [9 empty] | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.022113 | mm/mV
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mm | normal | 0.034928 | 2.4495 | 4 | 0.014259 | 1 | mm | 0.014259 | 0.00020333 | 1.0336e-08
2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | mm | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 | mm | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12
4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 | mm | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Jumlah | [9 empty] | 0.00032648 | 1.0542e-08
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.018069
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 10.1111
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 2.2249
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.040202 | mm/mV
Speed 25 mm/s | 104 | mm | BPM : | 115.3846 | = | 1.9231 | Hz | waktu untuk 8 siklus pada 25 mm/s: |  |  | 4.16 | Speed 50 mm/s | 100.1173 | mm | BPM: | 119.8594 | = | 1.9977 | Hz | waktu untuk 4 siklus pada 50 mm/s: |  |  | 4.0047 | <------- dikali 2 karena Speed 50 mm/s
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci |  | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mm | normal | 0 | 2.4495 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | mm | normal | 0.0046188 | 2.4495 | 2 | 0.0018856 | 1 |  | 0.0018856 | 3.5556e-06 | 6.321e-12
2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 |  | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 | 2. Daya baca | mm | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 |  | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 |  | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12 | 3. Drift standar Caliper | mm | rect. | 0.0066667 | 1.7321 | 50 | 0.003849 | 1 |  | 0.003849 | 1.4815e-05 | 4.3896e-12
4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 |  | 0.01 | 0.0001 | 2e-10 | 4. Sertifikat Caliper | mm | normal | 0.02 | 2 | 50 | 0.01 | 1 |  | 0.01 | 0.0001 | 2e-10
Jumlah | [9 empty] | 0.00012315 | 2.0578e-10 | Jumlah | [9 empty] | 0.0001267 | 2.121e-10
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.011097 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  |  | 0.011256
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 73.698 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  |  | 75.6901
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9927 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  |  | 1.9918
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.022113 | mm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  |  | 0.02242 | mm
Rumus Koreksi BPM
C = BPM - V x 60 s / l ( 1 + C kaliper + C bpm)
C = koreksi BPM
V = paper speed
C kaliper = koreksi dari Kaliper
C bpm = koreksi dari bpm
l = jarak aktual R ke R
Paper Speed : V | BPM
V = l / t | BPM = 25 mm/s (paper speed) x 60 s/min
length of R to R
1 kotak besar = 5 mm = 0.2 s
1 kotak kecil = 1 mm = 0.04 s

## DB CALIPER
Digital Caliper
CD-6"PSX (11011858) | [6 empty] | CD-6"PSX (11015608) | [6 empty] | CD-6"CSX (07414369)
KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun | [5 empty] | Setting Panjang | Tahun | [5 empty] | Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2018 | 2020 |  |  |  | ( mm ) | 2015 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( mm ) | 2018 | 2018 | 2019
1e-06 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
20 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
50 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
70 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
100 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
120 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
150 | -0.01 | -0.01 | -0.001 | 0.0045 | 0.02 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
CD-6"CSX (07414785) | [6 empty] | CD-6"CSX (07414362) | [6 empty] | CD-6"CSX (07414353)
KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun | [5 empty] | Setting Panjang | Tahun | [5 empty] | Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( mm ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( mm ) | 2018 | 2018 | 2019
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0.01 | 0.0066667 | 0.02 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
KOSONG | [6 empty] | KOSONG | [6 empty] | KOSONG
KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun | [5 empty] | Setting Panjang | Tahun | [5 empty] | Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( mm ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  | ( mm ) | 2018 | 2018 | 2019
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
70 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
120 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.01 | 0.0050005 | 0.02
CD-6"CSX (07414353)
KOREKSI CALIPER |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Panjang | Tahun
( mm ) | 2018 | 2018 | 2019
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
150 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0066667 | 0.02
INTERPOLASI KOREKSI SENSITIVITAS |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT SENSITIVITAS |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 SENSITIVITAS |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI PAPER SPEED 25 mm/s |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI PAPER SPEED 50 mm/s |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI SINUSOIDA Caliper |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI ECG Normal Caliper
| 1e-06 |  | 1e-06 |  |  | 1e-06 |  | 0.0066667 |  |  | 1e-06 |  | 0.02 |  |  | 100 |  | 1e-06 |  |  | 100 |  | 1e-06 |  | 1e-06 |  | 1e-06 |  | 1e-06 |  | 1e-06
4.916 |  | 1e-06 |  |  | 4.916 |  | 0.0066667 |  |  | 4.916 |  | 0.02 |  |  | 104 |  | 1e-06 |  |  | 100.1173 |  | 1e-06 |  | 19.974 |  | 1e-06 |  | 20 |  | 1e-06
| 20 |  | 1e-06 |  |  | 20 |  | 0.0066667 |  |  | 20 |  | 0.02 |  |  | 120 |  | 1e-06 |  |  | 120 |  | 1e-06 |  | 20 |  | 1e-06 |  | 20 |  | 1e-06
| 1e-06 |  | 1e-06 |  |  | 1e-06 |  | 0.0066667 |  |  | 1e-06 |  | 0.02 |  | INTERPOLASI DRIFT PAPER SPEED 25 mm/s |  |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT PAPER SPEED 50 mm/s |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT SINUSOIDA Caliper |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT ECG Normal Caliper
9.906 |  | 1e-06 |  |  | 9.906 |  | 0.0066667 |  |  | 9.906 |  | 0.02 |  |  |  | 100 | 0.0066667 | 0.0066667 |  |  | 100 | 0.0066667 | 0.0066667 |  | 1e-06 | 0.0066667 | 0.0066667 |  | 1e-06 | 0.0066667 | 0.0066667
| 20 |  | 1e-06 |  |  | 20 |  | 0.0066667 |  |  | 20 |  | 0.02 |  | 104 |  | 0.0066667 |  |  | 100.1173 |  | 0.0066667 |  | 19.974 |  | 0.0066667 |  | 20 |  | 0.0066667
| 20 |  | 1e-06 |  |  | 20 |  | 0.0066667 |  |  | 20 |  | 0.02 |  |  | 120 |  | 0.0066667 |  |  | 120 |  | 0.0066667 |  | 20 |  | 0.0066667 |  | 20 |  | 0.0066667
20.272 |  | 1e-06 |  |  | 20.272 |  | 0.0066667 |  |  | 20.272 |  | 0.02 |  |  | INTERPOLASI U95 PAPER SPEED 25 mm/s |  |  |  |  | INTERPOLASI U95 PAPER SPEED 50 mm/s |  |  |  | INTERPOLASI U95 SINUSOIDA Caliper |  |  |  | INTERPOLASI U95 ECG Normal Caliper
| 50 |  | 1e-06 |  |  | 50 |  | 0.0066667 |  |  | 50 |  | 0.02 |  |  | 100 |  | 0.02 |  |  | 100 |  | 0.02 |  | 1e-06 |  | 0.02 |  | 1e-06 |  | 0.02
[15 empty] | 104 |  | 0.02 |  |  | 100.1173 |  | 0.02 |  | 19.974 |  | 0.02 |  | 20 |  | 0.02
[16 empty] | 120 |  | 0.02 |  |  | 120 |  | 0.02 |  | 20 |  | 0.02 |  | 20 |  | 0.02
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"PSX, SN : 11011858
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"PSX, SN : 11015608
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414369
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414785
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414362
Digital Caliper, Merek : Mitutoyo, Model : CD-6"CSX, SN : 07414353
Digital Caliper, Merek : KOSONG
Digital Caliper, Merek : KOSONG
Digital Caliper, Merek : KOSONG