## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019 | 2022
| 150 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.05 | 0.05 | -0.067 | 0.0585 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.368 | 0.368 | -0.11 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18
| 500 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.65 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -110 | 55 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.001 | -0.008 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.14 | -0.39 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.23 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.45 | -0.16 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.54 | -0.15 | 0.27 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.7 | 0.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -97 | -74 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.003 | -0.001 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  | 198 |  | 0.41271
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  | - |  | #VALUE! |  |  | 198 | 198.4127 | 198.4127
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - | #VALUE! | -
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  | 0.1 |  | 0.0013078 |  |  | 0.1 | 0.10131 | 0.10131
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 20 | 21.4346 | 21.4346
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 20 |  | 1.4346 |  |  | 0 | 1.4763 | 1.4763
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 1 | 2.4742 | 2.4742
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  | 0 |  | 1.4763 |  | Tegangan U 95 | 198.4127 | 2.381 | Volt
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 198.4 ± 2.4 ) Volt |  | (
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  | 1 |  | 1.4742 |  |  |  |  | ±
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 | [8 empty] | )
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 | [6 empty] | 198.4127 | 21.4346 | 21.4346
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [12 empty] | 7
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2022 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
7 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## LK
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DENTAL UNIT
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 17 /…......./ …….... - ............. / E - ..........DL
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Pengujian |  |  | :
Tempat Pengujian |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
Metode Kerja |  |  | : MK.089-19
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak Baik
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 | M Ω
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [6 empty] | µA | ≤ 500 | µA
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [6 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | µA | ≤ 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting pada Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | SCORE
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Illumination | Maks | [6 empty] | ≥ 7.5 Klux | 31
(KLux)
| 2 | Kecepatan Bor Gigi (RPM) | High Speed Maks | [6 empty] | ≥ 40.000 rpm
|  |  | Low Speed Maks | [6 empty] | ≥ 20.000 rpm | 4
| 3 | Tekanan Semprot Udara (Psi) | Maks | [6 empty] | 10 % | 5
| 4 | Tekanan Hisap | Maks | [6 empty] | ≥ 100 mmHg | 5
Saliva (mmHg)
| 5 | Tekanan Hisap | Maks | [6 empty] | ≥ 100 mmHg | 5
Blood (mmHg)
V. | Keterangan
1. Apakah di ruangan terdapat instalasi grounding ? Ya / Tidak
2. Apakah hasil arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik keluar ? Ya / Tidak, "Ya" ukur NC = ……...…….?
3. ...................................................................
4. ...................................................................
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
1. Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 110705877 , 110705875, 190102372
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 190412114, 190509514
Digital Lux Meter, Merek : KIMO, Model : LX200 SN : 13100251
2. Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP SN : 631339 , 631340 , 631341 , 632334
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563 SN : 180812179 , 180812200 , 180812206
3. Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM 4 2G, SN : 1831021 , 1831023 , 4414016 , 4414018, 4611021
Digital Pressure Meter SN : 9490021, 4821027, 4819018, 4813009, 4821028, 4600002
Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H SN : 3191005 , 3505041
Universal Biometer, Merek : Biotek Instrument, Model : DPM III SN : 126143
4. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 620 SN :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE Model : ESA 615 SN : 2853077, 2853078, 3148907, 3148908, 3699030
5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO SN: 14082463, 15062872, 15062874, 15062875, 15062873
Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A SN : HE 21-000669, HE 21-000670
Thermohygrometer, Merek : Greisinger , GFTB 200 SN : 34903051, 34903053, 34903046, 34904091
VII. | Kesimpulan
LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI
VIII. | Petugas Pengujian
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## Riwayat Revisi (hidden)
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2022-01-19 | Update serti Tacho | Sudah | Iqbal
2 | 2022-02-02 | Update DPM | Sudah | Iqbal
3 | 2022-02-02 | update kelistrikan | sudah | Iqbal
4 | 7 Maret 2022 | Update scoring arus | Done | Iqbal
5 | 12 Maret | Update 1/1000000 | Done | Iqbal
| 13 Maret | Update Sertifikat ESA | Done | Iqbal
Rev 4 : 7 Maret 2022

## Input Data Lux (hidden)
1. SN. 110705877 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 110705875 |  |  | DRIFT | U95 STD | 3. SN. 13100251 |  |  | DRIFT | U95 STD
Illumination | Tahun |  |  |  |  | Illumination | Tahun |  |  |  | Illumination | Tahun
Lux | 2015 | - |  |  |  | Lux | 2015 | 2014 |  |  | Lux | 2017 | -
20 | -0.7 | - | 0 | 3.8 |  | 20 | 5.9 | - | 0 | 8.4 | 15.8 | -0.2 | - | 0 | 1.9
40 | 1.3 | - | 0 | 4 |  | 40 | 9.8 | - | 0 | 8.4 | 497.4 | -0.9 | - | 0 | 12.4
60 | 3.5 | - | 0 | 4.2 |  | 60 | 14 | - | 0 | 8.5 | 1006 | -1 | - | 0 | 24.6
80 | 5.9 | - | 0 | 4.5 |  | 80 | 18.4 | - | 0 | 8.6 | 9004 | 18 | - | 0 | 301
100 | 8.5 | - | 0 | 4.8 |  | 100 | 23.2 | - | 0 | 8.8 | - | - | - | - | -
150 | 16 | - | 0 | 5.8 |  | 150 | 36.3 | - | 0 | 9.4 | - | - | - | - | -
190 | 22.9 | - | 0 | 6.7 |  | 190 | 48.1 | - | 0 | 10 | - | - | - | - | -
200 | 19 | - | 0 | 8 |  | 200 | 39 | 23 | 8 | 7 | - | - | - | - | -
400 | 48 | - | 0 | 13 |  | 400 | 72 | 40 | 16 | 12 | - | - | - | - | -
600 | 77 | - | 0 | 18 |  | 600 | 107 | 60 | 23.5 | 18 | - | - | - | - | -
800 | 111 | - | 0 | 24 |  | 800 | 146 | 80 | 33 | 24 | - | - | - | - | -
1000 | 138 | - | 0 | 29 |  | 1000 | 182 | 100 | 41 | 29 | - | - | - | - | -
1500 | 214 | - | 0 | 44 |  | 1500 | 275 | 160 | 57.5 | 44 | - | - | - | - | -
1900 | 275 | - | 0 | 55 |  | 1900 | 355 | 216 | 69.5 | 55 | - | - | - | - | -
4. SN. 90130606 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. SN. 110705875 |  |  | DRIFT | U95 STD | 6. SN. 190102372 |  |  | DRIFT | U95 STD
Illumination | Tahun |  |  |  |  | Illumination | Tahun |  |  |  | Illumination | Tahun
Lux | 2015 | - |  |  |  | Lux | 2015 | - |  |  | Lux | 2015 | -
20 | -11 | - | 0 | 10 |  | 20 | -0.7 | - | 0 | 3.8 | 20 | -0.7 | - | 0 | 3.8
40 | -9 | - | 0 | 10 |  | 40 | 1.3 | - | 0 | 4 | 40 | 1.3 | - | 0 | 4
60 | -6 | - | 0 | 10 |  | 60 | 3.5 | - | 0 | 4.2 | 60 | 3.5 | - | 0 | 4.2
80 | -4 | - | 0 | 10 |  | 80 | 5.9 | - | 0 | 4.5 | 80 | 5.9 | - | 0 | 4.5
100 | -1 | - | 0 | 11 |  | 100 | 8.5 | - | 0 | 4.8 | 100 | 8.5 | - | 0 | 4.8
150 | 5 | - | 0 | 11 |  | 150 | 16 | - | 0 | 5.8 | 150 | 16 | - | 0 | 5.8
200 | -54 | - | 0 | 30 |  | 190 | 22.9 | - | 0 | 6.7 | 190 | 22.9 | - | 0 | 6.7
400 | -32 | - | 0 | 32 |  | 200 | 19 | - | 0 | 8 | 200 | 19 | - | 0 | 8
600 | -8 | - | 0 | 35 |  | 400 | 48 | - | 0 | 13 | 400 | 48 | - | 0 | 13
800 | 17 | - | 0 | 38 |  | 600 | 77 | - | 0 | 18 | 600 | 77 | - | 0 | 18
1000 | 45 | - | 0 | 42 |  | 800 | 111 | - | 0 | 24 | 800 | 111 | - | 0 | 24
[6 empty] | 1000 | 138 | - | 0 | 29 | 1000 | 138 | - | 0 | 29
[6 empty] | 1500 | 214 | - | 0 | 44 | 1500 | 214 | - | 0 | 44
[6 empty] | 1900 | 275 | - | 0 | 55 | 1900 | 275 | - | 0 | 55
7. SN. 190412114 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. 190509514 |  |  | DRIFT | U95 STD | 9 |  |  | DRIFT | U95 STD
Illumination | Tahun |  |  |  |  | Illumination | Tahun |  |  |  | Illumination | Tahun
Lux | 2015 | - |  |  |  | Lux | 2015 | - |  |  | Lux | 2015 | -
20 | -0.7 | - | 0 | 3.8 |  | 20 | -0.7 | - | 0 | 3.8 | 20 | -0.7 | - | 0 | 3.8
40 | 1.3 | - | 0 | 4 |  | 40 | 1.3 | - | 0 | 4 | 40 | 1.3 | - | 0 | 4
60 | 3.5 | - | 0 | 4.2 |  | 60 | 3.5 | - | 0 | 4.2 | 60 | 3.5 | - | 0 | 4.2
80 | 5.9 | - | 0 | 4.5 |  | 80 | 5.9 | - | 0 | 4.5 | 80 | 5.9 | - | 0 | 4.5
100 | 8.5 | - | 0 | 4.8 |  | 100 | 8.5 | - | 0 | 4.8 | 100 | 8.5 | - | 0 | 4.8
150 | 16 | - | 0 | 5.8 |  | 150 | 16 | - | 0 | 5.8 | 150 | 16 | - | 0 | 5.8
190 | 22.9 | - | 0 | 6.7 |  | 190 | 22.9 | - | 0 | 6.7 | 190 | 22.9 | - | 0 | 6.7
200 | 19 | - | 0 | 8 |  | 200 | 19 | - | 0 | 8 | 200 | 19 | - | 0 | 8
400 | 48 | - | 0 | 13 |  | 400 | 48 | - | 0 | 13 | 400 | 48 | - | 0 | 13
600 | 77 | - | 0 | 18 |  | 600 | 77 | - | 0 | 18 | 600 | 77 | - | 0 | 18
800 | 111 | - | 0 | 24 |  | 800 | 111 | - | 0 | 24 | 800 | 111 | - | 0 | 24
1000 | 138 | - | 0 | 29 |  | 1000 | 138 | - | 0 | 29 | 1000 | 138 | - | 0 | 29
1500 | 214 | - | 0 | 44 |  | 1500 | 214 | - | 0 | 44 | 1500 | 214 | - | 0 | 44
1900 | 275 | - | 0 | 55 |  | 1900 | 275 | - | 0 | 55 | 1900 | 275 | - | 0 | 55
10 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 |  |  | DRIFT | U95 STD | 12 |  |  | DRIFT | U95 STD
Illumination | Tahun |  |  |  |  | Illumination | Tahun |  |  |  | Illumination | Tahun
Lux | 2015 | - |  |  |  | Lux | 2015 | - |  |  | Lux | 2015 | -
20 | -0.7 | - | 0 | 3.8 |  | 20 | -0.7 | - | 0 | 3.8 | 20 | -0.7 | - | 0 | 3.8
40 | 1.3 | - | 0 | 4 |  | 40 | 1.3 | - | 0 | 4 | 40 | 1.3 | - | 0 | 4
60 | 3.5 | - | 0 | 4.2 |  | 60 | 3.5 | - | 0 | 4.2 | 60 | 3.5 | - | 0 | 4.2
80 | 5.9 | - | 0 | 4.5 |  | 80 | 5.9 | - | 0 | 4.5 | 80 | 5.9 | - | 0 | 4.5
100 | 8.5 | - | 0 | 4.8 |  | 100 | 8.5 | - | 0 | 4.8 | 100 | 8.5 | - | 0 | 4.8
150 | 16 | - | 0 | 5.8 |  | 150 | 16 | - | 0 | 5.8 | 150 | 16 | - | 0 | 5.8
190 | 22.9 | - | 0 | 6.7 |  | 190 | 22.9 | - | 0 | 6.7 | 190 | 22.9 | - | 0 | 6.7
200 | 19 | - | 0 | 8 |  | 200 | 19 | - | 0 | 8 | 200 | 19 | - | 0 | 8
400 | 48 | - | 0 | 13 |  | 400 | 48 | - | 0 | 13 | 400 | 48 | - | 0 | 13
600 | 77 | - | 0 | 18 |  | 600 | 77 | - | 0 | 18 | 600 | 77 | - | 0 | 18
800 | 111 | - | 0 | 24 |  | 800 | 111 | - | 0 | 24 | 800 | 111 | - | 0 | 24
1000 | 138 | - | 0 | 29 |  | 1000 | 138 | - | 0 | 29 | 1000 | 138 | - | 0 | 29
1500 | 214 | - | 0 | 44 |  | 1500 | 214 | - | 0 | 44 | 1500 | 214 | - | 0 | 44
1900 | 275 | - | 0 | 55 |  | 1900 | 275 | - | 0 | 55 | 1900 | 275 | - | 0 | 55
Interpolasi | [5 empty] | Correct | U95
Seting | 8 | 8 | -0.20756 | 12.715 |  | 3.6689 | 5.3301
Lux | 4.715 | 0 |  |  |  | 0.18187 | 0.025068
Drift | -1.482 | 0
U95 | 5.0574 | 0
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705875
Illumination | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
Lux | 2015 | 2014
20 | 5.9 | - | 0 | 8.4
40 | 9.8 | - | 0 | 8.4
60 | 14 | - | 0 | 8.5
80 | 18.4 | - | 0 | 8.6
100 | 23.2 | - | 0 | 8.8
150 | 36.3 | - | 0 | 9.4
190 | 48.1 | - | 0 | 10
200 | 39 | 23 | 8 | 7
400 | 72 | 40 | 16 | 12
600 | 107 | 60 | 23.5 | 18
800 | 146 | 80 | 33 | 24
1000 | 182 | 100 | 41 | 29
1500 | 275 | 160 | 57.5 | 44
1900 | 355 | 216 | 69.5 | 55
0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.57983
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705875 | [6 empty] | 2
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705877 | [5 empty] | 1 | Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. DELTA INSTRUMENTASI
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705875 | [5 empty] | 2 | Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
Digital Lux Meter, Merek : KIMO, Model : LX200, SN : 13100251 | [5 empty] | 3 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KIMO
Lux HI Tester, Merek : HIOKI, Model : 3421 SN : 90130606 | [5 empty] | 4
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 110705875 | [5 empty] | 5 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 190102372 | [5 empty] | 6 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 190412114 | [5 empty] | 7 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 190509514 | [5 empty] | 8 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 9 | [5 empty] | 9 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 10 | [5 empty] | 10 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 11 | [5 empty] | 11 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30 SN : 12 | [5 empty] | 12 | Hasil pengujian illuminance tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui EXTECH INSTRUMENTS
2 | [6 empty] | Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
8. SN. 190509514 |  |  | DRIFT | U95 STD
Illumination | Tahun
Lux | 2015 | -
20 | -0.7 | - | 0 | 3.8
40 | 1.3 | - | 0 | 4
60 | 3.5 | - | 0 | 4.2
80 | 5.9 | - | 0 | 4.5
100 | 8.5 | - | 0 | 4.8
150 | 16 | - | 0 | 5.8
190 | 22.9 | - | 0 | 6.7
200 | 19 | - | 0 | 8
400 | 48 | - | 0 | 13
600 | 77 | - | 0 | 18
800 | 111 | - | 0 | 24
1000 | 138 | - | 0 | 29
1500 | 214 | - | 0 | 44
1900 | 275 | - | 0 | 55
Note on D81: Valid

## Input Data Tachometer (hidden)
1. SN. 631339 |  |  | DRIFT | U95 STD | LOW SPEED | HIGH SPEED | 1. SN. 631339 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | LOW SPEED | [5 empty] | HIGH SPEED
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2021 | 2019 |  |  |  |  | rpm | 2019 | 2017
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | Interpolasi | [6 empty] | Interpolasi
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | Low | 22000 | Hasil | 0.5 |  |  |  | High | 99000 | Hasil | 0.5
1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | Koreksi RPM | -0.72528 | 21999.2747 |  |  |  |  | rpm | -3.1678 | 98996.8322
2000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  | 2000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | Drift | 0.30636 | [5 empty] | Drift | 0.7495
3000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  | 3000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  | U95 | 0.40754 | [5 empty] | U95 | 1.2069
4000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 4000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
5000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 5000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [6 empty] | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
50000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  |  | 50000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  | Setting Kecepatan (Low Speed) |  | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  | Setting Kecepatan (High Speed) |  | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
95000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 |  |  | 95000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 |  | rpm |  | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm |  | 2021 | 2019
[13 empty] | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
2. SN. 631340 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 2. SN. 631340 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 200 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 |  | 200 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun |  |  |  |  | 1000 |  | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1 |  | 1000 |  | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1
rpm | 2019 | 2018 |  |  |  |  | rpm | 2019 | 2018 |  |  |  | 2000 |  | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2000 |  | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | 3000 |  | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  | 3000 |  | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 4000 |  | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 4000 |  | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 5000 |  | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 5000 |  | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
2000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  | 2000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | 10000 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1 |  | 10000 |  | 1e-06 | 1e-06 | 5e-07 | 1
3000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  | 3000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  | 50000 |  | -2 | 2 | 2 | 1 |  | 50000 |  | -2 | 2 | 2 | 1
4000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 4000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  | 99000 |  | -3 | - | 1e-06 | 1 |  | 99000 |  | -3 | - | 1e-06 | 1
5000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 5000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
50000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  |  | 50000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
95000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 |  |  | 95000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95 |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95
[13 empty] | 22000 | 21999.2747 | 0 | 0 | -0.72528 | 0.53619 |  | 99000 | 98996.8322 | 0 | 0 | -3.1678 | 1.4753
3. SN. 631341 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 3. SN. 631341 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2019 | 2018 |  |  |  |  | rpm | 2019 | 2018
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [6 empty] | Resolusi
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 | 1 | Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631339 | [5 empty] | KALIMAN | 0 | 2 | 0
1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 | 2 | Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631340 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
2000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  | 2000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 | 3 | Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341 | [5 empty] | KALIMAN | 0 | 0.05 | 0
3000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  | 3000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 | 4 | Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 632334 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
4000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 4000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 | 5 | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812179 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
5000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  |  | 5000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 | 6 | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [5 empty] | KALIMAN | 2 |  | 0.05
10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 | 7 | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
50000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  |  | 50000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 | 8 | Digital Tachometer, Merek :8 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
95000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 |  |  | 95000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 | 9 | Digital Tachometer, Merek :9 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
[12 empty] | 10 | Digital Tachometer, Merek :10 | [5 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0
4. SN. 632334 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 4. SN. 632334 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun |  |  |  |  | LOW SPEED | [6 empty] | HIGH SPEED
rpm | 2020 | 2018 |  |  |  |  | rpm | 2020 | 2018 |  |  |  | 6. SN. 180812200 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 6. SN. 180812200 |  |  | DRIFT | U95 STD
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1 |  | Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
200 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.06 |  |  | 200 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.06 |  | rpm | 2021 | 2019 |  |  |  |  | rpm | 2021 | 2019
1000 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.3 |  |  | 1000 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
2000 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.6 |  |  | 2000 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.6 |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1
3000 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 3000 | 1 | 1 | 0 | 0.9 |  | 1000 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1 |  |  | 1000 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1
4000 | 1 | 1 | 0 | 1.2 |  |  | 4000 | 1 | 1 | 0 | 1.2 |  | 2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5000 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |  |  | 5000 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |  | 3000 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  |  | 3000 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1
10000 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 10000 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 4000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 4000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
50000 | 1 | 1 | 0 | 15 |  |  | 50000 | 1 | 1 | 0 | 15 |  | 5000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
95000 | 1 | 1 | 0 | 28.5 |  |  | 95000 | 1 | 1 | 0 | 28.5 |  | 10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1
[13 empty] | 50000 | -2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 50000 | -2 | 2 | 2 | 1
5. SN. 180812179 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 5. SN. 180812179 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 99000 | -3 | - | 0 | 1 |  |  | 99000 | -3 | - | 0 | 1
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2021 | 2019 |  |  |  |  | rpm | 2021 | 2019
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1e-06
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1
1000 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  |  | 1000 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.1
2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
3000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 3000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
4000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 4000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
5000 | -0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.1 |  |  | 5000 | -0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.1
10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1
50000 | -0.2 | 2 | 1.1 | 1 |  |  | 50000 | -0.2 | 2 | 1.1 | 1
99000 | -4 | 4 | 4 | 1 |  |  | 99000 | -4 | 4 | 4 | 1
6. SN. 180812200 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 6. SN. 180812200 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2021 | 2019 |  |  |  |  | rpm | 2021 | 2019
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1
1000 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1 |  |  | 1000 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1
2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
3000 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  |  | 3000 | -0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1
4000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 4000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
5000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1
50000 | -2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 50000 | -2 | 2 | 2 | 1
99000 | -3 | - | 0 | 1 |  |  | 99000 | -3 | - | 0 | 1
7. SN. 180812206 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 7. SN. 180812206 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2021 | 2019 |  |  |  |  | rpm | 2021 | 2019
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1
1000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 1000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 2000 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
3000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3000 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
4000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 4000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
5000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5000 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1
50000 | -0.3 | 3 | 1.65 | 1 |  |  | 50000 | -0.3 | 3 | 1.65 | 1
99000 | -0.6 | 6 | 3.3 | 1 |  |  | 99000 | -0.6 | 6 | 3.3 | 1
8. SN.0 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 8. SN.0 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2019 | - |  |  |  |  | rpm | 2019 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0
200 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
1000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
2000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 2000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
3000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 3000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
4000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 4000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
5000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 5000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
10000 | 1e-06 | - | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | - | 0 | 1
50000 | 1e-06 | - | 0 | 1 |  |  | 50000 | 1e-06 | - | 0 | 1
9. SN.0 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 9. SN.0 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2019 | - |  |  |  |  | rpm | 2019 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0
200 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
1000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
2000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 2000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
3000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 3000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
4000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 4000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
5000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 5000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
10000 | 1e-06 | - | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | - | 0 | 1
50000 | 1e-06 | - | 0 | 1 |  |  | 50000 | 1e-06 | - | 0 | 1
10. SN.0 |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | 10. SN.0 |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan | Tahun | [5 empty] | Kecepatan | Tahun
rpm | 2019 | - |  |  |  |  | rpm | 2019 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0
200 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
1000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
2000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 2000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
3000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 3000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
4000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 4000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
5000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  |  | 5000 | 1e-06 | - | 0 | 0.1
10000 | 1e-06 | - | 0 | 1 |  |  | 10000 | 1e-06 | - | 0 | 1
50000 | 1e-06 | - | 0 | 1 |  |  | 50000 | 1e-06 | - | 0 | 1
Note on Y5: New User: Valid
Note on AH5: Valid

## Input Data Tekanan Hisap (hidden)
1. SN. 1831021 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 1831023 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 126143 |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun
mmHg | 2021 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2021 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2018 | -
0 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.6 |  | 0 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.6 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
100 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.6 |  | 100 | -0.6 | -0.1 | 0.25 | 0.6 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
200 | 0.3 | 0.2 | 0.05 | 0.8 |  | 200 | -0.3 | -0.3 | 5.6899e-15 | 1 |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
300 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.6 |  | 300 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
400 | 1e-06 | 0.2 | 0.099999 | 0.6 |  | 400 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 300 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
500 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 500 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | 350 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
600 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.8 |  | 600 | -0.7 | 0.2 | 0.45 | 0.6 |  | 400 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
700 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |  | 650 | 0.7 | 0.4 | 0.15 | 0.6 |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
1000 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 |  | 1000 | 0.7 | 0.4 | 0.15 | 0.6 |  | 600 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
[12 empty] | 700 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
[12 empty] | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
4. SN. 3191005 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. SN. 4414016 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. SN. 4414018 |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun
mmHg | 2019 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2019 | - |  |  |  | mmHg | 2021 | 2019
0 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | -0.3 | - | 0 | 0.6 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6
500 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |  | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0.8 |  | 100 | -0.9 | -0.9 | 0 | 0.6
100 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 |  | 200 | -0.4 | - | 0 | 0.8 |  | 200 | -1.7 | -1.7 | 0 | 0.6
150 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | 300 | -1 | - | 0 | 0.8 |  | 300 | -2.4 | -2.4 | 0 | 0.6
200 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 400 | -1.6 | - | 0 | 0.8 |  | 400 | -3 | -3 | 0 | 0.6
250 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1 |  | 500 | -2.4 | - | 0 | 0.8 |  | 500 | -3.6 | -3.6 | 0 | 0.6
300 | 0.9 | -0.6 | 0.75 | 0.1 |  | 600 | -3.3 | - | 0 | 0.8 |  | 600 | -4 | -4 | 0 | 0.6
340 | 2.5 | -1.2 | 1.85 | 0.1 |  | 700 | -4.3 | - | 0 | 0.8 |  | 700 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0.6
700 | 1.2295 | -0.54642 | 0.88797 | 0.1 |  | 1000 | -4.3 | - | 0 | 0.8 |  | 1000 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0.6
0.012679 | 0.11846
0.0017384 | -0.00094982
7.SN.4611021 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8.SN. 4821027 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9.SN. 4600002 |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun
mmHg | 2018 | - |  |  |  | mmHg | 2020 | - |  |  |  | mmHg | 2020 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0.5 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2
50 | 1e-06 | - | 0 | 0.1 |  | 100 | -0.3 | - | 0 | 0.5 |  | 100 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 | 2
100 | -0.3 | - | 0 | 0.2 |  | 200 | 0 | - | 0 | 0.5 |  | 200 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 | 2
150 | -0.5 | - | 0 | 0.1 |  | 300 | -0.5 | - | 0 | 0.5 |  | 250 | -1.2 | 1e-06 | 0.6 | 2
200 | -0.5 | - | 0 | 0.1 |  | 400 | -1.5 | - | 0 | 0.5 |  | 300 | -1.3 | 1e-06 | 0.65 | 2
250 | -0.5 | - | 0 | 0.1 |  | 500 | -1.5 | - | 0 | 0.5 |  | 350 | -1.6 | 1e-06 | 0.8 | 2
300 | -0.4 | - | 0 | 0.1 |  | 600 | -1.9 | - | 0 | 0.5 |  | 400 | -1.6 | 1e-06 | 0.8 | 2
340 | -0.4 | - | 0 | 0.2 |  | 1000 | -1.9 | - | 0 | 0.5 |  | 500 | -1.8 | 1e-06 | 0.9 | 2
700 | -0.4 | - | 0 | 0.2 |  | - | - | - | [5 empty] | 1e-06 | 0 | 2
[6 empty] | - | - | - | [5 empty] | 1e-06 | 0 | 2
[6 empty] | - | - | - | [5 empty] | 1e-06 | 0 | 2
10. SN.4821028 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11. SN. 4819018 |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12. SN. 4813009 |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun
mmHg | 2020 | - |  |  |  | mmHg | 2020 | - |  |  |  | mmHg | 2020 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 0.5 |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0.6 |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 1.5
100 | -0.3 | - | 0 | 0.5 |  | 100 | -0.9 | - | 0 | 0.6 |  | 100 | 0.8 | - | 0 | 1.5
200 | 1e-06 | - | 0 | 0.5 |  | 200 | -1.7 | - | 0 | 0.6 |  | 200 | 0.7 | - | 0 | 1.5
300 | -0.5 | - | 0 | 0.5 |  | 300 | -2.4 | - | 0 | 0.6 |  | 300 | 0.8 | - | 0 | 1.5
400 | -1.5 | - | 0 | 0.5 |  | 400 | -3 | - | 0 | 0.6 |  | 400 | 0.9 | - | 0 | 1.5
500 | -1.5 | - | 0 | 0.5 |  | 500 | -3.6 | - | 0 | 0.6 |  | 500 | 1 | - | 0 | 1.5
600 | -1.9 | - | 0 | 0.5 |  | 600 | -4 | - | 0 | 0.6 |  | 600 | 1 | - | 0 | 1.5
1000 | -1.9 | - | 0 | 0.5 |  | 700 | -4.5 | - | 0 | 0.6 |  | 1000 | 1 | - | 0 | 1.5
- | - | - |  |  |  | 1000 | -4.5 | - | 0 | 0.6 |  | - | - | -
- | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
1e-06 | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun |  |  |  |  | Tekanan Hisap | Tahun
mmHg | 2020 | - |  |  |  | mmHg | 2020 | - |  |  |  | mmHg | 2020 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 1.5 |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 1.5 |  | 0 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
100 | -0.8 | - | 0 | 1.5 |  | 100 | -0.2 | - | 0 | 1.5 |  | 100 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
200 | -0.4 | - | 0 | 1.5 |  | 200 | -0.8 | - | 0 | 1.5 |  | 200 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
300 | -0.3 | - | 0 | 1.5 |  | 300 | -1.2 | - | 0 | 1.5 |  | 300 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
400 | -0.4 | - | 0 | 1.5 |  | 400 | -1.3 | - | 0 | 1.5 |  | 400 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
500 | -0.3 | - | 0 | 1.5 |  | 500 | -1.6 | - | 0 | 1.5 |  | 500 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
600 | -0.3 | - | 0 | 1.5 |  | 600 | -1.8 | - | 0 | 1.5 |  | 600 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
1000 | -0.3 | - | 0 | 1.5 |  | 1000 | -1.8 | - | 0 | 1.5 |  | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 1e-06
- | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
- | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
- | - | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 1 |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Hisap | Tahun
mmHg | 2020 | -
0 | 1e-06 | - | 0 | 0
100 | 1e-06 | - | 0 | 0
200 | 1e-06 | - | 0 | 0
300 | 1e-06 | - | 0 | 0
400 | 1e-06 | - | 0 | 0
500 | 1e-06 | - | 0 | 0
600 | 1e-06 | - | 0 | 0
1000 | 1e-06 | - | 0 | 0
- | - | -
- | - | -
- | - | -
Interpolasi | [6 empty] | Interpolasi | [5 empty] | INTERPOLASI SALIVA
Seting | -149.4167 | #DIV/0! | 0.15 |  |  |  | Seting | -149.9167 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | Correct | 0
mmHg | #DIV/0! | [5 empty] | mmHg | #DIV/0! |  | 0.2 |  |  | -149.4167 |  | #DIV/0!
Drift | #DIV/0! | [5 empty] | Drift | #DIV/0! | [5 empty] | 0 |  | -0.3
U95 | #DIV/0! | [5 empty] | U95 | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | Drift | 0
[13 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 | U95 | 0
[13 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016 | [6 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016 | [6 empty] | 0 |  | 0.6
Tekanan Hisap Saliva | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Tekanan Hisap Blood | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
mmHg | 2019 | - |  |  |  |  | mmHg | 2019 | - |  |  |  | INTERPOLASI BLOOD
0 | -0.3 | - | 0 | 0.6 |  |  | 0 | -0.3 | - | 0 | 0.6 |  |  | 0 | Correct | 0
100 | 1e-06 | - | 0 | 0.8 |  |  | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0.8 |  | -149.9167 |  | #DIV/0!
200 | -0.4 | - | 0 | 0.8 |  |  | 200 | -0.4 | - | 0 | 0.8 |  |  | 0 |  | -0.3
300 | -1 | - | 0 | 0.8 |  |  | 300 | -1 | - | 0 | 0.8 |  |  | #DIV/0! | Drift | #DIV/0!
400 | -1.6 | - | 0 | 0.8 |  |  | 400 | -1.6 | - | 0 | 0.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
500 | -2.4 | - | 0 | 0.8 |  |  | 500 | -2.4 | - | 0 | 0.8 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
600 | -3.3 | - | 0 | 0.8 |  |  | 600 | -3.3 | - | 0 | 0.8 |  |  | #DIV/0! | U95 | #DIV/0!
700 | -4.3 | - | 0 | 0.8 |  |  | 700 | -4.3 | - | 0 | 0.8 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tekanan Hisap Saliva (mmHg) | [6 empty] | Tekanan Hisap Blood (mmHg)
Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95 |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95
149.4167 | #DIV/0! | 0.4916 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.94132 |  | 149.9167 | #DIV/0! | 0.66458 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0192
TEKANAN HISAP | [10 empty] | Resolusi
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 1831021 | [7 empty] | KALIMAN | 0 | 2 | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 1831023 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5
Universal Biometer, Merek : Biotek Instrument, Model : DPM III, SN : 126143 | [7 empty] | LIPI | 0 |  | 1
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 3191005 | [7 empty] | SNSU | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016 | [7 empty] | SNSU | 2 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414018 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 66111021 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke,, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | SNSU | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | SNSU | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | SNSU | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821027 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4600002 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4611021
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 484821028 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 9490021
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4819018 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821027
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4813009 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4819018
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4813009
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821028
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4600002
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 1 | [7 empty] | KALIMAN | 0 |  | 0.5 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 3505041
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 2 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [10 empty] | 0.5
Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016
Tekanan Hisap Saliva | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | INTERPOLASI SALIVA |  |  |  |  | Tekanan Hisap Saliva (mmHg)
mmHg | 2019 | - | [5 empty] | 100 | Correct | 1e-06
0 | -0.3 | - | 0 | 0.6 |  |  | 149.4167 |  | -0.19767 |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95
100 | 1e-06 | - | 0 | 0.8 |  |  |  | 200 |  | -0.4 |  | -149.4167 | -149.6143 | 0 | 0 | -0.19767 | 0.94132
200 | -0.4 | - | 0 | 0.8 |  |  |  | 100 | Drift | 0 |  | Pengkondisian
300 | -1 | - | 0 | 0.8 |  |  | 149.6143 |  | 0 |  |  | 149.4167
400 | -1.6 | - | 0 | 0.8 |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 149.6143
500 | -2.4 | - | 0 | 0.8 |  |  |  | 100 | U95 | 0.8
600 | -3.3 | - | 0 | 0.8 |  |  | 149.6143 |  | 0.8
700 | -4.3 | - | 0 | 0.8 |  |  |  | 200 |  | 0.8
[7 empty] | INTERPOLASI SALIVA |  |  |  |  | Tekanan Hisap Blood (mmHg)
[8 empty] | 100 | Correct | 1e-06
[7 empty] | 149.9167 |  | -0.19967 |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95
[8 empty] | 200 |  | -0.4 |  | -149.9167 | -150.1163 | 0 | 0 | -0.19967 | 1.0192
[8 empty] | 100 | Drift | 0 |  | Pengkondisian
[7 empty] | 150.1163 |  | 0 |  |  | 149.9167
[8 empty] | 200 |  | 0 |  | 150.1163
[8 empty] | 100 | U95 | 0.8
[7 empty] | 150.1163 |  | 0.8
[8 empty] | 200 |  | 0.8
Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata - rata | Pembacaan Standar
I | II | III | IV | V | VI
149 | 150 | 149 | 149 | 150 | 149.5 | 149.4167 | #DIV/0!
151 | 150 | 150 | 149 | 150 | 149.5 | 149.9167 | #DIV/0!
Note on D110: New User: Valid
Note on K111: Valid

## ID
INPUT DATA PENGUJIAN DENTAL UNIT
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 17 / | 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | GNATUS
Model/Tipe |  |  | : | SYNCRUS LS
No. Seri |  |  | : | 081298408556
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 31 Januari 2020
Tanggal Pengujian |  |  | : | 32 Januari 2020
Tempat Pengujian |  |  | : | LPFK BJB
Nama Ruang |  |  | : | LPFK BJB
Metode Kerja |  |  | : | MK.089-19
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Terkoreksi
| 1. Suhu |  | : | 23.5 | 23.4 | 23.302 |  | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 57.4 | 57.6 | 56.2679 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 198 |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [13 empty] | G | 6 | ( SILAHKAN DIINPUT "NC" )
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [13 empty] | NG |  | ( KASIH TANDA "-" )
[18 empty] | 21.4346 | 3 | PUTIH
III. | Pengujian keselamatan listrik | [16 empty] | 500 | NO | MERAH
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan | [7 empty] | FALSE | 3 | 3 | NG
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | - | MΩ | 2 | M Ω |  |  | G |  | µA | Toleransi |  | 1 | 4 | G
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.1 | Ω | 0.3 | Ω | [7 empty] | 100 | YES | NO
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 20 | µA | 500 | µA |  |  | Kelas I | Input NC | 1 | 100 |  | 1 |  | YES
IV. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata - rata | Pembacaan Standar | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Illumination (Klux) | Maks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | [5 empty] | 8
| 2 | Kecepatan Bor Gigi (RPM) | High Speed Maks | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 98996.8322 | 0 | [5 empty] | 98996.8322
|  |  | Low Speed Maks | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 21999.2747 | 0 | [5 empty] | 21999.2747
| 3 | Tekanan Semprot Udara (Psi) | Maks | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0171 | 0 | [5 empty] | 7.0171
| 4 | Tekanan Hisap Saliva (mmHg) | Maks | -149 | -150 | -149 | -149 | -150 | -149.5 | -149.4167 | -149.6143 | 0.4916 | [5 empty] | -149.6143
| 5 | Tekanan Hisap Blood (mmHg) | Maks | -151 | -150 | -150 | -149 | -150 | -149.5 | -149.9167 | -150.1163 | 0.66458 | [5 empty] | -150.1163
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Ketidakpastian pengukuran Ilumination dan Tekanan Semprot Udara dari ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
Hasil pengujian Kecepatan Bor Gigi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705875
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Wardimanul Abrar
| Tanggal |  | 23 Juli 2020
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on H27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"

## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor : 18 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
MK.089-19
Nama Alat : | Dental Unit |  | Nomor Order : |  | E - 009.678 DL
Merek |  | : | GNATUS
Model / Tipe |  | : | SYNCRUS LS
Nomor Seri |  | : | 081298408556
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | LPFK BJB
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 31 Januari 2020
Tanggal Pengujian |  | : | 32 Januari 2020
Penanggungjawab Pengujian |  | : | Wardimanul Abrar
Lokasi Pengujian |  | : | LPFK BJB
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.089-19
|  |  | Banjarbaru, | 2022-08-01
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 009.678 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA PENGUJIAN DENTAL UNIT
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## UNCERT
UNCERTAINTY BUDGET | [23 empty] | RESOLUSI
Tekanan Semprot Udara
Illumination | [10 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi |  |  | Kecepatan Bor Gigi Low | 0.05
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | 1. Repeatability | Psi | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | Tekanan Hisap Saliva | 0.5
1. Repeatability | Klux | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2. DBO | Psi | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06 |  |  | Tekanan Semprot Udara | 0.5
2. DBO | Klux | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 3. Drift standar | Psi | rect. | 0.0085605 | 1.7321 | 50 | 0.0049424 | 1 | 0.0049424 | 2.4427e-05 | 1.1934e-11 |  |  | Kecepatan Bor Gigi High | 0.05
3. Drift standar | Klux | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4. Sertifikat Standar | Psi | normal | 0.012904 | 2 | 50 | 0.0064519 | 1 | 0.0064519 | 4.1627e-05 | 3.4656e-11 |  |  | Tekanan Hisap Blood | 0.5
4. Sertifikat Standar | Klux | normal | 0 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.020899 | 8.6806e-06
Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.14457
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.3173
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0083
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0086 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.29033 | Psi
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | Klux | Kecepatan Bor Gigi High | [8 empty] | 4.1374 | %
Kecepatan Bor Gigi Low
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. DBO | RPM | rect. | 0.025 | 1.7321 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10 | 2. DBO | RPM | rect. | 0.025 | 1.7321 | 50 | 0.014434 | 1 | 0.014434 | 0.00020833 | 8.6806e-10
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.30636 | 1.7321 | 50 | 0.17687 | 1 | 0.17687 | 0.031285 | 1.9575e-05 | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0.7495 | 1.7321 | 50 | 0.43273 | 1 | 0.43273 | 0.18725 | 0.00070127
4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.40754 | 2 | 50 | 0.20377 | 1 | 0.20377 | 0.041522 | 3.4482e-05 | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1.2069 | 2 | 50 | 0.60344 | 1 | 0.60344 | 0.36414 | 0.002652
Jumlah | [8 empty] | 0.073015 | 5.4057e-05 | Jumlah | [8 empty] | 0.5516 | 0.0033532
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.27021 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.7427
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 98.6216 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 90.7374
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9843 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9865
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.53619 | RPM | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.4753 | RPM
Tekanan Hisap Saliva | [10 empty] | Tekanan Hisap Blood
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 0.4916 | 2.4495 | 5 | 0.20069 | 1 | 0.20069 | 0.040278 | 0.00032446 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0.66458 | 2.4495 | 5 | 0.27131 | 1 | 0.27131 | 0.073611 | 0.0010837
2. DBO | mmHg | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06 | 2. DBO | mmHg | rect. | 0.25 | 1.7321 | 50 | 0.14434 | 1 | 0.14434 | 0.020833 | 8.6806e-06
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.8 | 2 | 50 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.16 | 0.000512 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 0.8 | 2 | 50 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.16 | 0.000512
Jumlah | [8 empty] | 0.22111 | 0.00084514 | Jumlah | [8 empty] | 0.25444 | 0.0016044
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.47022 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.50442
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 57.8485 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 40.3528
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0018 |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0206
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.94132 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.0192 | mmHg
-4.7
0.06
5000
[24 empty] | 0.019337 | 96.684 | 10 | 5000
[17 empty] | Interpolasi | [6 empty] | 0.068948 |  | 0.68948
[17 empty] | Seting | 7 |  | 0.55 |  |  |  | 0.0013332 |  | 6.6661
[17 empty] | PSI | #N/A
[17 empty] | Drift | #N/A | [5 empty] | 0.7
[17 empty] | U95 | #N/A
[24 empty] | 14.5038 |  | 10.1527
Note on Z95: Valid
Note on X114: Valid

## PENYELIA
HASIL PENGUJIAN DENTAL UNIT
Nomor Sertifikat : 17 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | GNATUS
Model/Tipe |  |  | : | SYNCRUS LS
No. Seri |  |  | : | 081298408556
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 31 Januari 2020 | [8 empty] | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
Tanggal Pengujian |  |  | : | 32 Januari 2020 | [13 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tempat Pengujian |  |  | : | LPFK BJB | [8 empty] | Kelas I | Input NC | 1 | 2.4742 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Nama Ruang |  |  | : | LPFK BJB | [13 empty] | Catu daya menggunakan baterai
Metode Kerja |  |  | : | MK.089-19 | [13 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
Resistansi pembumian protektif
I. | Kondisi Ruang | [11 empty] | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 1. Suhu |  | : | ( 23.3 ± 0.3 ) °C | [11 empty] | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 2. Kelembaban |  | : | ( 56.3 ± 3.3 ) %RH | [8 empty] | 21.4346 | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 500
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | ( 198.4 ± 2.4 ) Volt | [13 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  |  | 100
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik | [17 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 5
10
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  |  | - |  | 2 | M Ω | [11 empty] | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  |  | 0.10131 | Ω | 0.3 | Ω | [11 empty] | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | 21.4346 | µA | 500 | µA | [11 empty] | 20
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  |  | 2 | µA | #REF! | µA | #REF! | [5 empty] | 50
40
IV. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | [13 empty] | Score |  |  |  | Presisi | Ketidakpastian Pengukuran
2
| 1 | Illumination (Klux) |  | Maks | 8 | ≥ 7.5 Klux | ± | 0.57983 | [11 empty] | 1 | 8 | 50 |  |  | 0 | ± | 0.57983
| 2 | Kecepatan Bor Gigi (RPM) |  | High Speed Maks | 98996.8322 | ≥ 40.000 rpm | ± | 1.4753 | [11 empty] | 1 | 98996.8322 |  |  |  | 0 | ± | 1.4753
|  |  |  | Low Speed Maks | 21999.2747 | ≥ 20.000 rpm | ± | 0.53619 | [11 empty] | 1 | 21999.2747 |  |  |  | 0 | ± | 0.53619
| 3 | Tekanan Semprot Udara (Psi) |  | Maks | 7.0171 | 10 % | ± | 0.29033 | [11 empty] | 1 | 7.0171 |  |  |  | 0 | ± | 0.29033
| 4 | Tekanan Hisap Saliva (mmHg) |  | Maks | -149.6143 | ≥ 100 mmHg | ± | 0.94132 | [10 empty] | 149.6143 | 1 | -149.6143 |  |  |  | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
| 5 | Tekanan Hisap Blood (mmHg) |  | Maks | -150.1163 | ≥ 100 mmHg | ± | 1.0192 | [10 empty] | 150.1163 | 1 | -150.1163 |  |  |  | #DIV/0! | ± | #DIV/0!
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Ketidakpastian pengukuran Ilumination dan Tekanan Semprot Udara dari ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
Hasil pengujian Kecepatan Bor Gigi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705875
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Wardimanul Abrar
NILAI
| Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf |  | 100
| Dibuat : |  | Wardimanul Abrar |  |  | 23 Juli 2020
Penyelia :
Ω
Ω
Ω
Ω

## LH
HASIL PENGUJIAN DENTAL UNIT
Nomor Sertifikat : 17 / 19 / III - 25 / E - 009.678 DL
Merek |  |  | : | GNATUS
Model/Tipe |  |  | : | SYNCRUS LS
No. Seri |  |  | : | 081298408556
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | 31 Januari 2020
Tanggal Pengujian |  |  | : | 32 Januari 2020
Tempat Pengujian |  |  | : | LPFK BJB
Nama Ruang |  |  | : | LPFK BJB
Metode Kerja |  |  | : | MK.089-19
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 23.3 | ± | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 56.3 | ± | 3.3 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | : | 198.4127 | ± | 2.381 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| No | Parameter |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas Yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi |  |  |  | - |  | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  |  | 0.10131 | Ω | 0.3 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | 21.4346 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan |  |  |  | 2 | µA | #REF! | µA
IV. | Pengujian Kinerja
| No. | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Illumination (Klux) | Maks |  | 8 | ≥ 7.5 Klux |  | ± | 0.57983
| 2 | Kecepatan Bor Gigi (RPM) | High Speed Maks |  | 98996.8322 | ≥ 40.000 rpm |  | ± | 1.4753
|  |  | Low Speed Maks |  | 21999.2747 | ≥ 20.000 rpm |  | ± | 0.53619
| 3 | Tekanan Semprot Udara (Psi) | Maks |  | 7.0171 | 10 % |  | ± | 0.29033
| 4 | Tekanan Hisap Saliva (mmHg) | Maks |  | -149.6143 | ≥ 100 mmHg |  | ± | 0.94132
| 5 | Tekanan Hisap Blood (mmHg) | Maks |  | -150.1163 | ≥ 100 mmHg |  | ± | 1.0192
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2
Ketidakpastian pengukuran Ilumination dan Tekanan Semprot Udara dari ketidakpastian tipe A dan Tipe B
Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI
Hasil pengujian Kecepatan Bor Gigi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030
Digital Lux Meter, Merek : EXTECH, Model : Easy View 30, SN : 110705875
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Pengujian
Wardimanul Abrar
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## kata-kata
| Baik | Nomor Sertifikat : 17 / | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Tidak Baik | Nomor Surat Keterangan : 17 / | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Alat tidak boleh digunakan pada ruangan yang tidak dilengkapi instalasi grounding | [7 empty] | Tidak terdapat instalasi grounding di ruangan |  |  |  | ≤ 0.2 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)
| Di ruangan tidak terdapat instalasi grounding | [7 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada ruangan tidak dilengkapi instalasi grounding |  |  | FALSE | ≤ 0.3 | Resistensi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)
[12 empty] | 500 | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
[13 empty] | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
[12 empty] | √ |  | 100
[11 empty] | Choirul Huda | -
| 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  | ≥0.2 | 0.2 | ≥ |  |  |  | Siti Fathul Jannah
| 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  | ≥0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Donny Martha
| 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  | ≤ 500 |  | 500 |  | Baterai | Rangga Setya Hantoko
| 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  |  | ≤ 100 |  | 100 |  | Adaptor | Hamdan Syarif
[10 empty] | - | Isra Mahensa
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan (k) = 2 | [8 empty] | - | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
| Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [9 empty] | Sholihatussa'diah
| Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui KIMO INSTRUMENTS | [9 empty] | Hary Ernanto
| Hasil pengujian Illumination tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. DELTA INSTRUMENTASI | [9 empty] | Gusti Arya Dinata
| Hasil pengujian Kecepatan Bor Gigi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) PT. Kaliman | [9 empty] | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
| Hasil pengujian Kecepatan Bor Gigi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) PT. Kaliman | [9 empty] | Fatimah Novrianisa
Taufik Priawan
| Hasil pengujian Tekanan Semprot Udara tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Pusat Penelitian Metrologi - LIPI | [9 empty] | Septia Khairunnisa
| Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [9 empty] | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
| Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [9 empty] | Wardimanul Abrar
| Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [9 empty] | Venna Filosofia
| Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [9 empty] | Muhammad Alpian Hadi
| Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [9 empty] | Azhar Alamsyah
Ahmad Ghazali
Ryan Rama Chaesar R
Alat Ukur Yang Digunakan
| Nama | Merek | Model | SN
1 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 631339
2 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 631340
3 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 631341
4 | Digital Tachometer | Compact Instrument | CT6/LSR/ER | 632334
5 | Digital Tachometer | Krisbow | KW06-563 | 180812179
6 | Digital Tachometer | Krisbow | KW06-564 | 180812200
7 | Digital Tachometer | Krisbow | KW06-565 | 180812206
8 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 1837056
9 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 1834020
10 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 615 | 2853077
11 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 616 | 2853078
12 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 617 | 3148907
13 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 618 | 3148908
14 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 619 | 3699030
15 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 4670010
16 | Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 4669058
17 | Lux HI Tester | HIOKI | 3421 | 90130606
18 | Digital Lux Meter | KIMO | LX200 | 13100251
19 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 30 | 110705877
20 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 31 | 110705875
21 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 32 | 110705875
22 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 33 | 190102372
23 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 34 | 190412114
24 | Digital Lux Meter | EXTECH | Easy View 35 | 190509514
25 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 1831021
26 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 1831023
27 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4414016
28 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4414018
29 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4821027
30 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4600002
31 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 484821028
32 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4819018
33 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM 4 2G | 4813009
34 | Universal Biometer | Biotek Instrument | DPM III | 126143
35 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM4 2H | 3191005
36 | Digital Pressure Meter | Fluke | DPM4 2H | 66111021
37 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062873
38 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062874
39 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 14082463
40 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062872
41 | Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062875
42 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 200 | 34903046
43 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 201 | 34903053
44 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 202 | 34903051
45 | Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 203 | 34904091
46 | Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000669
47 | Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000670
48 | Thermohygrolight | EXTECH | SD700 | A.100611
49 | Thermohygrolight | EXTECH | SD701 | A.100609
50 | Thermohygrolight | EXTECH | SD702 | A.100605
51 | Thermohygrolight | EXTECH | SD703 | A.100617
52 | Thermohygrolight | EXTECH | SD704 | A.100616
53 | Thermohygrolight | EXTECH | SD705 | A.100618
54 | Thermohygrolight | EXTECH | SD706 | A.100586
Ω
Ω
Ω
Ω

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 35 | -6 | -9.4 | 1.7
|  | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 40 | -5.8 | -8.6 | 1.4
|  | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  |  | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95
|  | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
|  | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 70 | -3.2 | -2.6 | 0.3
|  | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
|  | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  |  | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.3
|  | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
|  | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25
|  | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
|  | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
|  | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
|  | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
|  | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
|  | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3
|  | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7
|  | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
|  | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
|  | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
|  | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
|  | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH |  | 2017 | 2015 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45
|  | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3
|  | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 50 | -1 | -1 | 0
|  | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
|  | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
|  | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
|  | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 40 | -7.2 | -8 | 0.4
|  | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
|  | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
|  | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
|  | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
|  | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7
|  | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2
|  | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
|  | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
|  | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
|  | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
|  | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH |  | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2.3
|  | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95
|  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 40 | 1.2 | 0 | 0.6
|  | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
|  | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
|  | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
|  | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
|  | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2.6
|  | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 30 | -1.4 | 1 | 1.2
|  | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15
|  | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
|  | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
|  | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
|  | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
|  | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -1.2 | - | 0
|  | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.9 | - | 0
|  | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -0.8 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.6 | - | 0
|  | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.2 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
|  | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45
|  | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55
|  | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
|  | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
|  | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
|  | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
|  | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.8
|  | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 35 | -5.2 | - | 0
|  | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -5.5 | - | 0
|  | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -5.5 | - | 0
|  | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 60 | -4.8 | - | 0
|  | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -3.4 | - | 0
|  | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 80 | -1.4 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | 1.3 | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 35 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 40 | -0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 50 | -0.3 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.5 | - | 0
|  | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 80 | -1.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -2 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 35 | 0.6 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.3 | - | 0
|  | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 60 | -0.6 | - | 0
|  | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 70 | -0.8 | - | 0
|  | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 80 | -0.9 | - | 0
|  | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
|  | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 35 | -1.4 | - | 0
|  | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 40 | -1.3 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.3 | - | 0
|  | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -1.9 | - | 0
|  | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 80 | -2.5 | - | 0
|  | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 90 | -3.2 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | 0.1 | - | 0
|  | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 40 | 0.2 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 80 | -0.8 | - | 0
|  | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 90 | -1.4 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
|  | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 30 | -1.6 | - | 0
|  | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 40 | -1.4 | - | 0
|  | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -1.4 | - | 0
|  | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -1.5 | - | 0
|  | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 70 | -1.8 | - | 0
|  | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 80 | -2.3 | - | 0
|  | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 90 | -3 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 40 | -0.2 | - | 0
|  | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 50 | -0.2 | - | 0
|  | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 60 | -0.2 | - | 0
|  | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 70 | -0.3 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.8 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | %RH | 2
|  | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 30 | -0.4 | - | 0
|  | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 40 | -0.1 | - | 0
|  | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 50 | 0 | - | 0
|  | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 60 | 0 | - | 0
|  | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 70 | -0.1 | - | 0
|  | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 80 | -0.5 | - | 0
|  | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 90 | -0.9 | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH |  |  |  |  | 1 | 0.6 | 3.1
A | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | A | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 2 | 0.3 | 3.3
| 2 | 15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2 | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35 |  | 3 | 0.3 | 3.1
| 3 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 |  |  | 3 | 30 | -5.7 | -1.1 | 2.3 |  | 4 | 0.6 | 2.6
| 4 | 15 | -0.1 | 0.4 | 0.25 |  |  | 4 | 35 | -1.7 | -0.8 | 0.45 |  | 5 | 0.4 | 2.8
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 6 | 0.8 | 2.6
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | -4.9 | 1.7 |  | 7 | 0.3 | 2.3
| 7 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 7 | 30 | 1.8 | -0.1 | 0.95 |  | 8 | 0.3 | 2.6
| 8 | 15 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 30 | -1.4 | 1 | 1.2 |  | 9 | 0.3 | 2.4
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 10 | 0.3 | 1.5
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 11 | 0.3 | 1.8
| 11 | 15 | 0.3 | - | 0 |  |  | 11 | 35 | -5.2 | - | 0 |  | 12 | 0.3 | 2.7
| 12 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 12 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.4 | 2.2
| 13 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 14 | 0.3 | 2.7
| 14 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 15 | 0.3 | 2.8
| 15 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 16 | 0.4 | 2.2
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 17 | 0.3 | 1.6
| 17 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 18 | 0.3 | 2
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 19
B | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | B | 1 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | U95
| 2 | 20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 40 | -5.3 | -1.9 | 1.7 |  | 1
| 4 | 20 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 40 | -1.5 | -0.9 | 0.3 |  | 2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 3
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | -3.4 | 0.2 |  | 4
| 7 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 7 | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 5
| 8 | 20 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 8 | 40 | -1.2 | 1.1 | 1.15 |  | 6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  | 7
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 8
| 11 | 20 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | - | 0 |  | 9
| 12 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 10
| 13 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 11
| 14 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 12
| 15 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 13
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 14
| 17 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 15
| 18 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 16
17
C | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 0.05 |  | C | 1 | 50 | -5.3 | -7.2 | 0.95 |  | 18
| 2 | 25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  |  | 2 | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05
| 3 | 25 | -0.1 | -0.2 | 0.05 |  |  | 3 | 50 | -4.9 | -2.3 | 1.3
| 4 | 25 | -0.5 | -0.5 | 0 |  |  | 4 | 50 | -1 | -1 | 0
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | -2.5 | 1.45
| 7 | 25 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | 0.8 | 0.6 | 0.1
| 8 | 25 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 50 | -1.2 | 1.3 | 1.25
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5
| 11 | 25 | 0.4 | - | 0 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | - | 0
| 12 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | -0.3 | - | 0
| 13 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -0.2 | - | 0
| 14 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 50 | -1.3 | - | 0
| 15 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | 0.2 | - | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0
| 17 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | -0.2 | - | 0
| 18 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | 0 | - | 0
D | 1 | 30 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | D | 1 | 60 | -4.4 | -5.2 | 0.4
| 2 | 30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  |  | 2 | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
| 3 | 30 | -0.3 | -0.3 | 0 |  |  | 3 | 60 | -4.3 | -2.2 | 1.05
| 4 | 30 | -0.6 | -1 | 0.2 |  |  | 4 | 60 | -0.3 | -0.9 | 0.3
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | -2 | 2.2
| 7 | 30 | -0.6 | -0.1 | 0.25 |  |  | 7 | 60 | 0.7 | 1.5 | 0.4
| 8 | 30 | -0.4 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -1.1 | 1.7 | 1.4
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75
| 11 | 30 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | - | 0
| 12 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | -0.5 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -0.6 | - | 0
| 14 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -1.5 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | 0 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | -0.2 | - | 0
| 18 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | 0 | - | 0
E | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | E | 1 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 2 | 35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  |  | 2 | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
| 3 | 35 | -0.5 | -0.4 | 0.05 |  |  | 3 | 70 | -3.6 | -1.6 | 1
| 4 | 35 | -0.6 | -1.5 | 0.45 |  |  | 4 | 70 | 0.7 | -0.7 | 0.7
| 5 | 35 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | -2.1 | 2.3
| 7 | 35 | -1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  | 7 | 70 | 0.9 | 2.8 | 0.95
| 8 | 35 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 70 | -1.2 | 2.1 | 1.65
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4
| 11 | 35 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | - | 0
| 12 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -0.8 | - | 0
| 14 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -1.9 | - | 0
| 15 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.3 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0
| 17 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0
| 18 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.1 | - | 0
F | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | F | 1 | 80 | -1.6 | 0.7 | 1.15
| 2 | 37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  |  | 2 | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15
| 3 | 37 | -0.6 | -0.5 | 0.05 |  |  | 3 | 80 | -2.9 | -0.6 | 1.15
| 4 | 37 | -0.6 | -1.8 | 0.6 |  |  | 4 | 80 | 1.9 | -0.4 | 1.15
| 5 | 37 | 0.7 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | -2.6 | 1.85
| 7 | 37 | -1.4 | -0.1 | 0.65 |  |  | 7 | 80 | 1.2 | 4.4 | 1.6
| 8 | 37 | -0.5 | -0.3 | 0.1 |  |  | 8 | 80 | -1.2 | 2.6 | 1.9
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45
| 11 | 37 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | - | 0
| 12 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -1.3 | - | 0
| 13 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -0.9 | - | 0
| 14 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -2.5 | - | 0
| 15 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -0.8 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0
| 17 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.5 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0
G | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | G | 1 | 90 | 0.3 | 4.5 | 2.1
| 2 | 40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  |  | 2 | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45
| 3 | 40 | -0.7 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 90 | -2 | 0.9 | 1.45
| 4 | 40 | -0.6 | -2.1 | 0.75 |  |  | 4 | 90 | 3.3 | 0.2 | 1.55
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | -2.6 | 1.3
| 7 | 40 | -1.7 | -0.1 | 0.8 |  |  | 7 | 90 | 1.8 | 4.4 | 1.3
| 8 | 40 | -0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 8 | 90 | -1.3 | 2.6 | 1.95
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7
| 11 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | - | 0
| 12 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -2 | - | 0
| 13 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -0.8 | - | 0
| 14 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -3.2 | - | 0
| 15 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -1.4 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0
| 17 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -0.8 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.9 | - | 0
2 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 |  |  |  | 2 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 |  |  |  | 2 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
Suhu | Tahun |  | DRIFT | U95 | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2018 | 2017 |  |  | %RH | 2018 | 2017
15 | 0 | 0.5 | 0.25 |  | 35 | -1.6 | -0.9 | 0.35
20 | -0.1 | 0 | 0.05 |  | 40 | -1.6 | -1.1 | 0.25 |  | Suhu | 23.45 | 23.302 | 0.070711 | 0.3
25 | -0.2 | -0.5 | 0.15 |  | 50 | -1.5 | -1.4 | 0.05 |  | %RH | 57.5 | 56.2679 | 0.14142 | 3.3
30 | -0.3 | -1 | 0.35 |  | 60 | -1.3 | -1.3 | 0
35 | -0.3 | -1.6 | 0.65 |  | 70 | -1.1 | -1 | 0.05
37 | -0.3 | -1.8 | 0.75 |  | 80 | -0.7 | -0.4 | 0.15 |  | HASIL | ( 23.3 ± 0.3 ) °C
40 | -0.3 | -2.1 | 0.9 |  | 90 | -0.3 | 0.6 | 0.45 |  |  | ( 56.3 ± 3.3 ) %RH
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN
23.45 |  |  |  | -0.14797 | 57.5 |  |  |  | -1.2321
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 23.3 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2 |  | 56.3 | 3.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 3 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2017 | 2015 | 4
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | - | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2017 | - | 18
2

## Input Data Tekanan Semprot (hidden)
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831021) | [5 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831023) |  |  |  |  | Universal Biometer, Merek : Biotek Instrument, Model : DPM III SN : 126143 |  |  |  |  | mmhg | 0.019337 | psi | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831021) |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831023) |  |  |  |  | Universal Biometer, Merek : Biotek Instrument, Model : DPM III SN : 126143
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 | [5 empty] | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018
0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0.0019337 | 0.0038674 | 0.00096684 | 0.011602 | 0 | 0.0019337 | 1.9337e-08 | 0.00096683 | 0.011602 | 0 | 0.0019337 | 1.9337e-08 | 0.00096683 | 0.011602
50 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.6 |  | 50 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 50 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | 0.96684 | 0.0077347 | 0.0096684 | 0.00096684 | 0.011602 | 0.96684 | 0.0019337 | -0.0019337 | 0.0019337 | 0.011602 | 0.96684 | 0.0019337 | -0.0019337 | 0.0019337 | 0.011602
100 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 0.8 |  | 100 | 0.1 | -0.2 | 0.15 | 0.8 | 100 | 0.1 | -0.2 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 1.9337 | 0.011602 | 0.013536 | 0.00096684 | 0.015469 | 1.9337 | 0.0019337 | -0.0038674 | 0.0029005 | 0.015469 | 1.9337 | 0.0019337 | -0.0038674 | 0.0029005 | 0.015469
150 | 0.6 | 0.7 | 0.05 | 1 |  | 150 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 | 0.8 | 150 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 2.9005 | 0.011602 | 0.013536 | 0.00096684 | 0.019337 | 2.9005 | 1.9337e-08 | -0.005801 | 0.0029005 | 0.015469 | 2.9005 | 1.9337e-08 | -0.005801 | 0.0029005 | 0.015469
200 | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 1 |  | 200 | -0.1 | -0.4 | 0.15 | 0.8 | 200 | -0.1 | -0.4 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 3.8674 | 0.0096684 | 0.011602 | 0.00096684 | 0.019337 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0077347 | 0.0029005 | 0.015469 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0077347 | 0.0029005 | 0.015469
250 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.6 |  | 250 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | 1 | 250 | -0.3 | -0.5 | 0.1 | 1 |  |  |  | 4.8342 | 0.005801 | 0.0077347 | 0.00096684 | 0.011602 | 4.8342 | -0.005801 | -0.0096684 | 0.0019337 | 0.019337 | 4.8342 | -0.005801 | -0.0096684 | 0.0019337 | 0.019337
300 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |  | 300 | -0.5 | -0.6 | 0.05 | 0.8 | 300 | -0.5 | -0.6 | 0.05 | 0.8 |  |  |  | 5.801 | -0.0019337 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0.015469 | 5.801 | -0.0096684 | -0.011602 | 0.00096684 | 0.015469 | 5.801 | -0.0096684 | -0.011602 | 0.00096684 | 0.015469
900 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 |  | 900 | -0.5 | -0.6 | 0.05 | 0.8 | 900 | -0.5 | -0.6 | 0.05 | 0.8 |  |  |  | 17.4031 | -0.0019337 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0.015469 | 17.4031 | -0.0096684 | -0.011602 | 0.00096684 | 0.015469 | 17.4031 | -0.0096684 | -0.011602 | 0.00096684 | 0.015469
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H (3191005) | [5 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (4414016) |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (4414018) | [7 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H (3191005) |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (4414016) |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (4414018)
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2019 |  |  | mmHg | 2017 | 2019 | [5 empty] | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2019 |  |  | PSI | 2017 | 2019
0 | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 0 | 1.9337e-08 | -0.0019337 | 0.00096685 | 0.0019337 | 0 | 1.9337e-08 | 0.0019337 | 0.00096683 | 0.011602 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.011602
50 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.1 |  | 50 | 1e-06 | 0.7 | 0.35 | 0.6 | 50 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  |  |  | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.0019337 | 0.96684 | 1.9337e-08 | 0.013536 | 0.0067679 | 0.011602 | 0.96684 | 1.9337e-08 | 0.0038674 | 0.0019337 | 0.011602
100 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 100 | 1e-06 | 1 | 0.5 | 0.8 | 100 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 1.9337 | -0.0019337 | -0.005801 | 0.0019337 | 0.0019337 | 1.9337 | 1.9337e-08 | 0.019337 | 0.0096684 | 0.015469 | 1.9337 | 1.9337e-08 | 0.005801 | 0.0029005 | 0.015469
150 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 0.1 |  | 150 | 1e-06 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 150 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.6 |  |  |  | 2.9005 | -0.0038674 | -0.005801 | 0.00096684 | 0.0019337 | 2.9005 | 1.9337e-08 | 0.023204 | 0.011602 | 0.011602 | 2.9005 | 1.9337e-08 | 0.005801 | 0.0029005 | 0.011602
200 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 0.1 |  | 200 | 1e-06 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 200 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 3.8674 | -0.0038674 | -0.005801 | 0.00096684 | 0.0019337 | 3.8674 | 1.9337e-08 | 0.023204 | 0.011602 | 0.015469 | 3.8674 | 1.9337e-08 | 0.005801 | 0.0029005 | 0.015469
250 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.1 |  | 250 | 1e-06 | 1.1 | 0.55 | 0.8 | 250 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.8 |  |  |  | 4.8342 | -0.0038674 | -0.0077347 | 0.0019337 | 0.0019337 | 4.8342 | 1.9337e-08 | 0.02127 | 0.010635 | 0.015469 | 4.8342 | 1.9337e-08 | 0.005801 | 0.0029005 | 0.015469
300 | -0.3 | -0.4 | 0.05 | 0.2 |  | 300 | 1e-06 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 300 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.6 |  |  |  | 5.801 | -0.005801 | -0.0077347 | 0.00096684 | 0.0038674 | 5.801 | 1.9337e-08 | 0.015469 | 0.0077347 | 0.011602 | 5.801 | 1.9337e-08 | 0.0019337 | 0.00096683 | 0.011602
900 | -0.3 | -0.4 | 0.05 | 0.2 |  | 900 | 1e-06 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 900 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.6 |  |  |  | 17.4031 | -0.005801 | -0.0077347 | 0.00096684 | 0.0038674 | 17.4031 | 1.9337e-08 | 0.015469 | 0.0077347 | 0.011602 | 17.4031 | 1.9337e-08 | 0.0019337 | 0.00096683 | 0.011602
Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H (3787040) | [5 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505042) |  |  |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3534043) | [7 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H (3787040) |  |  |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505042) |  |  |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3534043)
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 | [5 empty] | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018
0 | - | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | - | -0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 0 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 0 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.0019337
50 | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0.96684 | - | 0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 0.96684 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 0.96684 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0019337
100 | - | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |  |  |  | 1.9337 | - | 0.0038674 | 0 | 0.0019337 | 1.9337 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 1.9337 | 0.0019337 | 0.0038674 | 0.00096684 | 0.0019337
150 | - | 0.3 | 0 | 0.1 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 150 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 2.9005 | - | 0.005801 | 0 | 0.0019337 | 2.9005 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 2.9005 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0 | 0.0019337
200 | - | 0.4 | 0 | 0.1 |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 200 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 3.8674 | - | 0.0077347 | 0 | 0.0019337 | 3.8674 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 3.8674 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0 | 0.0019337
250 | - | 0.5 | 0 | 0.2 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 250 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 4.8342 | - | 0.0096684 | 0 | 0.0038674 | 4.8342 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 4.8342 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0 | 0.0019337
300 | - | 0.6 | 0 | 0.2 |  | 300 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 300 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 5.801 | - | 0.011602 | 0 | 0.0038674 | 5.801 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 5.801 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0 | 0.0019337
900 | - | 0.6 | 0 | 0.2 |  | 900 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 900 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  |  | 17.4031 | - | 0.011602 | 0 | 0.0038674 | 17.4031 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0038674 | 17.4031 | 0.0038674 | 0.0038674 | 0 | 0.0019337
Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3506049) | [5 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505041) |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821027 | [7 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3506049) |  |  |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505041) |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821027
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 | [5 empty] | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018
0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0019337 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1
50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.96684 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0019337 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.0038674 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2
100 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 1.9337 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.0038674 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
150 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 2.9005 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.0038674 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
200 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 3.8674 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.0038674 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
250 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 4.8342 | 0.0019337 | 0.0019337 | 0 | 0.0019337 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.0038674 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
300 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 5.801 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0019337 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.0038674 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
900 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 17.4031 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.0019337 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.0038674 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4600002 | [5 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 484821028 |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4819018 | [7 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4600002 |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 484821028 |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4819018
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 | [5 empty] | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1
50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2
100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4813009 | [5 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4813009 |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN :
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 | [5 empty] | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1
50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2
100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : | [5 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 1 |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 2 | [7 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 1 |  |  |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 2
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 |  |  |  | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95 | Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
mmHg | 2017 | 2018 |  |  |  | mmHg | 2017 | 2018 |  |  | mmHg | 2017 | 2018 | [5 empty] | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018 |  |  | PSI | 2017 | 2018
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9337e-08 | 1.9337e-08 | 0 | 0.1
50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 50 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 |  |  |  | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2 | 0.96684 | -0.0019337 | -0.0019337 | 0 | 0.2
100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 100 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 1.9337 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 2.9005 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 200 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 3.8674 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.2 |  |  |  | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2 | 4.8342 | -0.0019337 | -0.0038674 | 0.00096684 | 0.2
300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 300 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 5.801 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 900 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2 | 17.4031 | 1.9337e-08 | -0.0038674 | 0.0019337 | 0.2
Interpolasi
Seting | 7 | 7.0171
Psi | 0.017118
Drift | 0.0085605 | 0.0085605
U95 | 0.012904
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016
Tekanan Semprot | Tahun |  | DRIFT | U95
PSI | 2017 | 2019
0 | 1.9337e-08 | 0.0019337 | 0.00096683 | 0.011602
0.96684 | 1.9337e-08 | 0.013536 | 0.0067679 | 0.011602
1.9337 | 1.9337e-08 | 0.019337 | 0.0096684 | 0.015469
2.9005 | 1.9337e-08 | 0.023204 | 0.011602 | 0.011602
3.8674 | 1.9337e-08 | 0.023204 | 0.011602 | 0.015469
4.8342 | 1.9337e-08 | 0.02127 | 0.010635 | 0.015469
5.801 | 1.9337e-08 | 0.015469 | 0.0077347 | 0.011602
17.4031 | 1.9337e-08 | 0.015469 | 0.0077347 | 0.011602
Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Presisi | Koreksi | U95
7 | 7.0171 | 0 | 0 | 0.017118 | 0.29033
TEKANAN SEMPROT
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM 4 2G, SN : 1831021 | [7 empty] | LIPI | 0 | 1
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 1831023 | [7 empty] | LIPI | 0
Universal Biometer, Merek : Biotek Instrument, Model : DPM III, SN : 126143 | [7 empty] | LIPI | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 3191005 | [7 empty] | SNSU | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414016 | [7 empty] | SNSU | 1
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4414018 | [7 empty] | SNSU | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : | [7 empty] | SNSU | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke,, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | SNSU | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | SNSU | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : | [7 empty] | SNSU | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4611021 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 9490021 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821027 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4819018 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4813009 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4821028 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2G, SN : 4600002 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 3505041 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 1 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke, Model : DPM4 2H, SN : 2 | [7 empty] | KALIMAN | 0
Hasil pengujian Tekanan Semprot tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil pengujian Tekanan Hisap tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman