## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-02 | T.LK 014-18/ REV : 0 | T.LK 014-18/ REV : 1
2 |  | Tegangan jala-jala jika diberi strip (-) menghasilkan value
3 | 3 Januari 2022 | - | Menambahkan sertifikat thermohygrometer EXTECH 586, 616, 618, 617, 615 | DIMAN
4 | 3 Januari 2022 | - | Menambahkan Tanggal penerimaan alat | DIMAN
5 | 4.1.2022 | visual basic pada penyelia dan pelanggan | membenahi visual basic penyelia s36 dan pelanggan p37 beserta turunannya | Rangga
6 | 4.1.2022 | tegangan jala jala terkoreksi tidak bisa (-) | tegangan jala jala terkoreksi sudah bisa diketik (-) | Rangga
7 | 31.1.2021 | update sertifikat kelistrikan safety analyzer | sudah update | Rangga
8 | 31.1.2021 | menambah max U95 pada tegangan | sudah update | Rangga
9 | 2.2.2022 | posisi G (arus bocor (>=500) nilai 0) + Resistansi isolasi nilai 2.5 + Resistansi pembumian protektif nilai 2.5 | posisi G (arus bocor (>=500) nilai 0) + Resistansi isolasi nilai 10 + Resistansi pembumian protektif nilai 10 sehingga total nilai 0 | Rangga
10 | 2.2.2022 | belum divalidasi rumus excell setelah perubahan | sudah divalidasi rumus excell | Rangga
11 | 3.2.2022 | Sertifikat terbaru BP-SIM 12L-0536 koreksi naik | Sertifikat terbaru BP-SIM 12L-0536 koreksi turun | DIMAN
| 3.2.2022 |  | Update sertifikat Thermohygrometer (KIMO 15062875; 14082463; 15062873) (Greisinger 34903053; 34903051) (EXTECH A.100615; | DIMAN
| 11.2.2022 |  | Menambahkan sheet Sertifikat | DIMAN
12 | 14.2.2022 | tegangan jala jala pada maksimal U95 tidak bisa (-) | sudah bisa (-) pada maksimal U95 | Rangga
13 | 4.3.2021 | Resistansi pembumian protektif | Menjadi Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) dan Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | Rangga
14 | 2.3.2022 | Resistansi pembumian protektif | Menjadi : Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) ≤ 0.2 Ω dan Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) ≤ 0.3 Ω | Rangga
15 | 2.3.2022 | Hasil ukur pada input data misal 3 µA dalam satu cell | menjadi 3 µA terpisah menjadi 1 cell untuk 3 dan µA | Rangga
16 | 2.3.2022 | kolom keterangan : catu daya baterai dan tidak terdapat grounding ruangan | Menjadi : Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding, Tidak terdapat grounding di ruangan, Catu daya menggunakan baterai | Rangga
17 | 2.3.2022 | Catu daya menggunakan baterai | Penggunaan Catu daya menggunakan baterai ketika aktif akan menghilangkan keterangan diatasnya | Rangga
18 | 4.3.2022 | Satuan pada hasil ukur LH : MΩ, Ω, µa | berubah menjadi otomatis contoh : IF(Q24="-","",IF(Q24="NC","",IF(Q24="OL","",IF(Q24="OR",""," MΩ")))) | Rangga
19 | 2.3.2022 | Misal : T.LK 014-18/ REV : 1 | menjadi :T.014-18 pada semua sheet | Rangga
20 | 4.3.2022 | °C, %RH, Volt | di buat terpisah dan menggunakan concatenate | Rangga
21 | 7.3.2022 | format excell xlsm untuk visual basic | dirubah menjadi xlsx untuk excell | Rangga
22 | 7.3.2022 | sheet anak bayi dewasa dalam 1 sheet | sheet bertambah sheet bayi, sheet anak, sheet dewasa | Rangga
Rev 12 : 14.2.2022

## LEMBAR KERJA
[12 empty] | T.014-18 | [5 empty] | Baik
LEMBAR KERJA KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat □ / Nomor surat keterangan □ : 9 / …....... / ….. - ….. / E - …....... DL / DT | [17 empty] | Tidak Baik
| Merek | :
| Model/ tipe | :
| Nomor seri | :
| Resolusi alat | : | [5 empty] | mmHg (sistole; diastole)
| Resolusi alat | : | [5 empty] | bpm (heart rate)
Tanggal penerimaan alat :
| Tanggal kalibrasi | :
| Tempat kalibrasi | :
| Nama ruang | :
| Petugas kalibrasi | :
| Pemeriksaan Fisik | : | Baik □ / Tidak Baik □
| Pengujian Fungsi | : | Baik □ / Tidak Baik □
| Klasifikasi | : | Bayi □ / Anak □ / Dewasa □
I. Kondisi ruang
| Parameter | Pembacaan standar |  | Pembacaan standar
|  | awal |  | akhir
| Suhu | [5 empty] | °C
| Kelembaban | [5 empty] | % RH
| Tegangan jala jala |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat | [15 empty] | SKOR
| 1. Pemeriksaan fisik : Baik □ / Tidak baik □ | [14 empty] | 5 | 10
| 2. Pengujian fungsi : Baik □ / Tidak baik □ | [14 empty] | 5
III. Pengujian keselamatan listrik
No | Parameter | [7 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan | [5 empty] | SKOR
1 | Resistansi isolasi | [7 empty] | MΩ |  | > 2 MΩ |  |  |  |  | 2.5 | 40
2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [7 empty] | Ω |  | ≤ 0.2 Ω |  |  |  |  | 2.5
| Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [7 empty] | Ω |  | ≤ 0.3 Ω
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [7 empty] | μA |  | ≤ 500 µA |  |  |  |  | 35
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [7 empty] | μA |  | ≤ 100 µA
IV. Pengujian kinerja
A. Blood pressure monitor
No | Parameter | Setting standar |  |  |  |  | Penunjukan alat (mmHg) |  |  |  |  | Toleransi (mmHg) |  |  |  |  | 50
|  | Bayi □ | Anak □ | Dewasa □
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Sistole (mmHg) | 35 | 80 | 80 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… | ± 5
| Diastole (mmHg) | 15 | 50 | 50 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Heart rate (bpm) | 120 | 80 □ 70 □ 60 □ | 80 □ 70 □ 60 □
2 | Sistole (mmHg) | 60 | 100 | 100 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Diastole (mmHg) | 30 | 65 | 65 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Heart rate (bpm) | 120 | 80 □ 70 □ 60 □ | 80 □ 70 □ 60 □
3 | Sistole (mmHg) | 80 | 120 | 120 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Diastole (mmHg) | 50 | 80 | 80 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Heart rate (bpm) | 120 | 80 □ 70 □ 60 □ | 80 □ 70 □ 60 □
4 | Sistole (mmHg) | 100 | 150 | 150 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Diastole (mmHg) | 70 | 100 | 100 |  |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Heart rate (bpm) | 120 | 80 □ 70 □ 60 □ | 80 □ 70 □ 60 □
5 | Sistole (mmHg) |  |  | 200 □ | 170 □ | 160 □ | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Diastole (mmHg) |  |  | 150 □ | 100 □ | 100 □ | ……… | ……… | ……… | ……… | ………
| Heart rate (bpm) |  |  | 80 □ 70 □ 60 □
B. Heart rate (bpm)
SCORE BPM >=70 H
No | Parameter | Setting standar (bpm) | Setting standar sistole (mmHg) | Setting standar diastole (mmHg) |  | Penunjukan alat (bpm) |  |  | Toleransi |  |  | Bayi | Anak | Dewasa
[12 empty] | 25 | 25 | 20
[6 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 25 | 25 | 20
1 | Heart rate | 60 | 120 | 80 |  | ……… | ……… | ……… | ± 10% |  |  | 25 | 25 | 20
[12 empty] | 25 | 25 | 20
2 |  | 120 | 120 | 80 |  | ……… | ……… | ……… |  |  |  | m2 | m2 | 20
m2
3 |  | 180 | 120 | 80 |  | ……… | ……… | ………
V. Keterangan :
√ ¦ X *G-lingkari Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
√ ¦ X *NG-lingkari Tidak terdapat grounding di ruangan
√ ¦ X *NG-lingkari Catu daya menggunakan baterai
NC : …........ µa; G □ NG □
1 | ..................................................................
2 | ..................................................................
VI. Alat ukur yang digunakan :
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 □
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 □ | [14 empty] | 7.9.2020
NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 □, 12L-0534 □
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 □, HE 21-000670 □
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 □
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 □, 15062873 □, 15062872 □, 14082463 □, 15062875 □
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 □, 34903051 □, 34903053 □, 34904091 □, 34903334 □, 34903050 □
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 □, 1834020 □
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 □, 2853078 □, 3148907□, 3699030 □, 3148908□
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 □, A.100611 □, A.100605 □
7.9.2020
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

## KELAS 1 NA (hidden)
| KLO KOSONG ISINYA : |  |  |  | [ISI G/NO/NC]
JANGAN KOSONG
6
345
12345
LOGIKA
PARAMETER | [ G ] | [ NO ] | [ NC ] | [ G/NG ] | KETERANGAN
G_NO KELUAR_NC KELUAR_MERAH (TANPA ALAT BANTU) | √ | √ | √ | G | -
G_NO KELUAR_NC MASUK_HIJAU (TANPA ALAT BANTU) | √ | √ | √ | Gket | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
G_NO MASUK_HIJAU (TANPA ALAT BANTU) | √ | √ | - | G | -
NG_NO KELUAR_MERAH (DENGAN ALAT BANTU) | √ | √ | - | NGket | Tidak terdapat grounding di ruangan
NG_NO MASUK_HIJAU (DENGAN ALAT BANTU) | √ | √ | - | NGket | Tidak terdapat grounding di ruangan
NG_TIDAK ADA GROUNDING RUANGAN | - | - | - | NGket | Tidak terdapat grounding di ruangan
HASIL : | √ | √ | √ | Gket | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
NG_TIDAK ADA GROUNDING RUANGAN |  |  |  | XX | X
|  | X | X
NG_NO MASUK_HIJAU (DENGAN ALAT BANTU) |  |  |  | XX | X
|  | X | X
NG_NO KELUAR_MERAH (DENGAN ALAT BANTU) |  |  |  | XX | X
|  | X | X
G_NO MASUK_HIJAU (TANPA ALAT BANTU) |  |  |  | XX | X
|  | X | X
G_NO KELUAR_NC MASUK_HIJAU (TANPA ALAT BANTU) |  |  |  | XX | X
|  | X | X
G_NO KELUAR_NC KELUAR_MERAH (TANPA ALAT BANTU) |  |  |  | XX | X
|  | X | X
HASIL : |  |  |  |  | #REF!
SOAL NO DAN NC :

## KELAS 2 NA (hidden)
HASIL AKHIR [ KATA PERBAIKAN EXCELL ] KELAS 1 ATAU KELAS 2 | LOGIKA
| Nomor sertifikat : 9 / 2 / II - 20 / E - 015.38 DL | HASIL
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | #N/A | #N/A
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | #N/A
HASIL AKHIR [ SKOR ] KELAS 1 ATAU KELAS 2 | COPY | HASIL
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | #REF! | #N/A
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | #N/A
HASIL AKHIR [ KETERANGAN ] KELAS 1 ATAU KELAS 2 | COPY | HASIL
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding | Catu daya menggunakan baterai
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | Catu daya menggunakan baterai
LOGIKA
|  |  | PARAMETER | [ G ] | [ NO ] | [ NC ] | [ G/NG ] | KETERANGAN
|  |  | BATERAI | - | - | - | NGket | Catu daya menggunakan baterai
|  |  | ADAPTOR | - | √ | - | NG | -
|  |  | HASIL : | - | - | - | NGket | Catu daya menggunakan baterai
|  |  | BATERAI |  |  |  | XX | X
[5 empty] | X | X
|  |  | ADAPTOR |  |  |  | XX | X
[5 empty] | X | X
|  |  | HASIL : |  |  |  |  | #N/A
SOAL :

## KLASIFIKASI (hidden)
PERUBAHAN TITIK 200 DAN 150
200 | 170 | 160 | 200
200 | 170 | 160 | 150
150 | 100 | 100
PA | Klasifikasi | A | B | C | PA
80 | Anak | 1 |  | 13 | 80
50 | Anak | 2 |  | 14 | 50
| Anak | 3 |  | 15 | 0
100 | Anak | 4 |  | 16 | 100
65 | Anak | 5 |  | 17 | 65
| Anak | 6 |  | 18 | 0
120 | Anak | 7 |  | 19 | 120
80 | Anak | 8 |  | 20 | 80
| Anak | 9 |  | 21 | 0
150 | Anak | 10 |  | 22 | 150
100 | Anak | 11 |  | 23 | 100
| Anak | 12 |  | 24 | 0
80 | Dewasa | 13 | 13 | 25 | 200
50 | Dewasa | 14 | 14 | 26 | 150
| Dewasa | 15 | 15 | 27 | 0
100 | Dewasa | 16 | 16
65 | Dewasa | 17 | 17
| Dewasa | 18 | 18
120 | Dewasa | 19 | 19
80 | Dewasa | 20 | 20
| Dewasa | 21 | 21
150 | Dewasa | 22 | 22
100 | Dewasa | 23 | 23
| Dewasa | 24 | 24
200 | Dewasa | 25 | 25
150 | Dewasa | 26 | 26
| Dewasa | 27 | 27
80 | Lansia | 28
50 | Lansia | 29
| Lansia | 30
100 | Lansia | 31
65 | Lansia | 32
| Lansia | 33
120 | Lansia | 34
80 | Lansia | 35
| Lansia | 36
150 | Lansia | 37
100 | Lansia | 38
| Lansia | 39
200 | Lansia | 40
150 | Lansia | 41
| Lansia | 42
35 | Bayi | 43
15 | Bayi | 44
| Bayi | 45
60 | Bayi | 46
30 | Bayi | 47
| Bayi | 48
80 | Bayi | 49
50 | Bayi | 50
| Bayi | 51
100 | Bayi | 52
70 | Bayi | 53
| Bayi | 54

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat : 9 /2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [27 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | OMRON | [22 empty] | Supriyanto
Model/ tipe |  |  | : | : | HEM-8712
Nomor seri |  |  | : | : | -
Tanggal penerimaan alat |  |  |  | : | 44564
Tanggal kalibrasi |  |  |  | : | 44564
Tempat kalibrasi |  |  | : | : | -
Nama ruang |  |  |  | : | -
Metode kerja |  |  |  | : | MK 014-18
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.86 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 55.2655 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan jala jala |  |  | : | - | ± |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Pemeriksaan fisik |  | : BAIK | : | Baik | [6 empty] | 10 |  | 5 | 10 |  |  |  | ≤
| 2. Pengujian fungsi |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
III. | Pengujian keselamatan listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil ukur | Ambang batas yang diijinkan | [17 empty] | IF(I26="OL";20;IF(I26="-";0;IF(I26<=R26;20;0)))
| Resistansi isolasi | [6 empty] | - | > 2 MΩ |  |  | 40 | 2.5 |  |  | 2 |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 5
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - | ≤ 0.2 Ω |  |  |  | 2.5 |  |  | 0.2 |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | 35
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - | ≤ 100 μA |  |  |  | 0 |  |  | 100 | [8 empty] | 35
IV. | Pengujian kinerja
A. Blood pressure monitor
| No | Parameter |  |  | Setting standar (mmHg) | Setting heart rate (bpm) | Penunjukan alat (mmHg) | Koreksi (mmHg) | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian pengukuran ±(mmHg)
HASIL
[12 empty] | Dewasa | [8 empty] | ¦K¦ + ¦U95¦
| 1 | Sistole |  |  | 80 | 70 | 81.9728 | -1.9728 | ± 5 | 0.72657 |  | 50 | [8 empty] | 2.6994 | √ | FALSE | 20 | 80 | 50
|  | Diastole |  |  | 50 |  | 50.3 | -0.3 |  | 0.5889 | [6 empty] | PENTING |  |  |  | 0.8889 | √
| 2 | Sistole |  |  | 100 | 70 | 103.4932 | -3.4932 |  | 0.7976 | [10 empty] | 4.2908 | √ | FALSE | 20
|  | Diastole |  |  | 65 |  | 65.24 | -0.24 |  | 0.5889 | [10 empty] | 0.8289 | √
| 3 | Sistole |  |  | 120 | 80 | 120.06 | -0.06 |  | 0.5889 | [10 empty] | 0.6489 | √ | FALSE | 20
|  | Diastole |  |  | 80 |  | 83.168 | -3.168 |  | 0.5889 | [6 empty] | 10-COUNTBLANK(H32:H41) |  |  |  | 3.7569 | √
| 4 | Sistole |  |  | 150 | 80 | 147.6048 | 2.3952 |  | 0.7976 | [10 empty] | 3.1928 | √ | FALSE | 20
|  | Diastole |  |  | 100 |  | 100.1 | -0.1 |  | 0.5889 | [10 empty] | 0.6889 | √
| 5 | Sistole |  |  | 200 | 80 | 194.91 | 5.09 |  | 0.5889 |  |  | JANGAN DIDELETTE | [7 empty] | 5.6789 | X | X | 0
|  | Diastole |  |  | 150 |  | 149.612 | 0.388 |  | 0.5889 |  |  | JANGAN DIDELETTE | [7 empty] | 0.9769 | √
| B. Heart rate (bpm) | [19 empty] | M2 | M2
[19 empty] | 1 |  | Bayi | Anak | Dewasa | Lansia
| No | Parameter |  |  | Setting standar (bpm) | Setting sistole (mmHg) | Setting diastole (mmHg) | Penunjukan alat (bpm) | Koreksi relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian pengukuran (%) | [8 empty] | Dewasa | 25 | 25 | 20 | 3 | 20
[21 empty] | 25 | 25 | 20 | 4 | 20
[21 empty] | 25 | 25 | 20 | 31 | 20
| 1 | Heart rate |  |  | 60 | 120 | 80 | 60 | 0 | ± 10 | 0.96637 | [9 empty] | 25 | 25 | 20 | 31 | 20
[5 empty] | 120 |  |  | 121 | -0.83333 |  | 0.47919 | [11 empty] | 20 | 31 | 20
[5 empty] | 180 |  |  | 179 | 0.55556 |  | 0.32392
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran sistole dan diastole pada tingkat kepercayaan 95 % dengan k = 2.
Ketidakpastian pengukuran heart rate diperoleh dari ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
PENTING
| Catu daya menggunakan baterai | [12 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Tidak terdapat grounding di ruangan
Catu daya menggunakan baterai
VI. | Alat ukur yang digunakan
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Wardimanul Abrar
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal | Paraf | LABEL | BOBOT (%)
|  | Dibuat |  | : | Wardimanul Abrar |  | 2022-04-25 |  | HIJAU | 100 | P
|  | Penyelia |  | :
Note on O58: A: Menentukan ketika kosong

## LH NA (hidden)
HASIL KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat : 9 /2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [14 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | OMRON | [9 empty] | Supriyanto
Model/ tipe |  |  | : | : | HEM-8712
Nomor seri |  |  | : | : | -
Tanggal penerimaan alat |  |  |  | : | 44564
Tanggal kalibrasi |  |  |  | : | 44564
Tempat kalibrasi |  |  | : | : | -
Nama ruang |  |  |  | : | -
Metode kerja |  |  |  | : | MK 014-18
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.86 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 55.2655 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan jala jala |  |  | : | - | ± |  | Volt
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Pemeriksaan fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Pengujian fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| Resistansi isolasi | [6 empty] | - | MΩ | > 2 MΩ
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - | Ω | ≤ 0.2 Ω
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - | µa | ≤ 100 μA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Blood pressure monitor
| No | Parameter |  |  | Setting standar (mmHg) | Setting heart rate (bpm) | Penunjukan alat (mmHg) | Koreksi (mmHg) | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian pengukuran ±(mmHg)
| 1 | Sistole |  |  | 80 | 70 | 81.9728 | -1.9728 | ± 5 | 0.72657 |  | PENTING
|  | Diastole |  |  | 50 |  | 50.3 | -0.3 |  | 0.5889
| 2 | Sistole |  |  | 100 | 70 | 103.4932 | -3.4932 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 65 |  | 65.24 | -0.24 |  | 0.5889
| 3 | Sistole |  |  | 120 | 80 | 120.06 | -0.06 |  | 0.5889 |  |  | PENTING | PENTING
|  | Diastole |  |  | 80 |  | 83.168 | -3.168 |  | 0.5889 |  | 10-COUNTBLANK(H32:H41) | 2-COUNTBLANK(F79:F80) | 7-COUNTBLANK(B53:B59)
| 4 | Sistole |  |  | 150 | 80 | 147.6048 | 2.3952 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 100 |  | 100.1 | -0.1 |  | 0.5889
| 5 | Sistole |  |  | 200 | 80 | 194.91 | 5.09 |  | 0.5889 |  | JANGAN DIDELETTE
|  | Diastole |  |  | 150 |  | 149.612 | 0.388 |  | 0.5889 |  | JANGAN DIDELETTE
B. Heart rate (bpm)
| No | Parameter |  |  | Setting standar (bpm) | Setting sistole (mmHg) | Setting diastole (mmHg) | Penunjukan alat (bpm) | Koreksi relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian pengukuran (%)
| 1 | Heart rate |  |  | 60 | 120 | 80 | 60 | 0 | ± 10 | 0.96637
[5 empty] | 120 |  |  | 121 | -0.83333 |  | 0.47919
[5 empty] | 180 |  |  | 179 | 0.55556 |  | 0.32392
V. | Keterangan
Ketidakpastian Pengukuran Sistole dan diastole pada Tingkat Kepercayaan 95 % dengan k = 2.
Ketidakpastian Pengukuran heart rate diperoleh dari ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Catu daya menggunakan baterai
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Wardimanul Abrar
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001

## LH BAYI
HASIL KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat : 9 /2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [14 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | OMRON | [9 empty] | Supriyanto
Model/ tipe |  |  | : | : | HEM-8712
Nomor seri |  |  | : | : | -
Tanggal penerimaan alat |  |  |  | : | 2022-01-03
Tanggal kalibrasi |  |  |  | : | 2022-01-03
Tempat kalibrasi |  |  | : | : | -
Nama ruang |  |  |  | : | -
Metode kerja |  |  |  | : | MK 014-18
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.86 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 55.2655 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan jala jala |  |  | : | -
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Pemeriksaan fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Pengujian fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| Resistansi isolasi | [6 empty] | - |  | > 2 MΩ
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - |  | ≤ 0.2 Ω
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - |  | ≤ 100 μA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Blood pressure monitor
| No | Parameter |  |  | Setting standar (mmHg) | Setting heart rate (bpm) | Penunjukan alat (mmHg) | Koreksi (mmHg) | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian pengukuran ±(mmHg)
| 1 | Sistole |  |  | 80 | 70 | 81.9728 | -1.9728 | ± 5 | 0.72657 |  | PENTING
|  | Diastole |  |  | 50 |  | 50.3 | -0.3 |  | 0.5889
| 2 | Sistole |  |  | 100 | 70 | 103.4932 | -3.4932 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 65 |  | 65.24 | -0.24 |  | 0.5889
| 3 | Sistole |  |  | 120 | 80 | 120.06 | -0.06 |  | 0.5889 |  |  | PENTING | PENTING
|  | Diastole |  |  | 80 |  | 83.168 | -3.168 |  | 0.5889 |  | 10-COUNTBLANK(H32:H41) | 2-COUNTBLANK(F79:F80) | 7-COUNTBLANK(B53:B59)
| 4 | Sistole |  |  | 150 | 80 | 147.6048 | 2.3952 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 100 |  | 100.1 | -0.1 |  | 0.5889
JANGAN DIDELETTE
JANGAN DIDELETTE
B. Heart rate (bpm)
| No | Parameter |  |  | Setting standar (bpm) | Setting sistole (mmHg) | Setting diastole (mmHg) | Penunjukan alat (bpm) | Koreksi relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian pengukuran (%)
| 1 | Heart rate |  |  | 60 | 120 | 80 | 60 | 0 | ± 10 | 0.96637
[5 empty] | 120 |  |  | 121 | -0.83333 |  | 0.47919
[5 empty] | 180 |  |  | 179 | 0.55556 |  | 0.32392
V. | Keterangan
Ketidakpastian Pengukuran Sistole dan diastole pada Tingkat Kepercayaan 95 % dengan k = 2.
Ketidakpastian Pengukuran heart rate diperoleh dari ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Catu daya menggunakan baterai
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Wardimanul Abrar
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001

## LH ANAK
HASIL KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat : 9 /2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [14 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | OMRON | [9 empty] | Supriyanto
Model/ tipe |  |  | : | : | HEM-8712
Nomor seri |  |  | : | : | -
Tanggal penerimaan alat |  |  |  | : | 2022-01-03
Tanggal kalibrasi |  |  |  | : | 2022-01-03
Tempat kalibrasi |  |  | : | : | -
Nama ruang |  |  |  | : | -
Metode kerja |  |  |  | : | MK 014-18
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.86 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 55.2655 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan jala jala |  |  | : | -
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Pemeriksaan fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Pengujian fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| Resistansi isolasi | [6 empty] | - |  | > 2 MΩ
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - |  | ≤ 0.2 Ω
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - |  | ≤ 100 μA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Blood pressure monitor
| No | Parameter |  |  | Setting standar (mmHg) | Setting heart rate (bpm) | Penunjukan alat (mmHg) | Koreksi (mmHg) | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian pengukuran ±(mmHg)
| 1 | Sistole |  |  | 80 | 70 | 81.9728 | -1.9728 | ± 5 | 0.72657 |  | PENTING
|  | Diastole |  |  | 50 |  | 50.3 | -0.3 |  | 0.5889
| 2 | Sistole |  |  | 100 | 70 | 103.4932 | -3.4932 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 65 |  | 65.24 | -0.24 |  | 0.5889
| 3 | Sistole |  |  | 120 | 80 | 120.06 | -0.06 |  | 0.5889 |  |  | PENTING | PENTING
|  | Diastole |  |  | 80 |  | 83.168 | -3.168 |  | 0.5889 |  | 10-COUNTBLANK(H32:H41) | 2-COUNTBLANK(F79:F80) | 7-COUNTBLANK(B53:B59)
| 4 | Sistole |  |  | 150 | 80 | 147.6048 | 2.3952 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 100 |  | 100.1 | -0.1 |  | 0.5889
JANGAN DIDELETTE
JANGAN DIDELETTE
B. Heart rate (bpm)
| No | Parameter |  |  | Setting standar (bpm) | Setting sistole (mmHg) | Setting diastole (mmHg) | Penunjukan alat (bpm) | Koreksi relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian pengukuran (%)
| 1 | Heart rate |  |  | 60 | 120 | 80 | 60 | 0 | ± 10 | 0.96637
[5 empty] | 120 |  |  | 121 | -0.83333 |  | 0.47919
[5 empty] | 180 |  |  | 179 | 0.55556 |  | 0.32392
V. | Keterangan
Ketidakpastian Pengukuran Sistole dan diastole pada Tingkat Kepercayaan 95 % dengan k = 2.
Ketidakpastian Pengukuran heart rate diperoleh dari ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Catu daya menggunakan baterai
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Wardimanul Abrar
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001

## LH DEWASA
HASIL KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat : 9 /2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [14 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | OMRON | [9 empty] | Supriyanto
Model/ tipe |  |  | : | : | HEM-8712
Nomor seri |  |  | : | : | -
Tanggal penerimaan alat |  |  |  | : | 2022-01-03
Tanggal kalibrasi |  |  |  | : | 2022-01-03
Tempat kalibrasi |  |  | : | : | -
Nama ruang |  |  |  | : | -
Metode kerja |  |  |  | : | MK 014-18
I. | Kondisi ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 22.86 | ± | 0.8 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 55.2655 | ± | 2.2 | %RH
| 3. Tegangan jala jala |  |  | : | -
II. | Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat
| 1. Pemeriksaan fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Pengujian fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. | Pengujian keselamatan listrik
| Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang batas yang diijinkan
| Resistansi isolasi | [6 empty] | - |  | > 2 MΩ
| Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | - |  | ≤ 0.2 Ω
| Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [6 empty] | - |  | ≤ 100 μA
IV. | Pengujian Kinerja
A. Blood pressure monitor
| No | Parameter |  |  | Setting standar (mmHg) | Setting heart rate (bpm) | Penunjukan alat (mmHg) | Koreksi (mmHg) | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian pengukuran ±(mmHg)
| 1 | Sistole |  |  | 80 | 70 | 81.9728 | -1.9728 | ± 5 | 0.72657 |  | PENTING
|  | Diastole |  |  | 50 |  | 50.3 | -0.3 |  | 0.5889
| 2 | Sistole |  |  | 100 | 70 | 103.4932 | -3.4932 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 65 |  | 65.24 | -0.24 |  | 0.5889
| 3 | Sistole |  |  | 120 | 80 | 120.06 | -0.06 |  | 0.5889 |  |  | PENTING | PENTING
|  | Diastole |  |  | 80 |  | 83.168 | -3.168 |  | 0.5889 |  | 10-COUNTBLANK(H32:H41) | 2-COUNTBLANK(F79:F80) | 7-COUNTBLANK(B53:B59)
| 4 | Sistole |  |  | 150 | 80 | 147.6048 | 2.3952 |  | 0.7976
|  | Diastole |  |  | 100 |  | 100.1 | -0.1 |  | 0.5889
| 5 | Sistole |  |  | 200 | 80 | 194.91 | 5.09 |  | 0.5889 |  | JANGAN DIDELETTE
|  | Diastole |  |  | 150 |  | 149.612 | 0.388 |  | 0.5889 |  | JANGAN DIDELETTE
B. Heart rate (bpm)
| No | Parameter |  |  | Setting standar (bpm) | Setting sistole (mmHg) | Setting diastole (mmHg) | Penunjukan alat (bpm) | Koreksi relatif (%) | Toleransi (%) | Ketidakpastian pengukuran (%)
| 1 | Heart rate |  |  | 60 | 120 | 80 | 60 | 0 | ± 10 | 0.96637
[5 empty] | 120 |  |  | 121 | -0.83333 |  | 0.47919
[5 empty] | 180 |  |  | 179 | 0.55556 |  | 0.32392
V. | Keterangan
Ketidakpastian Pengukuran Sistole dan diastole pada Tingkat Kepercayaan 95 % dengan k = 2.
Ketidakpastian Pengukuran heart rate diperoleh dari ketidakpastian tipe A dan tipe B
Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Catu daya menggunakan baterai
VI. | Alat Ukur Yang Digunakan
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas kalibrasi
Wardimanul Abrar
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001

## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 9 / 2 / II - 20 / E - 015.38 DL
OA.014-18
Nama Alat : | Blood Pressure Monitor |  | Nomor Order : |  | E - 015.38 DL
Merek |  | : | OMRON
Model / Tipe |  | : | HEM-8712
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-01-03
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-01-03
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Wardimanul Abrar
Lokasi Kalibrasi |  | : | -
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 3 January 2023
Metode Kerja |  | : | MK 014-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-25
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 015.38 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-01-03
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 3 January 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 3 January 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 3 January 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 3 January 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## BUDGET KTP
UNCERTAINTY BUDGET | [15 empty] | Sertifikat 1.4.2021, 12L-0534 | [8 empty] | DRIFT
Nomor sertifikat : 9 / 2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [15 empty] | 50-100 | x1 | 50 | y1 | -0.2 | X2 | 100 | Y2 | -0.4 | 50-100 | x1 | 50 | y1 | 0.033333 | X2 | 100 | Y2 | 0.033333
[16 empty] | 100-150 | x1 | 100 | y1 | -0.4 | X2 | 150 | Y2 | -0.7 | 100-150 | x1 | 100 | y1 | 0.033333 | X2 | 150 | Y2 | 0.033333
[16 empty] | 150-200 | x1 | 150 | y1 | -0.7 | X2 | 200 | Y2 | -0.9 | 150-200 | x1 | 150 | y1 | 0.033333 | X2 | 200 | Y2 | 0.033333
BLOOD PRESSURE MONITOR
80 | mmHg | 1
81.9728 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0.44721 | 2.2361 | 0.2 | 1 | 4 | 0.2 | 0.04 | 0.0004
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 81.9728 | X RATA TERKOREKSI | 83.664 | Sertifikat standar | -0.33466
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.1262 | 0.00053902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.35525
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 29.5489
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0452
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.72657
195
145
50 | mmHg | 1
50.3 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 50.3 | X RATA TERKOREKSI | 53.784 | Sertifikat standar | -0.21514
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057 | 2.0054
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
100 | mmHg | 2
103.4932 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0.54772 | 2.2361 | 0.24495 | 1 | 4 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 103.4932 | X RATA TERKOREKSI | 103.576 | Sertifikat standar | -0.42146
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.1462 | 0.001039
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.38237
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 20.5728
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.086
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.7976
65 | mmHg | 2
65.24 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 65.24 | X RATA TERKOREKSI | 68.724 | Sertifikat standar | -0.2749
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
120 | mmHg | 3
120.06 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 120.06 | X RATA TERKOREKSI | 115.504 | Sertifikat standar | -0.49302
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
80 | mmHg | 3
83.168 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 83.168 | X RATA TERKOREKSI | 75.696 | Sertifikat standar | -0.30278
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
150 | mmHg | 4
147.6048 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0.54772 | 2.2361 | 0.24495 | 1 | 4 | 0.24495 | 0.06 | 0.0009
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 147.6048 | X RATA TERKOREKSI | 146.318 | Sertifikat standar | -0.67791
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.1462 | 0.001039
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.38237
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 20.5728
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.086
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.7976
100 | mmHg | 4
100.1 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 100.1 | X RATA TERKOREKSI | 95.616 | Sertifikat standar | -0.38246
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
200 | mmHg | 5
194.91 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 | 194.91 | X RATA TERKOREKSI | 194.12 | Sertifikat standar | -0.87648
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
150 | mmHg | 5
149.612 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 2.2361 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.05 | 0.0025 | 1.25e-07 |  |  |  | Sertifikat standar | -0.66598
Daya Baca Operator UUT | mmHg | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 149.612 | X RATA TERKOREKSI | 144.33
Drift | mmHg | Rectangular | 0.033333 | 1.7321 | 0.019245 | 1 | 50 | 0.019245 | 0.00037037 | 2.7435e-09 |  |  |  | Drift | 0.033333
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.086204 | 0.00013902
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2936
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 53.4546
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0057
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5889
HEART RATE
60 | bpm
60
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | bpm | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | bpm | Normal | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
Daya Baca Operator UUT | bpm | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | bpm | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.083333 | 0.00013889
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.28868
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.57982
0.96637
120 | bpm
121
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | bpm | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | bpm | Normal | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
Daya Baca Operator UUT | bpm | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | bpm | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.083333 | 0.00013889
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.28868
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.57982
0.47919
180 | bpm
179
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | bpm | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | bpm | Normal | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
Daya Baca Operator UUT | bpm | Rectangular | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 50 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Drift | bpm | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.083333 | 0.00013889
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.28868
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.57982
0.32392
80 | BPM
0
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | BPM | Normal | #DIV/0! | 2.4495 | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat standar | BPM | Normal | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
Daya Baca Operator UUT | BPM | Rectangular | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 1 | 50 | 0.57735 | 0.33333 | 0.0022222
Drift | BPM | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
80 | BPM
0
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | BPM | Normal | #DIV/0! | 2.4495 | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Sertifikat standar | BPM | Normal | 0 | 2 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
Daya Baca Operator UUT | BPM | Rectangular | 1 | 1.7321 | 0.57735 | 1 | 50 | 0.57735 | 0.33333 | 0.0022222
Drift | BPM | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!

## ID
INPUT DATA KALIBRASI BLOOD PRESSURE MONITOR
Nomor sertifikat : 9 / | [7 empty] | 2 / II - 20 / E - 015.38 DL
| Merek |  | : | OMRON
| Model/ tipe |  | : | HEM-8712
| Nomor seri |  | : | -
| Tanggal penerimaan alat |  | : | 2022-01-03
| Tanggal kalibrasi |  | : | 2022-01-03
| Tempat kalibrasi |  | : | -
| Nama ruang |  | : | -
:
| Resolusi alat |  | : | 1 | mmHg (sistole; diastole), Resolusi alat : |  |  |  | 1 | bpm (heart rate)
| Petugas kalibrasi |  | : | Wardimanul Abrar
| Klasifikasi |  | : | Dewasa
| Metode kerja |  | : | MK 014-18
I. Kondisi ruang | [29 empty] | suhu | [6 empty] | kelembaban
Parameter |  |  | Penunjukan standar |  | Penunjukan standar |  | Penunjukan standar Awal |  | Penunjukan standar akhir |  | Nilai rata - rata |  |  | Bayi | [12 empty] | Penunjukan standar awal | Penunjukan standar akhir |  | average |  | Sertifikat 2.6.2021 |  |  | average terkoreksi |  | average |  | Sertifikat 2.6.2021 |  |  | average terkoreksi
[14 empty] | Anak | [16 empty] | x1 | 20 | x2 | 25 |  |  |  | x1 | 50 | x2 | 60
|  |  | awal |  | akhir |  | terkoreksi |  | terkoreksi |  | terkoreksi |  |  | Dewasa | Lansia | [15 empty] | y1 | 0.7 | y2 | 0.5 |  |  |  | y1 | -5.3 | y2 | -4
Suhu |  |  | 22.2 |  | 22.3 |  | 22.812 |  | 22.908 |  | 22.86 | °C | [13 empty] | suhu | 22.2 | 22.3 | x | 22.25 | y | 0.61 |  |  | 22.86 |  |  | y | -4.0845 |  |  | 55.2655
Kelembaban |  |  | 59.6 |  | 59.1 |  | 55.548 |  | 54.983 |  | 55.2655 | %RH | [6 empty] | 2.5 | 40 | HIJAU |  |  |  |  | kelembaban | 59.6 | 59.1 |  |  | y |  |  |  |  | x | 59.35 | y
Tegangan jala-jala : |  |  | - | , Tegangan jala-jala terkoreksi : |  |  | - |  | Volt |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 2.5
II. Pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat | [18 empty] | 0 | [6 empty] | Tegangan | 218 |  |  | Tegangan
Pemeriksaan fisik |  | : | Baik | [26 empty] | Tegangan |  | Sertifikat 31.5.2021 |  |  | Tegangan terkoreksi
Pengujian fungsi |  | : | Baik | [27 empty] | x1 | 200 | x2 | 220
III. Pengujian Keselamatan Listrik | [30 empty] | y1 | -0.67 | y2 | 0
[25 empty] | PENTING |  |  |  | x | 218 | y | -0.067 |  |  | 217.933
Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Hasil Ukur Terkoreksi | Ambang Batas yang Diijinkan | [7 empty] | NO | - | [6 empty] | 20 | [5 empty] | y
Resistansi isolasi | [5 empty] | - |  | - | > 2 MΩ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | TERKOREKSI | [5 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | - |  | - | ≤ 0.2 Ω |  |  |  |  | #VALUE! |  | Kelas I | Input NC | 96 | 96.4 | 100 |  |  | NC | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding | Resistansi isolasi | 3 | [8 empty] | Resistansi PE | 0.02 | [10 empty] | Arus Bocor | 100
Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | [5 empty] | - |  | - | ≤ 100 μA |  |  |  |  | #VALUE! |  | KETERANGAN : | Tidak terdapat grounding di ruangan | [7 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan |  |  |  |  | Resistansi isolasi | [10 empty] | Resistansi isolasi | [9 empty] | Resistansi isolasi
[17 empty] | Catu daya menggunakan baterai | [12 empty] | Resistansi isolasi |  | Sertifikat 31.5.2021 |  |  | Resistansi isolasi | [5 empty] | Resistansi isolasi |  | Sertifikat 31.5.2021 |  |  | Resistansi isolasi |  |  |  |  | Resistansi isolasi |  | Sertifikat 31.5.2021 |  |  | Resistansi isolasi
IV. Pengujian Kinerja | [30 empty] | x1 | 2 | x2 | 5 | [7 empty] | x1 | 0 | x2 | 0.1 | [6 empty] | x1 | 100 | x2 | 500
| A. Blood pressure monitor | [23 empty] | 0 | [5 empty] | y1 | 0 | y2 | 0 | [7 empty] | y1 | 0 | y2 | -0.002 | [6 empty] | y1 | 0.4 | y2 | 1.5
No | Parameter |  | Setting Standar (mmHg) | Setting heart rate (bpm) | Penunjukan Alat (mmHg) |  |  |  |  | Nilai rata- rata | Nilai rata- rata terkoreksi |  | Koreksi | U95 | Repeatability | [13 empty] | x | 3 | y | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | x | 0.02 | y | -0.0004 |  |  | 0.0196 |  |  |  | x | 100 | y | 0.4 |  |  | 100.4
[5 empty] | Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca | [7 empty] | 80 | [13 empty] | y | [10 empty] | y | [9 empty] | y
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | 70 |  |  |  |  | PENTING
1 | Sistole |  | 80 | 70 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81.8 | 81.9728 |  | -1.9728 | 0.72657 | 0.44721 |  | 60 |  |  |  |  | YANTEK |  |  |  | X RATA TERKOREKSI | 84 |  | x | 84 | INTERPOLASI | -0.336 | X RATA TERKOREKSI |  | 83.664 |  |  |  | RENTANG | Sertifikat 1.4.2021, 12L-0534
| Diastole |  | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.3 |  | -0.3 | 0.5889 | 0 |  | 120 | [9 empty] | 54 |  |  | 54 |  | -0.216 |  |  | 53.784 |  |  |  | 50-100 | x1 | 50 | y1 | -0.2 | X2 | 100 | Y2 | -0.4
[13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | ((((BX57-BT57)*(BL51-BR57)))/(BV57-BR57))+BT57 |  |  | #VALUE!
2 | Sistole |  | 100 | 70 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 103.4 | 103.4932 |  | -3.4932 | 0.7976 | 0.54772 | [11 empty] | 104 |  |  | 104 |  | -0.424 |  |  | 103.576 |  |  |  | 100-150 | x1 | 100 | y1 | -0.4 | X2 | 150 | Y2 | -0.7
| Diastole |  | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.24 |  | -0.24 | 0.5889 | 0 | [11 empty] | 69 |  |  | 69 |  | -0.276 |  |  | 68.724 |  |  |  | 150-200 | x1 | 150 | y1 | -0.7 | X2 | 200 | Y2 | -0.9
[13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [6 empty] | PENYELIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | ((((BX57-BT57)*(BL51-BR57)))/(BV57-BR57))+BT57 |  |  | #VALUE!
3 | Sistole |  | 120 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120.06 |  | -0.06 | 0.5889 | 0 | [11 empty] | 116 |  |  | 116 |  | -0.496 |  |  | 115.504
| Diastole |  | 80 |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83.168 |  | -3.168 | 0.5889 | 0 | [11 empty] | 76 |  |  | 76 |  | -0.304 |  |  | 75.696
[13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | ((((BX57-BT57)*(BL51-BR57)))/(BV57-BR57))+BT57 |  |  | #VALUE!
4 | Sistole |  | 150 | 80 | 148 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147.6 | 147.6048 |  | 2.3952 | 0.7976 | 0.54772 | [11 empty] | 147 |  |  | 147 |  | -0.682 |  |  | 146.318
| Diastole |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1 |  | -0.1 | 0.5889 | 0 | [11 empty] | 96 |  |  | 96 |  | -0.384 |  |  | 95.616
NOMOR 1 s.d 5 KHUSUS DEWASA ------ NOMOR 1 s.d 4 KHUSUS BAYI DAN ANAK | [12 empty] | 0 |  | #DIV/0! | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | ((((BX57-BT57)*(BL51-BR57)))/(BV57-BR57))+BT57 |  |  | #VALUE!
5 | Sistole | 200 | 200 | 80 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194.91 |  | 5.09 | 0.5889 | 0 | [11 empty] | 195 |  |  | 195 |  | -0.88 |  |  | 194.12
| Diastole |  | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149.612 |  | 0.388 | 0.5889 | 0 | [11 empty] | 145 |  |  | 145 |  | -0.67 |  |  | 144.33
| Setting heart rate (bpm) | [13 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
B. Heart rate
No | Parameter |  | Setting standar (bpm) | Setting sistole (mmHg) | Setting diastole (mmHg) | Penunjukan Alat (bpm) |  |  | Nilai rata- rata | Koreksi relatif |  |  | Repeatability | U95
[6 empty] | Terbaca | Terbaca | Terbaca
[6 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Heart rate |  | 60 | 120 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |  |  | 0 | 0.96637
|  |  | 120 |  |  | 121 | 121 | 121 | 121 | -0.83333 |  |  | 0 | 0.47919
|  |  | 180 |  |  | 179 | 179 | 179 | 179 | 0.55556 |  |  | 0 | 0.32392
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
V. | Keterangan
Tidak terdapat grounding di ruangan
Catu daya menggunakan baterai
IV. | Alat Ukur Yang Digunakan
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Note on I2: KLIK atau PICIK ENABLE CONTENT, KETIKA PERUBAHAN TABEL PADA PENYELIA DAN YANTEK TIDAK BERFUNGSI
Note on AA41: A: MENENTUKAN NILAI SCORING UNTUK MENENTUKAN KETERANGAN DIBAWAH INI
Note on U43: A: rumus mirip arus bocor
Note on AA43: A: digunakan jika input NC nilai arus terkoreksinya <= 100 mikro ampere
Note on AA44: A: digunakan jika tidak ada grounding ruangan dan arus bocor posisi "-"

## INTERPOLASI
KUNCI : | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)))
|  | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (SERTIFIKAT STANDAR) | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (DRIFT) | [12 empty] | KONDISI SUHU RUANG | [12 empty] | PENGUJIAN KEBOCORAN | [6 empty] | LAJU BUANG CEPAT
|  |  | INTERPOLASI KOREKSI SYSTOLE | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI DIASTOLE | [6 empty] | INTERPOLASI U95 SYSTOLE | [5 empty] | INTERPOLASI U95 DIASTOLE | [6 empty] | DRIFT SYSTOLE | [5 empty] | DRIFT DIASTOLE | [5 empty] | KOREKSI SUHU AWAL | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABAN AWAL | [6 empty] | KOREKSI SERTIFIKAT DPM TURUN | [6 empty] | KOREKSI SERTIFIKAT DPM TURUN
|  |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | 81.8 | 0.3 | 0.1 | 50 | 100 | 0.1728 | 50 | 0.3 | 0.1 | 50 | 100 | 0.3 |  | 81.9728 | 0.1 | 0.1 | 50 | 100 | 0.1 | 50.3 | 0.1 | 0.1 | 50 | 100 | 0.1 |  | 81.9728 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 100 | 0.033333 | 50.3 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 100 | 0.033333 |  | 22.2 | 0.7 | 0.5 | 20 | 25 | 0.612 | 59.6 | -5.3 | -4 | 50 | 60 | -4.052 |  | 8.2 | 1e-06 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 0.049201 |  | 8.52 | 1e-06 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 0.051121
|  |  | 103.4 | 0.1 | 1e-06 | 100 | 150 | 0.0932 | 65 | 0.3 | 0.1 | 50 | 100 | 0.24 |  | 103.4932 | 0.1 | 0.1 | 100 | 150 | 0.1 | 65.24 | 0.1 | 0.1 | 50 | 100 | 0.1 |  | 103.4932 | 0.033333 | 0.033333 | 100 | 150 | 0.033333 | 65.24 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 100 | 0.033333
|  |  | 120 | 0.1 | 1e-06 | 100 | 150 | 0.06 | 83 | 0.3 | 0.1 | 50 | 100 | 0.168 |  | 120.06 | 0.1 | 0.1 | 100 | 150 | 0.1 | 83.168 | 0.1 | 0.1 | 50 | 100 | 0.1 |  | 120.06 | 0.033333 | 0.033333 | 100 | 150 | 0.033333 | 83.168 | 0.033333 | 0.033333 | 50 | 100 | 0.033333
|  |  | 147.6 | 0.1 | 1e-06 | 100 | 150 | 0.004801 | 100 | 0.1 | 1e-06 | 100 | 150 | 0.1 |  | 147.6048 | 0.1 | 0.1 | 100 | 150 | 0.1 | 100.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 150 | 0.1 |  | 147.6048 | 0.033333 | 0.033333 | 100 | 150 | 0.033333 | 100.1 | 0.033333 | 0.033333 | 100 | 150 | 0.033333 |  | KOREKSI SUHU AKHIR | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABAN AWAL
|  |  | 195 | 1e-06 | -0.1 | 150 | 200 | -0.09 | 150 | 1e-06 | -0.1 | 150 | 200 | 1e-06 |  | 194.91 | 0.1 | 0.1 | 150 | 200 | 0.1 | 149.612 | 0.1 | 0.1 | 100 | 150 | 0.1 |  | 194.91 | 0.033333 | 0.033333 | 150 | 200 | 0.033333 | 149.612 | 0.033333 | 0.033333 | 100 | 150 | 0.033333 |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | 0 | 1e-06 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 9.94e-07 | 248 | -0.1 | -0.4 | 200 | 250 | -0.388 |  | 247.8626 | 0.1 | 0.1 | 200 | 250 | 0.1 | 247.896 | 0.1 | 0.1 | 200 | 250 | 0.1 |  | 247.8626 | 0.033333 | 0.033333 | 200 | 250 | 0.033333 | 247.896 | 0.05 | 0.033333 | 200 | 250 | 0.034035
[42 empty] | 22.3 | 0.7 | 0.5 | 20 | 25 | 0.608 | 59.1 | -5.3 | -4 | 50 | 60 | -4.117
BAB : SUHU KELEMBABABAN TEKANAN
[42 empty] | KOREKSI TEGANGAN JALA JALA (Volt) | [5 empty] | KOREKSI RESISTANCE ( Ω ) | [5 empty] | KOREKSI EARTH LEAKAGE ( uA ) UNTUK INPUT NC
[42 empty] | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
[42 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | 96 | 0.4 | 0.4 | 50 | 100 | 0.4
[42 empty] | KOREKSI PROTECTIVE EARTH (PE) ( MΩ ) | [5 empty] | KOREKSI EARTH LEAKAGE ( uA )
[42 empty] | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
[42 empty] | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE! | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #VALUE!

## SERTIFIKAT NA (hidden)
13
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 9 / 2 / II - 20 / E - 015.38 DL | [6 empty] | Tanggal kalibrasi alat | Bulan | Tahun
|  |  | T.S 014-18 / REV : 1 |  |  |  | 5 | Agustus | 2022
ISI DATA DISINI ^^
Nama Alat : | Blood Pressure Monitor |  | Nomor Order : |  |  | E - 015.38 DL
Merek |  | : | OMRON
Model / Tipe |  | : | HEM-8712
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  |  | 0
Resolusi |  | : | 0.1 | Kg
Nama Pemilik : | RSUD Datu Sanggul |  | Identitas Pemilik : |  |  | Negeri
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 44564
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-01-03
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Wardimanul Abrar |  |  |  | Kalibrasi
Lokasi Kalibrasi |  | : | - |  |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Agustus 2023 |  |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Agustus 2023
Metode Kerja |  | : | MK 014-18 |  |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 5 Agustus2023
|  |  | Banjarbaru, |  | 2022-04-25
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## SURAT KETERANGAN NA (hidden)
T.S 014-18 / REV : 1
SURAT KETERANGAN
Nomor : 9 / M - 2 / II - 20 / E - 015.38 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | RSUD Datu Sanggul
Alamat |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nomor Order |  | : | E - 015.38 DL
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | Blood Pressure Monitor | OMRON |  | HEM-8712 | - | 44564
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2022-04-25
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT NA (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## NIBP (hidden)
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
[38 empty] | ALAT YANG DIGUNAKAN |  | Dany Firmanto
[39 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831021) | Donny Martha
[39 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (1831023) | Fatimah Novrianisa
[10 empty] | INDUK FILE | [28 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H (3191005) | Fikry Faradinna
SERTIFIKAT LAMA |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  | SERTIFIKAT TERBARU | [32 empty] | Universal Biometer, Merek : BIO-TEK, Model : DPM 3 (126143) | Gusti Arya Dinata
[10 empty] | NAIK | [6 empty] | TURUN | [21 empty] | Parameter Tester, Merek : Fluke, Model : DPM2 Plus (9490021) | Hamdan Syarif
PA | koreksi |  | PA | koreksi | 14.11.2019 | PA | koreksi | U95 | 5.2.2021 | PA | Naik Lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA | Naik Lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN |  |  | Hary Ernanto
0 | - |  | 0 | 1e-06 |  | 0 | 1e-06 | 0.1 |  | 0 | [5 empty] | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 1 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1e-06 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN |  |  | Isra Mahensa
50 | - |  | 50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 | 0.1 |  | 50 | [5 empty] | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 2 |  | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | Muhammad Arrizal Septiawan
100 | - |  | 100 | 0.1 |  | 100 | 0.4 | 0.1 |  | 100 | [5 empty] | - | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 3 |  | 53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505042) | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
150 | - |  | 150 | 1e-06 |  | 150 | 0.5 | 0.1 |  | 150 | [5 empty] | - | 1e-06 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 4 |  | 54 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1e-06 | 0.033333 | 0.1 |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3534043) | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
200 | - |  | 200 | 0.2 |  | 200 | 0.6 | 0.1 |  | 200 | [5 empty] | - | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 5 |  | 55 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3506049) | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
250 | - |  | 250 | 0.4 |  | 250 | 0.9 | 0.1 |  | 250 | [5 empty] | - | 0.4 | 0.9 | 0.25 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 6 |  | 56 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 |  |  | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H (3505041) | Rangga Setya Hantoko
300 | - |  | 300 | 0.6 |  | 300 | 1.1 | 0.1 |  | 300 | [5 empty] | - | 0.6 | 1.1 | 0.25 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 7 |  | 57 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -0.6 | 0.033333 | 0.1 |  |  |  | Septia Khairunnisa
[23 empty] | 8 | [15 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (4414016) | Taufik Priawan
[23 empty] | 9 | [15 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G (4414018) | Venna Filosofia
[19 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Digital Pressure, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H (3787040) | Wardimanul Abrar
0 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | 0.18 | 14.11.2019 | 0 | [5 empty] | - | - | 1e-06 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 11 | [15 empty] | Digital Pressure Gauge, Merek : Time Electronic, Model : TEG-CV 4b-0.025 (211H15050010)
50 | - |  | 50 | - |  | 50 | -0.2 | 0.18 |  | 50 | [5 empty] | - | - | -0.2 | 0.06 | 0.18 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 12
100 | - |  | 100 | - |  | 100 | -0.1 | 0.18 |  | 100 | [5 empty] | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 13
150 | - |  | 150 | - |  | 150 | 0.1 | 0.18 |  | 150 | [5 empty] | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.18 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 14
200 | - |  | 200 | - |  | 200 | 0.1 | 0.18 |  | 200 | [5 empty] | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.18 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 15
250 | - |  | 250 | - |  | 250 | 0.3 | 0.18 |  | 250 | [5 empty] | - | - | 0.3 | 0.06 | 0.18 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 16
300 | - |  | 300 | - |  | 300 | 0.6 | 0.18 |  | 300 | [5 empty] | - | - | 0.6 | 0.06 | 0.18 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 17
18
19
20
0 | - |  | 0 | 1e-06 | 14.11.2019 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 4.6.2021 | 0 | [5 empty] | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 21
50 | - |  | 50 | -0.1 |  | 50 | 0.1 | 0.1 |  | 50 | [5 empty] | - | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 22
100 | - |  | 100 | 0.2 |  | 100 | 0.3 | 0.1 |  | 100 | [5 empty] | - | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 23 |  |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
150 | - |  | 150 | 0.1 |  | 150 | 0.4 | 0.1 |  | 150 | [5 empty] | - | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 24 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
200 | - |  | 200 | 0.2 |  | 200 | 0.4 | 0.1 |  | 200 | [5 empty] | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 25 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536
250 | - |  | 250 | 0.3 |  | 250 | 0.6 | 0.1 |  | 250 | [5 empty] | - | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 26 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084
300 | - |  | 300 | 0.4 |  | 300 | 0.7 | 0.1 |  | 300 | [5 empty] | - | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 27 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610
[23 empty] | 28 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534
29
30
31
32
33
34
35
0 | - |  | 0 | 1e-06 | 14.11.2019 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 1.4.2021 | 0 | [5 empty] | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 36
50 | - |  | 50 | -0.2 |  | 50 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | [5 empty] | - | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 37
100 | - |  | 100 | -0.1 |  | 100 | -0.4 | 0.1 |  | 100 | [5 empty] | - | -0.1 | -0.4 | 0.15 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 38
150 | - |  | 150 | 0.1 |  | 150 | -0.7 | 0.1 |  | 150 | [5 empty] | - | 0.1 | -0.7 | 0.4 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 39
200 | - |  | 200 | 0.2 |  | 200 | -0.9 | 0.1 |  | 200 | [5 empty] | - | 0.2 | -0.9 | 0.55 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 40
250 | - |  | 250 | 0.4 |  | 250 | -1.1 | 0.1 |  | 250 | [5 empty] | - | 0.4 | -1.1 | 0.75 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 41
300 | - |  | 300 | 0.6 |  | 300 | -1.5 | 0.1 |  | 300 | [5 empty] | - | 0.6 | -1.5 | 1.05 | 0.1 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 42
43
44
45
46
47
48
49
[19 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  | 50
0 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | 0.1 | 22.1.2018 | 0 | [5 empty] | - | - | 1e-06 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 51 | 51
50 | - |  | 50 | - |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 50 | [5 empty] | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 52 | 52
100 | - |  | 100 | - |  | 100 | 0.1 | 0.1 |  | 100 | [5 empty] | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 53 | 53
150 | - |  | 150 | - |  | 150 | 1e-06 | 0.1 |  | 150 | [5 empty] | - | - | 1e-06 | 0.033333 | 0.1 |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 54 | 54
200 | - |  | 200 | - |  | 200 | -0.1 | 0.1 |  | 200 | [5 empty] | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 55 | 55
250 | - |  | 250 | - |  | 250 | -0.4 | 0.1 |  | 250 | [5 empty] | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 56 | 56
300 | - |  | 300 | - |  | 300 | -0.6 | 0.1 |  | 300 | [5 empty] | - | - | -0.6 | 0.033333 | 0.1 |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 57 | 57
58
59
60
61
62
63
64
65
0 | 1e-06 | 9.3.2017 | 0 | 1e-06 | 21.2.2018 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 11.2.2020 | 0 | [5 empty] | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 66
50 | -0.1 |  | 50 | -0.1 |  | 50 | 1e-06 | 0.1 |  | 50 | [5 empty] | -0.1 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.1 |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 67
100 | -0.2 |  | 100 | -0.2 |  | 100 | 0.2 | 0.1 |  | 100 | [5 empty] | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 68
150 | -0.3 |  | 150 | -0.3 |  | 150 | 0.4 | 0.1 |  | 150 | [5 empty] | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.1 |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 69
200 | -0.4 |  | 200 | -0.4 |  | 200 | 0.5 | 0.1 |  | 200 | [5 empty] | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.45 | 0.1 |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 70
250 | -0.5 |  | 250 | -0.5 |  | 250 | 0.7 | 0.1 |  | 250 | [5 empty] | -0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 71
300 | -0.5 |  | 300 | -0.5 |  | 300 | 0.9 | 0.1 |  | 300 | [5 empty] | -0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 72
73
74
75
76
77
78
79
80
0 |  | 21/2/2017 | 0 | - | 21/2/2017 | 0 |  |  | 21/2/2018 | 0 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 81
50 |  | 21/2/2017 | 50 | - | 21/2/2017 | 50 |  |  | 21/2/2018 | 50 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 82
100 |  | 21/2/2017 | 100 | - | 21/2/2017 | 100 |  |  | 21/2/2018 | 100 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 83
150 |  | 21/2/2017 | 150 | - | 21/2/2017 | 150 |  |  | 21/2/2018 | 150 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 84
200 |  | 21/2/2017 | 200 | - | 21/2/2017 | 200 |  |  | 21/2/2018 | 200 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 85
250 |  | 21/2/2017 | 250 | - | 21/2/2017 | 250 |  |  | 21/2/2018 | 250 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 86
300 |  | 21/2/2017 | 300 | - | 21/2/2017 | 300 |  |  | 21/2/2018 | 300 | [11 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 87
[22 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 88
[22 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 89
[22 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | 90
91
92
93
94
95
0 | -0.1 | 9.3.2017 | 0 | -0.1 | 9.3.2017 | 0 | -0.1 | 0.1 | 21.2.2018 | 0 | [6 empty] | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 96
50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 | 0.2 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 97
100 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 0.2 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 98
150 | 1e-06 |  | 150 | 1e-06 |  | 150 | 1e-06 | 0.2 |  | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 99
200 | 1e-06 |  | 200 | 1e-06 |  | 200 | 1e-06 | 0.2 |  | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 100
250 | 1e-06 |  | 250 | 1e-06 |  | 250 | 1e-06 | 0.2 |  | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 101
300 | 1e-06 |  | 300 | 1e-06 |  | 300 | 1e-06 | 0.2 |  | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 102
103
104
105
106
107
108
109
110
0 | -0.1 | 9.3.2017 | 0 | -0.1 | 9.3.2017 | 0 | -0.1 | 0.1 | 21.2.2018 | 0 | [6 empty] | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke satuan SI melalui PPM-LIPI |  | 111
50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 | 0.1 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 112
100 | 0.1 |  | 100 | 0.1 |  | 100 | 0.2 | 0.1 |  | 100 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |  |  | 113
150 | 0.2 |  | 150 | 0.2 |  | 150 | 0.2 | 0.1 |  | 150 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 114
200 | 0.2 |  | 200 | 0.2 |  | 200 | 0.2 | 0.1 |  | 200 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 115
250 | 0.2 |  | 250 | 0.2 |  | 250 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 116
300 | 0.2 |  | 300 | 0.2 |  | 300 | 0.2 | 0.1 |  | 300 | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 117
118
119
120
121
122
123
124
125
0 | -0.1 | 21.2.2018 | 0 | -0.1 | 21.2.2018 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 31.1.2020 | 0 | [6 empty] | -0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  | 126
50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 |  | 50 | -0.1 | 0.1 |  | 50 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.1 |  |  | 127
100 | 0.1 |  | 100 | 0.1 |  | 100 | 1e-06 | 0.1 |  | 100 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 |  |  | 128
150 | 0.1 |  | 150 | 0.1 |  | 150 | 0.2 | 0.1 |  | 150 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |  |  | 129
200 | 0.1 |  | 200 | 0.1 |  | 200 | 0.2 | 0.1 |  | 200 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |  |  | 130
250 | 0.1 |  | 250 | 0.1 |  | 250 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | [6 empty] | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 |  |  | 131
300 | 1e-06 |  | 300 | 1e-06 |  | 300 | 0.1 | 0.1 |  | 300 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |  |  | 132
133
134
135
136
137
138
139
140
0 | 1e-06 | 21.2.2018 | 0 | 1e-06 | 21.2.2018 | 0 |  |  | 31.1.2020 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  | 141
50 | -0.1 |  | 50 | -0.1 |  | 50 |  |  |  | 50 | [6 empty] | -0.1 | -0.1 | 7.0777e-16 | 0.1 |  |  | 142
100 | -0.2 |  | 100 | -0.2 |  | 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | -0.2 | -0.1 | 0.05 | 0.1 |  |  | 143
150 | -0.2 |  | 150 | -0.2 |  | 150 |  |  |  | 150 | [6 empty] | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 144
200 | -0.2 |  | 200 | -0.2 |  | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | -0.2 | -0.2 | 5.6899e-15 | 0.1 |  |  | 145
250 | -0.2 |  | 250 | -0.2 |  | 250 |  |  |  | 250 | [6 empty] | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 146
300 | -0.2 |  | 300 | -0.2 |  | 300 |  |  |  | 300 | [6 empty] | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 147
148
149
150
151
152
153
154
0 | 1e-06 | 2017 | 0 | 1e-06 | 2017 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 22.1.208 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kinerja blood pressure monitor tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  | 155
50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 |  | 50 | 1e-06 | 0.1 |  | 50 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 156
100 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 |  | 100 | 1e-06 | 0.1 |  | 100 | [6 empty] | 0 | 0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 157
150 | 1e-06 |  | 150 | 1e-06 |  | 150 | -0.1 | 0.1 |  | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 158
200 | 1e-06 |  | 200 | 1e-06 |  | 200 | -0.1 | 0.1 |  | 200 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 159
250 | 1e-06 |  | 250 | 1e-06 |  | 250 | -0.4 | 0.1 |  | 250 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 160
300 | 1e-06 |  | 300 | 1e-06 |  | 300 | -0.7 | 0.1 |  | 300 | [6 empty] | 0 | -0.6 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 161
162
163
164
165
166
167
168
169
0 | -0.1 | 21.2.2018 | 0 | -0.1 | 21.2.2018 | 0 | 1e-06 | 0.1 | 6.9.2019 | 0 | [6 empty] | -0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  | 170
50 | 0.1 |  | 50 | 0.1 |  | 50 | 0.1 | 0.1 |  | 50 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 7.0777e-16 | 0.1 |  |  | 171
100 | 0.2 |  | 100 | 0.2 |  | 100 | 0.1 | 0.1 |  | 100 | [6 empty] | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |  |  | 172
150 | 0.3 |  | 150 | 0.3 |  | 150 | 0.3 | 0.1 |  | 150 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 5.6899e-15 | 0.1 |  |  | 173
200 | 0.4 |  | 200 | 0.4 |  | 200 | 0.6 | 0.1 |  | 200 | [6 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | 174
250 | 0.5 |  | 250 | 0.5 |  | 250 | 0.6 | 0.1 |  | 250 | [6 empty] | 0.5 | 0.6 | 0.05 | 0.1 |  |  | 175
300 | 0.6 |  | 300 | 0.6 |  | 300 | 0.6 | 0.1 |  | 300 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 176
177
178
179
180
181
182
183
[18 empty] | 4.2.2020 | (1/3)*U95 | 4.2.2020 |  |  | 184
0 |  |  | 0 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  | 185
50 |  |  | 50 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | -0.1 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 186
100 |  |  | 100 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 187
150 |  |  | 150 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 188
200 |  |  | 200 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 189
250 |  |  | 250 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 190
300 |  |  | 300 | - | [5 empty] | 0 | [7 empty] | -0.2 | 0.033333 | 0.1 |  |  | 191
192
193
194
195

## JENIS KALIBRATOR (hidden)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 |  |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 |  |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 |  |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 |  |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 3490333
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615

## VOLT (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078
PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA VAC | koreksi | U95 | TAHUN : | KETELUSURAN | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907
0 | 1e-06 | 0 | 27.7.2020 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 29 | 0 | 1e-06 | 0 | 31.5.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908
150 | 0.31 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 30 | 150 | -0.05 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030
180 | 0.1 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 31 | 180 | -0.04 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058
200 | -0.04 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 32 | 200 | -0.67 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010
220 | -0.28 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 33 | 220 | 1e-06 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3263027
230 | -0.2 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 34 | 230 | -0.11 | 2.76
240 | -0.32 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 7 |  | 35 | 250 | -0.11 | 3
250 | -0.32 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 8
9
[6 empty] | 10 |  |  |  |  | 3
0 | 1e-06 | 0 | 27.3.2019 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
150 | 0.15 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
180 | 0.12 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
200 | 0.06 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
220 | 0.05 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 15
230 | 0.05 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 16
250 | 0.05 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 17
18
19
0 | 1e-06 | 0 | 3.3.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 20
150 | -1.6 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
180 | -1.9 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
200 | -2.14 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
220 | -3.44 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
230 | -2.52 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
250 | -2.52 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
27
28
0 | 1e-06 | 0 | 31.5.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 29 | 29
150 | -0.05 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 30 | 30
180 | -0.04 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31 | 31
200 | -0.67 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32 | 32
220 | 1e-06 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33 | 33
230 | -0.11 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34 | 34
250 | -0.11 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35 | 35
36
37
0 | 1e-06 | 0 | 8.6.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 38
150 | 0.25 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 39
180 | 0.09 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 40
200 | 0.18 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
220 | 0.56 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
230 | 0.73 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
250 | 0.73 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 44
45
46
0 | 1e-06 | 0 | 28.1.2019 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 47
150 | -0.15 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 48
180 | -0.11 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 49
200 | -0.1 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 50
220 | -0.13 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
230 | -0.15 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
250 | -0.15 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
54
55
0 | 0.21 | 0 | 29.9.2020 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 56
150 | 0.21 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 57
180 | 0.33 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 58
200 | 0.34 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 59
220 | 0.37 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 60
230 | 0.47 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 61
240 | 0.38 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 62
250 | 0.38 | 3 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 63
64
0 | 1e-06 | 0 | 13.11.2020 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 65
150 | -0.24 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 66
180 | -0.14 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 67
200 | -0.33 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 68
220 | -0.45 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 69
230 | -0.54 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 70
240 | -0.49 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 71
72
73
0 | 1e-06 | 0 | 13.11.2020 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 74
150 | -0.17 | 1.8 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 75
180 | -0.22 | 2.16 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 76
200 | -0.33 | 2.4 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 77
220 | -0.39 | 2.64 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 78
230 | -0.39 | 2.76 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 79
240 | -0.39 | 2.88 |  |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 80
81
82
0 | 1e-06 | 0 | 6.4.2021 | Hasil pengujian keselamatan listrik tertelusur ke Satuan SI melalui PT. Kaliman |  | 83
150 | -0.05 | 1.8 |  | 3263027 GA ADA |  | 84
180 | -0.04 | 2.16 |  |  |  | 85
200 | -0.67 | 2.4 |  |  |  | 86
220 | 1e-06 | 2.64 |  |  |  | 87
230 | -0.11 | 2.76 |  |  |  | 88
89
90
91
92
93

## LEAKAGE
ALAT YANG DIGUNAKAN
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1834020)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853077)
PA ( μA ) | koreksi | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA ( uA ) | koreksi | TAHUN : | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853078)
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 30 | 0 | 1e-06 | 2021 | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148907)
50 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 31 | 20 | 0.3 |  | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148908)
100 | 0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 32 | 50 | 0.4 |  | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3699030)
200 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 33 | 100 | 0.4
500 | 3.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 34 | 500 | 1.5
700 | 3.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 35 | 700 | 1.5
7
8
9
10
0 | 0.3 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
50 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
100 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
200 | 0.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
500 | 0.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 15
700 | 0.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 16
17
18
19
20
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
50 | 2.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
100 | 2.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
200 | 2.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
500 | 4.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
700 | 4.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
27
28
29
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 30 | 30
20 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31 | 31
50 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32 | 32
100 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33 | 33
500 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34 | 34
700 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35 | 35
36
37
38
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 39
50 | 1.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 40
100 | 3.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
500 | 9.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
700 | 9.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
44
45
46
47
48
0 | 1e-06 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 49
50 | 2.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 50
100 | 2.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
200 | 3.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
500 | 3.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
700 | 3.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 54
55
56
57
58
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 59
50 | 1.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 60
100 | 1.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 61
200 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 62
500 | 3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 63
700 | 3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 64
65
66
67
68
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 69
20 | 0.9 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 70
50 | 2.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 71
100 | 3.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 72
500 | 8.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 73
700 | 8.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 74
75
76
77
78
79
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 80
20 | 0.8 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 81
50 | 1.7 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 82
100 | 3.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 83
500 | 7.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 84
700 | 7.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 85
86
87
88
89
90
0 | 1e-06 | 2021 |  | 91
20 | 0.3 |  |  | 92
50 | 0.4 |  |  | 93
100 | 0.4 |  |  | 94
500 | 1.5 |  |  | 95
700 | 1.5 |  |  | 96
97
98

## MOhm (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1834020)
2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853077)
PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA ( MΩ ) | koreksi | TAHUN : | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853078)
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 31 | 0 | 1e-06 | 2021 | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148907)
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 32 | 1 | 1e-06 |  | 2. Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148908)
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 33 | 2 | 1e-06
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 34 | 5 | 1e-06
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 35 | 10 | 1e-06
20 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 36 | 19.9 | 0.1
50 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 7 |  | 37 | 49.6 | 0.4
100 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 8 |  | 38 | 98.6 | 1.4
200 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 9 |  | 39 | 200 | 1.4
10
0 | 1e-06 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
9.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 15
19.8 | 0.2 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 16
49.7 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 17
99.7 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 18
200 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 19
20
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
20 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
49.6 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 27
98.9 | 1.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 28
200 | 1.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 29
30
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31 | 31
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32 | 32
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33 | 33
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34 | 34
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35 | 35
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 36 | 36
49.6 | 0.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 37 | 37
98.6 | 1.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 38 | 38
200 | 1.4 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 39 | 39
40
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 44
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 45
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 46
49.4 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 47
98.5 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 48
200 | 1.5 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 49
50
0 | 1e-06 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 54
9.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 55
19.9 | 0.1 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 56
49.7 | 0.3 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 57
99.4 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 58
200 | 0.6 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 59
60
61
62
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 63
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 64
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 65
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 66
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 67
20 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 68
50 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 69
100 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 70
200 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 71
72
73
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 74
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 75
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 76
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 77
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 78
20 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 79
50 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 80
100 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 81
200 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 82
83
84
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 85
1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 86
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 87
5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 88
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 89
20 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 90
50 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 91
100 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 92
200 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 93
94
95
0 | 1e-06 | 2021 |  | 96
1 | 1e-06 |  |  | 97
2 | 1e-06 |  |  | 98
5 | 1e-06 |  |  | 99
10 | 1e-06 |  |  | 100
19.9 | 0.1 |  |  | 101
49.6 | 0.4 |  |  | 102
98.6 | 1.4 |  |  | 103
200 | 1.4 |  |  | 104
105
106
107

## RESISTANCE (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1837056)
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620 (1834020)
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853077)
Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (2853078)
PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA ( Ω ) | koreksi | TAHUN : | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148907)
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 1 |  | 31 | 0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3148908)
0.101 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 2 |  | 32 | 0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615 (3699030)
0.199 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 3 |  | 33 | 0.199 | 0.001
0.497 | 0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 4 |  | 34 | 0.499 | 0.001
0.996 | 0.004 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 5 |  | 35 | 1.008 | -0.008
1.993 | 0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 6 |  | 36 | 2.007 | -0.007
10 | 0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1837056 | 7 |  | 37 | 10 | -0.007
8
9
0 | 1e-06 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 10
0.01 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 11
0.094 | 0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 12
0.955 | 0.045 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 13
10 | 0.045 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA620, SN : 1834020 | 14
15
16
17
18
19
20
0.001 | -0.001 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 21
0.1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 22
0.198 | 0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 23
0.495 | 0.005 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 24
0.994 | 0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 25
1.987 | 0.013 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 26
10 | 0.013 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853077 | 27
28
29
30
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 31 | 31 |  |  |  |  | 1e-06
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 32 | 32
0.199 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 33 | 33
0.499 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 34 | 34
1.008 | -0.008 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 35 | 35
2.007 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 36 | 36
10 | -0.007 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 2853078 | 37 | 37
38
39
0 | 1e-06 | 2021 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 40
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 41
0.205 | -0.005 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 42
0.506 | -0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 43
0.938 | 0.063 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 44
1.909 | 0.091 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 45
10 | 0.091 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148907 | 46
47
48
49
0 | 1e-06 | 2019 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 50
0.01 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 51
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 52
1.001 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 53
10 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3148908 | 54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 65
0.1 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 66
0.2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 67
0.5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 68
1.002 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 69
2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 70
10 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 3699030 | 71
72
0 | 1e-06 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 73
0.001 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 74
0.103 | -0.003 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 75
0.2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 76
0.499 | 0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 77
1.001 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 78
2.006 | -0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 79
10 | -0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4669058 | 80
81
82
0.001 | -0.001 | 2020 | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 83
0.102 | -0.002 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 84
0.2 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 85
0.5 | 1e-06 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 86
1.001 | -0.001 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 87
2.006 | -0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 88
10 | -0.006 |  | Electrical Safety Analyzer, Merek : FLUKE, Model : ESA615, SN : 4670010 | 89
90
91
92
0 | 1e-06 | 2021 |  | 93
0.102 | -0.002 |  |  | 94
0.199 | 0.001 |  |  | 95
0.499 | 0.001 |  |  | 96
1.008 | -0.008 |  |  | 97
2.007 | -0.007 |  |  | 98
10 | -0.007 |  |  | 99
100
101
102
103

## KETERANGAN (hidden)
KESIMPULAN :
|  |  |  | KESIMPULAN | SIMBOL
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 1 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  |  |  | Nomor Surat Keterangan : 1 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
RANGGA |  | CHAIRUL HUDA
Jenis tensimeter : |  | JENIS TENSIMETER : |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | ≤ 500 μA
200 | DEWASA | TENSIMETER DEWASA | 60, 120, 150 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | ≤ 100 μA
120 | DEWASA | TENSIMETER ANAK | 50, 120, 150
60 | DEWASA | TENSIMETER BAYI | 30, 60, 80
150 | ANAK
120 | ANAK
60 | ANAK
80 | BAYI
60 | BAYI
50 | BAYI
KOLOM KETERANGAN :
Catu daya menggunakan baterai
Di sarankan ganti manset
Achmad Fauzan Adzim
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
MΩ
Ω
µa
|  |  |  | Resistansi isolasi | > 2 MΩ
|  |  |  | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat dilepas) | ≤ 0.2 Ω
|  |  |  | Resistansi pembumian protektif (kabel tidak dapat dilepas) | ≤ 0.3 Ω

## KESIMPULAN (hidden)
KESIMPULAN :
|  |  |  | KESIMPULAN | SIMBOL
|  |  |  | Nomor sertifikat : 9 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  |  |  | Nomor surat keterangan : 9 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
RANGGA |  | CHAIRUL HUDA
Jenis tensimeter : |  | JENIS TENSIMETER :
200 | DEWASA | TENSIMETER DEWASA | 60, 120, 150
120 | DEWASA | TENSIMETER ANAK | 50, 120, 150
60 | DEWASA | TENSIMETER BAYI | 30, 60, 80
150 | ANAK
120 | ANAK
60 | ANAK
80 | BAYI
60 | BAYI
50 | BAYI
KOLOM KETERANGAN :
Catu daya menggunakan baterai
Titik ukur atas permintaan pelanggan
|  |  |  | - | -
ACUAN ISI NOMOR SERTIFIKAT :
PILIH JENIS SERTIFIKAT
Nomor Sertifikat :
Nomor Surat Keterangan :
|  |  |  | Nama | tanggal | Paraf | Wardimanul Abrar
|  |  |  | Achmad Fauzan Adzim | #REF! |  | #N/A
|  |  |  | Choirul Huda | #REF!
|  |  |  | Dany Firmanto | #REF!
|  |  |  | Donny Martha | #REF!
|  |  |  | Fatimah Novrianisa | #REF!
|  |  |  | Muhammad Alpian Hadi | #REF!
|  |  |  | Gusti Arya Dinata | #REF!
|  |  |  | Hamdan Syarif | #REF!
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Wardimanul Abrar
Baik
Tidak baik
BPM
80
70
60
120

## THERMOHYGROMETER (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN :
15 | -0.1 | 0.3 | 30 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 1 |  | 11 | 15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -6.9 | 2.2 | 2.6.2021
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 2 |  | 12 | 20 | 0.7 | 0.8 | 40 | -6.2 | 2.2 | 0
25 | 0.2 | 0.3 | 50 | -9.1 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 3 |  | 13 | 25 | 0.5 | 0.8 | 50 | -5.3 | 2.2 | 0
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -7.9 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 4 |  | 14 | 30 | 0.2 | 0.8 | 60 | -4 | 2.2 | 0
35 | 0.1 | 0.3 | 70 | -6.1 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 5 |  | 15 | 35 | -0.1 | 0.8 | 70 | -2.4 | 2.2 | 0
37 | 0.1 | 0.3 | 80 | -3.8 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 6 |  | 16 | 37 | -0.2 | 0.8 | 80 | -0.5 | 2.2 | 0
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | -0.8 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062875 | 7 |  | 17 | 40 | -0.1 | 0.8 | 90 | 1.7 | 2.2 | 0
[8 empty] | 8 |  |  |  | max = | 0.8 |  | max = | 2.2
9
10
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -6.9 | 2.2 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 11 | 11
20 | 0.7 | 0.8 | 40 | -6.2 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 12 | 12
25 | 0.5 | 0.8 | 50 | -5.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 13 | 13
30 | 0.2 | 0.8 | 60 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 14 | 14
35 | -0.1 | 0.8 | 70 | -2.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 15 | 15
37 | -0.2 | 0.8 | 80 | -0.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 16 | 16
40 | -0.1 | 0.8 | 90 | 1.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 15062874 | 17 | 17
18
19
20
15 | 0.3 | 0.3 | 35 | -5.2 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 21
20 | 0.4 | 0.3 | 40 | -5.5 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 22
25 | 0.4 | 0.3 | 50 | -5.5 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 23
30 | 0.5 | 0.3 | 60 | -4.8 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 24
35 | 0.5 | 0.3 | 70 | -3.4 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 25
37 | 0.5 | 0.3 | 80 | -1.4 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 26
40 | 0.5 | 0.3 | 90 | 1.3 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 27
28
29
30
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -7.3 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 31
20 | 1 | 0.5 | 40 | -5.9 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 32
25 | 0.7 | 0.5 | 50 | -4.5 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 33
30 | 0 | 0.5 | 60 | -3.2 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 34
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -2 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 35
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -0.8 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 36
40 | 0.2 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN : 14082463 | 37
38
39
40
15 | 0.2 | 0.3 | 30 | -2.9 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 41
20 | 0.2 | 0.3 | 40 | -3.3 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 42
25 | 0.1 | 0.3 | 50 | -3.1 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 43
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -2.1 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 44
35 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 45
37 | 0.2 | 0.3 | 80 | 2.2 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 46
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | 5.4 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 47
48
49
50
15 | -0.2 | 0.3 | 35 | -4.5 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 51
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -4.4 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 52
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -4.3 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 53
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | -4.2 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 54
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -4 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 55
37 | -0.4 | 0.3 | 80 | -3.8 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 56
40 | -0.5 | 0.3 | 90 | -3.5 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 57
58
59
60
15 | 0.1 | 0.8 | 30 | -14.4 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 61
20 | 0.1 | 0.8 | 40 | -11.5 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 62
25 | 0.1 | 0.8 | 50 | -9.1 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 63
30 | 0 | 0.8 | 60 | -6.9 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 64
35 | -0.2 | 0.8 | 70 | -5.1 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 65
37 | -0.3 | 0.8 | 80 | -3.7 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 66
40 | -0.4 | 0.8 | 90 | -2.7 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 67
68
69
70
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 71
20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 72
25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 73
30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 74
35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 75
37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 76
40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 77
78
79
80
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | -4 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 81
20 | 0 | 0.3 | 40 | -3.8 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 82
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -3.8 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 83
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -3.9 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 84
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -4.1 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 85
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -4.5 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 86
40 | 1e-06 | 0.3 | 90 | -4.9 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 87
88
89
90
15 | 0.1 | 0.2 | 30 | -1.9 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 91
20 | 0 | 0.2 | 40 | -1.9 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 92
25 | 0 | 0.2 | 50 | -1.9 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 93
30 | 0 | 0.2 | 60 | -2.1 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 94
35 | 0 | 0.2 | 70 | -2.3 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 95
37 | 0 | 0.2 | 80 | -2.6 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 96
40 | 0.1 | 0.2 | 90 | -3 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | 97
98
99
100
15 | 0 | 0.3 | 30 | -1.2 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 101
20 | -0.2 | 0.3 | 40 | -1 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 102
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.9 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 103
30 | -0.5 | 0.3 | 60 | -0.8 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 104
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.6 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 105
37 | -0.5 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 106
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.2 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 107
108
109
110
15 | -0.2 | 0.4 | 30 | 1 | 2.2 | 21.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 111
20 | -0.1 | 0.4 | 40 | 0.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 112
25 | -0.1 | 0.4 | 50 | -0.2 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 113
30 | -0.3 | 0.4 | 60 | -0.6 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 114
35 | -0.6 | 0.4 | 70 | -0.8 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 115
37 | -0.8 | 0.4 | 80 | -0.9 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 116
40 | -1.1 | 0.4 | 90 | -0.8 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 117
118
119
120
15 | -0.6 | 0.3 | 30 | -0.5 | 2.7 | 21.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 121
20 | -0.5 | 0.3 | 40 | -0.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 122
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 123
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.5 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 124
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -0.8 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 125
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -1.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 126
40 | 1e-06 | 0.3 | 90 | -2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 127
128
129
130
15 | -0.7 | 0.3 | 30 | -1.5 | 2.7 | 21.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 131
20 | -0.4 | 0.3 | 40 | -1.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 132
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -1.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 133
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -1.5 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 134
35 | 0.3 | 0.3 | 70 | -1.9 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 135
37 | 0.4 | 0.3 | 80 | -2.5 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 136
40 | 0.5 | 0.3 | 90 | -3.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 137
138
139
140
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -6.6 | 2.9 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 141
20 | 0.4 | 0.5 | 40 | -5.8 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 142
25 | 0.4 | 0.5 | 50 | -5.1 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 143
30 | 0.3 | 0.5 | 60 | -4.4 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 144
35 | 0.2 | 0.5 | 70 | -3.6 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 145
37 | 0.2 | 0.5 | 80 | -2.9 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 146
40 | 0.1 | 0.5 | 90 | -2.3 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50, SN : HE 01 - 203004 | 147
148
149
150
15 | 0.2 | 0.7 | 30 | -6.2 | 2.7 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 151
20 | 0.2 | 0.7 | 40 | -5.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 152
25 | 0.1 | 0.7 | 50 | -5.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 153
30 | 0.2 | 0.7 | 60 | -4.6 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 154
35 | 0.3 | 0.7 | 70 | -3.9 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 155
37 | 0.4 | 0.7 | 80 | -3.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 156
40 | 0.5 | 0.7 | 90 | -2.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 157
158
159
160
15 | 0.2 | 0.5 | 30 | -3.8 | 2.2 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 161
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 162
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 163
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 164
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 165
37 | -0.4 | 0.5 | 80 | -3.9 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 166
40 | -0.5 | 0.5 | 90 | -3.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 167
168
169
170
15 | 1e-06 | 0.3 | 30 | -0.4 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 171
20 | 1e-06 | 0.3 | 40 | -0.1 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 172
25 | 1e-06 | 0.3 | 50 | 1e-06 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 173
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | 1e-06 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 174
35 | -0.2 | 0.3 | 70 | -0.1 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 175
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 176
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.9 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 177
178
179
180
15 | 0.1 | 0.4 | 30 | -1.6 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 181
20 | 0.2 | 0.4 | 40 | -1.4 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 182
25 | 0.2 | 0.4 | 50 | -1.4 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 183
30 | 0.2 | 0.4 | 60 | -1.5 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 184
35 | 0.1 | 0.4 | 70 | -1.8 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 185
37 | 1e-06 | 0.4 | 80 | -2.3 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 186
40 | 1e-06 | 0.4 | 90 | -3 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 187
188
189
190
15 | 1e-06 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 191
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 192
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 193
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 194
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 195
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 196
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 197
198
199
200
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 201
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 202
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 203
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 204
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 205
37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 206
40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 207
208
209
210
15.1 | 1e-06 | 0.1 | 36.3 | -1.5 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 211
20.2 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | -0.8 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 212
25 | 1e-06 | 0.1 | 49.8 | -0.2 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 213
30.5 | -0.1 | 0.1 | 59.2 | 0.4 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 214
35.5 | -0.1 | 0.1 | 70.6 | -0.7 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 215
37.2 | 1e-06 | 0.1 | 80.9 | -0.9 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 216
39.7 | 0.2 | 0.1 | 90.4 | -0.6 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 217