## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Oleh
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-04 | Belum ada NO NC | Menambahkan rumus NO NC
|  | Resistansi Pembumian Protektif dapat dilepas/tdk dapat dilepas | Resistansi Pembumian Protektif
2 | 2021-02-09 | Perbaikan Rumus Scoring | Menjadi 35 untuk kecepatan dan 15 untuk waktu
3 | 16 Februari 2021 | Perbaikan resistansi pembumian protektif agar bisa dipillih antara 0.2 ohm dan 0.3 ohm | Dapat dilakukan pemilihan
4 | 3 Mei 2021 | Update sertifikat Tachometer & Stopwatch | Done | Arya
5 | 2021-06-28 | Update sertifikat Tachometer: 39, 79, 200, 06, Stopwatch: 02R, 06R, 61R, 384 , Thermohygro : 615,874, 463, 051, ESA: 077, 78, 07 | Done | Arya
6 | 21 Juli 2021 | Perbaikan rumus drift tacho & stopwatch | Done | Arya
7 | 2021-07-28 | Perbaikan input sertifikat stopwatch 1R, 84, 86, 85, 18, 80 | Done | Arya + Venna
8 | 2021-08-12 | Perbaikan keterangan tachometer dari Lipi ke Kaliman, dan penambahan validasi di sheet input | Done | Venna
9 | 2021-08-18 | Perbaikan rumus koreksi relatif | Done | Arya
10 | 14 Oktober 2021 | Penambahan kolom tanggal penerimaan alat | Done | Arya
|  | Penulisan tegangan beserta ktps | Done | Arya
|  | Update scoring keselamatan listrik & uji kinerja | Done | Arya
11 | 5 Januari 2022 | Perubahan drift menjadi 3 tahun | Done | Arya
12 | 14 Februari 2022 | Update Gelar Pa huda | Done | Venna
13 | 8.4.2022 | Update sertifikat ESA 077,058 Thermohygro 605,609,611 Tacho Stopwatch Serta perbaikan error aplikasi untuk internal error if error | Done | Arya + Fathul
Rev 13 : 8.4.2022

## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Centrifuge
Sertifikat / Surat Keterangan : 10 / ………. / …...... - ….... / E - …......... DL
Merek |  |  | :
Model/Tipe |  |  | :
No. Seri |  |  | :
Resolusi |  |  | : | RPM | ( Digital / Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  | :
Nama Ruang |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat |  |  |  | Score
| 1. Fisik |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
| 2. Fungsi |  | : Baik / Tidak baik |  | 5
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi pembumian protektif (kabel dapat / tidak dapat dilepas) | [5 empty] | Ω | ≤ 0.2 / 0.3 | Ω | 10
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I / II | [5 empty] | µA | ≤ 500 / 100 | µA | 20
> jika hasil pengukuran pada titik ukur yang bertanda (*) outlayer maka skor pengujian keselamatan listrik = 0
IV. | Pengujian Kinerja
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | [7 empty] | ± 10% | 8.75
| 2 | [9 empty] | 8.75
| 3 | [9 empty] | 8.75
| 4 | [9 empty] | 8.75
> jika titik ukur yang outlayer berjumlah ≥ 2 maka skor pengujian kinerja = 0
| No | Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi | Score
|  |  |  | I |  | II |  | III
| 5 | Waktu (s) | 300 | [6 empty] | ± 10% | 15
> jika hasil pengukuran parameter waktu outlayer maka skor pengujian kinerja = 0
V. | Keterangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer_Merek : Compact Instrument_Model : CT6/LSR/ERP_SN : 631339 / 631340 / 631341 / 632334
Digital Tachometer_Merek : Krisbow_Model : KW06-563_SN : 180812179 / 180812200 / 180812206
Stopwatch_Merek : Casio_Model : HS-3_SN : 611Q02R, HS-80TW_SN : 510Q06R / 510Q061R / 605Q11R
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001380 / 001381 / 001382 / 001383 / 001384 / 001385
Stopwatch_Merek : EXTECH_Model : 365535_SN : 001386 / 001387 / 001445 / 001449 / 001452 / 005018
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 620_SN : 1834020 / 1837056
Electrical Safety Analyzer_Merek : FLUKE_Model : ESA 615_SN : 2853077 / 2853078 / 3148907 / 3148908 / 3699030 / 4669058 / 4670010
Thermohygrometer_Merek : KIMO_Model : KH-210-AO_SN : 14082463 / 15062872 / 15062873 / 15062874 / 15062875
Thermohygrometer_Merek : SEKONIC_Model : ST-50A_SN : HE 21-000669 / HE 21-000670
Thermohygrometer_Merek : Greisinger_Model : GFTB 200_SN : 34903046 / 34903051 / 34903053 / 34904091
Thermohygrometer_Merek : EXTECH_Model : SD700_SN : 100586 / 100605 / 100609 / 100611 / 100615 / 100616 / 100617 / 100618
VII. | Kesimpulan
LAIK / TIDAK LAIK
VIII. | Petugas Kalibrasi

## UB
UNCERTAINTY BUDGET | [13 empty] | Verifikasi
Kecepatan |  | 2000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 2000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0.21909 | 2.4495 | 5 | 0.089443 | 1 | 0.089443 | 0.008 | 1.28e-05 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.1 | 1.7321 | 50 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.011301 | 1.7321 | 50 | -0.0065245 | 1 | -0.0065245 | 4.257e-05 | 3.6244e-11 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0.4995 | 1.7321 | 50 | 0.28839 | 1 | 0.28839 | 0.083167 | 0.00013833
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 0.6 | 2 | 50 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 0.6 | 2 | 50 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.09 | 0.000162
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.10221 | 0.00017504 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.33983 | 0.00043922
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.3197 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.58295
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 59.6833 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 262.9342
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0005 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.969
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.63957 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.1478 | RPM
[9 empty] | 0.031979 | % | CMC LAB = | 0.01 | % | [9 empty] | 0.057392 | %
Kecepatan |  | 4000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 4000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0.10954 | 2.4495 | 5 | 0.044721 | 1 | 0.044721 | 0.002 | 8e-07 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.1 | 1.7321 | 50 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | RPM | rect. | -0.0028196 | 1.7321 | 50 | -0.0016279 | 1 | -0.0016279 | 2.6501e-06 | 1.4046e-13 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 1.2001 | 2 | 50 | 0.60004 | 1 | 0.60004 | 0.36005 | 0.0025928 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1.2 | 2 | 50 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.36 | 0.002592
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.36622 | 0.0025938 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.52667 | 0.0028698
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.60516 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.72572
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 51.7075 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 96.6548
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0069 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9848
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.2145 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.4404 | RPM
[9 empty] | 0.030363 | % | CMC LAB = | 0.01 | % | [9 empty] | 0.036011 | %
Kecepatan |  | 6000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 6000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0.10954 | 2.4495 | 5 | 0.044721 | 1 | 0.044721 | 0.002 | 8e-07 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.1 | 1.7321 | 50 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.0056603 | 1.7321 | 50 | 0.003268 | 1 | 0.003268 | 1.068e-05 | 2.2811e-12 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0.6 | 1.7321 | 50 | 0.34641 | 1 | 0.34641 | 0.12 | 0.000288
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 1.8001 | 2 | 50 | 0.90004 | 1 | 0.90004 | 0.81008 | 0.013125 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 1.8 | 2 | 50 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.013122
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.81626 | 0.013126 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 1.0967 | 0.013688
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.90347 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.0472
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.7615 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 87.8651
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0078 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9873
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.814 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.0812 | RPM
[9 empty] | 0.030234 | % | CMC LAB = | 0.01 | % | [9 empty] | 0.034686 | %
Kecepatan |  | 8000 | RPM | [10 empty] | Kecepatan |  | 8000 | RPM
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | RPM | normal | 0.10954 | 2.4495 | 5 | 0.044721 | 1 | 0.044721 | 0.002 | 8e-07 |  |  |  | 1. Repeatability | RPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | RPM | rect. | 0.1 | 1.7321 | 50 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | RPM | rect. | 0.01414 | 1.7321 | 50 | 0.0081639 | 1 | 0.0081639 | 6.6649e-05 | 8.8842e-11 |  |  |  | 3. Drift standar | RPM | rect. | 0.8 | 1.7321 | 50 | 0.46188 | 1 | 0.46188 | 0.21333 | 0.00091022
4. Sertifikat standar | RPM | normal | 2.4001 | 2 | 50 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4401 | 0.041478 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | RPM | normal | 2.4 | 2 | 50 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.44 | 0.041472
5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | RPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 1.4463 | 0.041479 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 1.82 | 0.04266
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.2026 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.3491
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.4325 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 77.6465
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0082 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.991
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.4151 | RPM |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 2.686 | RPM
[9 empty] | 0.030189 | % | CMC LAB = | 0.01 | % | [9 empty] | 0.033575 | %
Waktu (s) |  | 300 | s | [10 empty] | Waktu (s) |  | 300 | s
Komponen | Satuan | Distribusi | u | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)2 | (uici)4/vi |  |  |  | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | s | normal | 0 | 2.4495 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1. Repeatability | s | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Resolusi alat | s | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 |  |  |  | 2. Daya baca UUT | s | rect. | 0.05 | 1.7321 | 50 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
3. Drift standar | s | rect. | 0.0051574 | 1.7321 | 50 | 0.0029776 | 1 | 0.0029776 | 8.8664e-06 | 1.5723e-12 |  |  |  | 3. Drift standar | s | rect. | 0.0035 | 1.7321 | 50 | 0.0020207 | 1 | 0.0020207 | 4.0833e-06 | 3.3347e-13
4. Sertifikat standar | s | normal | 0.11209 | 2 | 50 | 0.056047 | 1 | 0.056047 | 0.0031413 | 1.9735e-07 |  |  |  | 4. Sertifikat Standar | s | normal | 0.12 | 2 | 50 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.0036 | 2.592e-07
5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12 |  |  |  | 5. Daya baca alat standar | s | rect. | 0.005 | 1.7321 | 50 | 0.0028868 | 1 | 0.0028868 | 8.3333e-06 | 1.3889e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.0039918 | 2.1124e-07 |  |  |  | Jumlah | [8 empty] | 0.0044457 | 2.7309e-07
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.063181 |  |  |  |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.066676
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 75.4319 |  |  |  |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 72.3741
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9919 |  |  |  |  | Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 1.9933
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.12585 | s |  |  |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.13291 | s
[9 empty] | 0.041951 | % | CMC LAB = | 0.05 | % | [9 empty] | 0.044302 | %

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Centrifuge
Nomor Sertifikat : 10 / 1 / 1 - 21 / E - 012.00 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | EBA 21
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM | [8 empty] | ( Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14 | [9 empty] | 0.1
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14 | [9 empty] | ( Digital ) | 2
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium | [9 empty] | ( Analog ) | 10
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 27.2 ± 0.1 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 72.1 ± 1.5 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220.324 | ± | 2.5786 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Score (%) |  | NG |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 1. Fisik |  | : | Baik | [7 empty] | 5 | [6 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [7 empty] | 5 |  | Kelas I | Input NC | 10 | 10.3709 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Score (%) | [6 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | - |  | 2 |  | 20 | 10 | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | 0.2 | (kabel dapat dilepas)
| 2 | Resistansi pembumian protektif | [5 empty] | - |  | 0.2 |  |  | 10 |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | 0.3 | (kabel tidak dapat dilepas)
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | - |  | 500 |  |  | 0 | - | 500 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[19 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Kecepatan
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) | Score (%) |  | Score Pengujian Kinerja
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2000 |  | 1999.9109 | -0.089079 | -0.0044542 | 10 | 0.031979 |  | 0.036433 | 35 | 8.75
| 2 |  | 4000 |  | 4000.0731 | 0.073102 | 0.0018275 |  | 0.030363 |  | 0.032191 |  | 8.75
| 3 |  | 6000 |  | 5999.9353 | -0.064696 | -0.0010783 |  | 0.030234 |  | 0.031312 |  | 8.75
| 4 |  | 8000 |  | 7999.7975 | -0.20249 | -0.0025312 |  | 0.030189 |  | 0.03272 |  | 8.75 | 50
B. Pengukuran Akurasi Waktu Putar
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  | [ ¦C¦+¦U¦ ] (%) | Score (%)
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  | (%)
| 5 | Waktu | 300 |  | 444.004 | 144.004 | 32.433 | 10 | 0.05 |  | 32.483 | 0
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
| Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score Total
| Dibuat : Gusti Arya Dinata |  |  |  |  | 1 Jan 2021 |  |  | 80
Penyelia :
Baik
Tidak Baik
Nomor Sertifikat : 10 /
| Nomor Sertifikat : 10 / | [9 empty] | 1
| Nomor Surat Keterangan : 10 / M - | [9 empty] | 2
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| 2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
: Dalam ambang batas yang diijinkan
: Melebihi ambang batas yang diijinkan
: Dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan
: Melebihi kesalahan maksimal yang diijinkan
Choirul Huda
Dany Firmanto
Donny Martha
Supriyanto
Rangga Setyo Hantoko
Dibuat :
: Choirul Huda
: Dany Firmanto
: Donny Martha
: Supriyanto
: Rangga Setyo Hantoko
: Choirul Huda
: Donny Martha
: Baik
: Tidak Baik
- Alat / Parameter yang diuji dalam batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan LAIK PAKAI
- Alat / Parameter yang diuji Melebihi batas kesalahan maksimal yang diijinkan dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI
Alat yang di kalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI

## LHK (hidden)
Hasil Kalibrasi Centrifuge
Nomor Sertifikat : 10 / 1 / 1 - 21 / E - 012.00 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | EBA 21
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 27.2 ± 0.1 ) °C
| 2. Kelembaban |  | : | ( 72.1 ± 1.5 ) %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | #REF!
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | - |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Kecepatan
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) |  |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2000 |  | 1999.9109 | -0.089079 | -0.0044542 | 10 |  | ± | 0.031979
| 2 |  | 4000 |  | 4000.0731 | 0.073102 | 0.0018275 |  |  | ± | 0.030363
| 3 |  | 6000 |  | 5999.9353 | -0.064696 | -0.0010783 |  |  | ± | 0.030234
| 4 |  | 8000 |  | 7999.7975 | -0.20249 | -0.0025312 |  |  | ± | 0.030189
B. Pengukuran Akurasi Waktu Putar
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  |  | (%)
| 5 | Waktu | 300 |  | 444.004 | 144.004 | 32.433 | 10 |  | ± | 0.05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S. Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## ID
Input Data Kalibrasi Centrifuge
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 10 / |  |  |  | 1 / 1 - 21 / E - 012.00 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | EBA 21
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM | ( Analog )
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  | : | 26.7 | 27.7 | 27.1813 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 73.3 | 72 | 72.1261 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220 |  | 220.324 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi | [5 empty] | - | MΩ | 2 |  |  |  | G |  | µA | Toleransi
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | - | Ω | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | - | µA | 500 |  |  |  | Kelas I | Input NC | 10 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Kecepatan
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata-Rata | Rata Terkoreksi | Koreksi
[5 empty] | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Kecepatan Putaran (RPM) | 2000 |  | 2000.2 | 1999.8 | 2000.2 | 1999.8 | 2000.2 | 1999.8 | 1999.9109 | -0.089079 | 10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2001 | 1
| 2 |  | 4000 |  | 4000.2 | 4000.4 | 4000.2 | 4000.4 | 4000.2 | 4000.4 | 4000.0731 | 0.073102 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4001 | 1
| 3 |  | 6000 |  | 6000.2 | 6000.4 | 6000.2 | 6000.4 | 6000.2 | 6000.4 | 5999.9353 | -0.064696 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6001 | 1
| 4 |  | 8000 |  | 8000.2 | 8000.4 | 8000.2 | 8000.4 | 8000.2 | 8000.4 | 7999.7975 | -0.20249 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8001 | 1
B. Pengukuran Akurasi Waktu Putar
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | [5 empty] | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Pembacaan Standar | [5 empty] | Rata-rata | Rata-rata terkoreksi | Koreksi
[5 empty] | I |  | II |  | III |  |  |  |  | I |  | II |  | III
| 5 | Waktu (s) | 300 |  | 444 |  | 444 |  | 444 |  | 444.004 | 144.004 | 10 | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 | 0
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
IX. | Tanggal Pembuatan Laporan
1 Jan 2021
Choirul Huda
Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
Hary Ernanto
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Isra Mahensa
Hamdan Syarif
Gusti Arya Dinata
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Venna Filosofia
Fatimah Novrianisa
Dewi Nifitasari
Septia Khairunnisa
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wardimanul Abrar
Alpian Hadi
Taufik Priawan
Siti Fathul Jannah
Sholihatussa"diah
Azhar Alamsyah
Ryan Rama Chaesar R.
Vikki Akhsanudin N.
Muhammad Ihsan Ilyas
Yurdha Algifari
Note on P28: GAD- [2021]: DIPILIH DULU BOY

## LH
Hasil Kalibrasi Centrifuge
Nomor Sertifikat : 10 / 1 / 1 - 21 / E - 012.00 DL
Merek |  |  | : | Hettich
Model/Tipe |  |  | : | EBA 21
No. Seri |  |  | : | 2019021001
Resolusi |  |  | : | 1 | RPM
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2021-10-14
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK 016-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 27.1813 | ± | 0.1 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 72.1261 | ± | 1.5 | %RH
| 3. Tegangan Jala - jala |  | : | 220.324 | ± | 2.5786 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No. | Parameter |  |  |  |  | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | - |  | 2
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | - |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
A. Kalibrasi Kecepatan
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (RPM) |  | (RPM) | (RPM) | (%) |  |  | (%)
| 1 | Kecepatan Putaran | 2000 |  | 1999.9109 | -0.089079 | -0.0044542 | 10 |  | ± | 0.031979
| 2 |  | 4000 |  | 4000.0731 | 0.073102 | 0.0018275 |  |  | ± | 0.030363
| 3 |  | 6000 |  | 5999.9353 | -0.064696 | -0.0010783 |  |  | ± | 0.030234
| 4 |  | 8000 |  | 7999.7975 | -0.20249 | -0.0025312 |  |  | ± | 0.030189
B. Pengukuran Akurasi Waktu Putar
| No | Parameter | Setting Alat |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Koreksi Relatif | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
|  |  | (s) |  | (s) | (s) | (%) |  |  | (%)
| 5 | Waktu | 300 |  | 444.004 | 144.004 | 32.433 | 10 |  | ± | 0.05
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Tidak terdapat grounding di ruangan
VI. | Alat ukur yang digunakan
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Gusti Arya Dinata
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S. Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman

## Sertifikat
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 18 / 1 / 1 - 21 / E - 012.00 DL
WF.016-18
Nama Alat : | Centrifuge |  | Nomor Order : |  | E - 012.00 DL
Merek |  | : | Hettich
Model / Tipe |  | : | EBA 21
Nomor Seri |  | : | 2019021001
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2021-10-14
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2021-10-14
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Gusti Arya Dinata
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK 016-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-13
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 012.00 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Centrifuge
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2022-10-14
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 14 October 2022
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 14 October 2022
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 14 October 2022
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## DB Tachometer (hidden)
INPUT SERTIFIKAT TACHOMETER
1. SN. 631339 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 631340 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 631341 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan | Tahun
rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm | 2022 | 2019 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | - | 1e-06 | - | 0.005 | 0.015 |  | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015
100 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  | 100 | - | 1e-06 | - | 0.01 | 0.03 |  | 100 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03
200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3
2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6
3000 | 0 | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  | 3000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  | 3000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9
4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
7000 | 0 | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1 |  | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5 |  | 7000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
8000 | 0 | - | - | 0.8 | 2.4 |  | 6000 | - | 1e-06 | - | 0.6 | 1.8 |  | 8000 | - | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
9000 | 0 | - | - | 0.9 | 2.7 |  | 7000 | - | 1e-06 | - | 0.7 | 2.1 |  | 9000 | - | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
10000 | 0 | - | 1e-06 | 1 | 3 |  | 10000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 10000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15 |  | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
95000 | 0 | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5 |  | 95000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5 |  | 95000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
4. SN. 632334 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. SN. 180812179 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. SN. 180812200 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2022 | 2020 | 2018 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm | 2022 | 2021 | 2019
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -3e-10 |  | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015
100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  | 100 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | 100 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.02997
200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06
1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  | 1000 | - | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.3 |  | 1000 | 0 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.3
2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  | 2000 | - | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003
3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  | 3000 | - | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.90003
4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  | 4000 | - | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001
5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997 |  | 5000 | - | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001 |  | 5000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.5001
6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997 |  | 6000 | - | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997 |  | 7000 | - | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001 |  | 7000 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0 | 2.1001
8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997 |  | 7000 | - | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001 |  | 8000 | -0.4 | - | - | 0.80004 | 2.4001
9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997 |  | 7000 | - | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001 |  | 9000 | -0.5 | - | - | 0.90005 | 2.7001
10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997 |  | 10000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997 |  | 50000 | - | -2 | -2 | 0 | 15.0006 |  | 50000 | 0 | -2 | -2 | 0 | 15
99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997 |  | 99000 | - | -4 | -4 | 0 | 29.7012 |  | 99000 | -4 | -3 | -5 | 1 | 29.7012
7. SN. 180812206 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  |  | rpm | 8 | 8 | 8 |  |  |  | rpm | 9 | 9 | 9
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  | 50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  | 100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  | 200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  | 1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  | 2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90006 |  | 3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  | 4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.5001 |  | 5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001 |  | 6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001 |  | 7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | -0.6 | - | - | 0.80006 | 2.4002 |  | 8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | -0.7 | - | - | 0.90007 | 2.7002 |  | 9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009 |  | 50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | -7 | -6 | -6 | 0 | 29.7021 |  | 99000 | - | - | - | - | - |  | 99000 | - | - | - | - | -
10. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11. SN. |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Kecepatan |  | Tahun |  |  |  |  | Kecepatan |  | Tahun
rpm | 10 | 10 | 10 |  |  |  | rpm | 11 | 11 | 11
0 | - | - | - | - | - |  | 0 | - | - | - | - | -
50 | - | - | - | - | - |  | 50 | - | - | - | - | -
100 | - | - | - | - | - |  | 100 | - | - | - | - | -
200 | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | -
1000 | - | - | - | - | - |  | 1000 | - | - | - | - | -
2000 | - | - | - | - | - |  | 2000 | - | - | - | - | -
3000 | - | - | - | - | - |  | 3000 | - | - | - | - | -
4000 | - | - | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | -
5000 | - | - | - | - | - |  | 5000 | - | - | - | - | -
6000 | - | - | - | - | - |  | 6000 | - | - | - | - | -
7000 | - | - | - | - | - |  | 7000 | - | - | - | - | -
8000 | - | - | - | - | - |  | 8000 | - | - | - | - | -
9000 | - | - | - | - | - |  | 9000 | - | - | - | - | -
10000 | - | - | - | - | - |  | 10000 | - | - | - | - | -
50000 | - | - | - | - | - |  | 50000 | - | - | - | - | -
99000 | - | [5 empty] | 99000 | -
No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Kecepatan | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | rpm | [9 empty] | rpm
I | 1 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | IX | 1 | 5000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 2 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 3 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 4 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.4997
| 5 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -3e-10 |  |  |  | 5 | 5000 | - | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 1.5001
| 6 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 5000 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.5001
| 7 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 5000 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.5001
| 8 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 5000 | - | - | - | - | -
| 9 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 5000 | - | - | - | - | -
| 10 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 5000 | - | - | - | - | -
II | 1 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  | X | 1 | 6000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 2 | 50 | - | 1e-06 | - | 0.005 | 0.015 |  |  |  | 2 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 3 | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 3 | 6000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.8
| 4 | 50 | 1 | 1 | - | 0.0049 | 0.0147 |  |  |  | 4 | 6000 | 1 | 1 | - | 0.5999 | 1.7997
| 5 | 50 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 5 | 6000 | - | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 6 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 6 | 6000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.8001
| 7 | 50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.015 |  |  |  | 7 | 6000 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.8001
| 8 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 6000 | - | - | - | - | -
| 9 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 6000 | - | - | - | - | -
| 10 | 50 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 6000 | - | - | - | - | -
III | 1 | 100 | 0 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.03 |  |  | XI | 1 | 7000 | 0 | - | 1e-06 | 0.7 | 2.1
| 2 | 100 | - | 1e-06 | - | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 2 | 5000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.5
| 3 | 100 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  |  | 3 | 7000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.1
| 4 | 100 | 1 | 1 | - | 0.0099 | 0.0297 |  |  |  | 4 | 7000 | 1 | 1 | - | 0.6999 | 2.0997
| 5 | 100 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  |  | 5 | 7000 | - | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 6 | 100 | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.02997 |  |  |  | 6 | 7000 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | 0 | 2.1001
| 7 | 100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.03 |  |  |  | 7 | 7000 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 2.1001
| 8 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 7000 | - | - | - | - | -
| 9 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 7000 | - | - | - | - | -
| 10 | 100 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 7000 | - | - | - | - | -
IV | 1 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  | XII | 1 | 8000 | 0 | - | - | 0.8 | 2.4
| 2 | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 2 | 6000 | - | 1e-06 | - | 0.6 | 1.8
| 3 | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 3 | 8000 | - | 1e-06 | - | 0.8 | 2.4
| 4 | 200 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.0597 |  |  |  | 4 | 8000 | 1 | 1 | - | 0.7999 | 2.3997
| 5 | 200 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 5 | 7000 | - | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 6 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 6 | 8000 | -0.4 | - | - | 0.80004 | 2.4001
| 7 | 200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.06 |  |  |  | 7 | 8000 | -0.6 | - | - | 0.80006 | 2.4002
| 8 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 8000 | - | - | - | - | -
| 9 | 200 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 8000 | - | - | - | - | -
| 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 8000 | - | - | - | - | -
V | 1 | 1000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  | XIII | 1 | 9000 | 0 | - | - | 0.9 | 2.7
| 2 | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 2 | 7000 | - | 1e-06 | - | 0.7 | 2.1
| 3 | 1000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.3 |  |  |  | 3 | 9000 | - | 1e-06 | - | 0.9 | 2.7
| 4 | 1000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.2997 |  |  |  | 4 | 9000 | 1 | 1 | - | 0.8999 | 2.6997
| 5 | 1000 | - | 1e-06 | -0.1 | 0.050001 | 0.3 |  |  |  | 5 | 7000 | - | -0.4 | -0.3 | 0.05 | 2.1001
| 6 | 1000 | 0 | -0.1 | 1e-06 | 0.050001 | 0.3 |  |  |  | 6 | 9000 | -0.5 | - | - | 0.90005 | 2.7001
| 7 | 1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.30003 |  |  |  | 7 | 9000 | -0.7 | - | - | 0.90007 | 2.7002
| 8 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 9000 | - | - | - | - | -
| 9 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 9000 | - | - | - | - | -
| 10 | 1000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 9000 | - | - | - | - | -
VI | 1 | 2000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  | XIV | 1 | 10000 | 0 | - | 1e-06 | 1 | 3
| 2 | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 2 | 10000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 3 | 2000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.6 |  |  |  | 3 | 10000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 4 | 2000 | 1 | 1 | 1e-06 | 0.5 | 0.5997 |  |  |  | 4 | 10000 | 1 | - | 1 | 0.9999 | 2.9997
| 5 | 2000 | - | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 5 | 10000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 6 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 6 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 7 | 2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.60003 |  |  |  | 7 | 10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| 8 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 10000 | - | - | - | - | -
| 9 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 10000 | - | - | - | - | -
| 10 | 2000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 10000 | - | - | - | - | -
VII | 1 | 3000 | 0 | - | 1e-06 | 0.3 | 0.9 |  |  | XV | 1 | 50000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 2 | 3000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  |  | 2 | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 3 | 3000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.9 |  |  |  | 3 | 50000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 15
| 4 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8997 |  |  |  | 4 | 50000 | 1 | - | 1 | 4.9999 | 14.9997
| 5 | 3000 | - | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.90003 |  |  |  | 5 | 50000 | - | -2 | -2 | 0 | 15.0006
| 6 | 3000 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.90003 |  |  |  | 6 | 50000 | 0 | -2 | -2 | 0 | 15
| 7 | 3000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.90006 |  |  |  | 7 | 50000 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15.0009
| 8 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 50000 | - | - | - | - | -
| 9 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 50000 | - | - | - | - | -
| 10 | 3000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 50000 | - | - | - | - | -
| 1 | 4000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | XVI | 1 | 95000 | 0 | 1e-06 | - | 9.5 | 28.5
| 2 | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 2 | 95000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
| 3 | 4000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  |  | 3 | 95000 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 28.5
| 4 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1997 |  |  |  | 4 | 99000 | 1 | - | - | 9.8999 | 29.6997
VIII | 5 | 4000 | - | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 5 | 99000 | - | -4 | -4 | 0 | 29.7012
| 6 | 4000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 6 | 99000 | -4 | -3 | -5 | 1 | 29.7012
| 7 | 4000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 1.2001 |  |  |  | 7 | 99000 | -7 | -6 | -6 | 0 | 29.7021
| 8 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 8 | 99000 | - | - | - | - | -
| 9 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 9 | 99000 | - | - | - | - | -
| 10 | 4000 | - | - | - | - | - |  |  |  | 10 | 99000 | - | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206
Kecepatan | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
rpm | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 | 0
50 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.005 | 0.015
100 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.01 | 0.03
200 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.02 | 0.06
1000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.10001 | 0.30003
2000 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.20001 | 0.60003
3000 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.30002 | 0.90006
4000 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0.40003 | 1.2001
5000 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.05 | 0.50004 | 1.5001
6000 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 0 | 0.60004 | 1.8001
7000 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.70005 | 2.1001
8000 | -0.6 | - | - | -0.6 | 0 | 0.80006 | 2.4002
9000 | -0.7 | - | - | -0.7 | 0 | 0.90007 | 2.7002
10000 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 1 | 3
50000 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 5.0003 | 15.0009
99000 | -7 | -6 | -6 | -7 | 0.5 | 9.9007 | 29.7021
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 1000 |  | -0.1 |  |  | 1000 |  |  | #REF!
2000 |  |  | -0.1 |  |  | 1999.9109 |  |  | #REF!
|  | 2000 |  | -0.1 |  |  | 2000 |  |  | #REF!
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 3000 |  | -0.2 |  |  | 3000 |  |  | #REF!
4000.3 |  |  | -0.27502 |  |  | 4000.0731 |  |  | #REF!
|  | 7000 |  | -0.5 |  |  | 7000 |  |  | #REF!
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 3000 |  | -0.2 |  |  | 3000 |  |  | #REF!
6000.3 |  |  | -0.42502 |  |  | 5999.9353 |  |  | #REF!
|  | 7000 |  | -0.5 |  |  | 7000 |  |  | #REF!
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 8000 |  | - |  |  | 7000 |  |  | #REF!
8000.3 |  |  | #VALUE! |  |  | 7999.7975 |  |  | #REF!
|  | 9000 |  | - |  |  | 8000 |  |  | #REF!
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi (%) | Presisi | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
2000 | 2000 | -0.089079 | 1999.9109 | 0.21909 | 0.089079 | 0.004454 | -0.089079 | -0.004454 | 0.010955 | 0.6 | 0.1 | -0.011301
4000 | 4000.3 | -0.2269 | 4000.0731 | 0.10954 | -0.073102 | -0.0018276 | 0.073102 | 0.0018276 | 0.0027386 | 1.2001 |  | -0.0028196
6000 | 6000.3 | -0.3647 | 5999.9353 | 0.10954 | 0.064696 | 0.0010783 | -0.064696 | -0.0010783 | 0.0018258 | 1.8001 |  | 0.0056603
8000 | 8000.3 | -0.50249 | 7999.7975 | 0.10954 | 0.20249 | 0.0025312 | -0.20249 | -0.0025312 | 0.0013693 | 2.4001 |  | 0.01414
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  | Resolusi Alat Standar |  |  |  |  | 7
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631339 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631340 | [8 empty] | 2022 | 2019 | 2018 | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 631341 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Compact Instrument, Model : CT6/LSR/ERP, SN : 632334 | [8 empty] | 2022 | 2020 | 2018 | 4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812179 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 5 | 0.05 |  |  |  |  | 5 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812200 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 6 | 0.05 |  |  |  |  | 6 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : Krisbow, Model : KW06-563, SN : 180812206 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 7 | 0.05 |  |  |  |  | 7 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 |  |  |  |  | 9 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Digital Tachometer, Merek : | [8 empty] | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
7 | [12 empty] | 0.05 |  |  |  |  | Hasil kalibrasi kecepatan tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB Stopwatch (hidden)
INPUT SERTIFIKAT STOPWATCH
1. SN. 611Q02R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 2. SN. 510Q06R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 3. SN. 605Q11R |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2016 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2018 |  |  | No. | s | 2022 | 2018 | 2017
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0
10 | 0.01 | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
20 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 | 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0 | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | 0 | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 | 4 | 30 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
40 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 | 5 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12
50 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 | 6 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
60 | 0.01 | -0.006 | - | 0.04 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.121 | 7 | 60 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
300 | 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.121 | 8 | 300 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
600 | 0.01 | -0.008 | -0.01 | 0.001 | 0.12 | 9 | 600 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.121 | 9 | 600 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
900 | 0.01 | -0.008 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0.002 | - | 0.040333 | 0.121 | 10 | 900 | 0.002 | - | - | 0.04 | 0.12
1200 | - | -0.013 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 1e-06 | - | 0.040333 | 0.121 | 11 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
4. SN. 510Q061R |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5 SN. 001380 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6 SN. 001381 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2019 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 2 | 10 | -0.02 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 3 | 20 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 4 | 30 | -0.02 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 5 | 40 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 6 | 50 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 | 7 | 60 | -0.03 | -0.03 | 1e-06 | 0.015 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12 | 8 | 300 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 9 | 600 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.12 | 9 | 600 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12 | 10 | 900 | -0.03 | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | -0.02 | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
7. SN. 001382 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. SN. 001383 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 9. SN. 001384 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2020 | - |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1e-06 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | -0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12
60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 4 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 5 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 6 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
300 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
600 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
900 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12 | 10 | 900 | -0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
1200 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
10. SN. 001385 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 11 SN. 001386 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 12 SN. 001387 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | 0.01 | -0.07 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0 | -0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.01 | -0.06 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0 | -0.04 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 4 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 4 | 30 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 5 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 6 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 6 | 50 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 | 7 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
300 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 8 | 300 | 0 | -0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.12 | 8 | 300 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
600 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
900 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 10 | 900 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
1200 | - | -0.05 | -0.02 | 0.015 | 0.12 | 11 | 1200 | - | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 11 | 1200 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
13. SN. 001445 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 14. SN. 001449 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 15. SN. 001452 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun | [5 empty] | Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No. | s | 2022 | 2021 | 2020
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
10 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 2 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
20 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 20 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 3 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 4 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
40 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 40 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 5 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 50 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 | 6 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12 | 7 | 60 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 7 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
300 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 | 8 | 300 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 8 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
600 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 9 | 600 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 9 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
900 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.04 | - | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 10 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
1200 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | 0.04 | - | -0.03 | 0.04 | 0.12 | 11 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
16. SN. 005018 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Timer | Tahun
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | No.
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 1
10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 | 2
30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 | 3
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 4
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 5
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 6
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 7
300 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 | 8
600 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.005 | 0.12 | 9
900 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12 | 10
1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12 | 11
No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | No Urut Titik Ukur |  | Waktu | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | s | [9 empty] | s
I | 1 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  | VII | 1 | 60 | 0.01 | -0.006 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.121 |  |  |  | 2 | 60 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.121
| 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 60 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 0 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.12 |  |  |  | 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 60 | -0.03 | -0.03 | 1e-06 | 0.015 | 0.12
| 6 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 8 | 0 | - | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 11 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12
| 12 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 13 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 14 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 60 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 15 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
II | 1 | 10 | 0.01 | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | VIII | 1 | 300 | 0.01 | -0.002 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.12
| 2 | 10 | 0 | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 300 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.0035 | 0.121
| 3 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 300 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 300 | - | -0.01 | 0.001 | 0.0055 | 0.12
| 5 | 10 | -0.02 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 300 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.005 | 0.12
| 6 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 300 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 10 | -0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 300 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 8 | 10 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 300 | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 300 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 10 | 0.01 | -0.07 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 300 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 11 | 10 | 0 | -0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 11 | 300 | 0 | -0.03 | 0.02 | 0.025 | 0.12
| 12 | 10 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 300 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.12
| 13 | 10 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 300 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 14 | 10 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 300 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.12
| 15 | 10 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 300 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 16 | 10 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 300 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
III | 1 | 20 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | IX | 1 | 600 | 0.01 | -0.008 | -0.01 | 0.001 | 0.12
| 2 | 20 | - | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 600 | 0.001 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.121
| 3 | 20 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 600 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 600 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 20 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 600 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.005 | 0.12
| 6 | 30 | 0 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 6 | 600 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 7 | 600 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.12
| 8 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 600 | 0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 9 | 600 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 10 | 30 | 0.01 | -0.06 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 10 | 600 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 11 | 30 | 0 | -0.04 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 11 | 600 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12
| 12 | 20 | 0.01 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 600 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 13 | 20 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 600 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12
| 14 | 20 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 600 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 15 | 30 | 0.01 | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 15 | 600 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12
| 16 | 30 | 0.01 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 16 | 600 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.005 | 0.12
IV | 1 | 30 | 0 | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | X | 1 | 900 | 0.01 | -0.008 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 30 | 0 | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 900 | 0 | 0.002 | - | 0.040333 | 0.121
| 3 | 30 | 0.001 | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 900 | 0.002 | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 900 | - | 0.03 | 0.006 | 0.012 | 0.12
| 5 | 30 | -0.02 | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 900 | -0.03 | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 900 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 900 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 8 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 900 | -0.01 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 900 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 10 | 60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 10 | 900 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | 0.12
| 11 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 900 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12
| 12 | 30 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 900 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 13 | 30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 900 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 14 | 30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 900 | 0.04 | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 900 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.035 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 900 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.12
V | 1 | 40 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12 |  |  | XI | 1 | 1200 | - | -0.013 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 40 | - | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121 |  |  |  | 2 | 1200 | - | 1e-06 | - | 0.040333 | 0.121
| 3 | 40 | - | - | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 3 | 1200 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12 |  |  |  | 4 | 1200 | - | 0.05 | - | 0.04 | 0.12
| 5 | 40 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 5 | 1200 | -0.02 | - | -0.02 | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 6 | 1200 | - | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12 |  |  |  | 7 | 1200 | - | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.12
| 8 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 8 | 1200 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12 |  |  |  | 9 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
| 10 | 60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12 |  |  |  | 10 | 1200 | - | -0.05 | -0.02 | 0.015 | 0.12
| 11 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |  |  |  | 11 | 1200 | - | -0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12
| 12 | 40 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 12 | 1200 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 13 | 40 | - | 0.01 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 13 | 1200 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.12
| 14 | 40 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 14 | 1200 | 0.04 | - | -0.03 | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12 |  |  |  | 15 | 1200 | - | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12 |  |  |  | 16 | 1200 | - | 0.02 | -0.03 | 0.025 | 0.12
VI | 1 | 50 | - | -0.001 | - | 0.04 | 0.12
| 2 | 50 | - | 0.001 | - | 0.040333 | 0.121
| 3 | 50 | - | - | - | 0.04 | 0.12
| 4 | 60 | - | -0.01 | 0.002 | 0.006 | 0.12
| 5 | 50 | - | -0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 6 | 60 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 7 | 60 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.12
| 8 | 60 | 0 | 0.01 | - | 0.04 | 0.12
| 9 | 60 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.015 | 0.12
| 10 | 60 | 0 | -0.06 | -0.01 | 0.025 | 0.12
| 11 | 60 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.12
| 12 | 50 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 13 | 50 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.12
| 14 | 50 | - | 0.03 | - | 0.04 | 0.12
| 15 | 60 | 0.01 | 0.04 | 1e-06 | 0.019999 | 0.12
| 16 | 60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.12
16 | Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018
Waktu | Tahun |  |  | KOREKSI | DRIFT |  | U95 STD
s | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | 1 Tahun
0 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0 | 0
10 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0.04 | 0.12
30 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0.12
60 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0.12
300 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0.12
600 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.12
900 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0.015 | 0.04 | 0.12
1200 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.12
INTERPOLASI KOREKSI | [5 empty] | INTERPOLASI DRIFT
|  | 300 |  | -0.01 |  |  | 300 |  |  | #REF!
444 |  |  | -0.01 |  |  | 444.004 |  |  | #REF!
|  | 600 |  | -0.01 |  |  | 600 |  |  | #REF!
Setting Alat | Rata-rata standar | Interpolasi Koreksi | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | Koreksi Relatif (%) | Interpolasi U95 | Daya Baca UUT | Interpolasi Drift
300 | 444 | 0.004016 | 444.004 | 0 | -144.004 | -48.0013 | 144.004 | 48.0013 | 0.11209 | 0.05 | 0.0051574
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | Tahun Kalibrasi |  |  |  |  | 16
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2016 | 1 |  | 1 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 2 |  | 2 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | [8 empty] | 2022 | 2018 | 2017 | 3 |  | 3 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PPM LIPI
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN :510Q061R | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2019 | 4 |  | 4 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001380 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 5 |  | 5 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001381 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 6 |  | 6 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001382 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 7 |  | 7 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001383 | [8 empty] | 2022 | 2020 | - | 8 |  | 8 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001384 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 9 |  | 9 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001385 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 10 |  | 10 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001386 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 11 |  | 11 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001387 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 12 |  | 12 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001445 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 13 |  | 13 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001449 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 14 |  | 14 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :001452 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 15 |  | 15 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
Stopwatch, Merek : EXTECH, Model : 365535, SN :005018 | [8 empty] | 2022 | 2021 | 2020 | 16 |  | 16 |  | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN
16 | [13 empty] | Hasil pengukuran akurasi waktu tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT KALIMAN

## DB ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 |  | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 |  | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 |  | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 |  | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 |  | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 |  | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 |  | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 |  | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 |  | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 |  | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 |  | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 |  | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 |  | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 |  | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 |  | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 |  | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 |  | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 |  | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 |  | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 |  | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | 2016
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 |  | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 |  | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 |  | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 |  | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 |  | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | 2016
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 |  | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 |  | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 |  | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 |  | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 |  | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 |  | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 |  | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 |  | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 |  | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | 2016
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 |  | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | 2016
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 |  | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 |  | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 |  | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 |  | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | 2016
| 150.21 | 0.21 | 0.27 |  | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - |  | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 |  | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - |  | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 |  | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - |  | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 |  | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 |  | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 |  | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | 2016
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 |  | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - |  | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 |  | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - |  | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 |  | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - |  | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - |  | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - |  | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | 2016
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 |  | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | 2016
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - |  | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 |  | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - |  | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 |  | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - |  | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | 0 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | 0 | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 0 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | 0 | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | 0 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 0 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 0 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 0 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | 0 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | 0 | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | 0 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | 0 | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 0 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | 0 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | 0 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | 0 | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | 0 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | 0 | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | 0 | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | 0.324 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 220 | 220.324 | 220.324
150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  | 0.37086 | 2.5786 |  |  |  | - | #VALUE! | -
180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 | [6 empty] | - | #VALUE! | -
200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | - | #VALUE! | -
220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  | 220.3 | 2.6 | Volt |  | NC | 10 | 10.3709 | 10.3709
230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  | ( 220.3 ± 2.6 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2021 | 2019 | 2016
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016
10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17
20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34
50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85
100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016
0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [12 empty] | 5
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | 2016 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | 2016 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
5 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 |  | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 |  | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 |  | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 |  | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 |  | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 |  | 1 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 |  | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 |  | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 |  | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 |  | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 |  | 1 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 |  | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 |  | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 |  | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 |  | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 |  | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 |  | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 |  | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 |  | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 |  | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 |  | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 |  | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 |  | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 |  | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 |  | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 |  | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 |  | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 |  | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 |  | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 |  | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - |  | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.7 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.6 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.5 | 1.1 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 3.9 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 3.9 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 3.8 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.7 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | - |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 4.5 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 4.5 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 4.3 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 4.2 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 4.1 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 1 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 4 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1010 | 3.9 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - |  | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0 | - |  | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | - | - |  | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | - | - |  | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - |  | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | - | - |  | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | - | - |  | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | - | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | - | - |  | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 0 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 0 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | -0.7 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 30 | -1.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | #REF! | 0 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | -0.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 30 | 0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | #REF! | 0 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 30 | -0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | #REF! | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 0 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 0 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 0 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0 | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0 | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | #REF! | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 0 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 0 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 0 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 60 | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 0 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 0 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 0 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 0 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 0 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 0 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0 | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 0 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 0 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 0 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | #REF! | 0 |  |  | 13 | 1010 | 1.1 | - | #REF! | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | #REF! | 0 |  |  | 14 | 1010 | 1e-06 | - | #REF! | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | #REF! | 0 |  |  | 15 | 1010 | 1e-06 | - | #REF! | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0 | 0
19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa | 2021 | - | 2016
15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0 | 0
20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 27.2 | 27.1813 | 0.70711 | 0.1
25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | %RH | 72.65 | 72.1261 | 0.91924 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 | 0 |  | hPa |  | 3.3265 |  | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0 |  | HASIL | ( 27.2 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0 |  |  | ( 72.1 ± 1.5 ) %RH
( 3.3 ± 0.4 ) hPa
[18 empty] | KOREKSI SUHU | KOREKSI KELEMBABAN | KOREKSI TEKANAN
[18 empty] | -0.018746 | -0.52393 | 3.3265
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 27.2 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 2 |  | 72.1 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 3 |  | 3.3 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | #REF! | 13
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | #REF! | 14
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | #REF! | 15
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 16
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 17
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 18
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
19