## LK
Lembar Kerja Kalibrasi Flowmeter
Sertifikat / Surat Keterangan : 24 / ………. / ………. - ………. / E - ……….
Merek |  |  |  | :
Model/Tipe |  |  |  | :
No. Seri |  |  |  | :
Resolusi |  |  |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | :
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | :
Tempat Kalibrasi |  |  |  | :
Nama Ruang |  |  |  | :
I. | Kondisi Ruang
|  |  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu |  |  |  |  | oC
| 2. Kelembaban |  |  |  |  | % RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat. | [8 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
III. | Kalibrasi Akurasi Laju Aliran
| Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar (mL/min) |  |  |  |  | Toleransi | Score (%)
|  |  |  | I | II | III | IV | V
| Flow (L/min) | [7 empty] | + 10 % | 12.857
12.857
12.857
12.857
12.857
12.857
12.857
IV. | Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [9 empty] | 99.999
Pembacaan skala …………………………. bola.
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN (BA 120302/ BA 101580)
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN (BA 120986/ BA 120987/ BA200651)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT 305, SN (BF100519/BF102163/BF102142)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN (2847038)
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN (5101752-5102038/5101035-5102036)
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210, SN(15062875/ 15062874/ 14082463/ 15062872/ 15062873)
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN(HE 21-000670/ HE 21-000669)
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN( 34903046/ 34903051/ 34903053 )
Digital Thermohygrometer, Merek : GREISINGER, Model : GFTB 202, SN: 34904091
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100586/A.100605/A.100609/A.100611)
Digital Thermohygrometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN(A.100615/A.100616/A.100617/A.100618)
VI. | Kesimpulan
( LAIK PAKAI / TIDAK LAIK PAKAI )
VII. | Petugas Kalibrasi

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-01-27 | Kesimpulan terhide bagian HK (vena) | Baris HK sudah tertampil (vena)
2 | 2021-01-28 | Kalibrasi Akurasi Laju Aliran (vena) | Pengujian Kinerja (vena)
|  | Drift = 0.00 (huda) | Drift 1 sertifikat menggunakan nilai 1/3 U95 (donny)
3 | 28.1.2022 | - | Tanggal Penerimaan Alat
4 | 7.3.2022 | Rumus forecast dan format number | Done
5 | 5.4.2022 | Update sertifikat thermohygro 605,7609,611 | Done
Rev 4 : 5.4.2022

## UB
UNCERTAINTY BUDGET
Flow |  | 1 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 58.0235 | %
Flow |  | 2 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 29.0118 | %
Flow |  | 3 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 19.3412 | %
Flow |  | 4 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 14.5059 | %
Flow |  | 5 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 11.6047 | %
Flow |  | 6 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 9.6706 | %
Flow |  | 7 | l/min
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | l/min | normal | 0 | 2.2361 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Sertifikat Standar | l/min | normal | 0.019 | 1.7321 | 50 | 0.01097 | 1 | 0.01097 | 0.00012033 | 2.896e-10
3. Resolusi | l/min | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Drift | l/min | rect. | 0.0063333 | 2 | 50 | 0.0031667 | 1 | 0.0031667 | 1.0028e-05 | 2.0111e-12
Jumlah | [8 empty] | 0.083464 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.2889
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.1565
Faktor cakupan, k-student's for veff and CL 95% | [5 empty] | k |  |  | 2.0084
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58024 | l/min
[9 empty] | 8.2891 | %

## PENYELIA
Hasil Kalibrasi Flowmeter
Nomor Sertifikat : 24 / 1 / III - 22 / E - 046.46 DL
Merek |  |  | : | Avico
Model/Tipe |  |  | : | -
No. Seri |  |  | : | -
Resolusi |  |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 2022-04-07
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | 2022-04-07
Tempat Kalibrasi |  |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  |  | : | IGD
Metode Kerja |  |  | : | MK 025-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 22.5187 | ± | 0.1 | °C
| 2. Kelembaban |  | : | 67.04 | ± | 1.5 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [11 empty] | Score (%)
| 1. Fisik |  | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [8 empty] | 5
III. | Pengujian Kinerja
| Parameter |  | Setting Alat | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran
[12 empty] | (¦ C ¦) (%) | Score | KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA
| Flow (L/min) |  | 1 | 0.83211 |  | -0.16789 |  | 10% |  | ± | 0.58024 | 16.7888 | 0 | Score Akhir | Status Akhir
|  |  | 2 | 1.8446 |  | -0.15544 |  |  |  | ± | 0.58024 | 7.7718 | 12.857 | 77.142 | PASS
|  |  | 3 | 2.857 |  | -0.14298 |  |  |  | ± | 0.58024 | 4.7662 | 12.857
|  |  | 4 | 3.8695 |  | -0.13053 |  |  |  | ± | 0.58024 | 3.2633 | 12.857
|  |  | 5 | 4.8819 |  | -0.11808 |  |  |  | ± | 0.58024 | 2.3616 | 12.857
|  |  | 6 | 5.8944 |  | -0.10563 |  |  |  | ± | 0.58024 | 1.7605 | 12.857
|  |  | 7 | 6.9068 |  | -0.093177 |  |  |  | ± | 0.58024 | 1.3311 | 12.857
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Pembacaan skala ditengah bola
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
|  | Nama |  |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | Score total
|  | Dibuat : Muhammad Irfan Husnuzhzhan |  |  |  |  | 2022-04-08 |  |  | 87.142
Penyelia :

## ID
Input Data Kalibrasi Flowmeter
[6 empty] | Nomor Sertifikat : 24 / | 1 / III - 22 / E - 046.46 DL
Merek |  | : | Avico
Model/Tipe |  | : | -
No. Seri |  | : | -
Resolusi |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-04-07
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-04-07
Tempat Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  | : | IGD
Metode Kerja |  | : | MK 025-18
I. | Kondisi Ruang
|  |  | Awal | Akhir
| 1. Suhu | : | 22.4 | 22.7 | oC
| 2. Kelembaban | : | 67.4 | 67.8 | % RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| Parameter | Setting Alat | Nilai Pembacaan Standar (ml/min) |  |  |  |  | Toleransi
|  |  | I | II | III | IV | V
| Flow (L/min) | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10%
|  | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  | 3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
|  | 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | 6 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  | 7 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Pembacaan skala ditengah bola
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
VIII. | Tanggal Pembuatan Laporan
2022-03-01
Rev : 27 Oktober 2020

## LH
Hasil Kalibrasi Flowmeter
Nomor Sertifikat : 24 / 1 / III - 22 / E - 046.46 DL
Merek |  | : | Avico
Model/Tipe |  | : | -
No. Seri |  | : | -
Resolusi |  | : | 1 | L/min
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-04-07
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-04-07
Tempat Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Nama Ruang |  | : | IGD
Metode Kerja |  | : | MK 025-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu | : | 22.5187 | ± | 0.1 | °C
| 2. Kelembaban | : | 67.04 | ± | 1.5 | %RH
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik | : | Baik
| 2. Fungsi | : | Baik
III. | Pengujian Kinerja
| Parameter | Setting Alat | Pembacaan Standar |  | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| Flow (L/min) | 1 | 0.83211 |  | -0.16789 | 10% | ± | 0.58024
|  | 2 | 1.8446 |  | -0.15544 |  | ± | 0.58024
|  | 3 | 2.857 |  | -0.14298 |  | ± | 0.58024
|  | 4 | 3.8695 |  | -0.13053 |  | ± | 0.58024
|  | 5 | 4.8819 |  | -0.11808 |  | ± | 0.58024
|  | 6 | 5.8944 |  | -0.10563 |  | ± | 0.58024
|  | 7 | 6.9068 |  | -0.093177 |  | ± | 0.58024
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Pembacaan skala ditengah bola
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
VII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 halaman
Donny Martha | NIP 198103112010121001
Choirul Huda, S.Tr. Kes | NIP 198008062010121001
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Koordinator Laboratorium
Flow dan Volume

## Alamat (hidden)
RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan | Negeri | Jl. Jenderal. Sudirman No. 29 Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
BIDDOKKES Polda | Negeri | Jl. Syarifuddin Yoes 99 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
RS. Dr. R. Soeharsono | Negeri | Jl. Sutoyo S. No 408, Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
BIDDOKKES POLDA KALSEL | Negeri | Jl. D.I. Panjaitan Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Guntung Payung | Negeri | Jl. Sapta Marga RT.13 Gang Swadaya Kel. Guntung Payung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sebatung | Negeri | Jl. Singabana RT. 20 Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kotabaru | Negeri | Jl. Pangeran Kesumana Negara Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Berangas | Negeri | Jl. Melati RT. 2 Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Dirgahayu | Negeri | Jl. Yakud No. 39 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Serongga | Negeri | Jl. Jend. A. Yani KM. 296 Desa Tegal Rejo Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sei Kupang | Negeri | Jl. Pangeran Adipati No. 176 RT. 06 Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Bungkukan | Negeri | Jl. Provinsi KM 354 Desa Bungkukan Kec. Kelumpang Barat, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Hampang | Negeri | Jl. Antuin RT. 01 Desa Hampang Kec. Hampang, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Banian | Negeri | Jl. Pamukan Raya KM 29 Desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Durian | Negeri | Jl. Pamukan Raya Manunggal Lama Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Bakau | Negeri | Jl. Ratu Intan No. 26 Desa Bakau Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sengayam | Negeri | Jl. Lintas Provinsi Kalsel-Kaltim KM 428 Kec. Pamukan Barat, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sampanahan | Negeri | Jl. Alam Lindung Raya Desa Sungai Nyamuk Kec.Sampanahan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pantai | Negeri | Jl. H. Abdullah Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung Batu | Negeri | Jl. Wantilan RT. 04 Desa Tanjung Batu Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung | Negeri | Jl. Arutmin RT. 04 Desa Tamiang Bakung Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kelumpang F | Negeri | Jl. Desa Gunung Calang Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung Samalatakan | Negeri | Jl. H. Kandaco RT.01 Desa Tanjung Samalantakan, Kec. Pamukan Selatan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pamukan II | Negeri | Jl. Bangau Putih No. 1 Desa Mulyorharjo Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pudi | Negeri | Jl. Burung Lapas RT. 03 Desa Pudi Kec. Kelumpang Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Bali | Negeri | Jl. Titian Sebuku Kec. Pulau Sebuku, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Gunung Batu Besar | Negeri | Jl. Lapangan Olahraga RT.01 Desa Gunung Batu Besar Kec. Sampanahan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Mekarpura | Negeri | Jl. Tanjung Serdang KM 1,5 Desa Salino Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung Seloka | Negeri | Jl. Haji Kanda RT.9 Desa Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Selatan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung Lalak | Negeri | Jl. Pendidikan RT.01 Desa Tanjung Lalak Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Lontar | Negeri | Jl. Lapangan 5 Oktober Desa Lontar Kec. Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Marabatuan | Negeri | Jl. Tanjung Nyiur Kec. Pulau Sembilan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung Selayar | Negeri | Jl. Pemerintahan RT.03 / RW. 02 Desa Tanjung Selayar Kec. Pulau Laut Tanjung, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin | Negeri | Jl. Belitung Darat No. 116 A Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Padang Batung | Negeri | Jl. Brigjend H. Hasan Basry Ds Padang Batung Kec. Padang Batung, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Baruh Jaya | Negeri | Ds Tambangan RT. 12 Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kandangan | Negeri | Jl. Jend. Sudirman No. 29 Kel. Kandangan Utara Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pasunakan | Negeri | Ds Pasunakan Kec. Daha Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Bamban | Negeri | Jl. Ahmad Yani KM 12 Kec. Sebamban, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Balayan | Negeri | Ds Balayan Kec. Daha Barat, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Malinau | Negeri | Jl.Trans Kandangan-Batulicin KM 37,5 Dc Malinau Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Loksado | Negeri | Ds. Loksado Kec. Loksado, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
BBTKL PP Banjarbaru | Negeri | Jl. H. Mistar Cokrokusumo No 2A Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Dinas Kesehatan Kab. Balangan | Negeri | Jl. Ahmad Yani Kab. Balangan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Lokbatu | Negeri | Jl. Simpang Tiga Lok Batu RT.02 Kec. Batu Mandi, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan
Puskesmas Uren | Negeri | Jl. Padang Baru Desa Uren RT.1 Kec. Halong, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan
Dinas Kesehatan Prov. Kalsel | Negeri | Jl. Belitung Darat No. 118 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Babirik | Negeri | Jl. Tembok Baru No. 39 RT. 111 Desa Murung Panti Hilir, Kab. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Haur Gading | Negeri | Desa Sungai Limas Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sapata | Negeri | Desa Sapata Kec. Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Dinas Kesehatan Kab. HSU | Negeri | Jl. Kurdi Yasmi No.66 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Alabio | Negeri | Jl. Istirahat No. 43 Kec. Sungai Pandan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Guntung | Negeri | Jl. Guntung Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Tabuk | Negeri | Desa Sungai Turak Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Amuntai Selatan | Negeri | Jl. Gaya Baru Kec. Amuntai Selatan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Paminggir | Negeri | Desa Paminggir Kec. Paminggir, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Karias | Negeri | Desa Sungai Karias Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Puskesmas Liang Anggang | Negeri | Jl. Sukamaju KM 19 Landasan Ulin Barat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
UPTD Labkesda Kota Banjarmasin | Negeri | Jl. Pramuka Komp. Tirta Dharma (PDAM) KM. 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
RSUD Lamandau | Negeri | Jl. Trans Kalimantan KM 4, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah
RS Bhayangkara Banjarmasin | Negeri | Jl. A. Yani KM. 3,5, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung | Negeri | Jl. Penghulu Rasyid No. 93 Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Sungai Tabuk 1 | Negeri | Jl. Gerilya Desa Sungai Tabuk Keramat RT.3, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Mabu 'un | Negeri | Jl. Jend. A. Yani RT.3 RW.01 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak, Kab.Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Mungkur Agung | Negeri | Jl. A Yani Kec. Kelua Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Banua Lawas | Negeri | Jl. Lap. 17 Mei Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Muara Uya | Negeri | Jl. Pasar Bangkar - Merinjim, Kec. Muara Uya Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat | Negeri | Jl. Tjilik Riwut 11 No. 210, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
RSJ Kalawa Atei | Negeri | Jl. Trans Kalimantan - Kuala Kurun, Ds. Bukit Rawi, Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah
Puskesmas Semanggang | Negeri | Jl. Ahmad Yani KM 60, Kel. Semanggang, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
RSGM Gusti Hasan Aman | Negeri | Jl. Simpang Ulin No.28, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
UPTD Lab. Kesehatan | Negeri | Jl. Pramuka Komp. Tirta Dharma, Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Muser | Negeri | Jl. Anwar No.43 RT.4 Ds Muser, Kec. Muara Samu, Kab. Paser, Kalimantan Timur
Dinas Kesehatan Pangkalan bun | Negeri | Jl. Tjilik Riwut 11 No. 210, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Banjarbaru Selatan | Negeri | Jl. Rambai Timur No. 1, Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
KKP Kelas II Balikpapan | Negeri | Jl. Pelita RT. 11, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Sungai Ulin | Negeri | Jl. Ir. PM. Noor Komp. Pesona Permata Indah RT.12 RW.3, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
RSUD Ulin Banjarmasin | Negeri | Jl. A. Yani No. 43, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Angsau | Negeri | Jl. A. Syairani No. 1, Komp Perkantoran Gagas, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pelaihari | Negeri | Jl. Matah I, Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tambang Ulang | Negeri | Jl. A. Yani KM. 16 Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kait -Kait | Negeri | Jl. Mawar Ds. Kait-kait Baru RT.03, Kec. Bati-bati, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Bumi Makmur | Negeri | Jl. Swadaya Ds Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Bati -Bati | Negeri | Jl. A. Yani Ds Padang, Kec. Bati-bati, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Padang Luas | Negeri | Jl. Swadaya RT. 03 RW.1 Ds Padang Luas, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kurau | Negeri | Jl. Kencana RT 1/ RW 1 Ds Kurau, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Riam | Negeri | Jl. Raya Batakan KM. 12 Ds Sei Riam, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Instalasi Farmasi Kabupaten Tanah Laut | Negeri | Jl. H. Boejasin No.9, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Balai Laboratorium Kesehatan Kabupaten Tanah Laut | Negeri | Jl. H. Boejasin No.9, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Tirta Jaya | Negeri | Jl. Keramat RT.03 RW.01 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung Habulu | Negeri | Trans PIR Blok I/A Tanjung Habulu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Takisung | Negeri | Jl. A. Yani Ds Banua Tengah, Kec. Takisung, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Batakan | Negeri | Jl. Pariwisata RT.20 Ds Batakan, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Cuka | Negeri | Jl. A. Yani KM. 154 Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Kintap | Negeri | Jl. A. Yani No. 35 RT/RW 002/001 Desa Kintapura, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Panyipatan | Negeri | Jl. Sei Paring RT. 10 Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Jorong | Negeri | Jl. A. Yani RT.2 No. 64 Ds Jorong, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Asam -Asam | Negeri | Jl. A. Yani KM 121 RT. 11 Simp. 4, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tajau Pecah | Negeri | Jl. H.M. Sarbini RT.XV Ds Batu Ampar, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
Puskesmas Hatungun | Negeri | Jl. Raya Timur KM. 10,7 Ds Hatungun, Kec. Hatungun, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Binuang | Negeri | Jl. Raya Timur No. 1, Kec. Binuang, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tambarangan | Negeri | Jl. A. Yani KM 103 Rumintin Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Piani | Negeri | Jl. Pembangunan No. 1 Kec. Piani, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Lokpaikat | Negeri | Jl. Brigjend H. Hasan Basry KM. 7, Kec. Lokpaikat, Rantau, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Margasari | Negeri | Jl. Gusti Libi No. 3 RT.01, Kel. Margasari Ilir, Kec. Candi Laras Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Baringin | Negeri | Jl. Pangeran Jayadipura No. 1 Ds Baringin A, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pandahan | Negeri | Jl. Hakim Samad KM.9 RT.5 Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
UPTD Puskesmas Tapin Utara | Negeri | Jl. Kesehatan No. 1 Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
UPTD Puskesmas Bakarangan | Negeri | Jl. Syech Salman Al Farisi No. 11 Ds Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
UPTD Puskesmas Salam Babaris | Negeri | Jl. Transmigrasi Ds Salam Babaris, Kec. Salam Babaris, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tambaruntung | Negeri | Jl. Pembangunan No. 42 Ds. Pematang Karang Hulu, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
UPTD Puskesmas Banua Padang | Negeri | Jl. A. Yani Kec. Bungur, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
DINKES Kabupaten Tapin | Negeri | Jl. Telkom, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
RSKB Sayang Ibu Balikpapan | Negeri | Jl. Wain No. 33 Kel. Kebun Sayur, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor | Negeri | Jl. HM. Amin KM 10 RT 03 Sepunggur, Kec. Pusan Hilir, Kota Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tamiang Geronggang | Negeri | Jl. Arutmin Desa Tanjung Balang, Kec. Kelumpang Tengah, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
UPT Puskesmas Sungai Tabuk 2 | Negeri | Jl. Pantai Sari Desa Lok Baintan RT. 03, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Aranio | Negeri | Jl. Ir. P.M. Noor RT.03 Desa Aranio, Kec. Aranio, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Martapura Barat | Negeri | Jl. Martapura Lama Desa Sungai Rangas, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Simpang Empat | Negeri | Jl. Ahmad Yani KM 77 Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
BLUD RSUD Balangan | Negeri | Jl. Lingkar Timur KM 1,7, Kel. Batu Piring, Kec. Paringin Selatan, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan
RSUD Kotabaru | Negeri | Jl. Hasan Basri No. 57 Desa Semayap, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
RSD Idaman Banjarbaru | Negeri | Jalan Trikora No. 11, RT. 39 / RW. 1, Guntungmanggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sebabi | Negeri | Desa Sebabi, Kec. Telawang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Ketapang 2 | Negeri | Jl. HM. Arsyad, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Pundu | Negeri | Jl. Tjilik Riwut KM 128, Kec. Cempaga Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Parenggean 1 | Negeri | Desa Parenggean, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Parenggean 2 | Negeri | Desa Bukit Harapan, Kec. Parenggean, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Tumbang Kalong | Negeri | Desa Tumbang Kalang, Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Kuala Kuayan | Negeri | Jl. Suka Damai RT.06 RW. 03 Kel. Kuala Kuayan, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Bagendang | Negeri | Desa Bagedang Hulu, Kec. Mentaya Hilir Utara, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Baamang 1 | Negeri | Jl. Baamang Hilir, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Baamang 2 | Negeri | Jl. H. Mansyur, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Samuda | Negeri | Jl. Parto Muskin No. 41, Kec. Mentaya Hilir Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Puskesmas Ketapang 1 | Negeri | Jl. Ir. H. Juanda 17, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
Dinas Kesehatan Kab. Sukamara | Negeri | Jl. Tjilik Riwut KM 8, Kel. Natai Sedawak, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah
RSUD H. Damanhuri | Negeri | Jl. Murakata No. 4, Barabai Barat, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanta | Negeri | Jl. Tanta Seberang RT.04 Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tanjung | Negeri | Jl. Jend Ahmad Yani KM 8,5 RT. 5 Desa Pamarangan Kiwa, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Muara Harus | Negeri | Jl. Pembangunan No. 3 Ds. Tanta Ringin Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
UPT Puskesmas Hikun | Negeri | Jl. Basuki Rahmat RT 8 No 13 Kel. Hikun, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pugaan | Negeri | Jl. A. Yani Ds Halabiu Kec. Pugaan, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Kelua | Negeri | Jl. A. Yani No. 52, Kel. Pulau, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Murung Pudak | Negeri | Jl. Pangkalan Rahayu Kel. Belimbing, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Ribang | Negeri | Jl. Bakti Utama RT. 8 No. 6 Desa Ribang, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Haruai | Negeri | Jl. Simp. Tiga Tugu Ds Halong, Kec. Halong, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Upau | Negeri | Jl. Pangelak Raya No. 1 Kec. Upau, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Wirang | Negeri | Jl. Ahmad Yani RT.02 Desa Wirang, Kec. Haruani, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Jaro | Negeri | Jl. Lintas Propinsi RT. 15 Ds Jaro, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
UPT Puskesmas Muara | Negeri | Jl. Maninjau RT. 02 No. 20 Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Puskesmas Bintang Ara | Negeri | Jl. Simpang 3 Rantau Jari Kec. Bintang Ara, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
RSUD Datu Sanggul | Negeri | Jl. Brigjend H. Hasan Basry KM.1, Kel. Rantau Kiwa, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, Kalimantan Selatan
RSUD Tamiang Layang | Negeri | Jl. Nansarunai No. 62 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Kalimantan Selatan
RS Anshari Saleh | Negeri | Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.01, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
RSJ Sambang Lihum | Negeri | Jl. Gubernur Syarkawi KM. 3,9, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Barikin | Negeri | Jl. Divisi IV ALRI Ds. Andang Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Puskesmas Haruyan | Negeri | Jl. H.M. Thaher Desa Haruyan Seberang Kec. Haruyan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pandawan | Negeri | Jl. Batuah RT.003 RW.002 Desa Pandawan, Kec. Pandawan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kubur Jawa | Negeri | Jl. Merdeka Kec. BAS RT. 06 No. 24 Ds Kapar, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kasarangan | Negeri | Jl. Raya Kasarangan Kec. Labuan Annas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
RS. TK IV Guntung Payung | Negeri | Jl. Ahmad Yani KM 31, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
RSUD Sukamara | Negeri | Jl. Tijik Riwut KM 5,5 No. 35 Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah
Puskesmas Kotawaringin Lama | Negeri | Jl. Danau RT. 05 Kotawaringin Hulu, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Riam Durian | Negeri | Ds. Riam Durian Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Sungai Rangit | Negeri | Jl. A. Yani KM. 20 Ds. Bumi Harjo, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Natai Pelingkau | Negeri | Jl. Raya Pangkalan Bun-Sampit Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Semanggang | Negeri | Jl. A. Yani KM. 60 Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Karang Mulya | Negeri | Jl. A. Yani KM.70 Karang Mulya, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Kumai | Negeri | Jl. Pemuda Kumai Kobar Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Arut Utara | Negeri | Jl. Eden Jeha RT. 05 Kel. Pangkut, Kec. Arut Utara, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Mendawai | Negeri | Jl. Abdul Ancis No. 53 Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Arut Selatan | Negeri | Jl. Pangeran Antasari No. 176 Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Teluk Bogam | Negeri | Ds. Teluk Bogam Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Runtu | Negeri | Jl. Raya Runtu KM 17, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Kumpai Batu Atas | Negeri | Ds. Kumpai Batu Atas, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Pandu Senjaya | Negeri | Jl. Raya Pangkalan Bun - Sampit Ds. Pandu Senjaya, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
LABKESDA Kotawaringin Barat | Negeri | Jl. Sutan Syahrir No.27, Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Pangkalan Lada | Negeri | Jl. A. Yani KM 50 Ds. Pangkalan Dewa, Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Madurejo | Negeri | Jl. Malijo No. 39, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Ipuh Bangun Jaya | Negeri | Jl. Bukit Batu No.7 RT.11 Desa Ipuh Bangun Jaya, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Puskesmas Suaran | Negeri | Jl. Raya Suaran (Jl. Raja Diwa Tinyu) RT. III, Kamp. Suaran, Kec. Sambalium, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Batu Putih | Negeri | Jl. Raja Alam 2 RT. 3, Kec. Batu Putih, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Tepian Buah | Negeri | Kampung Tepian Buah, Kec. Segah, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Kelay | Negeri | Desa Kampung Kelay, Kec. Kelay, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Gunung Tabur | Negeri | Jl. Manunggal, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Labanan | Negeri | Kampung Labanan Makarti, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Sambaliung | Negeri | Jl. Raya Alam Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Merancang Ulu | Negeri | Jl. Kesehatan Merancang Ulu, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Tanjung Batu | Negeri | Kampung Tanjung Batu, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Bugis | Negeri | Jl. H. Isa I, Kel. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Derawan | Negeri | RT. 4 Pulau Derawan, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Puskesmas Terminal | Negeri | Jl. Tembus Terminal, Kec. Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Bilu | Negeri | Jl. Veteran Simpang SMP 7, Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan
Puskesmas 9 Nopember | Negeri | Jl. Keramat Raya RT 02 No. 02, Pengambangan, Kec. Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan
Puskesmas Cempaka Putih | Negeri | Jl. Cempaka Putih, Kuripan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pemurus Baru | Negeri | Jl. Rona 1 No.29 RT 14 RW 02, Kel. Pemurus Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pemurus Dalam | Negeri | Jl. Dharmawangsa No.1, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Karang Mekar | Negeri | Jl. Ratu Zaleha, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pekapuran Raya | Negeri | Jl. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kelayan Timur | Negeri | Jl. Kelayan B, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Beruntung Raya | Negeri | Jl. AMD RT 19, Kel. Tanjung Pagar, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas S. Parman | Negeri | Jl. Antasan Kecil, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kayu tangi | Negeri | Jl. Cemara No. 147, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Gedang Hanyar | Negeri | Jl. Pekapuran B Laut RT. 16 No. 11, Pekapuran Laut, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kelayan Dalam | Negeri | Jl. Kelayan A Gg. 12 RT. 19, Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Basirih Baru | Negeri | Jl. Purnasakti RT. 28, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Teluk Dalam | Negeri | Jl. Sutoyo S No. 153, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pelambuan | Negeri | Jl. Barito Hulu, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Kuin Raya | Negeri | Jl. Kuin Cerucuk No. 32 RT. 7, Kel. Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Alalak Tengah | Negeri | Jl. HKSN Komp. AMD Permai No.1, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Alalak Selatan | Negeri | Jl. Komp. Dasamaya Blok. K, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sungai Jingah | Negeri | Jl. Jahri Saleh RT. 19 No. 111, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sei Mesa | Negeri | Jl. Pahlawan RT. 08 No. 59, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Teluk Tiram | Negeri | Jl. Teluk Tiram Darat RT. 13 No. 208 Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Cempaka | Negeri | Jl. Cempaka No.1, Kel, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Banjarmasin Indah | Negeri | Jl. Berlian RT 42 RW 13 Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Pekauman | Negeri | Jl. KS Tubun No.1, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Puskesmas Klandasan Ilir | Negeri | Jl. Jendral Sudirman No. 31, Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Labkesda Kalimantan Timur | Negeri | Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan No. 27, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Samarinda, Kalimantan Timur
Puskesmas Teritip | Negeri | Jl. Pendidikan RT. 18 No.05, Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Lamaru | Negeri | Jl. Mulawarman RT.17 No. 21, Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Manggar Baru | Negeri | Jl. Mulawarman RT. 07 No. 28, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Prapatan | Negeri | Jl. Prapatan RT. 29 No. 31, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Telaga Sari | Negeri | Jl. Gunung Pasir No. 1 Telaga Sari, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Mekarsari | Negeri | Jl. Mekar Sari No. 47 RT. 21, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Kariangau | Negeri | Jl. Hasanuddin No. 118 RT. 6, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
UPTD Puskesmas Karang Joang | Negeri | Jl. Soekarno Hatta No. 21 KM 12,5, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Gunung Sari Ilir | Negeri | Jl. Cempaka Putih RT.16 No.31, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Gunung Sari Ulu | Negeri | Jl. S. Parman RT. 02 No. 04, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Karang Jati | Negeri | Jl. Sultan Alauddin RT.01 No. 39, Kel. Karang Jati, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Gn. Bahagia | Negeri | Jl. Ruhui Rahayu RT. 15 No. 47, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Sumber Rejo | Negeri | Jl. Binaraga No. 73, RT 31, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Karang Rejo | Negeri | Jl. P. Antasari No. 01 RT. 62 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Muara Rapak | Negeri | Jl. Klamono RT. 44/16, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Batu Ampar | Negeri | JL. A.W Syahrani No. 54 RT.10, Kel. Batu Ampar, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Gunung Samarinda | Negeri | Jl. Indrakila RT. 24 No. 100, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Margasari | Negeri | Jl. Pandan Barat RT. 15 Gang IV, Kel. Margasari, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Baru Tengah | Negeri | Jl. Letjend Suprapto RT. 10 No. 32, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Baru Ulu | Negeri | Jl. Wolter Monginsidi No. 85 RT. 47, Kel. Baru Ulu, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Baru Ilir | Negeri | Jl. Alfalah RT.30 No. 02, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Sidomulyo | Negeri | Jl. Sidomulyo RT. 02 No. 56 Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Margo Mulyo | Negeri | Jl. Gunung IV No. 9 RT. 45, Kel. Margo Mulyo, Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Politeknik Kesehatan Banjarmasin | Negeri | Jl. Mistar Cokrokusumo No. 1A, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
BPPSDM Kesehatan | Negeri | Jl. Mistar Cokrokusumo No. 4A, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
RSUD H. Badaruddin Kasim | Negeri | Jl. Tanjung Baru Kec. Murung Pundak, Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
POLRESTA KALSEL | Negeri | Jl. A. Yani KM.3,5 Samping Poltresta Banjarmasin, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
RS Taman Husada Bontang | Negeri | Jl. S. Parman No. 1, Bontang , Kalimantan Timur
BNN Tanah Merah | Negeri | Jl. Ruas Samarinda Bontang KM. 6, Kab. Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur
Puskesmas Karang Intan I | Negeri | Desa Karang Intan, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Karang Intan II | Negeri | Desa Sungai Alang, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Martapura I | Negeri | Desa Tanjung Rema Darat, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Martapura 2 | Negeri | Jl. Karya Bakti, Kel. Pesayangan, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Aluh - Aluh | Negeri | Desa Aluh-aluh Besar, Kec. Aluh-aluh, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Tatah Makmur | Negeri | Desa Tampang Awang, Kec. Tatah Makmur, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
UPT. Puskesmas Mataraman | Negeri | Jl. A. Yani KM 58 Desa Mataraman, Kec. Mataraman, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Astambul | Negeri | Desa Sungai Alat RT 01, Kec. Astambul, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Sambung Makmur | Negeri | Desa Madurejo, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
RS Bhayangkara TK.III Balikpapan | Negeri | Jl. Jend. Sudirman No.15, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
Instalasi Farmasi Kalimantan Timur | Negeri | Jl. Mangga N0. 17 RT.22 Kel. Mekarsari, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Manggar | Negeri | Jl. PJHI Batakan No. 4 RT 21, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur
Puskesmas Sepinggan Baru | Negeri | Jl. Marsma Iswahyudi No. 456, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Klinik Tirta Medical Center Berau | Swasta | Jl. Pulau Semama No. 789 RT.08, Kec. Tanjung Redep, Kab. Berau, Kalimantan Timur
Klinik Tirta Medical Center Banjarmasin | Swasta | Jl. A.Yani KM.5,7 No.7, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Klinik Tirta Medical Center Batu Kajang | Swasta | Jl. Negara RT.06 Ds. Songka, Kec.Batu Kajang, Kab. Paser Selatan, Kalimantan Timur
Klinik Tirta Medical Center Balikpapan | Swasta | Jl. Ruhui Rahayu RT.37 No.121, Kel. Gunung Bahagia, Kec.Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
PT. Harmoni Panca Utama | Swasta | Kantor Perwakilan Samarinda Jl. Ir. Sutami Blok LL No. 10 Komplek Pergudangan Kota Samarinda, Kalimantan Timur
PT. Smart, tbk Refineri Unit Tarjun | Swasta | Desa Tarjun, Kec. Klumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
POLDA KALTENG | Swasta | Jl. Tjilik Riwut KM. 51, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Lab. Kimia Farma Banjarbaru | Swasta | Jl. A. Yani KM. 34 No. 10, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Klinik Mandiri Healthy Care | Swasta | Jl. Raya Stagen Ds. Sei Taib RT. 05, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Yakes Telkom Balikpapan | Swasta | Jl. MT. Haryono No.169, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur
Klinik Tirta Medical Center Batu Licin | Swasta | Jl. Belitung Darat Gg. Famili, Kec. Angsana, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Klinik Tirta Medical Center Angsana | Swasta | Jl. Provinsi KM. 194 RT.01/RW 03 Kel. Desa Karang Indah Kec. Angasana Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Klinik Tirta Medical Centre Tabalong | Swasta | Jl. Ir. P.H. M. Noor RT.01 Ruko 5,6,7 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Klinik Athirah Batu Kajang | Swasta | Jl. Negara RT. 24 Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur
Klinik BOHC Muara Badak | Swasta | Jl. Muara Badak Samarinda KM 1, RT 21 Palacari Ds. Badak Baru Kec. Mera Badu, Samarinda, Kalimantan Timur
RSU Mawar Banjarbaru | Swasta | Jl. Panglima Batur Barat No. 52, Kel. Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Klinik PT. Angkasa Pura 1 (Persero) Bandar Udara Syamsuddin Noor | Swasta | Jl. Angkasa, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
Grand Medica Indonesia | Swasta | Jl. Marsma R. Iswahyudi Blok A RT.8 No. 19, Kel. Sungai Nangka, Balikpapan, Kalimantan Timur
RS Mulia Amuntai | Swasta | Jl. Nurman Umar RT. 07 Kel. Kebun Sari, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Laboratorium RS Sari Mulia | Swasta | Jl. Pangeran Antasari No. 139 , Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
PT.Petrosea | Swasta | Jl. Somber Baru RT. 40 Kel. Margo Mulyo Kec. Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Dr. Manahan KP | Swasta | Jl. Ahmad Yani KM 4,5, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Poliklinik Ibnu Sina Balikpapan | Swasta | Jl. Ahmad Yani No. 252, Kel. Muara Rapak, Kec, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur
Klinik Kanzin | Swasta | Jl. Ir. H. PM. Noor RT.008 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Klinik Tirta Medical Centre Batu Sopang | Swasta | Jl. Negara RT. 06 Desa Sungka, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser Selatan, Kalimantan Timur
PT. Nariki Minex Sejati | Swasta | Tambang Kideco Jaya Agung, Kel. Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur
PT. Baroid | Swasta | Jl. Mulawarman No. 19 RT. 53, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur
PT. Tunas Inti Abadi | Swasta | Jl. Propinsi KM. 204, Kel. Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Indonesia Multi Purpose Terminal | Swasta | Jl. Kapt. Piere Tendean No. 180, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama | Swasta | Jl. Pluit Selatan Raya No. 01, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Lab. Klinik Pramita Balikpapan | Swasta | Jl. MT. Haryono No. 5-7 RT. 27, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur
Klinik AMC Balikpapan | Swasta | Jl. Indrakila No. 17 RT.24 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur
PT. Grand Medica Berau | Swasta | Jl. P. Diponegoro RT. 004 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Berau
PT. Borneo Indobara | Swasta | Jl. Raya Provinsi KM 180 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Kusuma Medical Center | Swasta | Jl. Negara KM. 143 RT. 024, Kel. Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Kalimantan Timur
Lab. Klinik Medrin | Swasta | Jl. Ahmad Yani 5,8 No. 98, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Klinik Permata Bunda II | Swasta | Jl. Ahmad Yani Desa Mekar Jaya Blok E RT.2 RW, Kec. Angasana, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Klinik Medika Batulicin | Swasta | Jl. Bhayangkara No.84 Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
PT. Petrosea Binuang | Swasta | Jl.Jend. Ahmad Yani KM.84 Desa Sungkai Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan
PT. Surya Medika Satui | Swasta | Jl. Propinsi RT.17 No. II Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Klinik PT. Borneo Medical Services | Swasta | Jl. Ir.P.H M. Noor Tanjung Putri RT.07 Pembataan Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
Klinik PT. Mulya Husada Jaya | Swasta | Jl. A. Yani KM.6 Komplek Bunyamin Permai 2 Raya 1 No. 3A, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Klinik Permata Bunda | Swasta | Jl. A. Yani No. 28 A, Kel. Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
RS Pertamina Balikpapan | Swasta | Jl. Jend. Sudirman No. 1, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur
Klinik Prodia Banjarmasin | Swasta | Jl. Jend. A. Yani KM. 3,5 No. 131-133, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
PT. Prodia Widyahusada | Swasta | Jl. A. Yani Komp. Cendrawasih Trade Center
PT. Prodia Widyahusada | Swasta | Jl. Jend. Sudirman Komp. Bandar Klandasan Blok DII Balikpapan
Klinik Prodia Palangkaraya | Swasta | Jl. Diponegoro No. 20A-20B, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Klinik Prodia Pontianak | Swasta | Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6C, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat
RS Pelita Insani | Swasta | Jl. Sekumpul No. 66, Kel. Sungai Sipai, Kec. Martapura, Kab.Banjar, Kalimantan Selatan
RS Islam Bontang | Swasta | Brigjen Katamso No. 40, Kel. Belimbing, Kec. Bontang Baru, Kota Bontang, Kalimantan Timur
RS Amalia Bontang | Swasta | Letjend R Suprapto 030, No. 0222, Kec. Bontang Baru, Kota Bontang, Kalimantan Timur
Borneo Medical Service | Swasta | Ruko Central Eropa AA4 No. 5 Komp. Balikpapan Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur
RSP Tanjung | Swasta | Jl. Gas Komperta No. 1, Kel. Murung Pudak, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
FAP Tabaneo PT. IMPT Gedung | Swasta | Adaro Sinar Alam Komplek Jl. Kapten Piere Tendean No. 180 RT. 17, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

## Sertifikat
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 24 / 1 / III - 22 / E - 046.46 DL
FV.025-18
Nama Alat : | Flowmeter |  | Nomor Order : |  | E - 046.46 DL
Merek |  | : | Avico
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang |  | : | IGD
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-04-07
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-04-07
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Lokasi Kalibrasi |  | : | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 7 April 2023
Metode Kerja |  | : | MK 025-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-08
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | #VALUE!
KUNCI KOP SERTIFIKAT | Input Data Kalibrasi Flowmeter
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-04-07
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 7 April 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 7 April 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 7 April 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 7 April 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 1e-06 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 1e-06 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 |  | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 |  | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 |  | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 |  | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 |  | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 |  | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 |  | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 |  | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 |  | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 |  | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 |  | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 |  | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 |  | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 |  | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 |  | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 |  | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 |  | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 |  | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 |  | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 |  | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 |  | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 |  | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 |  | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 |  | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 |  | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 |  | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 |  | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 |  | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 |  | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 |  | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 |  | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 |  | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 |  | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 |  | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 |  | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 |  | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 |  | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 |  | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 |  | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 |  | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 |  | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 |  | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 |  | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - |  | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 1e-06 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 0 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | 0 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | 0 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | 0 | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | 0 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | 0 | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | 0 | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 0 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | 0 | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | 0 | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 0 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | 0 | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | 0 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 0 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | 0 | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 0 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | 0 | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | 0 | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 1e-06 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 0 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | 0 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | 0 | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | 0 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | 0 | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 0 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | 0 | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | 0 | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | 0 | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 |  |  |  |  | 19 | Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa | 2021 | - | 2016
15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 750 | 2.5 | - | 0 | 0
20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | Suhu | 22.55 | 22.5187 | 0.21213 | 0.1
25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | %RH | 67.6 | 67.04 | 0.28284 | 1.5
30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  | 900 | 2.3 | - | 0 | 0 |  | hPa | 1011.55 | 1013.7753 | 2.0506 | 0.4
35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0 |  | HASIL | ( 22.5 ± 0.1 ) °C
40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0 |  |  | ( 67.0 ± 1.5 ) %RH
( 1013.8 ± 0.4 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | -0.031261 | -0.56 | 2.2253
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 22.5 | 0.1 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 2 |  | 67.0 | 1.5 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 3 |  | 1013.8 | 0.4 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
19

## DB Gas FLow Analyzer (hidden)
INPUT SERTIFIKAT FLOW ANALYZER
1. KOREKSI VT305 BF100519 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 5. KOREKSI VT305 BF102163 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 9. KOREKSI RIGEL BA200651 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 13 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | 2015 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | 2020 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.019 |  | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 | 1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.019 |  | 7.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.092452 | 8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.019 |  | 19.83 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23072 | 17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.019 |  | 50.06 | -0.28 | - | - | 0 | 0.37545 | 19.93 | 0.02 | - | - | 0 | 0.23342 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
103.4 | 1.3 | 0.42 | - | 0.44 | 0.019 |  | 80.13 | 0.39 | - | - | 0 | 0.60098 | 90.96 | 0.09 | - | - | 0 | 1.0653 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
2. KOREKSI VT Plus HF 2847038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 6. KOREKSI VT305 BF102142 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 10. KOREKSI VT900A 5101035-5102036 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 14 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2017 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
10.14 | 0.04 | - | - | 0 | 0.02 |  | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
15.22 | 0.12 | - | - | 0 | 0.02 |  | 7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
20.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0.02 |  | 19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
25.02 | 0.32 | - | - | 0 | 0.02 |  | 50.7 | 0.06 | - | - | 0 | 0.38025 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
49.82 | 0.72 | - | - | 0 | 0.02 |  | 77.42 | 0.23 | - | - | 0 | 0.58065 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
3. KOREKSI PF-300 BA101580 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 7. KOREKSI RIGEL BA120986 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 11. KOREKSI VT900A 510175-5102038 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 15 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2020 | 2017 | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.011583 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583 |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717 |  | 8.1 | -0.02 | - | - | 0 | 0.093728 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
17.81 | 0 | -0.04 | - | 0.02 | 0.21002 |  | 17.76 | -0.02 | - | - | 0 | 0.20578 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
19.8 | -0.16 | -0.03 | - | 0.065 | 0.23143 |  | 19.76 | -0.06 | - | - | 0 | 0.1482 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
86.66 | -0.39 | -0.38 | - | 0.005 | 0.065862 |  | 90.96 | -0.2 | - | - | 0 | 0.6825 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
4. KOREKSI PF-300 BA120302 |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 8. KOREKSI RIGEL BA120987 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 12 |  |  |  | DRIFT | U95 STD | 16 |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Flow | Tahun | [5 empty] | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun |  |  |  |  | Setting Flow | Tahun
( l/min ) | 2018 | - | - |  |  |  | ( l/min ) | 2019 | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | - |  |  | ( l/min ) | - | - | -
1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.102 |  | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
5.1 | 0.08 | - | - | 0 | 0.102 |  | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
10.1 | 0.1 | - | - | 0 | 0.202 |  | 8.1 | 0.01 | - | - | 0 | 0.094076 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
50.52 | 0.32 | - | - | 0 | 0.017 |  | 17.76 | 0 | - | - | 0 | 0.20602 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
100 | 0.5 | - | - | 0 | 0.017 |  | 19.76 | -0.14 | - | - | 0 | 0.1482 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
150.59 | 0.49 | - | - | 0 | 0.017 |  | 90.96 | -0.21 | - | - | 0 | 0.6822 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
No | No urut alat | Setting Flow | Sertifikat |  |  | DRIFT | U95 STD
|  | ( l/min ) | new | mid | old
1 | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.02
| 3 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - | 1e-06 | 0.011583
| 4 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.102
| 5 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 6 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 7 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832
| 8 | 1e-06 | 1e-06 | - | - | 1e-06 | 0.011832
| 9 | 0 | 0 | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 1e-06 | 1e-06
2 | 1 | 10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.019
| 2 | 10.14 | 0.04 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 1 | 1e-06 | -0.01 | - | 0.0050005 | 0.011583
| 4 | 5.1 | 0.08 | - | - | 0 | 0.102
| 5 | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736
| 6 | 1.97 | -0.01 | - | - | 0 | 0.022736
| 7 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
| 8 | 1.02 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.01183
| 9 | 1.04 | 0.01 | - | - | 0 | 0.012285
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
3 | 1 | 19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.019
| 2 | 15.22 | 0.12 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 8.13 | 0.02 | 0.02 | - | 0 | 0.093717
| 4 | 10.1 | 0.1 | - | - | 0 | 0.202
| 5 | 7.97 | 1e-06 | - | - | 0 | 0.092452
| 6 | 7.97 | 0.02 | - | - | 0 | 0.092452
| 7 | 8.1 | -0.02 | - | - | 0 | 0.093728
| 8 | 8.1 | 0.01 | - | - | 0 | 0.094076
| 9 | 8.21 | 0.02 | - | - | 0 | 0.096291
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
4 | 1 | 30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.019
| 2 | 20.44 | 0.24 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 17.81 | 0 | -0.04 | - | 0.02 | 0.21002
| 4 | 50.52 | 0.32 | - | - | 0 | 0.017
| 5 | 19.83 | 0.06 | - | - | 0 | 0.23072
| 6 | 19.83 | 0.09 | - | - | 0 | 0.23003
| 7 | 17.76 | -0.02 | - | - | 0 | 0.20578
| 8 | 17.76 | 0 | - | - | 0 | 0.20602
| 9 | 17.92 | 0.07 | - | - | 0 | 0.21048
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
5 | 1 | 51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.019
| 2 | 25.02 | 0.32 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 19.8 | -0.16 | -0.03 | - | 0.065 | 0.23143
| 4 | 100 | 0.5 | - | - | 0 | 0.017
| 5 | 50.06 | -0.28 | - | - | 0 | 0.37545
| 6 | 50.7 | 0.06 | - | - | 0 | 0.38025
| 7 | 19.76 | -0.06 | - | - | 0 | 0.1482
| 8 | 19.76 | -0.14 | - | - | 0 | 0.1482
| 9 | 19.93 | 0.02 | - | - | 0 | 0.23342
| 10 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 11 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 12 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 1e-06 | - | - | - | 0 | 1e-06
6 | 1 | 103.4 | 1.3 | 0.42 | - | 0.44 | 0.019
| 2 | 49.82 | 0.72 | - | - | 0 | 0.02
| 3 | 86.66 | -0.39 | -0.38 | - | 0.005 | 0.065862
| 4 | 150.59 | 0.49 | - | - | 0 | 0.017
| 5 | 80.13 | 0.39 | - | - | 0 | 0.60098
| 6 | 77.42 | 0.23 | - | - | 0 | 0.58065
| 7 | 90.96 | -0.2 | - | - | 0 | 0.6825
| 8 | 90.96 | -0.21 | - | - | 0 | 0.6822
| 9 | 90.96 | 0.09 | - | - | 0 | 1.0653
| 10 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 11 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 12 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 13 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 14 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 15 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
| 16 | 10 | - | - | - | 0 | 1e-06
Konversi mL/min to L/min
Setting | I | II | III | IV | V
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1 | Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [6 empty] | FORECAST
Setting Flow | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting | Koreksi Flow | Drift | U95 STD | Jika drift nol
( l/min ) | 2018 | 2015 | - |  |  |  |  | 1 | -0.16789 | -0.045379 | 0.019 | 0.0063333
1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0.019 |  |  | 2 | -0.15544 | -0.041021 | 0.019 | 0.0063333
10.02 | 0.02 | 1e-06 | - | 0.0099995 | 0.019 |  |  | 3 | -0.14298 | -0.036662 | 0.019 | 0.0063333
19.96 | 0.06 | 1e-06 | - | 0.029999 | 0.019 |  |  | 4 | -0.13053 | -0.032304 | 0.019 | 0.0063333
30.1 | 0.1 | 1e-06 | - | 0.05 | 0.019 |  |  | 5 | -0.11808 | -0.027945 | 0.019 | 0.0063333
51.11 | 0.11 | 0.31 | - | 0.1 | 0.019 |  |  | 6 | -0.10563 | -0.023587 | 0.019 | 0.0063333
103.4 | 1.3 | 0.42 | - | 0.44 | 0.019 |  |  | 7 | -0.093177 | -0.019229 | 0.019 | 0.0063333
Setting Alat | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | Kesalahan | Kesalahan Relatif (%) | Koreksi | (¦ C ¦) (%) | (¦ U ¦) (%) | (¦ C ¦+¦ U ¦) (%) | U95 Standar | Daya baca UUT | Drift
1 | 1 | 0.83211 | 0 | 0.16789 | 16.7888 | -0.16789 | 16.7888 | 58.0235 | 74.8124 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
2 | 2 | 1.8446 | 0 | 0.15544 | 7.7718 | -0.15544 | 7.7718 | 29.0118 | 36.7836 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
3 | 3 | 2.857 | 0 | 0.14298 | 4.7662 | -0.14298 | 4.7662 | 19.3412 | 24.1073 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
4 | 4 | 3.8695 | 0 | 0.13053 | 3.2633 | -0.13053 | 3.2633 | 14.5059 | 17.7692 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
5 | 5 | 4.8819 | 0 | 0.11808 | 2.3616 | -0.11808 | 2.3616 | 11.6047 | 13.9663 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
6 | 6 | 5.8944 | 0 | 0.10563 | 1.7605 | -0.10563 | 1.7605 | 9.6706 | 11.4311 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
7 | 7 | 6.9068 | 0 | 0.093177 | 1.3311 | -0.093177 | 1.3311 | 8.2891 | 9.6202 | 0.019 | 0.5 | 0.0063333
Azhar Alamsyah
Choirul Huda
Dewi Nofitasari
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Muhammad Alpian Hadi
Muhammad Arrizal Septiawan
Muhammad Ihsan Ilyas
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Ryan Rama Chaesar R
Septia Khairunnisa
Sholihatussa'diah
Siti Fathul Jannah
Taufik Priawan
Venna Filosofia
Vikki Akhsanudin Nurkholis
Wardimanul Abrar
Yurdha Algifari
Baik
Tidak Baik
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k = 2
Pembacaan skala diatas bola
Pembacaan skala ditengah bola
Pembacaan skala dibawah bola
Dibuat :
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [12 empty] | 1
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF100519 | [8 empty] | 2018 | 2015 | - | 1 | 1 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT Plus HF, SN : 2847038 | [8 empty] | 2017 | - | - | 2 | 2 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA101580 | [8 empty] | 2020 | 2017 | - | 3 | 3 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : IMT Medical, Model : PF-300, SN : BA120302 | [8 empty] | 2018 | - | - | 4 | 4 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102163 | [8 empty] | 2019 | - | - | 5 | 5 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT305, SN : BF102142 | [8 empty] | 2019 | - | - | 6 | 6 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120986 | [8 empty] | 2019 | - | - | 7 | 7 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA120987 | [8 empty] | 2019 | - | - | 8 | 8 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model : Ventest 800, SN : BA200651 | [8 empty] | 2020 | - | - | 9 | 9 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui IMT Medical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101035-5102036 | [8 empty] | - | - | - | 10 | 10 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Fluke, Model : VT900A, SN : 5101752-5102038 | [8 empty] | - | - | - | 11 | 11 | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Fluke Biomedical
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 12 | 12
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 13 | 13
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 14 | 14
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 15 | 15
Gas Flow Analyzer, Merek : Rigel, Model :-, SN : - | [8 empty] | - | - | - | 16 | 16
1 | [12 empty] | Hasil kalibrasi flow tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD
1
1
1 | Nomor Sertifikat : 24 / |  |  |  | 1
2 | Nomor Surat Keterangan : 24 / M - |  |  |  | 2
Nomor Sertifikat : 24 /
1
1
1 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
2 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020.

## SCORING (hidden)
Parameter | Nilai | Score | Status
1 | 85.7133 | 77.142 | PASS
KESIMPULAN PENGUKURAN KINERJA
Score Total |  | Kesimpulan
77.142 |  | PASS