## Lembar Kerja
LEMBAR KERJA KALIBRASI LABORATORIUM REFRIGERATOR
Nomor Sertifikat / Nomor Surat Keterangan : 31 / ………… /…… - ........ / E -………… DL
Merek |  | :
Model/Tipe |  | :
No. Seri |  | :
Resolusi |  | :
Tanggal Penerimaan Alat |  | :
Tanggal Kalibrasi |  | :
Tempat Kalibrasi |  | :
Nama Ruang |  | :
I.Kondisi Ruang |  |  | Awal | Akhir |  |  |  | Skor
| 1. Suhu | : |  |  | °C |  |  | 5%
| 2. Kelembaban | : |  |  | %RH |  |  | 5%
3. Tegangan jala-jala
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik | : Baik / Tidak baik |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu)
| 2. Fungsi | : Baik / Tidak baik
III. Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [5 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  | Skor
1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | ≥ 2 MΩ |  | 10%
2 | Resistansi Pembumian Protektif | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 Ω |  | 10%
4 | Arus Bocor Peralatan | [6 empty] | mA |  |  | 13.3%
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | µA | ≤ 500 µA |  | 20%
7
8
IV. Hasil Pengukuran
a. Volume Enclosure
Panjang (m) |  | Lebar (m) | Tinggi (m) | Volume (m3) | Resolusi Alat
b. Jumlah Titik Ukur
Δt (°C) | Ro = 2 x Δt (°C) | D = tsetting - truang |  | f = 100Ro 100 + D |  | N = 3 + 3G0.6.V0.2 ± 10%
2 | 4
c. Posisi Tituik Uji
d. Pengukuran Suhu
Set-point (°C) | Posisi Termokopel | Pembacaan Alat Standar (°C)
|  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
P. Indicator
Suhu ruang
V. Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
VI. Alat Ukur yang digunakan
Thermocouple Data Logger, Merek : Madgetech, Model : Oct Temp 2000, SN : P40270 / P41878
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984, 200812985, 210368322
Temperature Recorder (Monitor) : Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323, 210368324
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000, 200821397, 200936001
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983, 210411984, 210411985
Wireless Temperature Recorder (Modul) : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054, 210746055, 210746056
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke Model : ESA 620 No Seri :1837056, 1834020
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :2853077, 2853078, 3148907, 3148908,
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, No Seri :3699030, 4670010, 4669058
Thermohygrolightmeter, Merek : KIMO, KH-210-AO No Seri :14082463, 15062872, 15062873, 15062874, 15062875
Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046, 34903053, 34903051, 34904091
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586, A.100605, A.100609, A.100611, A.100616,
Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617, A.100618, A.100615
VII. Petugas Pengujian
……………………………………………
Variasi total = 4°C
Akurasi = 2-8°C

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 8.3.2022 | Bagian Kelistrikan, jika keadaan arus bocor melebihi toleransi kemudian dilakukan pengukuran NC(masuk toleransi), software otomatis tidak laik pakai (sebaiknya masih laik pakai dengan keterangan) | Sudah diperbaiki | Zaen
|  | Bagian Kelistrikan, jika keadaan arus bocor diberi strip (keadaan NG), software otomatis tidak laik pakai (sebaiknya masih laik pakai dengan pengurangan score) | Sudah diperbaiki | Zaen
|  | Kata-kata kalibrasi | diganti pengujian | Venna

## ID
INPUT DATA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM REFRIGERATOR
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 31 | / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek | : | Binder
Model/Tipe | : | WTC | [14 empty] | Nomor Sertifikat : 31
No. Seri | : | 900165 | [14 empty] | 1 | Nomor Sertifikat : 31 | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Resolusi | : | 1 | °C | Analog | [12 empty] | 0 | Nomor Surat Keterangan : 31 | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/5771/2018
Tanggal Penerimaan Alat |  | 18 Februari 2020 | [12 empty] | Digital
Tanggal Pengujian | : | 18 Februari 2020 | [12 empty] | Analog |  | 2 | CEK LAGI BOSS !!!!!
Tempat Pengujian | : | Laboratorium
Nama Ruang | : | Laboratorium
Metode Kerja | : | MK.032-18
I. Kondisi Ruang |  | Awal | Akhir | Rata-rata | deviasi |  | Rata-rata | deviasi | [7 empty] | 1
1. Suhu | : | 26.2 | 26.3 | 26.25 | 0.05 | °C | 25.1 | 0.1 | °C
2. Kelembaban | : | 63.4 | 63.1 | 63.25 | 0.15 | %RH | 63.85 | 0.15 | %RH
3. Tegangan jala-jala | : | 223.4 | Volt | [11 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | 500
[15 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II | 100
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
1. Fisik | : | Baik
2. Fungsi | : | Baik
III. Pengujian Keselamatan Listrik
No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan |  |  |  |  | NC
1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | > 2 MΩ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | masuk
2 | Resistansi pembumian protektif | [6 empty] | 0.123 | Ω | ≤ 0.2 Ω
4 | Arus Bocor Peralatan | [7 empty] | mA
3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - | µA | 500
IV. Pengujian Kinerja | [14 empty] | Nomor Sertifikat : 31
a. Volume Enclosure | [14 empty] | Tidak terdapat grounding
Panjang (m) | Lebar (m) | Tinggi (m) | Volume (m3) |  | Vol | [9 empty] | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
0.48 | 0.26 | 0.285 | 0.035568 |  | 0.0528 | [12 empty] | G R A D I N G F A C T O R
b. Jumlah Titik Ukur | [17 empty] | G | fm | D = 30 | D = 100 | D = 300 | D = 1000
Δt (°C) | Ro = 2 x Δt (°C) | D = tsetting - truang |  | f = 100Ro 100 + D |  | G | N = 3 + 3G0.6.V0.2 ± 10% | [10 empty] | 1 | 11.3 | 15 | 23 | 45 | 120
2 | 4 | -26.2 |  | 5.4201 |  | 3 | 5.9758 | [9 empty] | 9.65 | 2 | 8 | 10 | 16 | 32 | 88
1.5 | 3 | 12 |  | 2.6786 |  | 5 | 7.3281 | [9 empty] | 6.83 | 3 | 5.66 | 7.4 | 11 | 23 | 62
c. Posisi Titik Uji | [16 empty] | 4.83 | 4 | 4 | 5.2 | 8 | 16 | 44
[17 empty] | 3.415 | 5 | 2.83 | 3.7 | 5.7 | 11 | 31
[17 empty] | 2.415 | 6 | 2 | 2.6 | 4 | 8 | 22
[17 empty] | 1.705 | 7 | 1.41 | 1.8 | 2.8 | 5.7 | 16
[17 empty] | 1.205 | 8 | 1 | 1.3 | 2 | 4 | 11
[17 empty] | 0.8535 | 9 | 0.707 | 0.92 | 1.4 | 2.8 | 7.8
[17 empty] | 0.6035 | 10 | 0.5 | 0.65 | 1 | 2 | 5.5
[17 empty] | 0.427 | 11 | 0.354 | 0.46 | 0.71 | 1.4 | 3.9
[17 empty] | 0.302 | 12 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2.8
[17 empty] | 0.2135 | 13 | 0.177 | 0.23 | 0.35 | 0.71 | 2
[17 empty] | 0.151 | 14 | 0.125 | 0.16 | 0.25 | 0.5 | 1.4
d. Kalibrasi Akurasi Suhu
| Posisi Termokopel | Penunjukkan Standar (°C)
|  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
| 1 | 6.23 | 6.79 | 6.31 | 6.79 | 6.39 | 6.79 | 6.47 | 6.79 | 6.55 | 6.79
| 2 | 6.24 | 6.79 | 6.32 | 6.79 | 6.4 | 6.79 | 6.48 | 6.79 | 6.56 | 6.79
| 3 | 6.25 | 6.79 | 6.33 | 6.79 | 6.41 | 6.79 | 6.49 | 6.79 | 6.57 | 6.79
| 4 | 6.26 | 6.79 | 6.34 | 6.79 | 6.42 | 6.79 | 6.5 | 6.79 | 6.58 | 6.79
| 5 | 6.27 | 6.79 | 6.35 | 6.79 | 6.43 | 6.79 | 6.51 | 6.79 | 6.59 | 6.79
| 6 | 6.28 | 6.79 | 6.36 | 6.79 | 6.44 | 6.79 | 6.52 | 6.79 | 6.6 | 6.79
| 7 | 6.29 | 6.79 | 6.37 | 6.79 | 6.45 | 6.79 | 6.53 | 6.79 | 6.61 | 6.79
| 8 | 6.3 | 6.79 | 6.38 | 6.79 | 6.46 | 6.79 | 6.54 | 6.79 | 6.62 | 6.79
Penunjukkan Indikator |  | 6 |  |  |  |  | 6
Suhu Ruang |  | 26.3 |  |  |  |  | 26.2
37.2
| Posisi Termokopel | Penunjukkan Standar (°C) | [9 empty] | stdev (°C) | diff (°C) | Rata-Rata (°C) |  | diff (°C) | midrange (°C) | midrange terkoreksi (°C) | Koreksi
|  | t - min1 | t - max1 | t - min2 | t - max2 | t - min3 | t - max3 | t - min4 | t - max4 | t - min5 | t - max5
| 1 | 6.0801 | 6.6049 | 6.1235 | 6.6049 | 6.2037 | 6.6049 | 6.284 | 6.6049 | 6.3642 | 6.6049 | 0.22143 | 0.52475 | 6.408 |  | 0.09 | 35.985 | 36.12 | #REF!
| 2 | 6.1499 | 6.5997 | 6.1284 | 6.5997 | 6.2086 | 6.5997 | 6.2889 | 6.5997 | 6.3691 | 6.5997 | 0.20645 | 0.47128 | 6.4143 |  | 0.15 | 36.045 | 36.19 | #REF!
| 3 | 6.0989 | 6.6151 | 6.1543 | 6.6151 | 6.2344 | 6.6151 | 6.3145 | 6.6151 | 6.3947 | 6.6151 | 0.21336 | 0.5162 | 6.4272 |  | 0.12 | 36.01 | 36.15 | #REF!
| 4 | 6.2057 | 6.6544 | 6.2034 | 6.6544 | 6.2836 | 6.6544 | 6.3638 | 6.6544 | 6.444 | 6.6544 | 0.19921 | 0.451 | 6.4773 |  | 0.12 | 36.02 | 36.16 | #REF!
| 5 | 6.1882 | 6.6524 | 6.2113 | 6.6524 | 6.2915 | 6.6524 | 6.3717 | 6.6524 | 6.4519 | 6.6524 | 0.19832 | 0.46423 | 6.4776 |  | 0.09 | 35.995 | 36.13 | #REF!
| 6 | 6.132 | 6.6133 | 6.1822 | 6.6133 | 6.2624 | 6.6133 | 6.3426 | 6.6133 | 6.4228 | 6.6133 | 0.19801 | 0.48135 | 6.4409 |  | 0.12 | 36.09 | 36.23 | #REF!
| 7 | 6.1447 | 6.5988 | 6.1777 | 6.5988 | 6.2579 | 6.5988 | 6.3381 | 6.5988 | 6.4183 | 6.5988 | 0.19023 | 0.45411 | 6.4331 |  | 0.1 | 36.02 | 36.21 | #REF!
| 8 | 6.1455 | 6.599 | 6.1881 | 6.599 | 6.2683 | 6.599 | 6.3484 | 6.599 | 6.4286 | 6.599 | 0.18696 | 0.45355 | 6.4374
Penunjukkan Indikator |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 0.22143 | 0 | 6 |  | 0 | 37 |  | #REF!
Suhu Ruang |  | 26.3 |  |  |  |  | 26.2 | [5 empty] | 0.1 | 26.25 |  | 0.2 | 25.1 |  | #REF!
1 |  | Suhu refrigerator dari penunjukkan indikator | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0.44
2 |  | Suhu refrigerator dari pengukuran | [7 empty] | 6.4428
3 |  | Variasi suhu spasial | [7 empty] | 0.069627
4 |  | Variasi suhu temporal | [7 empty] | 0.52475
5 |  | Variasi Total | [7 empty] | 0.5743
6 |  | Suhu ruang | [7 empty] | 26.25
7 |  | Kestabilan | [7 empty] | 0.28715
8 |  | Akurasi | [7 empty] | -6.4428
V. Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding
VI. Alat Ukur yang digunakan | [15 empty] | Tidak terdapat grounding
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | [15 empty] | Tidak dilakukan pengujian keselamatan listrik karena alat tidak boleh dalam kondisi off
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323 | [15 empty] | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
VII. Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
VIII. Petugas Pengujian
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
IX. Tanggal pembuatan laporan
24 Mei 2019
:
Note on H16: ASUS: Validasi
Note on N27: Windows User: jangan lupa diisi
Note on P27: ismail - [2010]: Kalau NG ini diisi dengan tanda -
Note on F37: ALIENWARE: hasil validasi
Note on A41: ASUS: Nilai dari acuan
Note on G41: ASUS: Acuan dari tabel grading factor disamping
Note on A113: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap dikosongkan
Note on N117: Windows 8.1: tolong diganti rumusnya

## Uncertainty Budget
UNCERTAINTY BUDGET
Resolusi Alat : | 1 | °C
Titik Ukur : | 0 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Sertifikat Standar TC-K |  |  | ○C | Normal | 0.47 | 2 | 0.235 | 1 | 0.235 | 50 | 0.055225 | 6.0996e-05
2. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.12995 | 1.7321 | 0.075029 | 1 | 0.075029 | 50 | 0.0056294 | 6.338e-07
3. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.5 | 1.7321 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 50 | 0.083333 | 0.00013889
4. Variasi Spasial |  |  | ○C | Rect | 0.034813 | 1.7321 | 0.0201 | 1 | 0.0201 | 50 | 0.00040399 | 3.2642e-09
5. Variasi Temporal |  |  | ○C | Rect | 0.26238 | 1.7321 | 0.15148 | 1 | 0.15148 | 50 | 0.022947 | 1.0531e-05
6. Variasi Total |  |  | ○C | Rect | 0.28715 | 1.7321 | 0.16579 | 1 | 0.16579 | 50 | 0.027485 | 1.5108e-05
6. Variasi Penunjukkan Indikator |  |  | ○C | Rect | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.44161 | 0.00022616
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 168.1724
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9742
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.87182
V A L I D A S I
Resolusi Alat : | 1 | °C
Titik Ukur : | 0 | °C
Komponen Ketidakpastian |  |  | Unit | Distribusi | u | pembagi | ui | ci | uici | vi | uici2 | (uici)4/vi
1. Sertifikat Standar TC-K |  |  | ○C | Normal | 0.29 | 2 | 0.145 | 1 | 0.145 | 50 | 0.021025 | 8.841e-06
2. Drift Std. |  |  | ○C | Rect | 0.04715 | 1.7321 | 0.027228 | 1 | 0.0272 | 50 | 0.00073984 | 1.0947e-08
3. Resolusi Alat |  |  | ○C | Rect | 0.25 | 1.7321 | 0.14433 | 1 | 0.1443 | 50 | 0.020822 | 8.6715e-06
4. Variasi Spasial |  |  | ○C | Normal | 0.1003 | 1.7321 | 0.057907 | 1 | 0.0579 | 50 | 0.0033524 | 2.2477e-07
5. Variasi Temporal |  |  | ○C | Normal | 0.075 | 1.7321 | 0.0433 | 1 | 0.0433 | 50 | 0.0018749 | 7.0304e-08
6. Variasi Penunjukkan Indikator |  |  | ○C | Rect | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0
[7 empty] | KTP Gabungan Uc |  |  |  | 0.21867 | 1.7819e-05
[7 empty] | Derajat kebebasan effektif |  |  |  |  | 128.3066
[7 empty] | Faktor cakupan pada veff dan 95% |  |  |  |  | 1.9786
[7 empty] | KTP U(95) = k x uc |  |  |  |  | 0.43266

## Lembar Penyelia
HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM REFRIGERATOR
Nomor Sertifikat : 31 / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek |  |  | : | Binder
Model/Tipe |  |  | : | WTC
No. Seri |  |  | : | 900165
Resolusi |  |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 18 Februari 2020
Tanggal Pengujian |  |  | : | 18 Februari 2020
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK.032-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 26.5 ± 0.8 ) °C
| 2. Kelembaban Relatif |  | : | ( 58.0 ± 2.6 ) %RH
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | ( 223.3 ± 2.7 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik | [5 empty] | Parameter
III. | Pengujian Keselamatan Listrik | [8 empty] | Fisik | 5%
| No | Parameter |  |  |  |  | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan | Fungsi | 5%
| 1 | Resistansi isolasi |  |  |  |  | OL |  | > 2 MΩ |  | 10%
| 2 | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | 0.12425 |  | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  |  |  | - |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja
Parameter
[6 empty] | Panjang | 0.48 | m |  | 1 | 10%
[6 empty] | Lebar | 0.26 | m |  | 2 | 10%
[6 empty] | Tinggi | 0.285 | m |  | 3 | 0%
[6 empty] | Volume | 0.035568 | m3 |  |  | 20%
20%
[6 empty] | Δt | 2 | °C
[6 empty] | RO | 4 | °C
| Penunjukan Alat (°C) | Penunjukan Standar (°C) | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi (°C) |  | Ketidakpastian Pengukuran (°C) | Parameter
|  |  | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi suhu 2-8 °C Variasi Total ≤ RO |  |  | Akurasi | 50%
| - | 6.4428 | 0.069627 | 0.52475 | 0.5743 | - |  |  | 0.87182 | Variasi Spasial | 50%
V. | Keterangan
| Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2 | [8 empty] | SKORING | 50%
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
| Tidak terdapat grounding | [9 empty] | 6
[10 empty] | koreksi | -
[10 empty] | Alat | -
VI. | Alat Ukur yang digunakan
| Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | [8 empty] | Tidak terdapat grounding
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
VIII. | Petugas Pengujian
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
| Nama |  |  | Tanggal |  | Paraf | Presentase
| Dibuat : | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro |  | 24 Mei 2019 |  |  | 80%
Diperiksa :
Note on B55: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## Laporan
HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM REFRIGERATOR
Nomor Sertifikat : 31 / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek |  |  | : | Binder
Model/Tipe |  |  | : | WTC
No. Seri |  |  | : | 900165
Resolusi |  |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 18 Februari 2020
Tanggal Pengujian |  |  | : | 18 Februari 2020
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK.032-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | ( 26.5 ± 0.8 ) °C | [8 empty] | Ω
| 2. Kelembaban |  | : | ( 58.0 ± 2.6 ) %RH | [8 empty] | µ
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | ( 223.3 ± 2.7 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL |  | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [6 empty] | 0.12425 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - |  | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian Kinerja
Dimensi Enclosure
[7 empty] | Panjang | 0.48 | m
[7 empty] | Lebar | 0.26 | m
[7 empty] | Tinggi | 0.285 | m
[7 empty] | Volume | 0.035568 | m3
[7 empty] | Δt | 2 | °C
[7 empty] | R0 = 2Δt | 4 | °C
| Penunjukan Alat (°C) |  | Penunjukkan Standar (°C) |  | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
[5 empty] | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi suhu 2-8 °C Variasi Total ≤ RO
| - |  | 6.4428 |  | 0.069627 | 0.52475 | 0.5743 | - |  |  | 0.87182
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
VIII. | Petugas Pengujian
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
Note on B56: PC-Zaen: Jika Tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## LH
HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM REFRIGERATOR
Nomor Sertifikat : 31 / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
Merek |  |  | : | Binder
Model/Tipe |  |  | : | WTC
No. Seri |  |  | : | 900165
Resolusi |  |  | : | -
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | 18 Februari 2020
Tanggal Pengujian |  |  | : | 18 Februari 2020
Tempat Pengujian |  |  | : | Laboratorium
Nama Ruang |  |  | : | Laboratorium
Metode Kerja |  |  | : | MK.032-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | 26.5 | ± | 0.8 | °C | [6 empty] | Ω
| 2. Kelembaban |  | : | 58.0 | ± | 2.6 | %RH | [6 empty] | µ
| 3. Tegangan jala-jala |  | : | 223.3 | ± | 2.7 | V
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat
| 1. Fisik |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : | Baik
III. | Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil ukur |  | Ambang Batas yang diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL |  | > 2 MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif | [6 empty] | 0.12425 | Ω | ≤ 0.2 Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | - |  | ≤ 500 µA
IV. | Pengujian Kinerja
Dimensi Enclosure
[7 empty] | Panjang | 0.48 | m
[7 empty] | Lebar | 0.26 | m
[7 empty] | Tinggi | 0.285 | m
[7 empty] | Volume | 0.035568 | m3
[7 empty] | Δt | 2 | °C
[7 empty] | R0 = 2Δt | 4 | °C
| Penunjukan Alat (°C) |  | Penunjukan Standar (°C) |  | Hasil Pengukuran (°C) |  |  | Koreksi (°C) | Toleransi |  | Ketidakpastian Pengukuran (°C)
[5 empty] | Variasi spasial | Variasi temporal | Variasi Total |  | Akurasi suhu 2-8 °C Variasi Total ≤ RO
| - |  | 6.4428 |  | 0.069627 | 0.52475 | 0.5743 | - |  |  | ± | 0.87182
V. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan k=2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Tidak terdapat grounding
VI. | Alat Ukur yang digunakan
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
VII. | Kesimpulan
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
VIII. | Petugas Pengujian
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Menyetujui ,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 2 dari 2 Halaman
Note on B56: PC-Zaen: Jika tidak menggunakan HIOKI harap di hide

## Sert
SERTIFIKAT PENGUJIAN
Nomor Sertifikat : 31 / 1 / IX - 20 / E - 024.34 DL
SH.032-18
Nama Alat : | Laboratorium Refrigerator |  | Nomor Order : |  | E - 024.34 DL
Merek |  | : | Binder
Model / Tipe |  | : | WTC
Nomor Seri |  | : | 900165
Nama Pemilik : | Zaen |  | Identitas Pemilik : |  | Bandar
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Buntu
Nama Ruang |  | : | Laboratorium
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 18 Februari 2020
Tanggal Pengujian |  | : | 18 Februari 2020
Penanggungjawab Pengujian |  | : | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Lokasi Pengujian |  | : | Laboratorium
Hasil Pengujian |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.032-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-20
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 024.34 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM REFRIGERATOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Pengujian
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D20: PC-PK: CONTOH

## Data Standar
D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R | [5 empty] | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R |  |  |  | D R I F T S T A N D A R
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 1 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 1 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.24 | -0.43 | 0.19 | 2 |  | -20 | -0.24 | -0.69 | 0.45 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 1 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | -0.05 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.53 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.53 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 2 |  | 4.6667 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.21 | -0.37 | 0.16 |  |  | -15 | -0.21 | -0.57 | 0.36 |  |  | -15 |  | -0.45 | 0.13 |  | -15 | 2 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 3 |  | 4.6667 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0018 | -0.32 | 0.3182 | 8 |  | -10 | -0.0018 | 0.001 | 0.0028 | 8 |  | -10 |  | -0.34 | 0.13 | 8 | -10 | 3 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.0017 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 4 |  | 4.6667 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 | -0.0013 | -0.23 | 0.2287 |  |  | 0.001 | -0.0013 | -0.28 | 0.2787 |  |  | 0.001 |  | -0.35 | 0.13 |  | 0.001 | 4 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.35 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.48 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.48 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 5 |  | 4.6667 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 | -0.0012 | -0.21 | 0.2088 | 0.2088 |  | 2 | -0.0012 | -0.25 | 0.2488 | 0.2488 |  | 2 |  | -0.35 | 0.13 | 0.13 | 2 | 5 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.38 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 6 |  | 4.6667 | 4.6667 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 | -0.09 | -0.0016 | 0.0884 |  |  | 8 | -0.09 | -0.0017 | 0.0883 |  |  | 8 |  | -0.0015 | 0.13 |  | 8 | 6 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.47 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 7 |  | 4.6667 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | 0.02 | 0.001 | 0.019 | 0.0884 |  | 37 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.0883 |  | 37 |  | -0.0015 | 0.13 | 0.13 | 37 | 7 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.72 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 8 |  | 4.6667 | 4.6667 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |  |  | 44 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |  |  | 44 |  | -0.0018 | 0.13 |  | 44 | 8 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.75 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.36 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.36 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 9 |  | 4.6667 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.11965 |  | 50 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.12995 |  | 50 |  | 0.36 | 0.13 | 0.13 | 50 | 9 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.76 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 10 |  | 4.6667 | 4.6667 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.0011 | 0.08 | 0.0789 |  |  | 100 | 0.0011 | -0.001 | 0.0021 |  |  | 100 |  | 0.0015 | 0.13 |  | 100 | 8 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.57 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0017 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0017 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 11 |  | 4.6667 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |  |  | 150 | 0.05 | -0.0016 | 0.0516 |  |  | 150 |  | -0.001 | 0.13 |  | 150 | 7 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.08 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.04 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.04 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 12 |  | 4.6667 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0014 | 0.22 | 0.2214 |  |  | 200 | -0.0014 | 0.47 | 0.4714 |  |  | 200 |  | 0.31 | 0.13 |  | 200 | 6 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.38 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 13 |  | 4.6667 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 2 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 2 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.24 | -0.48 | 0.24 | 2 |  | -20 | -0.24 | -0.69 | 0.45 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | -0.0014 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.62 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.62 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 16 |  | 9.3333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.21 | -0.4 | 0.19 |  |  | -15 | -0.21 | -0.56 | 0.35 |  |  | -15 |  | -0.44 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 17 |  | 9.3333 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0018 | -0.33 | 0.3282 | 8 |  | -10 | -0.0019 | -0.25 | 0.2481 | 8 |  | -10 |  | -0.34 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.59 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.59 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 18 |  | 9.3333 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 | -0.0013 | -0.2 | 0.1987 |  |  | 0.001 | -0.0013 | 0.001 | 0.0023 |  |  | 0.001 |  | -0.32 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.29 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.56 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.56 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 19 |  | 9.3333 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 |  | -0.0018 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 | -0.0012 | -0.22 | 0.2188 | 0.2188 |  | 2 |  | -0.32 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.33 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.55 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.55 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 20 |  | 9.3333 | 9.3333 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 | -0.09 | -0.0011 | 0.0889 |  |  | 8 | -0.001 | -0.0013 | 0.0003 |  |  | 8 |  | -0.0018 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.42 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.53 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.53 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 21 |  | 9.3333 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | 0.02 | 0.0011 | 0.0189 | 0.0889 |  | 37 | 0.01 | 0.0012 | 0.0088 | 0.0003 |  | 37 |  | -0.0017 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.69 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 22 |  | 9.3333 | 9.3333 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.04 | 0.0014 | 0.0386 |  |  | 44 | 0.03 | 0.0015 | 0.0285 |  |  | 44 |  | -0.2 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.72 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.41 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.41 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 23 |  | 9.3333 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.05 | 0.0016 | 0.0484 | 0.095241 |  | 50 | 0.05 | 0.0016 | 0.0484 | 0.057007 |  | 50 |  | 0.0016 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.73 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 24 |  | 9.3333 | 9.3333 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.0011 | 0.23 | 0.2289 |  |  | 100 | 0.0011 | 0.03 | 0.0289 |  |  | 100 |  | -0.0011 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.52 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0019 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0019 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 25 |  | 9.3333 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.05 | 0.28 | 0.23 |  |  | 150 | 0.05 | -0.06 | 0.11 |  |  | 150 |  | -0.44 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.03 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.03 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 26 |  | 9.3333 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0014 | 0.56 | 0.5614 |  |  | 200 | -0.0014 | 0.45 | 0.4514 |  |  | 200 |  | -0.001 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.47 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 27 |  | 9.3333 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 3 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 3 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.24 | -0.43 | 0.19 | 2 |  | -20 | -0.22 | -0.77 | 0.55 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.01 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 2 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.22 | -0.34 | 0.12 |  |  | -15 | -0.0019 | -0.63 | 0.6281 |  |  | -15 |  | -0.56 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 3 |  | 0.00033333 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0019 | -0.27 | 0.2681 | 8 |  | -10 | -0.0017 | 0.001 | 0.0027 | 8 |  | -10 |  | -0.46 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.0019 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 4 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 |  | -0.0013 | 0.11333 |  |  | 0.001 | -0.0012 | -0.29 | 0.2888 |  |  | 0.001 |  | -0.38 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.34 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.52 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.52 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 5 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 |  | -0.0011 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 | -0.0011 | -0.25 | 0.2489 | 0.2489 |  | 2 |  | -0.37 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.37 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.52 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.52 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 6 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 | -0.0011 | -0.04 | 0.0389 |  |  | 8 | 0.08 | -0.0015 | 0.0815 |  |  | 8 |  | -0.22 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.44 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.5 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.5 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 7 |  | 0.00033333 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | -0.01 | 0.0019 | 0.0119 | 0.0389 |  | 37 | 0.02 | 0.0017 | 0.0183 | 0.0815 |  | 37 |  | -0.0013 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.64 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 8 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.01 | 0.22 | 0.21 |  |  | 44 | 0.04 | 0.21 | 0.17 |  |  | 44 |  | -0.0015 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.65 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.39 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.39 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 9 |  | 0.00033333 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.03 | 0.25 | 0.22 | 0.058218 |  | 50 | 0.05 | 0.23 | 0.18 | 0.12495 |  | 50 |  | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.66 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 10 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.09 | 0.3 | 0.21 |  |  | 100 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0005 |  |  | 100 |  | -0.01 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.45 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0019 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0019 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 11 |  | 0.00033333 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.04 | 0.28 | 0.24 |  |  | 150 | 0.05 | -0.02 | 0.07 |  |  | 150 |  | -0.3 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.01 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 12 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0012 | 0.56 | 0.5612 |  |  | 200 | -0.0013 | 0.0016 | 0.0029 |  |  | 200 |  | 0.09 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.4 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.22 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.22 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 13 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 4 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 4 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.21 | -0.37 | 0.16 | 2 |  | -20 | -0.0012 | -0.63 | 0.6288 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.04 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.64 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.64 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 16 |  | 9.3333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.0019 | -0.31 | 0.3081 |  |  | -15 | -0.001 | -0.51 | 0.509 |  |  | -15 |  | -0.52 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 17 |  | 9.3333 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0016 | -0.25 | 0.2484 | 8 |  | -10 | -0.08 | 0.001 | 0.081 | 8 |  | -10 |  | -0.43 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.21 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.6 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.6 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 18 |  | 9.3333 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 |  | -0.0016 | 0.11333 |  |  | 0.001 | -0.03 | -0.22 | 0.19 |  |  | 0.001 |  | -0.36 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.35 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.57 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.57 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 19 |  | 9.3333 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 | -0.0011 | -0.0014 | 0.0003 | 0.0003 |  | 2 | -0.02 | -0.0019 | 0.0181 | 0.0181 |  | 2 |  | -0.35 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.37 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.56 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.56 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 20 |  | 9.3333 | 9.3333 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 |  | -0.09 | 0.11333 |  |  | 8 | 0.001 | -0.001 | 0.002 |  |  | 8 |  | -0.22 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.44 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.54 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.54 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 21 |  | 9.3333 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | 0.001 | 0.06 | 0.059 | 0.11333 |  | 37 | 0.09 | 0.0016 | 0.0884 | 0.002 |  | 37 |  | -0.0011 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.64 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.43 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 22 |  | 9.3333 | 9.3333 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |  |  | 44 | 0.001 | 0.0019 | 0.0009 |  |  | 44 |  | -0.0013 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.66 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.4 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.4 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 23 |  | 9.3333 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.083998 |  | 50 | 0.0011 | 0.21 | 0.2089 | 0.0061784 |  | 50 |  | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.67 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 24 |  | 9.3333 | 9.3333 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.09 | 0.0012 | 0.0888 |  |  | 100 | 0.0014 | 0.0014 | 0 |  |  | 100 |  | 0.0012 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.55 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0018 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0018 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 25 |  | 9.3333 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.04 | 0.0014 | 0.0386 |  |  | 150 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |  |  | 150 |  | -0.06 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.21 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.03 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.03 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 26 |  | 9.3333 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0011 | 0.38 | 0.3811 |  |  | 200 | -0.0015 | 0.32 | 0.3215 |  |  | 200 |  | 0.36 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.08 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 27 |  | 9.3333 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 5 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 5 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.21 | -0.37 | 0.16 | 2 |  | -20 | -0.0012 | -0.63 | 0.6288 | 2 |  | -20 | 0 | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 | 0 | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 | 0 | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.04 | 0 | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 | 0 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 | 0 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.64 | 0 | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 | 0 | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.64 | 0 | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 | 0 | 0.00033333 | 2 | -20 | 16 | 0 | 9.3333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.22 | -0.36 | 0.14 |  |  | -15 | -0.0015 | -0.49 | 0.4885 |  |  | -15 |  | -0.41 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 3 |  | 4.6667 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0019 | -0.3 | 0.2981 | 8 |  | -10 | -0.0013 | 0.001 | 0.0023 | 8 |  | -10 |  | -0.32 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.0017 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.53 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.53 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 4 |  | 4.6667 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 | -0.0014 | -0.0019 | 0.0005 |  |  | 0.001 | -0.08 | -0.2 | 0.12 |  |  | 0.001 |  | -0.29 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.34 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.51 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.51 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 5 |  | 4.6667 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 |  | -0.0017 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 | -0.07 | -0.0017 | 0.0683 | 0.0683 |  | 2 |  | -0.27 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.37 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 6 |  | 4.6667 | 4.6667 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 |  | -0.0011 | 0.11333 |  |  | 8 | -0.04 | -0.08 | 0.04 |  |  | 8 |  | -0.0016 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.45 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.49 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.49 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 7 |  | 4.6667 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | -0.01 | 0.09 | 0.1 | 0.11333 |  | 37 | 0.06 | 0.0017 | 0.0583 | 0.04 |  | 37 |  | -0.0013 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.68 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.42 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.42 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 8 |  | 4.6667 | 4.6667 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.01 | 0.0012 | 0.0088 |  |  | 44 | 0.07 | 0.0019 | 0.0681 |  |  | 44 |  | -0.0018 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.71 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.4 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.4 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 9 |  | 4.6667 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.03 | 0.0015 | 0.0285 | 0.11333 |  | 50 | 0.09 | 0.2 | 0.11 | 0.047345 |  | 50 |  | 0.0015 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.72 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.38 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 10 |  | 4.6667 | 4.6667 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.09 | 0.25 | 0.16 |  |  | 100 | 0.0013 | 0.0013 | 0 |  |  | 100 |  | -0.0012 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.54 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.21 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.21 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 11 |  | 4.6667 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.04 | 0.28 | 0.24 |  |  | 150 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |  | 150 |  | -0.42 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 12 |  | 4.6667 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0012 | 0.42 | 0.4212 |  |  | 200 | -0.0015 | 0.43 | 0.4315 |  |  | 200 |  | -0.09 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.29 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 13 |  | 4.6667 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 6 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 6 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.22 | -0.32 | 0.1 | 2 |  | -20 | -0.0017 | -0.77 | 0.7683 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | -0.07 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.58 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 16 |  | 9.3333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.0019 | -0.24 | 0.2381 |  |  | -15 | -0.0014 | -0.63 | 0.6286 |  |  | -15 |  | -0.5 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 17 |  | 9.3333 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0016 | -0.0018 | 0.0002 | 8 |  | -10 | -0.0012 | 0.001 | 0.0022 | 8 |  | -10 |  | -0.41 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.0016 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.55 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 18 |  | 9.3333 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 | -0.0012 | -0.06 | 0.0588 |  |  | 0.001 | -0.07 | -0.28 | 0.21 |  |  | 0.001 |  | -0.34 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.34 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.52 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.52 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 19 |  | 9.3333 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 | -0.0011 | -0.04 | 0.0389 | 0.0389 |  | 2 | -0.06 | -0.25 | 0.19 | 0.19 |  | 2 |  | -0.33 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.38 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.51 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.51 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 20 |  | 9.3333 | 9.3333 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 | -0.08 | 0.01 | 0.09 |  |  | 8 | -0.03 | -0.0014 | 0.0286 |  |  | 8 |  | -0.21 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.47 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.5 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.5 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 21 |  | 9.3333 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | 0.02 | 0.0019 | 0.0181 | 0.09 |  | 37 | 0.07 | 0.0018 | 0.0682 | 0.0286 |  | 37 |  | -0.31 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.74 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 22 |  | 9.3333 | 9.3333 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.04 | 0.21 | 0.17 |  |  | 44 | 0.08 | 0.21 | 0.13 |  |  | 44 |  | -0.0015 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.77 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.38 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.38 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 23 |  | 9.3333 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.076738 |  | 50 | 0.001 | 0.24 | 0.239 | 0.070488 |  | 50 |  | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.78 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.36 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 24 |  | 9.3333 | 9.3333 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.0011 | 0.23 | 0.2289 |  |  | 100 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0003 |  |  | 100 |  | 0.05 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.62 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0017 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0017 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 25 |  | 9.3333 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.05 | 0.22 | 0.17 |  |  | 150 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |  |  | 150 |  | -0.0017 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.0017 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.05 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.05 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 26 |  | 9.3333 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0013 | 0.47 | 0.4713 |  |  | 200 | -0.0015 | 0.3 | 0.3015 |  |  | 200 |  | 0.21 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.24 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 27 |  | 9.3333 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 7 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 7 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.0019 | -0.41 | 0.4081 | 2 |  | -20 | -0.0018 | -0.75 | 0.7482 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | -0.09 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.54 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 2 |  | 4.6667 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.0017 | -0.36 | 0.3583 |  |  | -15 | -0.0016 | -0.62 | 0.6184 |  |  | -15 |  | -0.53 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 3 |  | 4.6667 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0014 | -0.31 | 0.3086 | 8 |  | -10 | -0.0014 | 0.001 | 0.0024 | 8 |  | -10 |  | -0.44 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.0012 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.52 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.52 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 4 |  | 4.6667 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 | -0.001 | -0.22 | 0.219 |  |  | 0.001 | -0.09 | -0.28 | 0.19 |  |  | 0.001 |  | -0.36 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.29 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.5 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.5 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 5 |  | 4.6667 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 | -0.09 | -0.21 | 0.12 | 0.12 |  | 2 | -0.08 | -0.24 | 0.16 | 0.16 |  | 2 |  | -0.33 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.33 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.5 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 6 |  | 4.6667 | 4.6667 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 | -0.07 | -0.0016 | 0.0684 |  |  | 8 | -0.06 | -0.0014 | 0.0586 |  |  | 8 |  | -0.21 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.41 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.48 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.48 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 7 |  | 4.6667 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.0684 |  | 37 | 0.04 | 0.0016 | 0.0384 | 0.0586 |  | 37 |  | -0.09 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.67 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.41 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 8 |  | 4.6667 | 4.6667 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |  | 44 | 0.05 | 0.0019 | 0.0481 |  |  | 44 |  | -0.0011 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.7 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.39 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.39 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 9 |  | 4.6667 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.081792 |  | 50 | 0.07 | 0.21 | 0.14 | 0.084916 |  | 50 |  | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.71 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 10 |  | 4.6667 | 4.6667 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.0011 | 0.2 | 0.1989 |  |  | 100 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0003 |  |  | 100 |  | 0.0018 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.58 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.2 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.2 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 11 |  | 4.6667 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.04 | 0.28 | 0.24 |  |  | 150 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |  |  | 150 |  | 0.05 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.0019 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 12 |  | 4.6667 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0013 | 0.44 | 0.4413 |  |  | 200 | -0.0013 | 0.38 | 0.3813 |  |  | 200 |  | 0.51 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.0016 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 13 |  | 4.6667 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 8 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 8 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 | -0.0015 | -0.48 | 0.4785 | 2 |  | -20 | -0.2 | -0.74 | 0.54 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.13 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | -0.001 |  | 0.30667 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.52 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.52 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 16 |  | 9.3333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 | -0.0013 | -0.4 | 0.3987 |  |  | -15 | -0.0017 | -0.61 | 0.6083 |  |  | -15 |  | -0.47 | 0.13 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.30667 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 17 |  | 9.3333 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 | -0.0011 | -0.33 | 0.3289 | 8 |  | -10 | -0.0015 | 0.001 | 0.0025 | 8 |  | -10 |  | -0.39 | 0.13 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.0013 |  | 0.30667 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.5 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 18 |  | 9.3333 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 | -0.06 | -0.2 | 0.14 |  |  | 0.001 | -0.0011 | -0.29 | 0.2889 |  |  | 0.001 |  | -0.33 | 0.13 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.32 |  | 0.30667 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.48 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.48 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 19 |  | 9.3333 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 | -0.05 | -0.0018 | 0.0482 | 0.0482 |  | 2 | -0.001 | -0.26 | 0.259 | 0.259 |  | 2 |  | -0.31 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.35 |  | 0.30667 | 0.30667 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.48 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 20 |  | 9.3333 | 9.3333 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 | -0.03 | -0.0011 | 0.0289 |  |  | 8 | -0.07 | -0.0016 | 0.0684 |  |  | 8 |  | -0.0018 | 0.13 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.44 |  | 0.30667 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 21 |  | 9.3333 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 | 0.06 | 0.0011 | 0.0589 | 0.0289 |  | 37 | 0.02 | 0.0014 | 0.0186 | 0.0684 |  | 37 |  | -0.0014 | 0.13 | 0.13 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.72 |  | 0.30667 | 0.30667 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.39 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 22 |  | 9.3333 | 9.3333 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 | 0.07 | 0.0015 | 0.0685 |  |  | 44 | 0.03 | 0.0018 | 0.0282 |  |  | 44 |  | -0.0018 | 0.13 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.75 |  | 0.30667 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.37 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.37 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 23 |  | 9.3333 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 | 0.09 | 0.0018 | 0.0882 | 0.033909 |  | 50 | 0.05 | 0.2 | 0.15 | 0.11787 |  | 50 |  | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.77 |  | 0.30667 | 0.30667 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.35 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.35 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 24 |  | 9.3333 | 9.3333 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 | 0.0012 | 0.26 | 0.2588 |  |  | 100 | 0.09 | 0.0013 | 0.0887 |  |  | 100 |  | -0.0013 | 0.13 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.61 |  | 0.30667 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0019 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0019 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 25 |  | 9.3333 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 | 0.05 | 0.28 | 0.23 |  |  | 150 | 0.04 | -0.02 | 0.06 |  |  | 150 |  | -0.68 | 0.13 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.0016 |  | 0.30667 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 26 |  | 9.3333 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 | -0.0014 | 0.45 | 0.4514 |  |  | 200 | -0.0012 | 0.21 | 0.2112 |  |  | 200 |  | -0.38 | 0.13 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | -0.25 |  | 0.30667 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.26 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 27 |  | 9.3333 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 9 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 9 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 |  | 1 | 0.11333 | 2 |  | -20 |  | 0.001 | 0.1 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.1 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.5 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.5 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 2 |  | 4.6667 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 |  | 2 | 0.11333 |  |  | -15 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.1 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 3 |  | 4.6667 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 |  | 3 | 0.11333 | 8 |  | -10 |  | 0.001 | 0.1 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.1 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.48 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.48 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 4 |  | 4.6667 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 |  | 4 | 0.11333 |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.47 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.47 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 5 |  | 4.6667 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 |  | 5 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.47 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.47 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 6 |  | 4.6667 | 4.6667 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 |  | 6 | 0.11333 |  |  | 8 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.1 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.46 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 7 |  | 4.6667 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 |  | 7 | 0.11333 | 0.11333 |  | 37 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 37 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.4 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 8 |  | 4.6667 | 4.6667 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 |  | 8 | 0.11333 |  |  | 44 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.1 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.38 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.38 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 9 |  | 4.6667 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 |  | 9 | 0.11333 | 0.11333 |  | 50 |  | 0.001 | 0.1 | 0.1 |  | 50 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 10 |  | 4.6667 | 4.6667 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 |  | 10 | 0.11333 |  |  | 100 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.1 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.2 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.2 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 11 |  | 4.6667 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 |  | 11 | 0.11333 |  |  | 150 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.1 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.01 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.01 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 12 |  | 4.6667 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 |  | 12 | 0.11333 |  |  | 200 |  | 0.001 | 0.1 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.1 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.29 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 13 |  | 4.6667 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 |  |  | Interpolasi |  | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 |  |  | Interpolasi | CH 10 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x |  |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 |  | Interpolasi | CH 10 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 |  | Interpolasi
| 2019 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2020 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2018 | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  |  | 2021 | 0 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 |  | DRIFT | 6.4428 |  | 2020 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428 |  | 2021 | DRIFT | 6.4428
-20 |  | 1 | 0.11333 | 2 |  | -20 |  |  | 0.1 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.1 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 |  | -20 | 0.2 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.47 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 0.47 |  | 0.26333 | 2 | -20 | 0.001 |  | 0.00033333 | 2 | -20 | 16 |  | 9.3333 | 2 | -20 | -0.7 | 0.13333 | 2 | -20 | -0.0015 | 0.073333 | 2 | -20 | -1.8 | 0.25667 | 2
-15 |  | 2 | 0.11333 |  |  | -15 |  |  | 0.1 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.1 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | -15 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.26333 |  | -15 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | -15 | 17 |  | 9.3333 |  | -15 | -0.7 | 0.13333 |  | -15 | 0.001 | 0.073333 |  | -15 | -1.52 | 0.25667
-10 |  | 3 | 0.11333 | 8 |  | -10 |  |  | 0.1 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.1 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 |  | -10 | 0.2 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.46 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 0.46 |  | 0.26333 | 8 | -10 | 0.001 |  | 0.00033333 | 8 | -10 | 18 |  | 9.3333 | 8 | -10 | -0.7 | 0.13333 | 8 | -10 | -0.05 | 0.073333 | 8 | -10 | -1.26 | 0.25667 | 8
0.001 |  | 4 | 0.11333 |  |  | 0.001 |  |  | 0.1 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.1 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 0.001 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.45 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 0.45 |  | 0.26333 |  | 0.001 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 0.001 | 19 |  | 9.3333 |  | 0.001 | -0.7 | 0.13333 |  | 0.001 | 0.03 | 0.073333 |  | 0.001 | -0.79 | 0.25667
2 |  | 5 | 0.11333 | 0.11333 |  | 2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  | 2 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 2 | 0.2 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.44 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 0.44 |  | 0.26333 | 0.26333 | 2 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 2 | 20 |  | 9.3333 | 9.3333 | 2 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | 0.04 | 0.073333 | 0.073333 | 2 | -2.7 | 0.25667 | 0.25667
8 |  | 6 | 0.11333 |  |  | 8 |  |  | 0.1 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.1 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 8 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.43 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 0.43 |  | 0.26333 |  | 8 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 8 | 21 |  | 9.3333 |  | 8 | -0.7 | 0.13333 |  | 8 | 0.08 | 0.073333 |  | 8 | -0.46 | 0.25667
37 |  | 7 | 0.11333 | 0.11333 |  | 37 |  |  | 0.001 | 0.1 |  | 37 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 37 | 3 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 37 | 0.2 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 0.37 |  | 0.26333 | 0.26333 | 37 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 37 | 22 |  | 9.3333 | 9.3333 | 37 | -0.6 | 0.13333 | 0.13333 | 37 | 0.23 | 0.073333 | 0.073333 | 37 | 0.42 | 0.25667 | 0.25667
44 |  | 8 | 0.11333 |  |  | 44 |  |  | 0.001 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.1 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 44 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.36 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 0.36 |  | 0.26333 |  | 44 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 44 | 23 |  | 9.3333 |  | 44 | -0.7 | 0.13333 |  | 44 | 0.25 | 0.073333 |  | 44 | 0.57 | 0.25667
50 |  | 9 | 0.11333 | 0.11333 |  | 50 |  |  | 0.001 | 0.1 |  | 50 | 0.001 |  | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 |  | 50 | 0.2 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 0.34 |  | 0.26333 | 0.26333 | 50 | 0.001 |  | 0.00033333 | 0.00033333 | 50 | 24 |  | 9.3333 | 9.3333 | 50 | -0.7 | 0.13333 | 0.13333 | 50 | 0.27 | 0.073333 | 0.073333 | 50 | 0.67 | 0.25667 | 0.25667
100 |  | 10 | 0.11333 |  |  | 100 |  |  | 0.001 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.1 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 100 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0018 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 0.0018 |  | 0.26333 |  | 100 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 100 | 25 |  | 9.3333 |  | 100 | -0.7 | 0.13333 |  | 100 | 0.31 | 0.073333 |  | 100 | 0.95 | 0.25667
150 |  | 11 | 0.11333 |  |  | 150 |  |  | 0.001 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.1 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 150 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | -0.02 |  | 0.26333 |  | 150 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 150 | 26 |  | 9.3333 |  | 150 | -0.7 | 0.13333 |  | 150 | 0.3 | 0.073333 |  | 150 | 0.49 | 0.25667
200 |  | 12 | 0.11333 |  |  | 200 |  |  | 0.001 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.1 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  |  | 200 | 0.2 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | -0.28 |  | 0.26333 |  | 200 | 0.001 |  | 0.00033333 |  | 200 | 27 |  | 9.3333 |  | 200 | -0.6 | 0.13333 |  | 200 | 0.34 | 0.073333 |  | 200 | -0.26 | 0.25667
DATA SERTIFIKAT | [16 empty] | DATA SERTIFIKAT
CH 1 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 2 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.43 | -0.69 | 0.001 | 1 | 0.001 | -0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | -0.48 | -0.69 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.0014 | 0.001 | 0.001 | 0.62 | 0.001 | 0.62 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | -0.37 | -0.57 | -0.45 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | -0.4 | -0.56 | -0.44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | -0.32 | 0.001 | -0.34 | 3 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.33 | -0.25 | -0.34 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.59 | 0.001 | 0.59 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.23 | -0.28 | -0.35 | 4 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.2 | 0.001 | -0.32 | 0.001 | 0.001 | 0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.56 | 0.001 | 0.56 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | -0.21 | -0.25 | -0.35 | 5 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | -0.0018 | -0.22 | -0.32 | 0.001 | 0.001 | 0.33 | 0.001 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | -0.0016 | -0.0017 | -0.0015 | 6 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.0011 | -0.0013 | -0.0018 | 0.001 | 0.001 | 0.42 | 0.001 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.001 | 0.04 | -0.0015 | 7 | 0.001 | 0.72 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.0011 | 0.0012 | -0.0017 | 0.001 | 0.001 | 0.69 | 0.001 | 0.001 | 0.43 | 0.001 | 0.43 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.02 | 0.06 | -0.0018 | 8 | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.001 | 0.36 | 0.001 | 0.36 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.0014 | 0.0015 | -0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.72 | 0.001 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.04 | 0.06 | 0.36 | 9 | 0.001 | 0.76 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | 0.73 | 0.001 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.08 | -0.001 | 0.0015 | 8 | 0.001 | 0.57 | 0.001 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.23 | 0.03 | -0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.08 | -0.0016 | -0.001 | 7 | 0.001 | 0.08 | 0.001 | 0.001 | -0.04 | 0.001 | -0.04 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.28 | -0.06 | -0.44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.03 | 0.001 | -0.03 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.22 | 0.47 | 0.31 | 6 | 0.001 | -0.38 | 0.001 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.56 | 0.45 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.47 | 0.001 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 14 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
CH 3 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 4 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.43 | -0.77 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.58 | 0.001 | 0.58 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | -0.37 | -0.63 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.64 | 0.001 | 0.64 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | -0.34 | -0.63 | -0.56 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | -0.31 | -0.51 | -0.52 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | -0.27 | 0.001 | -0.46 | 0.001 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.25 | 0.001 | -0.43 | 0.001 | 0.001 | 0.21 | 0.001 | 0.001 | 0.6 | 0.001 | 0.6 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.0013 | -0.29 | -0.38 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.0016 | -0.22 | -0.36 | 0.001 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.001 | 0.57 | 0.001 | 0.57 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | -0.0011 | -0.25 | -0.37 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | -0.0014 | -0.0019 | -0.35 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.001 | 0.56 | 0.001 | 0.56 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | -0.04 | -0.0015 | -0.22 | 0.001 | 0.001 | 0.44 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.09 | -0.001 | -0.22 | 0.001 | 0.001 | 0.44 | 0.001 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.0019 | 0.0017 | -0.0013 | 0.001 | 0.001 | 0.64 | 0.001 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.06 | 0.0016 | -0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.64 | 0.001 | 0.001 | 0.43 | 0.001 | 0.43 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.22 | 0.21 | -0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.65 | 0.001 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.08 | 0.0019 | -0.0013 | 0.001 | 0.001 | 0.66 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.66 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.001 | 0.001 | 0.67 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.3 | 0.0016 | -0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 0.001 | 0.0018 | 0.001 | 0.0018 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.28 | -0.02 | -0.3 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.0014 | 0.03 | -0.06 | 0.001 | 0.001 | 0.21 | 0.001 | 0.001 | -0.03 | 0.001 | -0.03 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.56 | 0.0016 | 0.09 | 0.001 | 0.001 | -0.4 | 0.001 | 0.001 | -0.22 | 0.001 | -0.22 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.001 | 0.001 | -0.08 | 0.001 | 0.001 | -0.26 | 0.001 | -0.26 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
CH 5 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 6 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.42 | -0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.04 | 0.001 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | -0.32 | -0.77 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.07 | 0.001 | 0.001 | 0.58 | 0.001 | 0.58 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | -0.36 | -0.49 | -0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | -0.24 | -0.63 | -0.5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | -0.3 | 0.001 | -0.32 | 0.001 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 0.53 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.0018 | 0.001 | -0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 0.55 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.0019 | -0.2 | -0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 0.001 | 0.51 | 0.001 | 0.51 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.06 | -0.28 | -0.34 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | -0.0017 | -0.0017 | -0.27 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | -0.04 | -0.25 | -0.33 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.001 | 0.51 | 0.001 | 0.51 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | -0.0011 | -0.08 | -0.0016 | 0.001 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.001 | 0.49 | 0.001 | 0.49 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.01 | -0.0014 | -0.21 | 0.001 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.09 | 0.0017 | -0.0013 | 0.001 | 0.001 | 0.68 | 0.001 | 0.001 | 0.42 | 0.001 | 0.42 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.0019 | 0.0018 | -0.31 | 0.001 | 0.001 | 0.74 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.0012 | 0.0019 | -0.0018 | 0.001 | 0.001 | 0.71 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.21 | 0.21 | -0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.77 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.0015 | 0.2 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.72 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.78 | 0.001 | 0.001 | 0.36 | 0.001 | 0.36 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.25 | 0.0013 | -0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 0.001 | 0.21 | 0.001 | 0.21 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.23 | 0.0017 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.62 | 0.001 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.28 | 0.04 | -0.42 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.22 | 0.02 | -0.0017 | 0.001 | 0.001 | 0.0017 | 0.001 | 0.001 | -0.05 | 0.001 | -0.05 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.42 | 0.43 | -0.09 | 0.001 | 0.001 | -0.29 | 0.001 | 0.001 | -0.26 | 0.001 | -0.26 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.47 | 0.3 | 0.21 | 0.001 | 0.001 | -0.24 | 0.001 | 0.001 | -0.29 | 0.001 | -0.29 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 14 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
CH 7 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 8 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | -0.41 | -0.75 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 0.54 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | -0.48 | -0.74 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | -0.36 | -0.62 | -0.53 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | -0.4 | -0.61 | -0.47 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | -0.31 | 0.001 | -0.44 | 0.001 | 0.001 | 0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 0.52 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | -0.33 | 0.001 | -0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.0013 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | -0.22 | -0.28 | -0.36 | 0.001 | 0.001 | 0.29 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | -0.2 | -0.29 | -0.33 | 0.001 | 0.001 | 0.32 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | -0.21 | -0.24 | -0.33 | 0.001 | 0.001 | 0.33 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | -0.0018 | -0.26 | -0.31 | 0.001 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | -0.0016 | -0.0014 | -0.21 | 0.001 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | -0.0011 | -0.0016 | -0.0018 | 0.001 | 0.001 | 0.44 | 0.001 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.01 | 0.0016 | -0.09 | 0.001 | 0.001 | 0.67 | 0.001 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 0.41 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.0011 | 0.0014 | -0.0014 | 0.001 | 0.001 | 0.72 | 0.001 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.04 | 0.0019 | -0.0011 | 0.001 | 0.001 | 0.7 | 0.001 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 0.39 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.0015 | 0.0018 | -0.0018 | 0.001 | 0.001 | 0.75 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.001 | 0.001 | 0.71 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.0018 | 0.2 | 0.2 | 0.001 | 0.001 | 0.77 | 0.001 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 0.35 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.2 | 0.0014 | 0.0018 | 0.001 | 0.001 | 0.58 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.26 | 0.0013 | -0.0013 | 0.001 | 0.001 | 0.61 | 0.001 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.28 | 0.02 | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.0019 | 0.001 | 0.001 | -0.02 | 0.001 | -0.02 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.28 | -0.02 | -0.68 | 0.001 | 0.001 | 0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.02 | 0.001 | -0.02 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.44 | 0.38 | 0.51 | 0.001 | 0.001 | -0.0016 | 0.001 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.45 | 0.21 | -0.38 | 0.001 | 0.001 | -0.25 | 0.001 | 0.001 | -0.26 | 0.001 | -0.26 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 14 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.92 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
CH 9 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 10 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 0.48 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 0.45 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 0.47 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.44 | 0.001 | 0.44 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 0.46 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.43 | 0.001 | 0.43 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 0.38 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.36 | 0.001 | 0.36 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 0.37 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 0.34 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0018 | 0.001 | 0.0018 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.01 | 0.001 | -0.01 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.02 | 0.001 | -0.02 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.29 | 0.001 | -0.29 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | -0.28 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 14 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 0.79 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
CH 11 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | CH 12 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
-20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2 | -0.7 | -0.0015 | -1.8 | -20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 16 | -0.7 | -0.0015 | -1.8
-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 3 | -0.7 | 0.001 | -1.52 | -15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 17 | -0.7 | 0.001 | -1.52
-10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4 | -0.7 | -0.05 | -1.26 | -10 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 18 | -0.7 | -0.05 | -1.26
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 5 | -0.7 | 0.03 | -0.79 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 19 | -0.7 | 0.03 | -0.79
2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | -0.7 | 0.04 | -2.7 | 2 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 20 | -0.7 | 0.04 | -2.7
8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 7 | -0.7 | 0.08 | -0.46 | 8 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 21 | -0.7 | 0.08 | -0.46
37 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 8 | -0.6 | 0.23 | 0.42 | 37 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 22 | -0.6 | 0.23 | 0.42
44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 9 | -0.7 | 0.25 | 0.57 | 44 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 23 | -0.7 | 0.25 | 0.57
50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 10 | -0.7 | 0.27 | 0.67 | 50 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 24 | -0.7 | 0.27 | 0.67
100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 11 | -0.7 | 0.31 | 0.95 | 100 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 25 | -0.7 | 0.31 | 0.95
150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 12 | -0.7 | 0.3 | 0.49 | 150 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 26 | -0.7 | 0.3 | 0.49
200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 13 | -0.6 | 0.34 | -0.26 | 200 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 27 | -0.6 | 0.34 | -0.26
U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.4 | 0.22 | 0.77 | U95 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 28 | 0.4 | 0.22 | 0.77
DATA STANDAR
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | CH 1 | CH 2 | CH 3 | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CH 7 | CH 8 | CH 9 | CH 10
-25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
-20 | -0.69 | -0.69 | -0.77 | -0.63 | -0.6 | -0.77 | -0.75 | -0.74 | 0.001 | 0.001
-15 | -0.57 | -0.56 | -0.63 | -0.51 | -0.49 | -0.63 | -0.62 | -0.61 | 0.001 | 0.001
-10 | 0.001 | -0.25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
0.001 | -0.28 | 0.001 | -0.29 | -0.22 | -0.2 | -0.28 | -0.28 | -0.29 | 0.001 | 0.001
2 | -0.25 | -0.22 | -0.25 | -0.0019 | -0.0017 | -0.25 | -0.24 | -0.26 | 0.001 | 0.01
8 | -0.0017 | -0.0013 | -0.0015 | -0.001 | -0.08 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0016 | 0.001 | 0.001
37 | 0.04 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0014 | 0.001 | 0.001
44 | 0.06 | 0.0015 | 0.21 | 0.0019 | 0.0019 | 0.21 | 0.0019 | 0.0018 | 0.001 | 0.001
50 | 0.06 | 0.0016 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.001 | 0.001
100 | -0.001 | 0.03 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0013 | 0.001 | 0.001
150 | -0.0016 | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.001 | 0.001
200 | 0.47 | 0.45 | 0.0016 | 0.32 | 0.43 | 0.3 | 0.38 | 0.21 | 0.001 | 0.001
U95 | 0.47 | 0.45 | 0.0016 | 0.32 | 0.43 | 0.3 | 0.38 | 0.21 | 0.001 | 0.001
Drifft | 0.12995 | 0.057007 | 0.12495 | 0.0061784 | 0.047345 | 0.070488 | 0.084916 | 0.11787 | 0.1 | 0.1
| 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995 | 0.12995
D R I F T
Kumpulan DRIFT | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037
CH 1 | 0.11965 | 0.12995 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 4.6667 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 2 | 0.095241 | 0.057007 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 9.3333 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 3 | 0.058218 | 0.12495 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 4 | 0.083998 | 0.0061784 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 9.3333 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 5 | 0.11333 | 0.047345 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 4.6667 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 6 | 0.076738 | 0.070488 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 9.3333 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 7 | 0.081792 | 0.084916 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 4.6667 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 8 | 0.033909 | 0.11787 | 0.13 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.30667 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 9.3333 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 9 | 0.11333 | 0.1 | 0.1 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 4.6667 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
CH 10 | 0.11333 | 0.1 | 0.1 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 0.26333 | 0.00033333 | 9.3333 | 0.13333 | 0.073333 | 0.25667
6.4428
Drift Max | CH 1: 0.12995
U95 max | CH 1: 0.47
INTERPOLASI MIN 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 1 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 6.23 | 6.0801 | -0.14985 |  |  | Sensor 1 | 6.79 | 6.6049 | -0.1851
Sensor 2 | 6.24 | 6.1499 | -0.090115 |  |  | Sensor 2 | 6.79 | 6.5997 | -0.1903
Sensor 3 | 6.25 | 6.0989 | -0.15114 |  |  | Sensor 3 | 6.79 | 6.6151 | -0.17494
Sensor 4 | 6.26 | 6.2057 | -0.054291 |  |  | Sensor 4 | 6.79 | 6.6544 | -0.13556
Sensor 5 | 6.27 | 6.1882 | -0.081844 |  |  | Sensor 5 | 6.79 | 6.6524 | -0.13762
Sensor 6 | 6.28 | 6.132 | -0.14801 |  |  | Sensor 6 | 6.79 | 6.6133 | -0.17666
Sensor 7 | 6.29 | 6.1447 | -0.14528 |  |  | Sensor 7 | 6.79 | 6.5988 | -0.19117
Sensor 8 | 6.3 | 6.1455 | -0.15454 |  |  | Sensor 8 | 6.79 | 6.599 | -0.19099
Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001 |  |  | Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001
Sensor 10 | 26.3 | 26.306 | 0.0059568 |  |  | Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908
INTERPOLASI MIN 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 2 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 6.31 | 6.1235 | -0.18648 |  |  | Sensor 1 | 6.79 | 6.6049 | -0.1851
Sensor 2 | 6.32 | 6.1284 | -0.19158 |  |  | Sensor 2 | 6.79 | 6.5997 | -0.1903
Sensor 3 | 6.33 | 6.1543 | -0.17574 |  |  | Sensor 3 | 6.79 | 6.6151 | -0.17494
Sensor 4 | 6.34 | 6.2034 | -0.13656 |  |  | Sensor 4 | 6.79 | 6.6544 | -0.13556
Sensor 5 | 6.35 | 6.2113 | -0.13873 |  |  | Sensor 5 | 6.79 | 6.6524 | -0.13762
Sensor 6 | 6.36 | 6.1822 | -0.17779 |  |  | Sensor 6 | 6.79 | 6.6133 | -0.17666
Sensor 7 | 6.37 | 6.1777 | -0.19235 |  |  | Sensor 7 | 6.79 | 6.5988 | -0.19117
Sensor 8 | 6.38 | 6.1881 | -0.19192 |  |  | Sensor 8 | 6.79 | 6.599 | -0.19099
Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001 |  |  | Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001
Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908 |  |  | Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908
INTERPOLASI MIN 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 3 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 6.39 | 6.2037 | -0.18625 |  |  | Sensor 1 | 6.79 | 6.6049 | -0.1851
Sensor 2 | 6.4 | 6.2086 | -0.19137 |  |  | Sensor 2 | 6.79 | 6.5997 | -0.1903
Sensor 3 | 6.41 | 6.2344 | -0.1756 |  |  | Sensor 3 | 6.79 | 6.6151 | -0.17494
Sensor 4 | 6.42 | 6.2836 | -0.13638 |  |  | Sensor 4 | 6.79 | 6.6544 | -0.13556
Sensor 5 | 6.43 | 6.2915 | -0.13853 |  |  | Sensor 5 | 6.79 | 6.6524 | -0.13762
Sensor 6 | 6.44 | 6.2624 | -0.17758 |  |  | Sensor 6 | 6.79 | 6.6133 | -0.17666
Sensor 7 | 6.45 | 6.2579 | -0.19212 |  |  | Sensor 7 | 6.79 | 6.5988 | -0.19117
Sensor 8 | 6.46 | 6.2683 | -0.19174 |  |  | Sensor 8 | 6.79 | 6.599 | -0.19099
Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001 |  |  | Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001
Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908 |  |  | Sensor 10 | 26.2 | 26.2018 | 0.0017731
INTERPOLASI MIN 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 4 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 6.47 | 6.284 | -0.18602 |  |  | Sensor 1 | 6.79 | 6.6049 | -0.1851
Sensor 2 | 6.48 | 6.2889 | -0.19115 |  |  | Sensor 2 | 6.79 | 6.5997 | -0.1903
Sensor 3 | 6.49 | 6.3145 | -0.17546 |  |  | Sensor 3 | 6.79 | 6.6151 | -0.17494
Sensor 4 | 6.5 | 6.3638 | -0.1362 |  |  | Sensor 4 | 6.79 | 6.6544 | -0.13556
Sensor 5 | 6.51 | 6.3717 | -0.13833 |  |  | Sensor 5 | 6.79 | 6.6524 | -0.13762
Sensor 6 | 6.52 | 6.3426 | -0.17737 |  |  | Sensor 6 | 6.79 | 6.6133 | -0.17666
Sensor 7 | 6.53 | 6.3381 | -0.1919 |  |  | Sensor 7 | 6.79 | 6.5988 | -0.19117
Sensor 8 | 6.54 | 6.3484 | -0.19156 |  |  | Sensor 8 | 6.79 | 6.599 | -0.19099
Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001 |  |  | Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001
Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908 |  |  | Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908
INTERPOLASI MIN 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi |  | INTERPOLASI MAX 5 | Suhu Terukur | Suhu Terkoreksi | koreksi | Validasi
Sensor 1 | 6.55 | 6.3642 | -0.18579 |  |  | Sensor 1 | 6.79 | 6.6049 | -0.1851
Sensor 2 | 6.56 | 6.3691 | -0.19093 |  |  | Sensor 2 | 6.79 | 6.5997 | -0.1903
Sensor 3 | 6.57 | 6.3947 | -0.17532 |  |  | Sensor 3 | 6.79 | 6.6151 | -0.17494
Sensor 4 | 6.58 | 6.444 | -0.13602 |  |  | Sensor 4 | 6.79 | 6.6544 | -0.13556
Sensor 5 | 6.59 | 6.4519 | -0.13812 |  |  | Sensor 5 | 6.79 | 6.6524 | -0.13762
Sensor 6 | 6.6 | 6.4228 | -0.17716 |  |  | Sensor 6 | 6.79 | 6.6133 | -0.17666
Sensor 7 | 6.61 | 6.4183 | -0.19167 |  |  | Sensor 7 | 6.79 | 6.5988 | -0.19117
Sensor 8 | 6.62 | 6.4286 | -0.19138 |  |  | Sensor 8 | 6.79 | 6.599 | -0.19099
Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001 |  |  | Sensor 9 | 6 | 6.001 | 0.001
Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908 |  |  | Sensor 10 | 6 | 6.0019 | 0.0018908

## Data Alat
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Certus Metrology Indonesia |  |  |  | Choirul Huda
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Rangga Setya Hantoko
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Hamdan Syarif
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Isra Mahensa
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Arrizal Septiawan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Hary Ernanto
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Gusti Arya Dinata
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Fatimah Novrianisa
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Taufik Priawan
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Septia Khairunnisa
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Wardimanul Abrar
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812984 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Venna Filosofia
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 200812985 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Muhammad Alpian Hadi
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368322 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Ryan Rama Chaesar R
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368323 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Siti Fathul Jannah
Temperature Recorder, Merek : HIOKI, Model : LR 8410, SN : 210368324 | Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN ) |  |  |  | Azhar Alamsyah
Sholihatussa'diah
Hasil pengujian kinerja suhu ke Sistem Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman ( LK-032-IDN )
Nomor Sertifikat : 31
|  | Nomor Sertifikat : 30 / / - / E - |  | 1
|  | Nomor Surat Keterangan : 30 / / - / E - |  | 2
1
1
|  | 1 | Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
|  | 2 | Alat yang diuji melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
Alat yang diuji dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02 / V / 0412 / 2020
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936000 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200936001 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 200821397 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411983 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411984 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210411985 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746054 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746055 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : 210746056 | OK
Wireless Temperature Recorder : Merek : HIOKI, Model : LR 8510, SN : x x x | OK
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P40270 | JOSS
Thermocouple Data Logger, Merek : MADGETECH, Model : OctTemp 2000, SN : P41878 | JOSS
Mobile Corder, Merek : Yokogawa, Model : GP 10, SN : S5T810599 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : APPA, Model : APPA51, SN : 03002948 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803038 | JOSS
Reference Thermometer, Merek : FLUKE, Model : 1524, SN : 1803037 | JOSS
JOSS

## DB Thermohygro
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 1e-06 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 |  | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 |  | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 |  | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 |  | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 1e-06 | 0.3 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 |  | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 |  | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 |  | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 |  | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 |  | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 |  | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 |  | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 |  | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 |  | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 |  | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 |  | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 |  | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 |  | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 |  | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 |  | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 |  | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 |  | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 |  | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 1.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 |  | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 |  | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 |  | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 |  | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 |  | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 |  | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 |  | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 |  | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 |  | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 |  | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 |  | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 |  | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 |  | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 |  | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 |  | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 |  | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 |  | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 |  | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 |  | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 |  | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 |  | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 |  | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 |  | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 |  | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 |  | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 |  | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 |  | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 |  | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 |  | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 |  | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 |  | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 |  | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 |  | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 |  | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 |  | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 |  | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 |  | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 |  | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 |  | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 |  | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 |  | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 |  | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 |  | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 |  | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 |  | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 |  | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 6 | 37 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 |  | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 |  | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 |  | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 |  | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 |  | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 |  | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 |  | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 |  | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 |  | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 1e-06 |  | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 |  | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 |  | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 |  | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 |  | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 |  | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 |  | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 |  | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 |  | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 1e-06 |  | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.3
| 1 | 15 | 0.5 | -0.7 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2.2 | -1.4 |  | 0.4 |  | 1 | 985 | 3.8 | 0.9 |  | 1.45 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 2 | 40 | -2 | -1.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 3 | 25 | 0.1 | -0.2 |  | 0.15 |  | 3 | 50 | -1.8 | -1.3 |  | 0.25 |  | 3 | 995 | 3.7 | 1 |  | 1.35
| 4 | 30 | -0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 4 | 60 | -1.6 | -1.5 |  | 0.05 |  | 4 | 1000 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 5 | 35 | -0.2 | 0.3 |  | 0.25 |  | 5 | 70 | -1.4 | -1.9 |  | 0.25 |  | 5 | 1005 | 3.6 | 1.1 |  | 1.25
| 6 | 37 | -0.2 | 0.4 |  | 0.3 |  | 6 | 80 | -1.2 | -2.5 |  | 0.65 |  | 6 | 1010 | 3.5 | 1.1 |  | 1.2
| 7 | 40 | -0.2 | 0.5 |  | 0.35 |  | 7 | 90 | -1 | -3.2 |  | 1.1 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | 0.5 | -0.2 |  | 0.35 |  | 1 | 30 | -0.8 | 0.6 |  | 0.7 |  | 1 | 985 | 3.9 | 0.9 |  | 1.5 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 0.2 | -0.1 |  | 0.15 |  | 2 | 40 | -0.4 | 0.3 |  | 0.35 |  | 2 | 990 | 3.9 | 1 |  | 1.45
| 3 | 25 | -0.1 | -0.1 |  | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | -0.2 |  | 0.1 |  | 3 | 995 | 3.8 | 1 |  | 1.4
| 4 | 30 | -0.4 | -0.3 |  | 0.05 |  | 4 | 60 | 0.3 | -0.6 |  | 0.45 |  | 4 | 1000 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 5 | 35 | -0.6 | -0.6 |  | 0 |  | 5 | 70 | 0.7 | -0.8 |  | 0.75 |  | 5 | 1005 | 3.8 | 1.1 |  | 1.35
| 6 | 37 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 6 | 80 | 1.1 | -0.9 |  | 1 |  | 6 | 1010 | 3.7 | 1.1 |  | 1.3
| 7 | 40 | -0.8 | -1.1 |  | 0.15 |  | 7 | 90 | 1.5 | -0.8 |  | 1.15 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2022 | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.6 | -0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 30 | -2 | -0.4 |  | 0.8 |  | 1 | 985 | 4.3 | 0.9 |  | 1.7 |  | hPa | 2.6
| 2 | 20 | 0.3 | -0.5 |  | 0.4 |  | 2 | 40 | -1.7 | -0.3 |  | 0.7 |  | 2 | 990 | 4.2 | 1 |  | 1.6
| 3 | 25 | 0.2 | -0.4 |  | 0.3 |  | 3 | 50 | -1.4 | -0.3 |  | 0.55 |  | 3 | 995 | 4.1 | 1 |  | 1.55
| 4 | 30 | 0.4 | -0.2 |  | 0.3 |  | 4 | 60 | -1.1 | -0.5 |  | 0.3 |  | 4 | 1000 | 4.1 | 1.1 |  | 1.5
| 5 | 35 | 0.8 | -0.1 |  | 0.45 |  | 5 | 70 | -0.7 | -0.8 |  | 0.05 |  | 5 | 1005 | 4 | 1.1 |  | 1.45
| 6 | 37 | 1 | -0.1 |  | 0.55 |  | 6 | 80 | -0.4 | -1.3 |  | 0.45 |  | 6 | 1010 | 3.9 | 1.1 |  | 1.4
| 7 | 40 | 1.4 | 1e-06 |  | 0.7 |  | 7 | 90 | -0.1 | -2 |  | 0.95 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - |  | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - |  | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - |  | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - |  | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - |  | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - |  | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - |  | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - |  | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - |  | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - |  | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - |  | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - |  | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - |  | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - |  | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2021 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2021 | - | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - |  | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - |  | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - |  | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - |  | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - |  | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - |  | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - |  | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - |  | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - |  | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - |  | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - |  | 0
20 | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH |  | 2017 | - | 2016 |  |  | hPa |  | 2017 | - | 2016 |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 5 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 6 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - |  | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER | [5 empty] | U95
|  | Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [7 empty] | %RH | [7 empty] | hPa | [5 empty] | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 1e-06 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 0 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 0 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 0 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 0 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1e-06 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 0 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 | 0 |  | 13 | 0.5
| 13 | 15 | 0.5 | -0.7 | 0 | 0.6 |  |  | 13 | 30 | -2.2 | -1.4 | 0 | 0.4 |  |  | 13 | 985 | 3.8 | 0.9 | 0 | 1.45 |  | 14 | 0.5
| 14 | 15 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 30 | -0.8 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | 14 | 985 | 3.9 | 0.9 | 0 | 1.5 |  | 15 | 0.5
| 15 | 15 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0.6 |  |  | 15 | 30 | -2 | -0.4 | 0 | 0.8 |  |  | 15 | 985 | 4.3 | 0.9 | 0 | 1.7 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 750 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 1e-06 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 0 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 0 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 0 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 0 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1e-06 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 0 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 40 | -2 | -1.3 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 990 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 40 | -0.4 | 0.3 | 0 | 0.35 |  |  | 14 | 990 | 3.9 | 1 | 0 | 1.45 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0.4 |  |  | 15 | 40 | -1.7 | -0.3 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 990 | 4.2 | 1 | 0 | 1.6 |  | 13 | 2.3
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.7
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 15 | 2.6
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 800 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 1.6
[24 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 0 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 0 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 0 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 1e-06 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 0 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 0 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.15 |  |  | 13 | 50 | -1.8 | -1.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 995 | 3.7 | 1 | 0 | 1.35 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 995 | 3.8 | 1 | 0 | 1.4 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | 0.2 | -0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 50 | -1.4 | -0.3 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 995 | 4.1 | 1 | 0 | 1.55 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 | 0 |  | 13 | 2.4
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 | 0 |  | 14 | 2.4
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 850 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  | 15 | 2.6
[24 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 0 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 1e-06 | 5e-07 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 0 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 1e-06 | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 0 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 1e-06 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 0 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 0 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0 | 0
| 13 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 60 | -1.6 | -1.5 | 0 | 0.05 |  |  | 13 | 1000 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 14 | 30 | -0.4 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 60 | 0.3 | -0.6 | 0 | 0.45 |  |  | 14 | 1000 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 30 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 60 | -1.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | 15 | 1000 | 4.1 | 1.1 | 0 | 1.5
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0 | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0 | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 900 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 0 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 0 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 0 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1e-06 | 1.95
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 0 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1e-06 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 0 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 35 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 70 | -1.4 | -1.9 | 0 | 0.25 |  |  | 13 | 1005 | 3.6 | 1.1 | 0 | 1.25
| 14 | 35 | -0.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  | 14 | 70 | 0.7 | -0.8 | 0 | 0.75 |  |  | 14 | 1005 | 3.8 | 1.1 | 0 | 1.35
| 15 | 35 | 0.8 | -0.1 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 70 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 15 | 1005 | 4 | 1.1 | 0 | 1.45
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0 | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1000 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 1e-06 | 0.3 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 0 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 0 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 0 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 0 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 0 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1e-06 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 1e-06 | 0.1
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 0 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 0 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0 | 0
| 13 | 37 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 |  |  | 13 | 80 | -1.2 | -2.5 | 0 | 0.65 |  |  | 13 | 1010 | 3.5 | 1.1 | 0 | 1.2
| 14 | 37 | -0.7 | -0.8 | 0 | 0.05 |  |  | 14 | 80 | 1.1 | -0.9 | 0 | 1 |  |  | 14 | 1010 | 3.7 | 1.1 | 0 | 1.3
| 15 | 37 | 1 | -0.1 | 0 | 0.55 |  |  | 15 | 80 | -0.4 | -1.3 | 0 | 0.45 |  |  | 15 | 1010 | 3.9 | 1.1 | 0 | 1.4
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0 | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0 | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0 | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0 | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1005 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 1e-06 | 0.4 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 0 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 0 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 0 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 1e-06 | 5e-07
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 0 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 0 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 0 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 0 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 1e-06 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 1e-06 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 1e-06 | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 13 | 40 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.35 |  |  | 13 | 90 | -1 | -3.2 | 0 | 1.1 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 14 | 40 | -0.8 | -1.1 | 0 | 0.15 |  |  | 14 | 90 | 1.5 | -0.8 | 0 | 1.15 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 15 | 40 | 1.4 | 1e-06 | 0 | 0.7 |  |  | 15 | 90 | -0.1 | -2 | 0 | 0.95 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0 | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0 | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 | 0 |  |  | 20 | 1020 | 1e-06 | - | 1e-06 | 0
6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 |  |  |  |  | 6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 |  |  |  |  | 6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 |  |  |  |  | 6 | Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046
Suhu | Tahun |  |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | %RH | 2019 | 2018 | 2016 |  |  | hPa | 2019 | 2018 | 2016
15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  | 30 | -1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 |  | 750 | 0.9 | 2.1 | 1e-06 | 1.05
20 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 |  | 40 | -3.8 | 1.5 | 0 | 2.65 |  | 800 | 0.9 | 1.6 | 1e-06 | 0.8 |  | Suhu | 26.25 | 26.4677 | 0.070711 | 0.8
25 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.15 |  | 50 | -5.4 | 1.2 | 0 | 3.3 |  | 850 | 0.9 | 1.1 | 1e-06 | 0.55 |  | %RH | 63.25 | 58.0052 | 0.21213 | 2.6
30 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.3 |  | 60 | -6.4 | 1.1 | 0 | 3.75 |  | 900 | 0.9 | 0.7 | 1e-06 | 0.45 |  | hPa | 1011.55 | 1012.45 | 2.0506 | 1.6
35 | 0.1 | -0.9 | 0 | 0.5 |  | 70 | -6.7 | 0.9 | 0 | 3.8 |  | 1000 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6
37 | 0.1 | -1.1 | 0 | 0.6 |  | 80 | -6.3 | 0.8 | 0 | 3.55 |  | 1005 | 0.9 | -0.3 | 1e-06 | 0.6 |  | HASIL | ( 26.5 ± 0.8 ) °C
40 | 0.1 | -1.4 | 0 | 0.75 |  | 90 | -5.2 | 0.7 | 0 | 2.95 |  | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 1e-06 | 0.45 |  |  | ( 58.0 ± 2.6 ) %RH
( 1012.5 ± 1.6 ) hPa
[18 empty] | Koreksi Suhu | Koreksi Kelembaban | Koreksi tekanan
[18 empty] | 0.21769 | -5.2448 | 0.9
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [12 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 1 |  | 26.5 | 0.8 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 2 |  | 58.0 | 2.6 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 3 |  | 1012.5 | 1.6 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 2016 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2016 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 2016 | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 2016 | 20
6

## DB Kelistrikan
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
A | ESA 620 (1837056) | [5 empty] | B | ESA 620 (1834020) | [5 empty] | C | ESA 615 (2853077)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2021 | 2018
| 150 | 0.31 | 0.76 |  | 0.225 | 1.8 |  | 150 | 0.15 | 0.23 |  | 0.04 | 1.8 |  | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8
| 180 | 0.1 | -0.03 |  | 0.065 | 2.16 |  | 180 | 0.12 | -0.06 |  | 0.09 | 2.16 |  | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.04 | -0.16 |  | 0.06 | 2.4 |  | 200 | 0.06 | -0.18 |  | 0.12 | 2.4 |  | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.28 | -0.18 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.05 | -0.03 |  | 0.04 | 2.64 |  | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.2 | -0.26 |  | 0.03 | 2.76 |  | 230 | 1e-06 | 0.05 |  | 0.025 | 2.76 |  | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76
| 250 | -0.32 | 1e-06 |  | 0.16 | 3 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 50 | 0.1 | -0.06 |  | 0.08 | 0.295 |  | 50 | -0.08 | 0.1 |  | 0.09 | 0.295 |  | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 100 | 0.2 | -0.06 |  | 0.13 | 0.59 |  | 100 | -0.07 | 2.2 |  | 1.135 | 0.59 |  | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 200 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.18 |  | 200 | -0.1 | 3.3 |  | 1.7 | 1.18 |  | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | 3.8 | -0.9 |  | 2.35 | 2.95 |  | 500 | 0.8 | 2 |  | 0.6 | 2.95 |  | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2021 | 2018
| 10 | -0.001 | 1e-06 |  | 0.0005005 | 0 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.059 |  | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085
| 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 20 | 0.2 | 0.1 |  | 0.05 | 0.118 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 50 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 50 | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.295 |  | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34
| 100 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.3 | 1e-06 |  | 0.15 | 0.59 |  | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2017 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2021 | 2018
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 0.1 | -0.001 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.006 | 0.005 |  | 0.0005 | 0.0012 |  | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 1 | 0.004 | 0.012 |  | 0.004 | 0.012 |  | 1 | 0.045 | 0.055 |  | 0.005 | 0.012 |  | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 2 | 0.007 | 1e-06 |  | 0.0034995 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
D | ESA 615 (2853078) | [5 empty] | E | ESA 615 (3148907) | [5 empty] | F | ESA 615 (3148908)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2018 | 2016
| 150 | -0.05 | 0.11 |  | 0.08 | 1.8 |  | 150 | 0.25 | 0.02 |  | 0.115 | 1.8 |  | 150 | -0.15 | 0.03 |  | 0.09 | 1.8
| 180 | -0.04 | 0.03 |  | 0.035 | 2.16 |  | 180 | 0.09 | 0.1 |  | 0.005 | 2.16 |  | 180 | -0.11 | 1e-06 |  | 0.055001 | 2.16
| 200 | -0.67 | 0.05 |  | 0.36 | 2.4 |  | 200 | 0.18 | -0.03 |  | 0.105 | 2.4 |  | 200 | -0.1 | 0.05 |  | 0.075 | 2.4
| 220 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 2.64 |  | 220 | 0.56 | 0.38 |  | 0.09 | 2.64 |  | 220 | -0.13 | 0.05 |  | 0.09 | 2.64
| 230 | -0.11 | 1.11 |  | 0.61 | 2.76 |  | 230 | 0.73 | -0.16 |  | 0.445 | 2.76 |  | 230 | -0.15 | -0.05 |  | 0.05 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.76 |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2018 | 2016
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.29
| 50 | -0.3 | -0.29 |  | 0.005 | 0.295 |  | 50 | 0.3 | -0.33 |  | 0.315 | 0.29 |  | 50 | 0.02 | -0.1 |  | 0.06 | 0.29
| 100 | -0.4 | -0.35 |  | 0.025 | 0.59 |  | 100 | -0.1 | -0.42 |  | 0.16 | 0.58 |  | 100 | 0.22 | -0.2 |  | 0.21 | 0.58
| 200 | 0.3 | 0.8 |  | 0.25 | 1.18 |  | 200 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 1.16 |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 1.16
| 500 | 0.2 | 1.2 |  | 0.5 | 2.95 |  | 500 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 2.9 |  | 500 | 1.1 | 0.6 |  | 0.25 | 2.9
| 1000 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  | 850 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9 |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2018 | 2016
| 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.17 |  | 10 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.17
| 20 | 0.1 | 0.2 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 0.1 | 1e-06 |  | 0.05 | 0.34
| 50 | 0.4 | 0.5 |  | 0.05 | 0.85 |  | 50 | 0.6 | 0.4 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 0.3 | 0.2 |  | 0.05 | 0.85
| 100 | 1.4 | 1 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1.5 | 0.8 |  | 0.35 | 1.7 |  | 100 | 0.6 | 0.7 |  | 0.05 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2021 | 2019 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2018 | 2016
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.00012
| 0.1 | -0.002 | 1e-06 |  | 0.0010005 | 0.0012 |  | 0.1 | 0.005 | 0.002 |  | 0.0015 | 0.0012 |  | 0.1 | -0.002 | 0.006 |  | 0.004 | 0.0012
| 1 | -0.008 | -0.001 |  | 0.0035 | 0.012 |  | 1 | 0.018 | 0.012 |  | 0.003 | 0.012 |  | 1 | -0.001 | 0.008 |  | 0.0045 | 0.012
| 2 | -0.007 | 1e-06 |  | 0.0035005 | 0.024 |  | 2 | 0.113 | 1e-06 |  | 0.0565 | 0.024 |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0
G | ESA 615 (3699030) | [5 empty] | H | ESA 615 (4669058) | [5 empty] | I | ESA 615 (4670010)
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( V ) | 2020 | - | 2016
| 150.21 | 0.21 | 0.27 |  | 0.03 | 1.8025 |  | 150 | -0.17 | -0.24 |  | 0.035 | 1.8 |  | 149.83 | -0.17 | - |  | 0 | 1.798
| 180.33 | 0.33 | 0.37 |  | 0.02 | 2.164 |  | 180 | -0.39 | -0.14 |  | 0.125 | 2.16 |  | 179.78 | -0.22 | - |  | 0 | 2.1574
| 200.35 | 0.34 | 0.4 |  | 0.03 | 2.4042 |  | 200 | -0.23 | -0.33 |  | 0.05 | 2.4 |  | 199.67 | -0.33 | - |  | 0 | 2.396
| 220.37 | 0.37 | 0.38 |  | 0.005 | 2.6444 |  | 220 | -0.16 | -0.45 |  | 0.145 | 2.64 |  | 219.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.6353
| 230.47 | 0.47 | 0.4 |  | 0.035 | 2.7656 |  | 230 | -0.15 | -0.54 |  | 0.195 | 2.76 |  | 229.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.7553
| 240.38 | 0.38 | 1e-06 |  | 0.19 | 2.8846 |  | 250 | 1e-06 | -0.49 |  | 0.245 | 3 |  | 239.61 | -0.39 | - |  | 0 | 2.8753
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( uA ) | 2020 | - | 2016
| 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.12
| 50 | 1.7 | 2.1 |  | 0.2 | 0.295 |  | 20 | 6.6 | 0.9 |  | 2.85 | 0.118 |  | 20.8 | 0.8 | - |  | 0 | 0.12272
| 100 | 1.7 | 2.2 |  | 0.25 | 0.59 |  | 50 | 5 | 2.1 |  | 1.45 | 0.295 |  | 51.7 | 1.7 | - |  | 0 | 0.30503
| 200.4 | 0.4 | 2.4 |  | 1 | 1.1824 |  | 200 | -8.2 | 3.7 |  | 5.95 | 1.18 |  | 103.4 | 3.4 | - |  | 0 | 0.61006
| 500 | 3 | 3.3 |  | 0.15 | 2.95 |  | 500 | -31.8 | 8.3 |  | 20.05 | 2.95 |  | 507.2 | 7.2 | - |  | 0 | 2.9925
| 1000 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 2.95 |  | 1000 | -74 | 1e-06 |  | 37 | 5.9 |  | 920 | 1e-06 | - |  | 0 | 2.99
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | 2020 | - | 2016
| 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.17 |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 20 | 1e-06 | 0.1 |  | 0.05 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.34 |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 50 | 1e-06 | 0.4 |  | 0.2 | 0.85 |  | 50 | 0.2 | 1e-06 |  | 0.1 | 0.85 |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| 100 | 1e-06 | 1.4 |  | 0.7 | 1.7 |  | 100 | 0.4 | 1e-06 |  | 0.2 | 1.7 |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2020 | 2018 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | 2020 | - | 2016
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.01 |  | 0.1 | -0.001 | -0.001 |  | 0 | 0.0012 |  | 0.001 | -0.001 | - |  | 0 | 1.2e-05
| 0.5 | 1e-06 | 0.001 |  | 0.0004995 | 0.006 |  | 0.5 | 0.004 | -0.003 |  | 0.0035 | 0.006 |  | 0.102 | -0.002 | - |  | 0 | 0.001224
| 1 | -0.002 | 0.001 |  | 0.0015 | 0.012 |  | 1 | 0.005 | 0.001 |  | 0.002 | 0.012 |  | 0.5 | 1e-06 | - |  | 0 | 0.006
| 2 | 1e-06 | 1e-06 |  | 0 | 0.024 |  | 2 | 0.005 | -0.001 |  | 0.003 | 0.024 |  | 1 | -0.001 | - |  | 0 | 0.012
J | 10 | [5 empty] | K | 11 | [5 empty] | L | 12
| KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA | [6 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( V ) | - | - | 2016
| 150 | -0.05 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 150 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 180 | -0.04 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 180 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | -0.67 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 220 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 230 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 230 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 250 | -0.11 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 250 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( uA ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 200 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 200 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 500 | 1.5 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 500 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1000 | 2 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1000 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( MΩ ) | - | - | 2016
| 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 10 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 20 | 0.1 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 20 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 50 | 0.4 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 50 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 100 | 1.4 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 100 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2021 | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016 |  |  |  | ( Ω ) | - | - | 2016
| 0 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.01 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 0.1 | -0.002 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 0.1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 1 | -0.008 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 1 | 1e-06 | - |  | 0 | -
| 2 | -0.007 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | - |  | 2 | 1e-06 | - |  | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
|  | ( V ) | [8 empty] | ( uA )
I | 1 | 150 | 0.31 | 0.76 | 0 | 0.225 | 1.8 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 2 | 150 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.04 | 1.8 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 3 | 150 | -1.43 | -1.6 | -0.07 | 0.765 | 1.8 |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09
| 4 | 150 | -0.05 | 0.11 | 0 | 0.08 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 5 | 150 | 0.25 | 0.02 | 0 | 0.115 | 1.8 |  |  | 5 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 6 | 150 | -0.15 | 0.03 | 0 | 0.09 | 1.8 |  |  | 6 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.29
| 7 | 150.21 | 0.21 | 0.27 | 0 | 0.03 | 1.8025 |  |  | 7 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.3
| 8 | 150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  |  | 8 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 9 | 149.83 | -0.17 | - | 0 | 0 | 1.798 |  |  | 9 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.12
| 10 | 150 | -0.05 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 150 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 180 | 0.1 | -0.03 | 0 | 0.065 | 2.16 |  | II | 1 | 50 | 0.1 | -0.06 | 0 | 0.08 | 0.295
| 2 | 180 | 0.12 | -0.06 | 0 | 0.09 | 2.16 |  |  | 2 | 50 | -0.08 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0.295
| 3 | 180 | -1.81 | -1.9 | -0.13 | 0.885 | 2.16 |  |  | 3 | 50 | 9.1 | -0.62 | 2 | 4.86 | 0.295
| 4 | 180 | -0.04 | 0.03 | 0 | 0.035 | 2.16 |  |  | 4 | 50 | -0.3 | -0.29 | 0 | 0.005 | 0.295
| 5 | 180 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.005 | 2.16 |  |  | 5 | 50 | 0.3 | -0.33 | 0 | 0.315 | 0.29
| 6 | 180 | -0.11 | 1e-06 | 0 | 0.055001 | 2.16 |  |  | 6 | 50 | 0.02 | -0.1 | 0 | 0.06 | 0.29
| 7 | 180.33 | 0.33 | 0.37 | 0 | 0.02 | 2.164 |  |  | 7 | 50 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.295
| 8 | 180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 |  |  | 8 | 20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
| 9 | 179.78 | -0.22 | - | 0 | 0 | 2.1574 |  |  | 9 | 20.8 | 0.8 | - | 0 | 0 | 0.12272
| 10 | 180 | -0.04 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 180 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 200 | -0.04 | -0.16 | 0 | 0.06 | 2.4 |  | III | 1 | 100 | 0.2 | -0.06 | 0 | 0.13 | 0.59
| 2 | 200 | 0.06 | -0.18 | 0 | 0.12 | 2.4 |  |  | 2 | 100 | -0.07 | 2.2 | 0 | 1.135 | 0.59
| 3 | 200 | -2.05 | -2.14 | -0.26 | 0.94 | 2.4 |  |  | 3 | 100 | 6 | -0.22 | 2 | 3.11 | 0.59
| 4 | 200 | -0.67 | 0.05 | 0 | 0.36 | 2.4 |  |  | 4 | 100 | -0.4 | -0.35 | 0 | 0.025 | 0.59
| 5 | 200 | 0.18 | -0.03 | 0 | 0.105 | 2.4 |  |  | 5 | 100 | -0.1 | -0.42 | 0 | 0.16 | 0.58
| 6 | 200 | -0.1 | 0.05 | 0 | 0.075 | 2.4 |  |  | 6 | 100 | 0.22 | -0.2 | 0 | 0.21 | 0.58
| 7 | 200.35 | 0.34 | 0.4 | 0 | 0.03 | 2.4042 |  |  | 7 | 100 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.25 | 0.59
| 8 | 200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  |  | 8 | 50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
| 9 | 199.67 | -0.33 | - | 0 | 0 | 2.396 |  |  | 9 | 51.7 | 1.7 | - | 0 | 0 | 0.30503
| 10 | 200 | -0.67 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 100 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 220 | -0.28 | -0.18 | 0 | 0.05 | 2.64 |  | IV | 1 | 200 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.18
| 2 | 220 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0.04 | 2.64 |  |  | 2 | 200 | -0.1 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.18
| 3 | 220 | -2.29 | -3.44 | -0.29 | 1.575 | 2.64 |  |  | 3 | 200 | -3.6 | -0.1 | 3.6 | 3.6 | 1.18
| 4 | 220 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 2.64 |  |  | 4 | 200 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.25 | 1.18
| 5 | 220 | 0.56 | 0.38 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 5 | 200 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1.16
| 6 | 220 | -0.13 | 0.05 | 0 | 0.09 | 2.64 |  |  | 6 | 200 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.16
| 7 | 220.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0.005 | 2.6444 |  |  | 7 | 200.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1824
| 8 | 220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  |  | 8 | 200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
| 9 | 219.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.6353 |  |  | 9 | 103.4 | 3.4 | - | 0 | 0 | 0.61006
| 10 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 200 | 0.4 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 220 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 200 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
V | 1 | 230 | -0.2 | -0.26 | 0 | 0.03 | 2.76 |  | V | 1 | 500 | 3.8 | -0.9 | 0 | 2.35 | 2.95
| 2 | 230 | 1e-06 | 0.05 | 0 | 0.025 | 2.76 |  |  | 2 | 500 | 0.8 | 2 | 0 | 0.6 | 2.95
| 3 | 230 | -11.79 | -2.52 | -0.23 | 5.78 | 2.76 |  |  | 3 | 500 | -18.8 | -1.1 | 2.9 | 10.85 | 2.95
| 4 | 230 | -0.11 | 1.11 | 0 | 0.61 | 2.76 |  |  | 4 | 500 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 | 2.95
| 5 | 230 | 0.73 | -0.16 | 0 | 0.445 | 2.76 |  |  | 5 | 500 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 230 | -0.15 | -0.05 | 0 | 0.05 | 2.76 |  |  | 6 | 500 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.25 | 2.9
| 7 | 230.47 | 0.47 | 0.4 | 0 | 0.035 | 2.7656 |  |  | 7 | 500 | 3 | 3.3 | 0 | 0.15 | 2.95
| 8 | 230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  |  | 8 | 500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
| 9 | 229.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.7553 |  |  | 9 | 507.2 | 7.2 | - | 0 | 0 | 2.9925
| 10 | 230 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 500 | 1.5 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 230 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 500 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
VI | 1 | 250 | -0.32 | 1e-06 | 0 | 0.16 | 3 |  | VI | 1 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 2 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 2 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 3 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 3 | 1000 | -47 | 3 | 3 | 25 | 5.9
| 4 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 4 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| 5 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.76 |  |  | 5 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 6 | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.9
| 7 | 240.38 | 0.38 | 1e-06 | 0 | 0.19 | 2.8846 |  |  | 7 | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 2.95
| 8 | 250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  |  | 8 | 1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
| 9 | 239.61 | -0.39 | - | 0 | 0 | 2.8753 |  |  | 9 | 920 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 2.99
| 10 | 250 | -0.11 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1000 | 2 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 250 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1000 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
No. Urut |  | KOREKSI ESA | [6 empty] | No. Urut |  | KOREKSI ESA
|  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
|  | ( MΩ ) | [8 empty] | ( Ω )
I | 1 | 10 | -0.001 | 1e-06 | 0 | 0.0005005 | 0 |  | I | 1 | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 2 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.059 |  |  | 2 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 3 | 5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.085 |  |  | 3 | 0 | -0.001 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0005005 | 0
| 4 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 4 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 5 | 10 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 5 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 6 | 10 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.17 |  |  | 6 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.00012
| 7 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 7 | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.01
| 8 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17 |  |  | 8 | 0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
| 9 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.001 | -0.001 | - | 0 | 0 | 1.2e-05
| 10 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 10 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.01 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
II | 1 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | II | 1 | 0.1 | -0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 2 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.118 |  |  | 2 | 0.1 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0.0012
| 3 | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 |  |  | 3 | 0.5 | -0.002 | -0.001 | 1e-06 | 0.0010005 | 0.006
| 4 | 20 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 4 | 0.1 | -0.002 | 1e-06 | 0 | 0.0010005 | 0.0012
| 5 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 5 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0012
| 6 | 20 | 0.1 | 1e-06 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 6 | 0.1 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.0012
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.34 |  |  | 7 | 0.5 | 1e-06 | 0.001 | 0 | 0.0004995 | 0.006
| 8 | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34 |  |  | 8 | 0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
| 9 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.102 | -0.002 | - | 0 | 0 | 0.001224
| 10 | 20 | 0.1 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 0.1 | -0.002 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 0.1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
III | 1 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | III | 1 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0.012
| 2 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.295 |  |  | 2 | 1 | 0.045 | 0.055 | 0 | 0.005 | 0.012
| 3 | 20 | 1e-06 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.34 |  |  | 3 | 1 | -0.012 | 0.005 | 1e-06 | 0.0085 | 0.012
| 4 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 4 | 1 | -0.008 | -0.001 | 0 | 0.0035 | 0.012
| 5 | 50 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 5 | 1 | 0.018 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0.012
| 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.85 |  |  | 6 | 1 | -0.001 | 0.008 | 0 | 0.0045 | 0.012
| 7 | 50 | 1e-06 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.85 |  |  | 7 | 1 | -0.002 | 0.001 | 0 | 0.0015 | 0.012
| 8 | 50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85 |  |  | 8 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
| 9 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 0.5 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0.006
| 10 | 50 | 0.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 1 | -0.008 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 1 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
IV | 1 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 |  | IV | 1 | 2 | 0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0034995 | 0.024
| 2 | 100 | 0.3 | 1e-06 | 0 | 0.15 | 0.59 |  |  | 2 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 3 | 50 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.85 |  |  | 3 | 2 | -0.008 | 0.014 | 1e-06 | 0.011 | 0.024
| 4 | 100 | 1.4 | 1 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 4 | 2 | -0.007 | 1e-06 | 0 | 0.0035005 | 0.024
| 5 | 100 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.35 | 1.7 |  |  | 5 | 2 | 0.113 | 1e-06 | 0 | 0.0565 | 0.024
| 6 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.05 | 1.7 |  |  | 6 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
| 7 | 100 | 1e-06 | 1.4 | 0 | 0.7 | 1.7 |  |  | 7 | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.024
| 8 | 100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
| 9 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 1 | -0.001 | - | 0 | 0 | 0.012
| 10 | 100 | 1.4 | - | 0 | 0 | - |  |  | 10 | 2 | -0.007 | - | 0 | 0 | -
| 11 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 11 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
| 12 | 100 | 1e-06 | - | 0 | 0 | - |  |  | 12 | 2 | 1e-06 | - | 0 | 0 | -
8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [5 empty] | Koreksi Tegangan Jala jala | Koreksi Resistansi Isolasi | Koreksi Resistansi Pembumian | Koreksi Arus Bocor (NO) |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
KOREKSI ESA | [6 empty] | -0.14372 | #VALUE! | 0.0012498 | #VALUE!
Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
( V ) | 2022 | 2020 | 2016 |  |  |  | Koreksi Arus bocor (NC) | U95 Jala-jala |  |  |  | 223.4 | 223.2563 | 223.2563
150 | -0.17 | -0.24 | 0 | 0.035 | 1.8 |  | #VALUE! | 2.6791 |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
180 | -0.39 | -0.14 | 0 | 0.125 | 2.16 | [6 empty] | 0.123 | 0.12425 | 0.12425
200 | -0.23 | -0.33 | 0 | 0.05 | 2.4 |  | Konversi TEXT |  |  |  | NO | - | #VALUE! | -
220 | -0.16 | -0.45 | 0 | 0.145 | 2.64 |  | 223.3 | 2.7 | Volt |  | NC | - | #VALUE! | -
230 | -0.15 | -0.54 | 0 | 0.195 | 2.76 |  | ( | ± | )
250 | 1e-06 | -0.49 | 0 | 0.245 | 3 |  | ( 223.3 ± 2.7 ) Volt
Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
( uA ) | 2022 | 2020 | 2016
0 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0
20 | 6.6 | 0.9 | 0 | 2.85 | 0.118
50 | 5 | 2.1 | 0 | 1.45 | 0.295
200 | -8.2 | 3.7 | 0 | 5.95 | 1.18
500 | -31.8 | 8.3 | 0 | 20.05 | 2.95
1000 | -74 | 1e-06 | 0 | 37 | 5.9
Main-PE |  |  |  | Driff | U95
( MΩ ) | 2022 | 2020 | 2016
10 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.17
20 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.34
50 | 0.2 | 1e-06 | 0 | 0.1 | 0.85
100 | 0.4 | 1e-06 | 0 | 0.2 | 1.7
Resistance |  |  |  | Driff | U95
( Ω ) | 2022 | 2020 | 2016
0.1 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0 | 0.0012
0.5 | 0.004 | -0.003 | 0 | 0.0035 | 0.006
1 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.012
2 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [12 empty] | 8
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2020 | 2019 | 2016 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2016 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2022 | 2021 | 2018 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 2016 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 2016 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2020 | 2018 | 2016 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2022 | 2020 | 2016 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2020 | - | 2016 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2021 | - | 2016 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | - | - | 2016 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | - | - | 2016 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)
8 | [12 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN)