## ESA
INPUT DATA SERTIFIKAT ESA
1 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [6 empty] | 2 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [6 empty] | 3 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2021 | 2022
| 150 | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.225 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | -0.07 | -1.6 | -1.43 | 0.765 | 1.8 | 0.012
| 180 | -0.13 | -0.13 | 0.1 | 0.115 | 2.16 |  |  | 180 | -0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.09 | 2.16 |  |  | 180 | -0.13 | -1.9 | -1.81 | 0.885 | 2.16
| 200 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | 0.06 | 2.4 |  |  | 200 | -0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 | 2.4 |  |  | 200 | -0.26 | -2.14 | -2.05 | 0.94 | 2.4
| 220 | -0.18 | -0.18 | -0.28 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 2.64 |  |  | 220 | -0.29 | -3.44 | -2.29 | 1.575 | 2.64
| 230 | -0.26 | -0.26 | -0.2 | 0.03 | 2.76 |  |  | 230 | -10.02 | -10.02 | 0.05 | 5.035 | 2.76 |  |  | 230 | -0.23 | -2.52 | -11.79 | 5.78 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2021 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | -0.06 | -0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.295 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.295 |  |  | 50 | 2 | 2.1 | 9.1 | 3.55 | 0.295
| 100 | -0.06 | -0.06 | 0.2 | 0.13 | 0.59 |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.59 |  |  | 100 | 2 | 2.3 | 6 | 2 | 0.59
| 200 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.18 |  |  | 200 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 1.18 |  |  | 200 | 3.6 | 2.5 | -3.6 | 3.6 | 1.18
| 500 | -0.9 | -0.9 | 3.8 | 2.35 | 2.95 |  |  | 500 | 20 | 20 | 0.8 | 9.6 | 2.95 |  |  | 500 | 2.9 | 4.3 | -18.8 | 11.55 | 2.95
| 1000 | -0.003 | -0.003 | 9 | 4.5015 | 5.9 |  |  | 1000 | 2 | 2 | 0.008 | 0.996 | 5.9 |  |  | 1000 | 3 | 2 | -47 | 25 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2015 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2021 | 2022
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 | 0.059 | 0.0059 |  | 10 | 1e-06 | 0.26 | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.118 |  |  | 20 | 0 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.34
| 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.4 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | - | -0.3 | 0 | 1.4 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.3 | 0.15 | 0.59 |  |  | 100 | 0.6 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2017 | 2017 | 2019 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2021 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5e-07 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 0.002 | 0.002 | -0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.0005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012
| 1 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012 |  |  | 1 | 0.055 | 0.055 | 0.045 | 0.005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | 0.006 | -0.012 | 0.009 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.007 | 0.0034995 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 0.013 | -0.008 | 0.0105 | 0.024
4 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [6 empty] | 5 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [6 empty] | 6 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( V ) | 2018 | 2019 | 2022
| 150 | 0.11 | 0.11 | -0.05 | 0.08 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.115 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 0.03 | -0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.035 | 2.16 |  |  | 180 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.005 | 2.16 |  |  | 180 | 0 | -0.11 | 0.17 | 0.14 | 2.16
| 200 | 0.05 | 0.05 | -0.067 | 0.0585 | 2.4 |  |  | 200 | -0.03 | -0.03 | 0.18 | 0.105 | 2.4 |  |  | 200 | 0.05 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
| 220 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 2.64 |  |  | 220 | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.09 | 2.64 |  |  | 220 | 0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.1 | 2.64
| 230 | 0.368 | 0.368 | -0.11 | 0.239 | 2.76 |  |  | 230 | -0.16 | -0.16 | 0.73 | 0.445 | 2.76 |  |  | 230 | -0.05 | -0.15 | 0.08 | 0.115 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( uA ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.0059 |  | 1e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-08 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | -0.33 | -0.33 | 1.2 | 0.765 | 0.295 |  |  | 50 | 2.1 | 2.6 | 19.1 | 8.5 | 0.295
| 100 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.59 |  |  | 100 | -0.42 | -0.42 | 3.9 | 2.16 | 0.59 |  |  | 100 | 2.3 | 2.6 | 18.4 | 8.05 | 0.59
| 200 | 1.4 | 1.4 | 1e-06 | 0.7 | 1.18 |  |  | 200 | 1.3 | 1.3 | 1e-06 | 0.65 | 1.18 |  |  | 200 | 0.2 | 3.1 | 14.4 | 7.1 | 1.18
| 500 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 0.65 | 2.95 |  |  | 500 | 0.7 | 0.7 | 9.3 | 4.3 | 2.95 |  |  | 500 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 1.7 | 2.95
| 1000 | 0.012 | 0.012 | 2 | 0.994 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -110 | 55 | 5.9 |  |  | 1000 | 13 | 0.005 | -11 | 12 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2018 | 2019 | 2022
| 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 0.1 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 | 0.17 | 0.017 |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 1.7e-08 | 0.017
| 20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34
| 50 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.85
| 100 | 1 | 1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 |  |  | 100 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.35 | 1.7 |  |  | 100 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2021 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2018 | 2019 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 0.001 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.0012
| 1 | -0.001 | -0.001 | -0.008 | 0.0035 | 0.012 |  |  | 1 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |  |  | 1 | 0.002 | -0.001 | -0.007 | 0.0045 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 0.113 | 0.0565 | 0.024 |  |  | 2 | 0 | 1e-06 | -0.007 | 0.0035005 | 0.024
7 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [6 empty] | 8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [6 empty] | 9 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2020 | 2022
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.075 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 | 0.012 |  | 150 | 1e-06 | -0.24 | -0.17 | 0.12 | 1.8 | 0.012
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.065 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  |  | 180 | 1e-06 | -0.14 | -0.39 | 0.195 | 2.16
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.52 | 0.09 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  |  | 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.23 | 0.165 | 2.4
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.58 | 0.105 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  |  | 220 | 1e-06 | -0.45 | -0.16 | 0.225 | 2.64
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.76 |  |  | 230 | 1e-06 | -0.54 | -0.15 | 0.27 | 2.76
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059 |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 | 0.0059
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  |  | 50 | 1e-06 | 2.1 | 5 | 2.5 | 0.295
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 3.7 | 0.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.55 | 1.18 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 500 | 3 | 3 | 0.9 | 1.05 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95 |  |  | 500 | 1e-06 | 8.3 | -31.8 | 20.05 | 2.95
| 1000 | 5 | 4 | -1 | 3 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9 |  |  | 1000 | 1e-06 | -97 | -74 | 48.5 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | - | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017 |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17 | 0.017
| 20 | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | - | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85
| 100 | - | 1.4 | 0.9 | 0.25 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.4 | 0.2 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012 |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012 | 0.012
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 0.002 | 0.0009995 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012 |  |  | 0.1 | 1e-06 | -0.003 | -0.001 | 0.0015005 | 0.0012
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | 0.002 | 0.00215 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012 |  |  | 1 | 1e-06 | -0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.012
| 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024 |  |  | 2 | 1e-06 | -0.006 | 0.005 | 0.0055 | 0.024
10 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [6 empty] | 11 | Electrical Safety Analyzer 11 | [6 empty] | 12 | Electrical Safety Analyzer 12
| KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA | [7 empty] | KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Setting VAC |  |  |  | Driff | U95
| ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( V ) | 2019 | 2019 | 2020
| 150 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.17 | 0.085001 | 1.2 |  |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.24 | 0.12 | 1.2
| 180 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.22 | 0.11 | 1.2 |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | -0.14 | 0.070001 | 1.2
| 200 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2 |  |  | 200 | 1e-06 | 1e-06 | -0.33 | 0.165 | 1.2
| 220 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 220 | 1e-06 | 1e-06 | -0.45 | 0.225 | 1.2
| 230 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.39 | 0.195 | 1.2 |  |  | 230 | 1e-06 | 1e-06 | -0.54 | 0.27 | 1.2
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Current Leakage |  |  |  | Driff | U95
| ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( uA ) | 2019 | 2019 | 2020
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59 |  |  | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.59
| 50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 | 0.59 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 2.1 | 1.05 | 0.59
| 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.4 | 1.7 | 0.59 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 3.7 | 1.85 | 0.59
| 200 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 500 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 7.2 | 3.6 | 0.59 |  |  | 500 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3 | 4.15 | 0.59
| 1000 | 5 | 5 | 4 | 0.5 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | 80 | 40 | 0.59 |  |  | 1000 | 1e-06 | 1e-06 | -97 | 48.5 | 0.59
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2020 | 2021 | 2018 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( MΩ ) | 2019 | 2019 | 2020
| 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 1.7 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 20 | - | - | 0.1 | 0 | 1.7 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 50 | - | - | 0.4 | 0 | 1.7 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| 100 | - | - | 1.4 | 0 | 1.7 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
| Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95 |  |  | Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | ( Ω ) | 2019 | 2019 | 2020
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2
| 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.002 | 0.0010005 | 1.2 |  |  | 0.1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.003 | 0.0015005 | 1.2
| 1 | -0.0023 | -0.0023 | -0.0023 | 0 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | -0.001 | 0.0005005 | 1.2
| 2 | 0 | 0 | 1e-06 | 5e-07 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | -0.006 | 0.0030005 | 1.2
8 | Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
KOREKSI ESA
| Setting VAC |  |  |  | Driff | U95 |  | Tegangan jala-jala listrik |  |  |  |  | Pembacaan Standar | Pembacaan terkoreksi | Hasil
| ( V ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  | 220 |  | -0.19837
| 150 | 1e-06 | -0.17 | -0.08 | 0.085001 | 1.8 |  | Tahanan isolasi kabel catu daya
| 180 | 1e-06 | -0.22 | -0.2 | 0.11 | 2.16 |  | OL |  | #VALUE! |  |  | 220 | 219.8016 | 219.8016
| 200 | 1e-06 | -0.33 | -0.25 | 0.165 | 2.4 |  | Resistansi pembumian protektif |  |  |  |  | OL | #VALUE! | OL
| 220 | 1e-06 | -0.39 | -0.29 | 0.195 | 2.64 |  | 0.3 |  | 0.00037543 |  |  | 0.3 | 0.30038 | 0.30038
| 230 | 1e-06 | -0.39 | -0.34 | 0.195 | 2.76 |  | Arus bocor |  |  |  |  | 600 | 620.6529 | 620.6529
| 250 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 3 |  | 600 |  | 20.6529 |  |  | 10 | 3.6686 | 3.6686
| Current Leakage |  |  |  | Driff | U95 |  | Arus bocor |  |  |  | NC | 10 | 3.6686 | 3.6686
| ( uA ) | 2019 | 2020 | 2022 |  |  |  | 10 |  | -6.3314 |  | Tegangan U 95 | 219.8016 | 2.6376 | Volt
| 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 5.9e-09 |  | Arus bocor |  |  |  |  | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt |  | (
| 50 | 1e-06 | 1.7 | 9.2 | 4.6 | 0.295 |  | 10 |  | -6.3314 |  |  |  |  | ±
| 100 | 1e-06 | 3.4 | 7.7 | 3.85 | 0.59 | [8 empty] | )
| 500 | 1e-06 | 7.2 | -0.2 | 3.7 | 2.95 | [6 empty] | 600 | 620.6529 | 620.6529
| 500 | 1e-06 | 7.2 | -25.1 | 16.15 | 2.95
| 1000 | 1e-06 | 80 | 66 | 40 | 5.9
| Main-PE |  |  |  | Driff | U95
| ( MΩ ) | 2019 | 2020 | 2022
| 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.17
| 20 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.34
| 50 | 1e-06 | 1e-06 | 0.2 | 0.1 | 0.85
| 100 | 1e-06 | 1e-06 | 0.6 | 0.3 | 1.7
| Resistance |  |  |  | Driff | U95
| ( Ω ) | 2019 | 2020 | 2022
| 0.01 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.00012
| 0.1 | 1e-06 | -0.002 | 0.001 | 0.0015 | 0.0012
| 1 | 1e-06 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | 0.012
| 2 | 1e-06 | -0.006 | 1e-06 | 0.0030005 | 0.024
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [12 empty] | 8
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1837056 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 1 |  | 1 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620, SN : 1834020 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2019 | 2 |  | 2 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853077 | [7 empty] | 2018 | 2021 | 2022 | 3 |  | 3 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 2853078 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 4 |  | 4 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148907 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2021 | 5 |  | 5 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3148908 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 2022 | 6 |  | 6 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 3699030 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 7 |  | 7 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 8 |  | 8 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4669058 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2022 | 9 |  | 9 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : -- | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 10 |  | 10 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 11 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 11 |  | 11 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Electrical Safety Analyzer 12 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2020 | 12 |  | 12 | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
8 | [13 empty] | Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Note on N137: INPUT DISINI

## Riwayat Revisi
No. | Tanggal | Revisi |  | Pelaksana | Penanggung jawab
|  | Awal | Akhir
1 | 24 2 2022 | Tehrmohygro | Sudah | Iqbal
2 | 2 3 22 | Forecast INTERPOLASI | SUDAH | HARY
3 | 2 3 22 | V LOOK UP ESA | Sudah | IQBAL
4 | 2 3 22 | skoring kelistrikan | sudah | iqbal
5 | 5.4.2022 | Tambah sheet sertifikat | done | Iqbal
Rev 5 : 5.4.2022

## DB Thermohygro (hidden)
INPUT SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER
1 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062873 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.6
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.4 | -2.6 | 0.9 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
2 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062874 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  | 3 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  | 6 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 7 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
3 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 14082463 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.5
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 3.1
| 1 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  | 1 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  | 2 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  | 4 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  | 5 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 7 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
4 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062872
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | U95
| °C |  | 2019 | 2017 |  |  | %RH |  | 2019 | 2017 |  |  | hPa |  | 2019 | 2017 |  |  | Suhu | 0.3
| 1 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 1 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | %RH | 1.3
| 2 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 3 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 5 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 6 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 7 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
5 | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | KOREKSI KIMO THERMOHYGROMETER 15062875 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH |  | 2020 | 2017 |  |  | hPa |  | 2020 | 2017 |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 1 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  | 4 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  | 6 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 7 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
6 | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903046 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.8
| °C |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH |  | 2019 | 2018 |  |  | hPa |  | 2019 | 2018 |  |  | %RH | 2.6
| 1 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  | 1 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | hPa | 1.6
| 2 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  | 2 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  | 2 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35
| 3 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  | 3 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  | 3 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1
| 4 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 4 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  | 4 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 5 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  | 5 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  | 5 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  | 7 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  | 7 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
7 | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903053 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.2
| °C |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH |  | 2021 | 2018 |  |  | hPa |  | 2021 | 2018 |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 1 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 2 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25
| 3 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 3 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85
| 4 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  | 4 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  | 4 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 5 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  | 5 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  | 5 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 6 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  | 6 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  | 6 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
8 | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34903051 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH |  | 2021 | 2019 |  |  | hPa |  | 2021 | 2019 |  |  | %RH | 2.5
| 1 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  | 1 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  | 1 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 2 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 2 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 3 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  | 3 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  | 3 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0
| 4 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  | 4 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  | 4 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 5 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  | 5 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 6 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 6 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  | 6 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 7 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  | 7 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  | 7 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
9 | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | KOREKSI GREISINGER 34904091 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | - |  |  | %RH |  | 2019 | - |  |  | hPa |  | 2019 | - |  |  | %RH | 2.4
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.2 | - | 0 |  | 1 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | hPa | 2.2
| 2 | 20 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1 | - | 0 |  | 2 | 800 | 1e-06 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.9 | - | 0 |  | 3 | 850 | 1e-06 | - | 0
| 4 | 30 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.8 | - | 0 |  | 4 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 6 | 37 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
10 | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000669 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH |  | 2019 | 2016 |  |  | hPa |  | 2019 | 2016 |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  | 1 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  | 2 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  | 3 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  | 4 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 5 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 6 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  | 7 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
11 | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | KOREKSI Sekonic HE-21.000670 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH |  | 2020 | 2016 |  |  | hPa |  | 2020 | 2016 |  |  | %RH | 1.8
| 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 1 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 2 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 4 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  | 5 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 6 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  | 7 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
12 | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100586 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 850 | -0.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 900 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.7 | - | 0
| 5 | 35 | -0.2 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.9 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
13 | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100605 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.7 | - | 0 |  | 1 | 35 | -1.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.4 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.9 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | 0.4 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 0.5 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3.2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
14 | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100609 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | -0.2 | - | 0 |  | 1 | 35 | 0.6 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.1 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.3 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.6 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.6 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | -1.1 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
15 | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100611 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.7
| 1 | 15 | -0.6 | - | 0 |  | 1 | 35 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | hPa | 1.5
| 2 | 20 | -0.5 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.3 | - | 0 |  | 2 | 970 | 1 | - | 0
| 3 | 25 | -0.4 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.3 | - | 0 |  | 3 | 980 | 1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.5 | - | 0 |  | 4 | 990 | 1.1 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 6 | 37 | -0.1 | - | 0 |  | 6 | 80 | -1.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -2 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
16 | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100616 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.4
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.2
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.6 | - | 0 |  | 1 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | hPa | 2.3
| 2 | 20 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 40 | -1.4 | - | 0 |  | 2 | 850 | -2.3 | - | 0
| 3 | 25 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -1.4 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.7 | - | 0
| 4 | 30 | 0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -1.5 | - | 0 |  | 4 | 950 | -1.1 | - | 0
| 5 | 35 | 0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -1.8 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -2.3 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | -3 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
17 | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100617 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 2.8
| 1 | 15 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 30 | 0.1 | - | 0 |  | 1 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | hPa | 2.1
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 2 | 970 | -0.6 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | 0.2 | - | 0 |  | 3 | 980 | -0.6 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 990 | -0.6 | - | 0
| 5 | 35 | -0.5 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 6 | 37 | -0.6 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.8 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 7 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 90 | -1.4 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
18 | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100618 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.3
| °C |  | 2020 | - |  |  | %RH |  | 2020 | - |  |  | hPa |  | 2020 | - |  |  | %RH | 1.6
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -0.4 | - | 0 |  | 1 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | hPa | 2.4
| 2 | 20 | -0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.2 | - | 0 |  | 2 | 850 | -1.3 | - | 0
| 3 | 25 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 900 | -1.1 | - | 0
| 4 | 30 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 60 | -0.2 | - | 0 |  | 4 | 950 | -0.9 | - | 0
| 5 | 35 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.3 | - | 0 |  | 5 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 6 | 37 | -0.3 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.5 | - | 0 |  | 6 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 7 | 40 | -0.4 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.8 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 1e-06 | - | 0
19 | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | KOREKSI EXTECH A.100615 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0.1
| °C |  | 2021 | - |  |  | %RH |  | 2021 | - |  |  | hPa |  | 2021 | - |  |  | %RH | 1.5
| 1 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 30 | -1.5 | - | 0 |  | 1 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | hPa | 0.4
| 2 | 20 | 0.1 | - | 0 |  | 2 | 40 | -0.8 | - | 0 |  | 2 | 800 | 2.5 | - | 0
| 3 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 50 | -0.2 | - | 0 |  | 3 | 850 | 2.4 | - | 0
| 4 | 30 | -0.1 | - | 0 |  | 4 | 60 | 0.4 | - | 0 |  | 4 | 900 | 2.3 | - | 0
| 5 | 35 | -0.1 | - | 0 |  | 5 | 70 | -0.7 | - | 0 |  | 5 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 6 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 80 | -0.9 | - | 0 |  | 6 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 7 | 40 | 0.2 | - | 0 |  | 7 | 90 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 1020 | 2.3 | - | 0
20 | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | U95
| Suhu |  | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban |  | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan |  | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu | 0
| °C |  | 2017 | - |  |  | %RH |  | 2017 | - |  |  | hPa |  | 2017 | - |  |  | %RH | 0
| 1 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 1 | 750 | - | - | 0 |  | hPa | 0
| 2 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  | 2 | 800 | - | - | 0
| 3 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 900 | - | - | 0
| 5 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  | 6 | 1005 | - | - | 0
| 7 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 1020 | - | - | 0
No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | No | No urut alat | KOREKSI THERMOHYGROMETER |  |  |  |  | U95
|  | Suhu | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  |  |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  | Suhu
|  | °C | [6 empty] | %RH | [6 empty] | hPa |  |  |  |  | 1 | 0.6
1 | 1 | 15 | -0.5 | 0.3 | 0.4 |  | 1 | 1 | 35 | -6 | -9.4 | 1.7 |  | 1 | 1 | 750 | - | - | 0 |  | 2 | 0.8
| 2 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 2 | 35 | -6.9 | -1.6 | 2.65 |  |  | 2 | 750 | - | - | 0 |  | 3 | 0.5
| 3 | 15 | 0.4 | 1e-06 | 0.2 |  |  | 3 | 30 | -7.3 | -5.7 | 0.8 |  |  | 3 | 750 | - | - | 0 |  | 4 | 0.3
| 4 | 15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  |  | 4 | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  |  | 4 | 750 | - | - | 0 |  | 5 | 0.4
| 5 | 15 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 5 | 35 | -7.7 | -9.6 | 0.95 |  |  | 5 | 750 | - | - | 0 |  | 6 | 0.8
| 6 | 15 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  | 6 | 30 | -1.5 | 1.7 | 1.6 |  |  | 6 | 750 | 0.9 | 2.1 | 0.6 |  | 7 | 0.2
| 7 | 15 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 7 | 30 | -1.9 | 1.8 | 1.85 |  |  | 7 | 750 | 1e-06 | 3.2 | 1.6 |  | 8 | 0.3
| 8 | 15 | 0.1 | 1e-06 | 0.05 |  |  | 8 | 30 | -4 | -1.4 | 1.3 |  |  | 8 | 750 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 9 | 0.3
| 9 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 9 | 30 | -1.2 | - | 0 |  |  | 9 | 750 | 1e-06 | - | 0 |  | 10 | 0.3
| 10 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0 |  |  | 10 | 30 | -2.9 | -5.8 | 1.45 |  |  | 10 | 750 | - | - | 0 |  | 11 | 0.3
| 11 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  | 11 | 30 | -5.2 | -6.4 | 0.6 |  |  | 11 | 750 | - | - | 0 |  | 12 | 0.3
| 12 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 800 | -0.4 | - | 0 |  | 13 | 0.3
| 13 | 15 | -0.7 | - | 0 |  |  | 13 | 35 | -1.4 | - | 0 |  |  | 13 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 14 | 0.4
| 14 | 15 | -0.2 | - | 0 |  |  | 14 | 35 | 0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 15 | 0.3
| 15 | 15 | -0.6 | - | 0 |  |  | 15 | 35 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 960 | 0.9 | - | 0 |  | 16 | 0.4
| 16 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 30 | -1.6 | - | 0 |  |  | 16 | 800 | -2.9 | - | 0 |  | 17 | 0.3
| 17 | 15 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 30 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 960 | -0.6 | - | 0 |  | 18 | 0.3
| 18 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 18 | 30 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 800 | -1.5 | - | 0 |  | 19 | 0.1
| 19 | 15 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 30 | -1.5 | - | 0 |  |  | 19 | 750 | 2.5 | - | 0 |  | 20 | 0
| 20 | 14.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 45.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 750 | - | - | 0
2 | 1 | 20 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2 | 1 | 40 | -6 | -8.6 | 1.3 |  | 2 | 1 | 800 | - | - | 0 |  | U95
| 2 | 20 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 2 | 40 | -6.2 | -1.6 | 2.3 |  |  | 2 | 800 | - | - | 0 |  | Kelembaban
| 3 | 20 | 1 | 1e-06 | 0.5 |  |  | 3 | 40 | -5.9 | -5.3 | 0.3 |  |  | 3 | 800 | - | - | 0 |  | 1 | 3.1
| 4 | 20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 4 | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  |  | 4 | 800 | - | - | 0 |  | 2 | 2.2
| 5 | 20 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 5 | 40 | -7.2 | -8 | 0.4 |  |  | 5 | 800 | - | - | 0 |  | 3 | 3.1
| 6 | 20 | 0.3 | 0.2 | 0.05 |  |  | 6 | 40 | -3.8 | 1.5 | 2.65 |  |  | 6 | 800 | 0.9 | 1.6 | 0.35 |  | 4 | 1.3
| 7 | 20 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  |  | 7 | 40 | -1.9 | 1.2 | 1.55 |  |  | 7 | 800 | 1e-06 | 2.5 | 1.25 |  | 5 | 2.8
| 8 | 20 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 8 | 40 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 800 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 6 | 2.6
| 9 | 20 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 40 | -1 | - | 0 |  |  | 9 | 800 | 1e-06 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 10 | 20 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 10 | 40 | -3.3 | -6.4 | 1.55 |  |  | 10 | 800 | - | - | 0 |  | 8 | 2.5
| 11 | 20 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 40 | -5.5 | -5.9 | 0.2 |  |  | 11 | 800 | - | - | 0 |  | 9 | 2.4
| 12 | 20 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 40 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 850 | -0.5 | - | 0 |  | 10 | 1.5
| 13 | 20 | -0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 40 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 970 | 1 | - | 0 |  | 11 | 1.8
| 14 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 40 | 0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 970 | 1 | - | 0 |  | 12 | 2
| 15 | 20 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 40 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 970 | 1 | - | 0 |  | 13 | 2.7
| 16 | 20 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 40 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 850 | -2.3 | - | 0 |  | 14 | 2.2
| 17 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 17 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 970 | -0.6 | - | 0 |  | 15 | 2.7
| 18 | 20 | -0.1 | - | 0 |  |  | 18 | 40 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 850 | -1.3 | - | 0 |  | 16 | 2.2
| 19 | 20 | 0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 19 | 800 | 2.5 | - | 0 |  | 17 | 2.8
| 20 | 19.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 54.3 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 800 | - | - | 0 |  | 18 | 1.6
[21 empty] | 19 | 1.5
3 | 1 | 25 | 1e-06 | 0.1 | 0.05 |  | 3 | 1 | 50 | -5.8 | -7.2 | 0.7 |  | 3 | 1 | 850 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 2 | 25 | 0.5 | -0.2 | 0.35 |  |  | 2 | 50 | -5.3 | -1.5 | 1.9 |  |  | 2 | 850 | - | - | 0
| 3 | 25 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 3 | 50 | -4.5 | -4.9 | 0.2 |  |  | 3 | 850 | - | - | 0
| 4 | 25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 4 | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  |  | 4 | 850 | - | - | 0 |  | U95
| 5 | 25 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  |  | 5 | 50 | -6.2 | -6.2 | 0 |  |  | 5 | 850 | - | - | 0 |  | Tekanan
| 6 | 25 | 0.2 | -0.1 | 0.15 |  |  | 6 | 50 | -5.4 | 1.2 | 3.3 |  |  | 6 | 850 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |  | 1 | 0
| 7 | 25 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  |  | 7 | 50 | -1.9 | 0.8 | 1.35 |  |  | 7 | 850 | 1e-06 | 1.7 | 0.85 |  | 2 | 0
| 8 | 25 | -0.1 | -0.4 | 0.15 |  |  | 8 | 50 | -3.8 | -1.2 | 1.3 |  |  | 8 | 850 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  | 3 | 0
| 9 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 50 | -0.9 | - | 0 |  |  | 9 | 850 | 1e-06 | - | 0 |  | 4 | 0
| 10 | 25 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 10 | 50 | -3.1 | -6.1 | 1.5 |  |  | 10 | 850 | - | - | 0 |  | 5 | 0
| 11 | 25 | 0.4 | 0.5 | 0.05 |  |  | 11 | 50 | -5.5 | -5.6 | 0.05 |  |  | 11 | 850 | - | - | 0 |  | 6 | 1.6
| 12 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 50 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 900 | -0.6 | - | 0 |  | 7 | 2.4
| 13 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 13 | 50 | -1.3 | - | 0 |  |  | 13 | 980 | 1 | - | 0 |  | 8 | 2.1
| 14 | 25 | -0.1 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 980 | 1 | - | 0 |  | 9 | 2.2
| 15 | 25 | -0.4 | - | 0 |  |  | 15 | 50 | -0.3 | - | 0 |  |  | 15 | 980 | 1 | - | 0 |  | 10 | 0
| 16 | 25 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 50 | -1.4 | - | 0 |  |  | 16 | 900 | -1.7 | - | 0 |  | 11 | 0
| 17 | 25 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 50 | 0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 980 | -0.6 | - | 0 |  | 12 | 2.4
| 18 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 900 | -1.1 | - | 0 |  | 13 | 1.5
| 19 | 25 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 50 | -0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 850 | 2.4 | - | 0 |  | 14 | 1.5
| 20 | 24.6 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 62.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 850 | - | - | 0 |  | 15 | 1.5
[21 empty] | 16 | 2.3
4 | 1 | 30 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 |  | 4 | 1 | 60 | -5.3 | -5.2 | 0.05 |  | 4 | 1 | 900 | - | - | 0 |  | 17 | 2.1
| 2 | 30 | 0.2 | -0.3 | 0.25 |  |  | 2 | 60 | -4 | -1.3 | 1.35 |  |  | 2 | 900 | - | - | 0 |  | 18 | 2.4
| 3 | 30 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 |  |  | 3 | 60 | -3.2 | -4.3 | 0.55 |  |  | 3 | 900 | - | - | 0 |  | 19 | 0.4
| 4 | 30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  |  | 4 | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  |  | 4 | 900 | - | - | 0 |  | 20 | 0
| 5 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.25 |  |  | 5 | 60 | -5.2 | -4.2 | 0.5 |  |  | 5 | 900 | - | - | 0
| 6 | 30 | 0.1 | -0.5 | 0.3 |  |  | 6 | 60 | -6.4 | 1.1 | 3.75 |  |  | 6 | 900 | 0.9 | 0.7 | 0.1
| 7 | 30 | 1e-06 | -0.6 | 0.3 |  |  | 7 | 60 | -2.1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 7 | 900 | 1e-06 | 1 | 0.5
| 8 | 30 | -0.2 | -0.4 | 0.1 |  |  | 8 | 60 | -3.9 | -1.1 | 1.4 |  |  | 8 | 900 | -4.4 | 1e-06 | 2.2
| 9 | 30 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 60 | -0.8 | - | 0 |  |  | 9 | 900 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 30 | 0.1 | 0.2 | 0.05 |  |  | 10 | 60 | -2.1 | -5.6 | 1.75 |  |  | 10 | 900 | - | - | 0
| 11 | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 60 | -4.8 | -4.5 | 0.15 |  |  | 11 | 900 | - | - | 0
| 12 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 12 | 950 | -0.7 | - | 0
| 13 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 13 | 990 | 1.1 | - | 0
| 14 | 30 | -0.3 | - | 0 |  |  | 14 | 60 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 990 | 1.1 | - | 0
| 15 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 15 | 60 | -0.5 | - | 0 |  |  | 15 | 990 | 1.1 | - | 0
| 16 | 30 | 0.2 | - | 0 |  |  | 16 | 60 | -1.5 | - | 0 |  |  | 16 | 950 | -1.1 | - | 0
| 17 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 17 | 60 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 17 | 990 | -0.6 | - | 0
| 18 | 30 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 60 | -0.2 | - | 0 |  |  | 18 | 950 | -0.9 | - | 0
| 19 | 30 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 60 | 0.4 | - | 0 |  |  | 19 | 900 | 2.3 | - | 0
| 20 | 29.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 71.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 900 | - | - | 0
5 | 1 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 5 | 1 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  | 5 | 1 | 1000 | - | - | 0
| 2 | 35 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 70 | -2.4 | -1.1 | 0.65 |  |  | 2 | 1000 | - | - | 0
| 3 | 35 | -0.3 | -0.5 | 0.1 |  |  | 3 | 70 | -2 | -3.6 | 0.8 |  |  | 3 | 1000 | - | - | 0
| 4 | 35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  |  | 4 | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  |  | 4 | 1000 | - | - | 0
| 5 | 35 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 70 | -4.1 | -2.1 | 1 |  |  | 5 | 1000 | - | - | 0
| 6 | 35 | 0.1 | -0.9 | 0.5 |  |  | 6 | 70 | -6.7 | 0.9 | 3.8 |  |  | 6 | 1000 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 35 | 1e-06 | -1.1 | 0.55 |  |  | 7 | 70 | -2.3 | 0.9 | 1.6 |  |  | 7 | 1000 | -3.9 | -0.4 | 1.75
| 8 | 35 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 70 | -4.1 | -1.2 | 1.45 |  |  | 8 | 1000 | -3.5 | 0.2 | 1.85
| 9 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 70 | -0.6 | - | 0 |  |  | 9 | 1000 | 0.2 | - | 0
| 10 | 35 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  |  | 10 | 70 | -0.3 | -5.1 | 2.4 |  |  | 10 | 1000 | - | - | 0
| 11 | 35 | 0.5 | 0.4 | 0.05 |  |  | 11 | 70 | -3.4 | -1.7 | 0.85 |  |  | 11 | 1000 | - | - | 0
| 12 | 35 | -0.2 | - | 0 |  |  | 12 | 70 | -0.1 | - | 0 |  |  | 12 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 13 | 35 | 0.3 | - | 0 |  |  | 13 | 70 | -1.9 | - | 0 |  |  | 13 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 14 | 35 | -0.6 | - | 0 |  |  | 14 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 15 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 70 | -0.8 | - | 0 |  |  | 15 | 1000 | 1.1 | - | 0
| 16 | 35 | 0.1 | - | 0 |  |  | 16 | 70 | -1.8 | - | 0 |  |  | 16 | 1000 | -0.4 | - | 0
| 17 | 35 | -0.5 | - | 0 |  |  | 17 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 17 | 1000 | -0.6 | - | 0
| 18 | 35 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 70 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 1000 | -0.8 | - | 0
| 19 | 35 | -0.1 | - | 0 |  |  | 19 | 70 | -0.7 | - | 0 |  |  | 19 | 1000 | 2.2 | - | 0
| 20 | 34.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 80.8 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1000 | - | - | 0
6 | 1 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  | 6 | 1 | 80 | -3.2 | 0.7 | 1.95 |  | 6 | 1 | 1005 | - | - | 0
| 2 | 37 | -0.2 | -0.3 | 0.05 |  |  | 2 | 80 | -0.5 | -0.7 | 0.1 |  |  | 2 | 1005 | - | - | 0
| 3 | 37 | -0.2 | -0.6 | 0.2 |  |  | 3 | 80 | -0.8 | -2.9 | 1.05 |  |  | 3 | 1005 | - | - | 0
| 4 | 37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  |  | 4 | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  |  | 4 | 1005 | - | - | 0
| 5 | 37 | 0.7 | 1e-06 | 0.35 |  |  | 5 | 80 | -3 | 0.2 | 1.6 |  |  | 5 | 1005 | - | - | 0
| 6 | 37 | 0.1 | -1.1 | 0.6 |  |  | 6 | 80 | -6.3 | 0.8 | 3.55 |  |  | 6 | 1005 | 0.9 | -0.3 | 0.6
| 7 | 37 | 1e-06 | -1.4 | 0.7 |  |  | 7 | 80 | -2.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 7 | 1005 | -3.8 | -0.5 | 1.65
| 8 | 37 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  |  | 8 | 80 | -4.5 | -1.2 | 1.65 |  |  | 8 | 1005 | -3.4 | 0.2 | 1.8
| 9 | 37 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 9 | 1005 | 0.2 | - | 0
| 10 | 37 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  |  | 10 | 80 | 2.2 | -4.7 | 3.45 |  |  | 10 | 1005 | - | - | 0
| 11 | 37 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |  | 11 | 80 | -1.4 | 2.6 | 2 |  |  | 11 | 1005 | - | - | 0
| 12 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 12 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 12 | 1005 | -0.8 | - | 0
| 13 | 37 | 0.4 | - | 0 |  |  | 13 | 80 | -2.5 | - | 0 |  |  | 13 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 14 | 37 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 14 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 15 | 37 | -0.1 | - | 0 |  |  | 15 | 80 | -1.3 | - | 0 |  |  | 15 | 1005 | 1.1 | - | 0
| 16 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 80 | -2.3 | - | 0 |  |  | 16 | 1005 | -0.4 | - | 0
| 17 | 37 | -0.6 | - | 0 |  |  | 17 | 80 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 1005 | -0.6 | - | 0
| 18 | 37 | -0.3 | - | 0 |  |  | 18 | 80 | -0.5 | - | 0 |  |  | 18 | 1005 | -0.7 | - | 0
| 19 | 37 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 19 | 80 | -0.9 | - | 0 |  |  | 19 | 1005 | 2.2 | - | 0
| 20 | 39.5 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 88.7 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1005 | - | - | 0
7 | 1 | 40 | -0.3 | -0.8 | 0.25 |  | 7 | 1 | 90 | -1.6 | 4.5 | 3.05 |  | 7 | 1 | 1020 | - | - | 0
| 2 | 40 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 90 | 1.7 | -0.3 | 1 |  |  | 2 | 1020 | - | - | 0
| 3 | 40 | 0.2 | -0.7 | 0.45 |  |  | 3 | 90 | 0.3 | -2 | 1.15 |  |  | 3 | 1020 | - | - | 0
| 4 | 40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  |  | 4 | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  |  | 4 | 1020 | - | - | 0
| 5 | 40 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  |  | 5 | 90 | -1.8 | 2.7 | 2.25 |  |  | 5 | 1020 | - | - | 0
| 6 | 40 | 0.1 | -1.4 | 0.75 |  |  | 6 | 90 | -5.2 | 0.7 | 2.95 |  |  | 6 | 1020 | 0.9 | 1e-06 | 0.45
| 7 | 40 | 0.1 | -1.7 | 0.9 |  |  | 7 | 90 | -3 | 1.8 | 2.4 |  |  | 7 | 1020 | -3.8 | 1e-06 | 1.9
| 8 | 40 | 1e-06 | -0.4 | 0.2 |  |  | 8 | 90 | -4.9 | -1.3 | 1.8 |  |  | 8 | 1020 | -3.4 | 1e-06 | 1.7
| 9 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 9 | 90 | -0.2 | - | 0 |  |  | 9 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 10 | 40 | 0.2 | 1e-06 | 0.1 |  |  | 10 | 90 | 5.4 | 0 | 2.7 |  |  | 10 | 1020 | - | - | 0
| 11 | 40 | 0.5 | 1e-06 | 0.25 |  |  | 11 | 90 | 1.3 | 0 | 0.65 |  |  | 11 | 1020 | - | - | 0
| 12 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 12 | 90 | -0.9 | - | 0 |  |  | 12 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 13 | 40 | 0.5 | - | 0 |  |  | 13 | 90 | -3.2 | - | 0 |  |  | 13 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 14 | 40 | -1.1 | - | 0 |  |  | 14 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 14 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 15 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 15 | 90 | -2 | - | 0 |  |  | 15 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 16 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 16 | 90 | -3 | - | 0 |  |  | 16 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 17 | 40 | -0.8 | - | 0 |  |  | 17 | 90 | -1.4 | - | 0 |  |  | 17 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 18 | 40 | -0.4 | - | 0 |  |  | 18 | 90 | -0.8 | - | 0 |  |  | 18 | 1020 | 1e-06 | - | 0
| 19 | 40 | 0.2 | - | 0 |  |  | 19 | 90 | -0.6 | - | 0 |  |  | 19 | 1020 | 2.3 | - | 0
| 20 | 40 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 90 | 1e-06 | - | 0 |  |  | 20 | 1020 | - | - | 0
4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 |  |  |  | 4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 |  |  |  | 4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 |  |  |  | 4 | Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
Suhu | Tahun |  | DRIFT |  | Kelembaban | Tahun |  | DRIFT |  | Tekanan | Tahun |  | DRIFT |  |  | Rata-rata standar | Rata-rata Terkoreksi | STDEV | U95
°C | 2019 | 2017 |  |  | %RH | 2019 | 2017 |  |  | hPa | 2019 | 2017
15 | -0.2 | -0.1 | 0.05 |  | 35 | -4.5 | -1.7 | 1.4 |  | 750 | - | - | 0
20 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 40 | -4.4 | -1.5 | 1.45 |  | 800 | - | - | 0 |  | Suhu | 26.55 | 26.3374 |  | 0.3
25 | -0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 50 | -4.3 | -1 | 1.65 |  | 850 | - | - | 0 |  | %RH | 68.5 | 64.5328 |  | 1.3
30 | -0.1 | -0.6 | 0.25 |  | 60 | -4.2 | -0.3 | 1.95 |  | 900 | - | - | 0 |  | hPa |  | 0 |  | 0
35 | -0.3 | -0.6 | 0.15 |  | 70 | -4 | 0.7 | 2.35 |  | 1000 | - | - | 0
37 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |  | 80 | -3.8 | 1.9 | 2.85 |  | 1005 | - | - | 0 |  | HASIL | ( 26.3 ± 0.3 ) °C
40 | -0.5 | -0.6 | 0.05 |  | 90 | -3.5 | 3.3 | 3.4 |  | 1020 | - | - | 0 |  |  | ( 64.5 ± 1.3 ) %RH
( 0.0 ± 0.0 ) hPa
INTERPOLASI KOREKSI SUHU |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI KELEMBABAN |  |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI TEKANAN
26.55 |  |  |  | -0.21264 | 68.5 |  |  |  | -3.9672 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [11 empty] | Konversi TEXT
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 1 |  | 26.3 | 0.3 | °C
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 2 |  | 64.5 | 1.3 | %RH
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 3 |  | 0.0 | 0.0 | hPa
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 4 |  | ( | ± | )
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | [7 empty] | 2020 | 2017 | 5
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903046 | [7 empty] | 2019 | 2018 | 6
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053 | [7 empty] | 2021 | 2018 | 7
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | [7 empty] | 2021 | 2019 | 8
Thermohygrolight, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | [7 empty] | 2019 | - | 9
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000669 | [7 empty] | 2019 | 2016 | 10
Thermohygrolight, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE-21.000670 | [7 empty] | 2020 | 2016 | 11
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | [7 empty] | 2020 | - | 12
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | [7 empty] | 2020 | - | 13
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | [7 empty] | 2020 | - | 14
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | [7 empty] | 2020 | - | 15
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | [7 empty] | 2020 | - | 16
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | [7 empty] | 2020 | - | 17
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | [7 empty] | 2020 | - | 18
Thermohygrolight, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | [7 empty] | 2021 | - | 19
20 | [7 empty] | 2017 | - | 20
4

## DB NIBP (hidden)
NIBP
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080311 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 5144556
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2016 |  |  |  | ( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123
30 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.1 |  | 50 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.2 |  | 60 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.2 |  | 65 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
120 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.2 |  | 80 | 0.063 | 0.063 | -0.1 | 0.0815 | 1.6 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
150 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 100 | 0.003 | 0.003 | -0.2 | 0.1015 | 1.6 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
180 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 120 | 0.003 | 0.003 | -0.2 | 0.1015 | 1.6 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
210 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 150 | 1e-06 | 1e-06 | -0.2 | 0.1 | 1.6 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
240 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 200 | -0.003 | -0.003 | -0.3 | 0.1485 | 1.6 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
270 | - | - | -0.1 | 0 | 0.2 |  | 250 | 0.033 | 0.033 | -0.3 | 0.1665 | 1.6 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | - | - | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 300 | 1e-06 | 1e-06 | -0.3 | 0.15 | 1.6 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4422046
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  | ( mmHg ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123
50 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 60 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | - | - | 0.1 | 0 | 0.2 |  | 65 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | - | - | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 80 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | - | - | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 120 | - | - | -0.1 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.2 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |  | 250 | - | - | -0.4 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |  | 300 | - | - | -0.7 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | Prosim 8 (KOSONG2) | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4416070
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123
50 | -0.003 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 1.6 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | -0.01 | -0.01 | -0.2 | 0.095 | 1.6 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | 1.6 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | 0.003 | 0.003 | -0.3 | 0.1515 | 1.6 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0534 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1036 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1059
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123
50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | - | - | 0 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0536 | [6 empty] | NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 44L-1084 | [6 empty] | NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 06L-0610
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | Tekanan Naik | Tahun
( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( mmHg ) | 2019 | 2019 | 2020
0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123 |  | 0 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.123
50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 50 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 60 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 65 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177 |  | 80 | - | - | 0.063 | 0 | 0.177
100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 100 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138 |  | 120 | - | - | 0.003 | 0 | 0.138
150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135 |  | 150 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.135
200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133 |  | 200 | - | - | -0.003 | 0 | 0.133
250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154 |  | 250 | - | - | 0.033 | 0 | 0.154
300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151 |  | 300 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.151
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | Setting Standar | Rata - rata Pembacaan Alat | Interpolasi koreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | Stdev | Pembacaan terkoreksi | Koreksi | U 95
KOREKSI NIBP SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | 120 | 80.3333 | -0.10528 | 0.067477 | 1.4028 | 68.7047 | 80.228 | 39.772 | 170.6043
Tekanan Naik | Tahun | [5 empty] | 80 | 53.6667 | -0.076958 | 0.036896 | 1.3532 | 45.6107 | 53.5897 | 26.4103 | 113.192
( mmHg ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  | 150 | 100.3333 | -0.12653 | 0.090412 | 1.4399 | 86.0252 | 100.2068 | 49.7932 | 213.6505
0 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 1.6 |  | 100 | 100 | -0.12618 | 0.09003 | 1.4393 | 0 | 99.8738 | 0.12618 | 1.5515
50 | -0.003 | -0.003 | 1e-06 | 0.0015005 | 1.6 |  | 200 | 200 | -0.2324 | 0.20471 | 1.6251 | 0 | 199.7676 | 0.2324 | 1.7384
60 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 150 | 150 | -0.17929 | 0.14737 | 1.5322 | 0 | 149.8207 | 0.17929 | 1.6437
65 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 80 | 81.6667 | -0.1067 | 0.069006 | 1.4052 | 0.57735 | 81.56 | -1.56 | 1.6754
80 | -0.003 | -0.003 | -0.1 | 0.0485 | 1.6 |  | 50 | 52.6667 | -0.075896 | 0.035749 | 1.3514 | 0.57735 | 52.5908 | -2.5908 | 1.6306
100 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | - | 187.3333 | -0.21894 | 0.19018 | 1.6016 | 2.0817 | 187.1144 | #VALUE! | 3.9201
120 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | - | 147 | -0.1761 | 0.14393 | 1.5266 | 0 | 146.8239 | #VALUE! | 1.6381
150 | -0.007 | -0.007 | -0.2 | 0.0965 | 1.6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
200 | -0.01 | -0.01 | -0.2 | 0.095 | 1.6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
250 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | 0.6 | 1.6 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
300 | 0.003 | 0.003 | -0.3 | 0.1515 | 1.6 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | Tahun |  | Resolusi |  | Hasil kalibrasi NIBP
tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman | [5 empty] | 2015 | 2016 | 1 | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [5 empty] | 2015 | 2018 | 1 | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 5144556 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | [5 empty] | 2016 | 2017 | 1 | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 | [5 empty] | 2017 | 2018 | 1 | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4422046 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Prosim 8 (KOSONG2) | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 4, SN : 4416070 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0534 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1036 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM , SN : 45K-1059 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 12L-0536 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 44L-1084 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
NIBP Simulator, Merek : RIGEL, Model : BP - SIM, SN : 06L-0610 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
1 | [7 empty] | 1 |  | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman

## DB ECG SIM
ECG Simulator
PS410 | [7 empty] | PS420 (1827055) | [7 empty] | PS420 (1827060)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | Caltek
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2016 | [5 empty] | 3
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 0.5 | -0.0017 | -0.0017 | 0 | 0.00085 | 0.0055 |  |  |  | 3.0017
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | -0.0005 | -0.0005 | 0 | 0.00025 | of |  |  |  | 0.0016667
2 | -0.001 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | reading |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | -0.00167 | -0.00167 | -0.001 | 0.000335 | reading |  |  |  |  | 0.5 | 0.0009
3 | -0.001 | -0.001 | 1e-06 | 0.0005005 | - |  |  | 3 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 3 | 0.001667 | 0.001667 | 0 | 0.0008335 | - |  |  |  |  | 1 | 0.0008
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  |  | 2 | 0.0006
( mV ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2016 | [6 empty] | 2.5 | 0
5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.026 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.01 |  |  | 0.5 | - | - | 0.0009 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  |  | 5 | 0.001
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.026 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.01 |  |  | 1 | - | - | 0.0008 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  |  | 10 | -0.001
20 | 0.001 | 0.001 | 1e-06 | 0.0004995 | 0.026 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.01 |  |  | 2 | - | - | 0.0006 | 0.00033333 | 0.001 |  |  |  |  | mv | coreksi
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.026 | xx |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.026 | xx |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2016
10 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.026 | xx |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | xx
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2016 | 2016 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2017 | 2017 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2016
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
MPS450 (186433) | [7 empty] | MPS450 (186435) | [7 empty] | Prosim 8 (3217028)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0055
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | of
2 | -0.01 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 | reading |  |  | 2 | -0.00017 | -0.00017 | 1e-06 | 8.55e-05 | reading |  |  | 2 | - | - | 0 | 0 | reading
3 | -0.01 | -0.01 | 1e-06 | 0.0050005 |  |  |  | 3 | -0.00033 | -0.00033 | 1e-06 | 0.0001655 |  |  |  | 3 | - | - | 0 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 0.0001 | XX
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 0.125 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 2 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | xx |  | 10 | - | - | 0 | 0 | 2.6e-05 | XX
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2014 | 2014 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2016 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2017
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Prosim 8 (3188428) | [7 empty] | RIGEL (05J-0804)*** | [7 empty] | RIGEL (45K-1036)***
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( mV ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 | XX |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 | XX |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 | XX |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 | XX |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2018 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL (45K-1059) | [7 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 15L-0684 | [7 empty] | RIGEL PatSim200, SN : 11L-0293
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 1 | [7 empty] | RIGEL 2 | [7 empty] | RIGEL 3
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 4 | [7 empty] | RIGEL 5 | [7 empty] | RIGEL 6
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 7 | [7 empty] | RIGEL 8 | [7 empty] | RIGEL 9
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
RIGEL 10 | [7 empty] | RIGEL 11 | [7 empty] | RIGEL 12
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun | [6 empty] | Setting Heart Rate | Tahun
( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BPM ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055 |  |  | 0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0055
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1 | - | - | 1e-06 | 0 | of
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading
3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0 |  |  |  | 3 | - | - | 1e-06 | 0
Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Amplitude | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( mV ) | 2018 | 2018 | 2019
0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 0.5 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 1 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.0001 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0001
Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Square | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 0.125 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 2 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Sine | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( Hz ) | 2018 | 2018 | 2019
10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 10 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 2.6e-05
Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD |  |  | Setting Respiration | Tahun | Tahun |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019 |  |  |  |  | ( BrPM ) | 2018 | 2018 | 2019
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 |  |  |  | 15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | -
Prosim 8 (3188428)
KOREKSI ECG SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  | drift | [7 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | U95
Setting Heart Rate | Tahun |  |  |  | 0
( BPM ) | 2015 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | [10 empty] | 30 |  | 1.1537e-06 |  | 30 |  | 1e-06 |  | 0.036
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0012 | 30 |  | 1e-06
1 | - | - | 1e-06 | 0 | of | 60 |  | 1e-06
2 | - | - | 1e-06 | 0 | reading | 120 |  | 1e-06 | [7 empty] | 60 |  | 1.0494e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 0.072
3 | - | - | 1e-06 | 0 | - | 180 |  | 1e-06
4 | 0 | 0 | 1e-07 | 0 | 0 | 240 |  | 1e-06
Setting Amplitude | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( mV ) | 2015 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | [10 empty] | 120 |  | 8.4085e-07 |  | 120 |  | 1e-06 |  | 0.144
0.5 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1e-06
1 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1e-06
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 0.0001 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 180 |  | 6.3232e-07 |  | 180 |  | 1e-06 |  | 0.216
Setting Square | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
0.125 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 16.8333 |  | 1.1994e-06 |  | 16.8333 |  | 1e-06 |  | 0.0202
2 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 1e-06
Setting Sine | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( Hz ) | 2015 | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 25.1667 |  | 1.1705e-06 |  | 25.1667 |  | 1e-06 |  | 0.0302
10 | - | - | 1e-06 | 0 | 2.6e-05 |  |  | 1e-06
Setting Respiration | Tahun |  |  | DRIFT | U95 STD
( BrPM ) | 2015 | 2015 | 2018 | 0 | 0 |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 40 |  | 1.1189e-06 |  | 40 |  | 1e-06 |  | 0.048
15 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
30 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0.0012 |  |  | 1e-06
60 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | of |  |  | 1e-06 | [7 empty] | 60 |  | 1.0494e-06 |  | 60 |  | 1e-06 |  | 0.072
120 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | reading |  |  | 1e-06
180 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | - |  |  | 1e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1e-06
HEART RATE
[16 empty] | Setting Standar (BPM) | Rata-rata Pembacaan | Rata-rata Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Koreksi | Koreksi (%) | U95 | U95 (%)
[16 empty] | 30 | 30 | 30 | 0 | -1.1537e-06 | -3.8455e-06 | 0.58084 | 1.9361
[16 empty] | 60 | 60 | 60 | 0 | -1.0494e-06 | -1.749e-06 | 0.58388 | 0.97314
[16 empty] | 120 | 120 | 120 | 0 | -8.4085e-07 | -7.0071e-07 | 0.59596 | 0.49663
[16 empty] | 180 | 180 | 180 | 0 | -6.3232e-07 | -3.5129e-07 | 0.61579 | 0.3421
RESPIRASI
[16 empty] | Setting Standar (BrPM) | Rata-rata Pembacaan | Rata-rata Pembacaan Terkoreksi | STDEV | Koreksi | Koreksi (%) | U95 | U95 (%)
[16 empty] | 20 | 16.8333 | 16.8333 | 7.7567 | 3.1667 | 15.8333 | 8.1343 | 40.6714
[16 empty] | 30 | 25.1667 | 25.1667 | 11.8392 | 4.8333 | 16.1111 | 0.58054 | 1.9351
[16 empty] | 40 | 40 | 40 | 0 | -1.1189e-06 | -2.7973e-06 | 0.58163 | 1.4541
[16 empty] | 60 | 60 | 60 | 0 | -1.0494e-06 | -1.749e-06 | 0.58388 | 0.97314
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [10 empty] | Resolusi |  |  |  |  | 7
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 410, SN : 21033 | [7 empty] | 2016 | 2018 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1826055 | [7 empty] | 2017 | 2018 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PS 420, SN : 1827060 | [7 empty] | 2015 | 2016 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184633 | [7 empty] | 2014 | 2017 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : MPS 450, SN : 184635 | [7 empty] | 2016 | 2017 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [7 empty] | 2015 | 2018 | 7 | 1 |  |  |  |  | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 05J-0804 | [7 empty] | 2015 | 2017 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1036 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 9 | 1 |  |  |  |  | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI-SiM, SN : 45K-1059 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 15L-0684 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 11 | 1 |  |  |  |  | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Multiparameter Simulator, Merek : RIGEL , Model : PatSim200, SN : 11L-0293 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 12 | 1 |  |  |  |  | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL1 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 13 | 1 |  |  |  |  | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL2 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 14 | 1 |  |  |  |  | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL3 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 15 | 1 |  |  |  |  | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL4 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 16 | 1 |  |  |  |  | 16 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL5 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 17 | 1 |  |  |  |  | 17 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL6 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 18 | 1 |  |  |  |  | 18 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL7 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 19 | 1 |  |  |  |  | 19 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL8 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 20 | 1 |  |  |  |  | 20 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL9 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 21 | 1 |  |  |  |  | 21 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL10 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 22 | 1 |  |  |  |  | 22 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL11 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL12 | [7 empty] | 2018 | 2019 | 24 | 1 |  |  |  |  | 24 | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
7 | [15 empty] | tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Heart Rate dan Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Heart Rate dan Respirasi

## kata-kata (hidden)
| Nomor Sertifikat : 7 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
| Nomor Surat Keterangan : 7 / | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
0.2
| 0.2 | 0.2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | Baik
|  | 0.3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) | [6 empty] | Tidak Baik
| 500 | 500 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I
|  | 100 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II
| Dewasa | Anak | Bayi |  | Dewasa | Anak | Bayi | Dewasa | a. Kalibrasi Heart Rate |  |  |  | IV | V | VI | 5 | Sistole | - | 185 | 188 | 189 | 187.3333 | 187.1144 | 2.0817
| 120 | 80 | 35 |  | Anak |  |  | 120 | a. Kalibrasi Pulse Rate | [7 empty] | Diastole | - | 147 | 147 | 147 | 147 | 146.8239 | 0
| 80 | 50 | 15 |  | Bayi | 80 | 35 | 80 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. CALTEK PTE LTD |  |  |  | 118 | 121 | 120 | 6 | Sistole | 0 | 101 | 101 | 103 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 150 | 100 | 60 |  |  | 50 | 15 | 150 | Hasil pengujian Keselamatan Listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman (LK-032-IDN) |  |  |  | 78 | 80 | 80 |  | Diastole | 0 | 64 | 64 | 63 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 100 | 65 | 30 |  |  | 100 | 60 | 100 | Pulse Rate (BPM) |  |  |  | 152 | 150 | 150 | 7 | Sistole | 0 | 253 | 252 | 256 | #REF! | #REF! | #REF!
| 200 | 120 | 80 |  |  | 65 | 30 | 200 | Heart Rate (BPM) |  |  |  | 103 | 101 | 100 |  | Diastole | 0 | 193 | 193 | 192 | #REF! | #REF! | #REF!
| 150 | 80 | 50 |  |  | 120 | 80 | 150 | Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PUSKIM - LIPI |  |  |  | 197 | 200 | 200
| 80 | 150 | 100 |  |  | 80 | 50 | 60 | Hasil kalibrasi Waktu Pengisian tertelusur ke Satuan Internasional melalui PT. KALIMAN (LK-032-IDN) |  |  |  | 149 | 152 | 153
| 50 | 100 | 70 |  |  | 150 | 100 | 30 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60
| - | - | - |  |  | 100 | 70 | 80 |  |  |  |  | 28 | 30 | 30
| - | - | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 79 | 80 | 80
|  | - | - |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 53 | 50 | 50
|  | - | - |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 106 | 100 | 100 |  | Input | SPO2 | #REF! | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0
|  | - | - |  |  |  |  | 255 |  |  |  |  | 66 | 65 | 65 |  |  |  | #REF! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
|  | - | - |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 255 | 255 | 255
[13 empty] | 191 | 197 | 195 |  | Penyelia |  | #REF! | 99 | #REF! |  |  | - | û |  | #REF!
Penyelia | 6 | Sistole | 0 | - | - |  |  | - | û |  | - | 0 | 0 | NO |  |  |  |  | #REF! | 100 | #REF! |  |  | - | #REF! |  | #REF!
|  | Diastole | 0 | - | - |  |  | - | û |  | - | 0 | 0 | NO
| 7 | Sistole | 0 | - | - |  |  | - | û |  | - | 0 | 0 | NO
|  | Diastole | 0 | - | - |  |  | - | û |  | - | 0 | 0 | NO
| 5 | Sistole | - | 187.1144 | #VALUE! |  | ± | 3.9201 | #REF! |  | #VALUE!
|  | Diastole | - | 146.8239 | #VALUE! |  | ± | 1.6381 | #REF! |  | #VALUE!
Venna Filosofia
Choirul Huda
Donny Martha
Fatimah Novrianisa
Fikry Faradinna
Gusti Arya Dinata
Hamdan Syarif
Hary Ernanto
Isra Mahensa
Wardimanul Abrar
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Muhammad Irfan Husnuzhzhan
Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
Rangga Setya Hantoko
Septia Khairunnisa
Taufik Priawan
Alat Yang Digunakan :
| Nama | Merek | Model | SN
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 410 | 21033
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 420 | 1826055
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | PS 420 | 1827060
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | MPS 450 | 184633
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | MPS 450 | 184635
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 05J-0804
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1036
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1059
| Multiparameter Simulator | RIGEL | PatSim200 | 15L-0684
| Multiparameter Simulator | RIGEL | PatSim200 | 11L-0293
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 2799069
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 2799009
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 2812009
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4403084
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4352022
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4404040
| SPO₂ Simulator | Fluke | SPOTLIGHT | 4589019
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
| Multiparameter Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
| Handheld NIBP Simulator |  |  | HH12080311
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3188428
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 8 | 3217028
| Handheld NIBP Simulator | ACCUPULSE PLUS | AH-2 | HH12080309
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 05J-0804
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 4 | 4422046
| Vital Sign Simulator | Fluke Biomedical | Prosim 4 | 4416070
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 12L-0534
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1036
| Vital Sign Simulator | RIGEL | UNI-SiM | 45K-1059
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 12L-0536
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 44L-1084
| NIBP Simulator | RIGEL | BP - SIM | 06L-0610
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 1837056
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 1834020
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 615 | 2853077
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 616 | 2853078
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 617 | 3148907
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 618 | 3148908
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 619 | 3699030
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 620 | 4670010
| Electrical Safety Analyzer | Fluke | ESA 621 | 4669058
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062873
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062874
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 14082463
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062872
| Thermohygrolight | KIMO | KH-210-AO | 15062875
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 200 | 34903046
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 201 | 34903053
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 202 | 34903051
| Thermohygrolight | Greisinger | GFTB 203 | 34904091
| Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000669
| Thermohygrolight | Sekonic | ST-50A | HE-21.000670
| Thermohygrolight | EXTECH | SD700 | A.100611
| Thermohygrolight | EXTECH | SD701 | A.100609
| Thermohygrolight | EXTECH | SD702 | A.100605
| Thermohygrolight | EXTECH | SD703 | A.100617
| Thermohygrolight | EXTECH | SD704 | A.100616
| Thermohygrolight | EXTECH | SD705 | A.100618
| Thermohygrolight | EXTECH | SD706 | A.100586
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## DB SPO2 (hidden)
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799069 | [5 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799009 | [6 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2812009
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2015 | 2015 | 2017 |  |  | ( % ) | 2014 | 2014 | 2015 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 70 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 85 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 95 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 97 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 98 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 99 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  | 100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4403084 | [5 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [6 empty] | SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4404040
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 70 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 70 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
85 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 85 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 85 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
95 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 95 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 95 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
97 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 97 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 97 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
98 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 98 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 98 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
99 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 99 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 99 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 |  | 100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4589019 | [5 empty] | SPOTLight KOSONG6 | [6 empty] | Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2015 | 2015 | 2017
70 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 70 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
85 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 85 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
90 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
95 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 95 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
97 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 97 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
98 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 98 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
99 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 99 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
100 | - | - | 1e-06 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [5 empty] | Prosim 8 (KOSONG1) | [6 empty] | Prosim 8 (KOSONG2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2014 | 2014 | 2015 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 70 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 70 | - | - | 0 | 0 | 0
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 85 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 85 | - | - | 0 | 0 | 0
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 90 | - | - | 0 | 0 | 0
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 95 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 95 | - | - | 0 | 0 | 0
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 97 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 97 | - | - | 0 | 0 | 0
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 98 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 98 | - | - | 0 | 0 | 0
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 99 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 99 | - | - | 0 | 0 | 0
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 100 | - | - | 0 | 0 | 0
Prosim 8 (KOSONG3) | [5 empty] | RIGEL (LUPA1) | [6 empty] | RIGEL (LUPA2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | - | - | 0 | 0 | 0 | 70 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 70 | - | - | 0 | 0 | 0
85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 85 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 85 | - | - | 0 | 0 | 0
90 | - | - | 0 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 90 | - | - | 0 | 0 | 0
95 | - | - | 0 | 0 | 0 | 95 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 95 | - | - | 0 | 0 | 0
97 | - | - | 0 | 0 | 0 | 97 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 97 | - | - | 0 | 0 | 0
98 | - | - | 0 | 0 | 0 | 98 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 98 | - | - | 0 | 0 | 0
99 | - | - | 0 | 0 | 0 | 99 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 99 | - | - | 0 | 0 | 0
100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 100 | - | - | 0 | 0 | 0
RIGEL (LUPA3) | [5 empty] | RIGEL (KOSONG1) | [6 empty] | RIGEL (KOSONG2)
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  | KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD
Setting SPO2 | Tahun |  |  |  |  | Setting SPO2 | Tahun | [5 empty] | Setting SPO2 | Tahun
( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020 |  |  |  | ( % ) | 2019 | 2019 | 2020
70 | - | - | 0 | 0 | 0 | 70 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 70 | - | - | 0 | 0 | 0
85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 85 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 85 | - | - | 0 | 0 | 0
90 | - | - | 0 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 90 | - | - | 0 | 0 | 0
95 | - | - | 0 | 0 | 0 | 95 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 95 | - | - | 0 | 0 | 0
97 | - | - | 0 | 0 | 0 | 97 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 97 | - | - | 0 | 0 | 0
98 | - | - | 0 | 0 | 0 | 98 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 98 | - | - | 0 | 0 | 0
99 | - | - | 0 | 0 | 0 | 99 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 99 | - | - | 0 | 0 | 0
100 | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 100 | - | - | 0 | 0 | 0
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [8 empty] | Setting Standar | Rata - rata Pembacaan Alat | Interpolasi koreksi | Interpolasi Drift | Interpolasi U95 | Stdev | Pembacaan terkoreksi | Koreksi | U 95
KOREKSI SPO2 SIMULATOR |  |  |  | DRIFT | U95 STD |  |  |  | 90 | 90 | 9.4923e-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | -9.4923e-07 | 0.57983
Setting SPO2 | Tahun | [7 empty] | 95 | 95 | 8.6937e-07 | 0 | 0 | 0 | 95 | -8.6937e-07 | 0.57983
( % ) | 2015 | 2015 | 2017 | [5 empty] | 98 | 98 | 8.2144e-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | -8.2144e-07 | 0.57983
70 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 99 | 99 | 8.0547e-07 | 0 | 0 | 0 | 99 | -8.0547e-07 | 0.57983
85 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | 100 | 100 | 7.895e-07 | 0 | 0 | 0 | 100 | -7.895e-07 | 0.57983
90 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 99 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 99 | #REF! | #REF!
95 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 100 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | #REF! | #REF!
97 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
98 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
99 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
100 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0 | 0
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [6 empty] | Tahun |  | Resolusi |  | Hasil kalibrasi Pulse Oximetri
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799069 | [6 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 1 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2799009 | [6 empty] | 2014 | 2015 | 1 | 2 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 2812009 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 3 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4403084 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 4 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4352022 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 5 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4404040 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 6 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT, SN : 4589019 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 7 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
SPOTLight KOSONG6 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 8 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428 | [6 empty] | 2015 | 2017 | 1 | 9 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028 | [6 empty] | 2014 | 2015 | 1 | 10 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG1) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 11 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG2) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 12 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Prosim 8 (KOSONG3) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 13 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (LUPA1) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 14 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (LUPA2) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 15 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (LUPA3) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 16 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (KOSONG1) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 17 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
RIGEL (KOSONG2) | [6 empty] | 2019 | 2020 | 1 | 18 | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
1 | [8 empty] | 2017 |  | tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI PATIENT MONITOR
Nomor Sertifikat / No. Surat Keterangan : 7 / ...... / ...... - ...... / E - ........
Merek |  |  | : | ................................................................
Model/Tipe |  |  | : | ................................................................
No. Seri |  |  | : | ................................................................
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | ................................................................
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Tempat Kalibrasi |  |  | : | ................................................................
Nama Ruang |  |  | : | ................................................................
Metode Kerja |  |  | : | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | AWAL |  | AKHIR
| 1. Suhu |  |  | : |  |  |  |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : |  |  |  |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : |  |  |  |  | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [10 empty] | Skor
| 1. Fisik |  |  | : Baik / Tidak Baik |  |  | (Pilih salah satu dan coret yang tidak perlu) |  |  |  |  | 5
| 2. Fungsi |  |  | : Baik / Tidak Baik | [7 empty] | 5
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan |  | Skor
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | MΩ | > 2 | MΩ | 10
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.2 | Ω | 10
| 3 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas)* | [6 empty] | Ω | ≤ 0.3 | Ω
| 4 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I** | [6 empty] | µA | ≤ 500 | µA | 10
| 5 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II** | [6 empty] | µA | ≤ 100 | µA
| 6 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | µA | ≤ 50 | µA | 10
[9 empty] | * | pilih salah satu
[9 empty] | ** | pilih salah satu
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Frekuensi Heart Rate (BPM) | 30 | [6 empty] | ± 5 bpm | * maximal keluar 1 | 20
60
120
180
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | SPO2 | 90 | [6 empty] | + 1% O2 | * maximal keluar 1 | 15
95
98
99
100
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Pada Standar |  |  | Pembacaan Pada Alat |  |  | Toleransi
[6 empty] | I | II | III
|  |  | Dewasa | Anak | Bayi
| 1 | Sistole | 120 | 80 | 35 |  |  |  | + 5 mmHg | * maximal keluar 2
|  | Diastole | 80 | 50 | 15
| 2 | Sistole | 150 | 100 | 60
|  | Diastole | 100 | 65 | 30
| 3 | Sistole | 200 | 120 | 80
|  | Diastole | 150 | 80 | 50
| 4 | Sistole | 80
|  | Diastole | 50
| ** | Klasifikasi : | Dewasa, Anak, Bayi
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Pada Standar | Pembacaan Pada Alat | [5 empty] | Toleransi |  | Skor
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | [6 empty] | ± 5 BrPM | * maximal keluar 1 | 5
30
40
60
V. | Keterangan
1. ..............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
4. ..............................................................................................
VI. | Alat Yang Digunakan
□ 1. Multiparameter Simulator, Merek : Fluke, Model : PS410 (21033) ; PS420 (1826055) / (1827060) ; MPS450 (184633) / (184635)
□ 1. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 1. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim4 (-------) / (-------) / (-------)
□ 1. Vital Signs Simulator, Merek : RIGEL Model : UNi-SiM (05J-0804) / (11L-0293)
□ 2. SPO₂ Simulator, Merek : Fluke, Model : SPOTLIGHT (2799069) / (2799009) / (2812009) / (4403084) / (4352022) (4404040) / (4589019)
□ 2. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 3. NIBP Simulator, Merek : Accupulse, Model/Type : AH-2 (HH12080309) / (HH12080311)
□ 3. Vital Signs Simulator, Merek : Fluke, Model : Prosim8 (3217028) / (3188428)
□ 3. Vital Sign Simulator, Merek : RIGEL, Model : UNI - SIM, SN : 05J - 0804 / (11L-0293)
□ 4. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 620 (1837056) / (1834020)
□ 4. Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615 (2853077) / (2853078) / (3148907) / (3148908) / (3699030)
□ 5. Thermohygrometer, Merek : KIMO, KH-210-AO (14082463) / (15062872) /(15062873) / (15062874) / (15062875)
□ 5. Thermohygrometer, Merek : SEKONIC, ST-50A (HE 21-000669) / (HE 21-000670)
□ 5. Thermohygrobarometer, Merek : GHM - GREISINGER, Model : GFTB.200 (34903053) / (34904091) / (34903051) / (34903046)
VII. | Petugas Kalibrasi
.................................
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
2
Ω
Ω
µA
µA
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
µA
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

## Budget
KL. 012-18
UNCERTAINTY BUDGET
ECG |  | 0.5 | Hz | [7 empty] | ECG Resp |  | 0.41944 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.036 | 2 | 50 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0.000324 | 2.0995e-09 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.0302 | 2 | 50 | 0.0151 | 1 | 0.0151 | 0.00022801 | 1.0398e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.083657 | 0.00013889 | Jumlah | [8 empty] | 0.083561 | 0.00013889
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28924 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28907
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.3888 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.2736
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0082 | 2.0086 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0083 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58084 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58054 | BrPM
ECG |  | 1 | Hz | [7 empty] | ECG Resp |  | 0.66667 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.072 | 2 | 50 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0.001296 | 3.3592e-08 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.048 | 2 | 50 | 0.024 | 1 | 0.024 | 0.000576 | 6.6355e-09
Jumlah | [8 empty] | 0.084629 | 0.00013892 | Jumlah | [8 empty] | 0.083909 | 0.0001389
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29091 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28967
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 51.5548 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50.6912
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0071 | 2.0076 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0079 | 2.0086
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58388 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58163 | BrPM
ECG |  | 2 | Hz | bpm | [6 empty] | ECG Resp |  | 1 | Hz | BrPM
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | BrPM | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.144 | 2 | 50 | 0.072 | 1 | 0.072 | 0.005184 | 5.3748e-07 | 4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.072 | 2 | 50 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0.001296 | 3.3592e-08
Jumlah | [8 empty] | 0.088517 | 0.00013943 | Jumlah | [8 empty] | 0.084629 | 0.00013892
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29752 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.29091
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 56.1968 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 51.5548
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0031 | 2.0032 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0071 | 2.0076
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.59596 | bpm | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.58388 | BrPM
ECG |  | 3 | Hz
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 90 | %
1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 2.4495 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Drift standar | bpm | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | bpm | normal | 0.216 | 2 | 50 | 0.108 | 1 | 0.108 | 0.011664 | 2.721e-06
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.094997 | 0.00014161 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.30822 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 63.7279 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9979 | 1.9983 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.61579 | bpm | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | #REF! | #REF!
ECG Resp |  | 0.28056 | Hz | BrPM | [6 empty] | SPO2 |  | 95 | %
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | BrPM | normal | 7.7567 | 2.4495 | 5 | 3.1667 | 1 | 3.1667 | 10.0278 | 20.1113 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | BrPM | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | BrPM | rect. | 1e-06 | 1.7321 | 50 | 5.7735e-07 | 1 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27
4. Sertifikat Standar | BrPM | normal | 0.0202 | 2 | 50 | 0.0101 | 1 | 0.0101 | 0.00010201 | 2.0812e-10 | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Jumlah | [8 empty] | 10.1112 | 20.1114 | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 3.1798 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 5.0835 |  | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.5581 | 2.5706 | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | #REF!
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 8.1343 | BrPM | SPO2 |  | 100 | %
[11 empty] | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
[11 empty] | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
[11 empty] | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
[11 empty] | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
[11 empty] | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
[11 empty] | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
KL.UB - 012-18 / REV : 0
UNCERTAINTY BUDGET
Sistole |  | 120 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | 80 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 68.7047 | 1.7321 | 2 | 39.6667 | 1 | 39.6667 | 1573.4444 | 1237863.7099 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.067477 | 1.7321 | 50 | 0.038958 | 1 | 0.038958 | 0.0015177 | 4.6068e-08 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.069006 | 1.7321 | 50 | 0.03984 | 1 | 0.03984 | 0.0015873 | 5.0388e-08
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4028 | 2 | 50 | 0.70139 | 1 | 0.70139 | 0.49194 | 0.0048401 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4052 | 2 | 50 | 0.70262 | 1 | 0.70262 | 0.49368 | 0.0048744
Jumlah | [8 empty] | 1574.0212 | 1237863.7149 | Jumlah | [8 empty] | 0.68971 | 0.011186
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 39.6739 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.83049
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.0015 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 42.5259
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.3002 | 4.3027 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0174 | 2.0181
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 170.6043 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6754 | mmHg
Diastole |  | 80 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | 50 | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 45.6107 | 1.7321 | 2 | 26.3333 | 1 | 26.3333 | 693.4444 | 240432.5988 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0.57735 | 1.7321 | 2 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.11111 | 0.0061728
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.036896 | 1.7321 | 50 | 0.021302 | 1 | 0.021302 | 0.00045377 | 4.1181e-09 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.035749 | 1.7321 | 50 | 0.02064 | 1 | 0.02064 | 0.000426 | 3.6295e-09
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.3532 | 2 | 50 | 0.67661 | 1 | 0.67661 | 0.45781 | 0.0041917 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.3514 | 2 | 50 | 0.67568 | 1 | 0.67568 | 0.45655 | 0.0041687
Jumlah | [8 empty] | 693.986 | 240432.6031 | Jumlah | [8 empty] | 0.65142 | 0.01048
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 26.3436 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.80711
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.0031 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 40.4893
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.2968 | 4.3027 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0203 | 2.0211
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 113.192 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6306 | mmHg
Sistole |  | 150 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | - | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 86.0252 | 1.7321 | 2 | 49.6667 | 1 | 49.6667 | 2466.7778 | 3042496.3025 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 2.0817 | 1.7321 | 2 | 1.2019 | 1 | 1.2019 | 1.4444 | 1.0432
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.090412 | 1.7321 | 50 | 0.0522 | 1 | 0.0522 | 0.0027248 | 1.4849e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.19018 | 1.7321 | 50 | 0.1098 | 1 | 0.1098 | 0.012056 | 2.9072e-06
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4399 | 2 | 50 | 0.71996 | 1 | 0.71996 | 0.51835 | 0.0053737 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.6016 | 2 | 50 | 0.80078 | 1 | 0.80078 | 0.64125 | 0.0082241
Jumlah | [8 empty] | 2467.3822 | 3042496.308 | Jumlah | [8 empty] | 2.1811 | 1.0516
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 49.6728 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 1.4769
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 2.001 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 4.5238
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 4.3012 | 4.3027 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.6543 | 2.7764
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 213.6505 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 3.9201 | mmHg
Diastole |  | 100 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | - | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.09003 | 1.7321 | 50 | 0.051979 | 1 | 0.051979 | 0.0027018 | 1.46e-07 | 3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.14393 | 1.7321 | 50 | 0.083097 | 1 | 0.083097 | 0.0069052 | 9.5363e-07
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.4393 | 2 | 50 | 0.71965 | 1 | 0.71965 | 0.5179 | 0.0053645 | 4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.5266 | 2 | 50 | 0.76332 | 1 | 0.76332 | 0.58265 | 0.0067896
Jumlah | [8 empty] | 0.60394 | 0.0055035 | Jumlah | [8 empty] | 0.67289 | 0.0069295
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.77713 |  | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.8203
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 66.2744 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 65.3411
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9964 | 1.9966 | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.997 | 1.9971
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.5515 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6381 | mmHg
Sistole |  | 200 | mmHg | [7 empty] | Sistole |  | #DIV/0! | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 98 | %
1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.20471 | 1.7321 | 50 | 0.11819 | 1 | 0.11819 | 0.013969 | 3.9024e-06 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.6251 | 2 | 50 | 0.81255 | 1 | 0.81255 | 0.66024 | 0.0087182
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.75754 | 0.008861 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.87037 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 64.7627 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.9973 | 1.9977 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.7384 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #REF! | mmHg
Diastole |  | 150 | mmHg | [7 empty] | Diastole |  | #DIV/0! | mmHg
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi | SPO2 |  | 99 | %
1. Repeatability | mmHg | normal | 0 | 1.7321 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | vi | ui | ci | uici | (uici)^2 | (uici)^4/vi
2. Daya baca UUT | mmHg | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889 | 1. Repeatability | bpm | normal | 0 | 1.7321 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3. Drift standar | mmHg | rect. | 0.14737 | 1.7321 | 50 | 0.085084 | 1 | 0.085084 | 0.0072392 | 1.0481e-06 | 2. Daya baca UUT | bpm | rect. | 0.5 | 1.7321 | 50 | 0.28868 | 1 | 0.28868 | 0.083333 | 0.00013889
4. Sertifikat Standar | mmHg | normal | 1.5322 | 2 | 50 | 0.7661 | 1 | 0.7661 | 0.58691 | 0.0068893
[11 empty] | Jumlah | [8 empty] | 0.083333 | 0.00013889
Jumlah | [8 empty] | 0.67748 | 0.0070293 | Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.28868
Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [5 empty] | Uc = Ö [S(ui ci)²] |  |  | 0.82309 |  | Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 50
Derajat kebebasan efektif, veff | [5 empty] | neff = uc4 / [S(ui ci) 4/ni] |  |  | 65.2965 |  | Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 2.0086
Faktor cakupan | [5 empty] | k |  |  | 1.997 | 1.9971 | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 0.57983 | %O2
Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | 1.6437 | mmHg | Ketidakpastian bentangan, U = k.Uc | [5 empty] | U = k. Uc |  |  | #REF! | mmHg
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 90 |  | 0 |  | 80.3333 |  | 0 |  | 80.3333 |  | 0 |  | 80.3333 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 95 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 98 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 99 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 100 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 200 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 99 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 150 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[22 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[23 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 100 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 80 |  | 0
[23 empty] | 105 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 50 |  | 0
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | - |  | #VALUE! |  | - |  | #VALUE! |  | - |  | #VALUE!
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | - |  | #VALUE! |  | - |  | #VALUE! |  | - |  | #VALUE!
[27 empty] | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  | 400 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0!
[27 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[26 empty] | 0 |  | #N/A |  | 0 |  | #N/A |  | 0 |  | #N/A
[26 empty] | INTERPOLASI KOREKSI |  |  |  | INTERPOLASI DRIFT |  |  |  | INTERPOLASI U95
[26 empty] | 0 |  | #N/A |  | 0 |  | #N/A |  | 0 |  | #N/A

## Penyelia
HASIL KALIBRASI PATIENT MONITOR
Nomor Sertifikat : 7 / 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
Merek |  |  | Medi Globe
Model/Tipe |  |  | Garuda 12
No. Seri |  |  | G122008063
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | 20 Januari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | OK
Nama Ruang |  |  | OK
Metode Kerja |  |  | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | ( 26.3 ± 0.3 ) °C
| 2. Kelembaban |  | ( 64.5 ± 1.3 ) %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | ( 219.8 ± 2.6 ) Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | Baik | [9 empty] | 10 | 5
| 2. Fungsi |  | Baik | [10 empty] | 5 | G |  | µA | Terkoreksi | Toleransi | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
[14 empty] | 10 | [5 empty] | Tidak terdapat grounding di ruangan
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik | [13 empty] | Kelas I | Input NC | 10 | 3.6686 | 100 | Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan | [9 empty] | Catu daya menggunakan baterai
Tidak dilakukan pengukuran kelistrikan dikarenakan alat tidak boleh di matikan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 | MΩ | û | 20 | 10 | [5 empty] | Resistansi pembumian protektif
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.30038 | Ω | 0.2 | Ω | û |  | 0 | Arus Bocor | Toleransi |  | Instalasi |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) |  |  | 0.2
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 620.6529 | µA | 500 | µA | û |  | 0 |  |  |  | G |  | Resistansi Pembumian Protektif (kabel tidak dapat dilepas) |  |  | 0.3
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 3.6686 | µA | 50 | µA | û |  | 10 | 3.6686 | 100 |  | NG |  | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I |  |  | 500
IV. | Pengujian Kinerja | [12 empty] | 20 | [5 empty] | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas II |  |  | 100
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95 | [9 empty] | ü
û
0
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 30 | -1.1537e-06 | ± 5 bpm | ± | 0.58084 |  |  | 0.58084 |  | 40 | [7 empty] | YES | 100
|  |  | 60 | 60 | -1.0494e-06 |  | ± | 0.58388 |  |  | 0.58388 | [9 empty] | YES | 40
|  |  | 120 | 120 | -8.4085e-07 |  | ± | 0.59596 |  |  | 0.59596 | [9 empty] | YES | 45
|  |  | 180 | 180 | -6.3232e-07 |  | ± | 0.61579 |  |  | 0.61579 | [9 empty] | YES
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi (%O2)
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | -9.4923e-07 | ± 1% O2 | ± | 0.57983 |  |  | 9.4923e-07 |  | 5 | [7 empty] | YES | 100
|  |  | 95 | 95 | -8.6937e-07 |  | ± | 0.57983 |  |  | 8.6937e-07 | [9 empty] | YES
|  |  | 98 | 98 | -8.2144e-07 |  | ± | 0.57983 |  |  | 8.2144e-07 | [9 empty] | YES
|  |  | 99 | 99 | -8.0547e-07 |  | ± | 0.57983 |  |  | 8.0547e-07 | [9 empty] | YES
|  |  | 100 | 100 | -7.895e-07 |  | ± | 0.57983 |  |  | 7.895e-07 | [9 empty] | YES
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95
| 1 | Sistole | 120 | 80.228 | 39.772 | ± 5 mmHg | ± | 170.6043 |  |  | 39.772 | [9 empty] | NO | 62.5
|  | Diastole | 80 | 53.5897 | 26.4103 |  | ± | 113.192 |  |  | 26.4103 | [9 empty] | NO
| 2 | Sistole | 150 | 100.2068 | 49.7932 |  | ± | 213.6505 |  |  | 49.7932 | [9 empty] | NO
|  | Diastole | 100 | 99.8738 | 0.12618 |  | ± | 1.5515 |  |  | 0.12618 | [9 empty] | YES
| 3 | Sistole | 200 | 199.7676 | 0.2324 |  | ± | 1.7384 |  |  | 0.2324 | [9 empty] | YES
|  | Diastole | 150 | 149.8207 | 0.17929 |  | ± | 1.6437 |  |  | 0.17929 | [9 empty] | YES
| 4 | Sistole | 80 | 81.56 | -1.56 |  | ± | 1.6754 |  |  | 1.56 | [9 empty] | YES
|  | Diastole | 50 | 52.5908 | -2.5908 |  | ± | 1.6306 |  |  | 2.5908 | [9 empty] | YES
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran |  |  |  | Koreksi + U95
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 16.8333 | 3.1667 | ± 5 BrPM | ± | 8.1343 |  |  | 11.301 |  | 0 | [7 empty] | NO | 50
|  |  | 30 | 25.1667 | 4.8333 |  | ± | 0.58054 |  |  | 5.4139 | [9 empty] | NO | 0
|  |  | 40 | 40 | -1.1189e-06 |  | ± | 0.58163 |  |  | 0.58163 | [9 empty] | YES
|  |  | 60 | 60 | -1.0494e-06 |  | ± | 0.58388 |  |  | 0.58388 | [9 empty] | YES
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja ECG dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oxymetri dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate dan Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
-
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
|  | Nama |  |  |  | Tanggal |  | Paraf | TOTAL SKOR
|  | Dibuat Oleh | Muhammad Iqbal Saiful Rahman |  |  | 4 2 22 |  |  | 75
Penyelia
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on B91: JIKA TANDA "-" SILAHKAN DI HIDE
Note on B92: JIKA ADA TANDA "-" SILAHKAN DI HIDE

## ID
INPUT DATA KALIBRASI PATIENT MONITOR
[7 empty] | Nomor Sertifikat : 7 / | 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
Merek |  |  |  | : | Medi Globe
Model/Tipe |  |  |  | : | Garuda 12
No. Seri |  |  |  | : | G122008063
Tanggal Penerimaan Alat |  |  |  | : | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  |  | : | 20 Januari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | OK
Nama Ruang |  |  |  | : | OK
Metode Kerja |  |  |  | : | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang |  |  |  | Awal | Akhir | Pembacaan Standar
| 1. Suhu |  |  | : | 26.6 | 26.5 | 26.3 |  | °C
| 2. Kelembaban |  |  | : | 68.3 | 68.7 | 64.5 |  | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  |  | : | 220
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  |  | : | Baik
| 2. Fungsi |  |  | : | Baik
III. | Hasil Pengukuran Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [6 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [6 empty] | OL | MΩ | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [6 empty] | 0.3 | Ω | 0.2 | Ω | G |  | µA | Toleransi
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [6 empty] | 600 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [6 empty] | 10 | µA | 50 | µA | Kelas I | Input NC | 10 | 100
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
|  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0
|  |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0
|  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0
|  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0
|  |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat |  |  | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III
| 1 | Sistole | 120 | 1 | 120 | 120 | 80.3333 | 80.228 | 68.7047
|  | Diastole | 80 | 1 | 80 | 80 | 53.6667 | 53.5897 | 45.6107
| 2 | Sistole | 150 | 1 | 150 | 150 | 100.3333 | 100.2068 | 86.0252
|  | Diastole | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8738 | 0
| 3 | Sistole | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 199.7676 | 0
|  | Diastole | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 149.8207 | 0
| 4 | Sistole | 80 | 82 | 82 | 81 | 81.6667 | 81.56 | 0.57735
|  | Diastole | 50 | 53 | 53 | 52 | 52.6667 | 52.5908 | 0.57735
|  | Klasifikasi : | Dewasa
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | [5 empty] | Terukur Rata-Rata Alat | Rata-Rata Terkoreksi | STDEV
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.8333 | 16.8333 | 7.7567
|  |  | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.1667 | 25.1667 | 11.8392
|  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
|  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja ECG dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oxymetri dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate dan Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
1. Pengukuran ECG:
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
2. Pengukuran Pulse Oximetri:
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
3. Pengukuran NIBP :
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
4. Pengukuran Keselamatan Kelistrikan :
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
5. Pengukuran Suhu & Kelembaban :
Thermohygrolight, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
IX. | Tanggal Pembuatan laporan
4 2 22
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Note on I2: TAMBAHKAN SPASI PADA WAKTU INPUT
Note on J27: BILA HASILNYA KELUAR, MAKA LAKUKAN PENGUKURAN "NC" DAN HASILNYA INPUT PADA KOLOM "NC"
Note on T28: INPUT NC DISINI
Note on C35: DIGANTI PULSE RATE BILA PENGUKURAN MENGGUNAKAN SPO2 / TIDAK ADA ELEKTRODA ECG
Note on B95: INPUT ESA YANG DIGUNAKAN

## LH
HASIL KALIBRASI PATIENT MONITOR
Nomor Sertifikat : 7 / 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
Merek |  |  | Medi Globe
Model/Tipe |  |  | Garuda 12
No. Seri |  |  | G122008063
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  |  | 20 Januari 2020
Tempat Kalibrasi |  |  | OK
Nama Ruang |  |  | OK
Metode Kerja |  |  | MK.012-18
I. | Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | 26.3 | ± | 0.3 | °C
| 2. Kelembaban |  | 64.5 | ± | 1.3 | %RH
| 3. Tegangan Jala-jala |  | 219.8016 | ± | 2.6376 | Volt
II. | Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | Baik
| 2. Fungsi |  | Baik
III. | Hasil Pengujian Keselamatan Listrik
| No | Parameter | [5 empty] | Hasil Ukur |  | Ambang Batas yang Diijinkan
| 1 | Resistansi Isolasi | [5 empty] | OL |  | 2 | MΩ
| 2 | Resistansi Pembumian Protektif (kabel dapat dilepas) | [5 empty] | 0.30038 | Ω | 0.2 | Ω
| 3 | Arus bocor peralatan untuk peralatan elektromedik kelas I | [5 empty] | 620.6529 | µA | 500 | µA
| 4 | Arus bocor peralatan yang diaplikasikan | [5 empty] | 3.6686 | µA | 50 | µA
IV. | Pengujian Kinerja
a. Kalibrasi Heart Rate
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Heart Rate (BPM) | 30 | 30 | -1.1537e-06 | ± 5 bpm | ± | 0.58084
| 2 |  | 60 | 60 | -1.0494e-06 |  | ± | 0.58388
| 3 |  | 120 | 120 | -8.4085e-07 |  | ± | 0.59596
| 4 |  | 180 | 180 | -6.3232e-07 |  | ± | 0.61579
b. Kalibrasi Pulse Oximetri
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | SPO2 (%) | 90 | 90 | -9.4923e-07 | ± 1% O2 | ± | 0.57983
| 2 |  | 95 | 95 | -8.6937e-07 |  | ± | 0.57983
| 3 |  | 98 | 98 | -8.2144e-07 |  | ± | 0.57983
| 4 |  | 99 | 99 | -8.0547e-07 |  | ± | 0.57983
| 5 |  | 100 | 100 | -7.895e-07 |  | ± | 0.57983
c. Kalibrasi NIBP (Non Invasive Blood Pressure)
| No | Parameter (mmHg) | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Sistole | 120 | 80.228 | 39.772 | ± 5 mmHg | ± | 170.6043
|  | Diastole | 80 | 53.5897 | 26.4103 |  | ± | 113.192
| 2 | Sistole | 150 | 100.2068 | 49.7932 |  | ± | 213.6505
|  | Diastole | 100 | 99.8738 | 0.12618 |  | ± | 1.5515
| 3 | Sistole | 200 | 199.7676 | 0.2324 |  | ± | 1.7384
|  | Diastole | 150 | 149.8207 | 0.17929 |  | ± | 1.6437
| 4 | Sistole | 80 | 81.56 | -1.56 |  | ± | 1.6754
|  | Diastole | 50 | 52.5908 | -2.5908 |  | ± | 1.6306
d. Kalibrasi Respirasi
| No | Parameter | Setting Standar | Pembacaan Alat | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
| 1 | Respirasi (BrPM) | 20 | 16.8333 | 3.1667 | ± 5 BrPM | ± | 8.1343
| 2 |  | 30 | 25.1667 | 4.8333 |  | ± | 0.58054
| 3 |  | 40 | 40 | -1.1189e-06 |  | ± | 0.58163
| 4 |  | 60 | 60 | -1.0494e-06 |  | ± | 0.58388
Halaman 2 dari 3 halaman
V. | Keterangan :
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja ECG dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Pulse Oxymetri dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja NIBP dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Ketidakpastian Pengukuran Kinerja Respirasi dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengukuran keselamatan listrik tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Heart Rate dan Respirasi tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui Caltek PTE LTD
Hasil kalibrasi NIBP tertelusur ke Satuan Internasional ( SI ) melalui PT. Kaliman
Hasil kalibrasi Pulse Oximetri tertelusur ke Satuan Internasional melalui CALTEK PTE LTD
Alat tidak boleh digunakan pada instalasi tanpa dilengkapi grounding
VI. | Alat Yang Digunakan :
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3188428
-
Vital Sign Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : Prosim 8, SN : 3217028
Electrical Safety Analyzer, Merek : Fluke, Model : ESA 615, SN : 4670010
VII. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70 % berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VIII. | Petugas Kalibrasi
Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr.Kes
NIP 198008062010121001
Halaman 3 dari 3 halaman
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
M Ω
M Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
M Ω
Ω
Ω
Note on B94: JIKA MUNCUL TANDA "-" DIPERSILAHKAN UNTUK MENGHIDE
Note on B95: jika muncul tanda "-" dipersilahkan untuk menghide

## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 18 / 1 / I - 22 / E - 060.26 DL
KL. 012-18
Nama Alat : | Petient Monitor |  | Nomor Order : |  | E - 060.26 DL
Merek |  | : | Medi Globe
Model / Tipe |  | : | Garuda 12
Nomor Seri |  | : | G122008063
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 1
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | :
Nama Ruang |  | : | OK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 19 Januari 2020
Tanggal Kalibrasi |  | : | 20 Januari 2020
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
Lokasi Kalibrasi |  | : | OK
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal…......
Metode Kerja |  | : | MK.012-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-11
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 060.26 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI PATIENT MONITOR
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | #VALUE!
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | #VALUE!
HASIL KALIBRASI | #VALUE!
BAHAN GABUNGAN | #VALUE!
#VALUE!
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH