## RIWAYAT REVISI
No. | Tanggal | Revisi |  | Nama
|  | Awal | Akhir
1 | 2021-02-02 | Kesimpulan | dirapikan, masih terhide | Venna
2 | 6.4.2021 | - | sertifikat terbit 5.2.2021 SN : 12L-0536, 3505042,3534043, 1831023, 1831021 | Rangga
3 | 16.4.2021 | - | sertifikat terbit 8.2.2021 Stopwatch SN : 611Q02R, 510Q06R | Rangga
4 | 2021-05-04 | Nomor sertifikat tidak otomatis | Sudah otomatis | Arya
5 | 26 Juli 2021 | Belum menambahkan koreksi tahun sebelumnya untuk perhitungan drift | Sudah ditambahkan | Diman
6 | 27 Juli 2021 | Daya baca alat standar pada budget ketidakpastian belum sesuai dengan resolusi standar | Sudah disesuailkan dengan resolusi standar | Rangga
7 | 3 Januari 2021 | - | Tanggal Penerimaan Alat | Diman
8 | 3 Januari `2021 | Alat ukur yang digunakan DPM H, DPM G, BP SIM, AccuPulse, Uni Sim | Hanya DPM-H | Diman
9 | 4.1.2021 | Link nilai rata rata terkoreksi turun (data 1 (c6)) | Link nilai rata rata terkoreksi turun (data 1 (f6)) | Rangga
10 | 27.1.2022 | koreksi pada dpm terdiri dari 2 sertifikat | sekarang koreksinya menjadi sertifikat dari 3 tahun terakhir guna kepentingan drift | Rangga
11 | 3.2.2022 | Validasi rumus excell | sudah divalidasi rumus excell | Rangga
12 | 3.2.2022 |  | Update Sertifikat thermohygrometer KIMO 15062875, 15062873 | Diman
13 | 10.2.2022 |  | Koreksi sertifikat 2018 (DPM 4-2H 3787040) titik 150, 200, 250 mmhg | Diman
14 | 10.2.2022 |  | update sertifikat stopwatch 001385, 001386, 001387, 001381, 001382, 001449 | DIman
15 | 11.2.2022 |  | Menambahkan sheet Sertifikat | Diman
16 | 2.3.2022 | Hasil Kalibrasi Sphygmomanometer | Merubah menjadi huruf kapital : HASIL KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER | Rangga
17 | 2.3.2022 | Perubahan misal : T.ID-042-18/Rev:1 | menjadi misal : T.ID-042-18 | Rangga
18 | 4.3.2022 | ˚C, %RH | dibuat terpisah dari angka | Rangga
19 | 6.4.2022 dan 11.4.2022 | - | update sertifikat tensimeter 3534043 (10.2.2022), 3505042 (9.2.2022), 3787040 (8.3.2022), 3191005 (9.3.2022), A.100605 (2.3.2022), A.100609 (4.3.2022), A.100611 (4.3.2022), 001380 (7.2.2022), 001381 (2.3.2022), 001382 (7.2.2022), 001383 (7.2.2022), 001384 (7.2.2022), 001385 (2.3.2022), 001386 (2.3.2022), 001387 (7.2.2022), 001445 (7.2.2022), 001449 (7.2.2022), 001452 (2.3.2022), 005018 (7.2.2022), 510Q06R (7.2.2022), 605Q11R (2.3.2022), 510Q06R (7.2.2022) | Rangga
20 | 11.4.2022 | - | merombak interpolasi forecast pada tiap sheet ke kolom interpolasi | Rangga
Rev 15 : 14.2.2022

## KETERANGAN (hidden)
KETERANGAN :
|  |  |  | KESIMPULAN | SIMBOL
|  |  |  | Nomor Sertifikat : 44 / | Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
|  |  |  | Nomor Surat Keterangan : 44 / M - | Alat yang dikalibrasi melebihi batas toleransi dan dinyatakan TIDAK LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir dibawah 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
RANGGA |  | CHAIRUL HUDA
Jenis tensimeter : |  | JENIS TENSIMETER :
200 | DEWASA | TENSIMETER DEWASA | 60, 120, 150
120 | DEWASA | TENSIMETER ANAK | 50, 120, 150
60 | DEWASA | TENSIMETER BAYI | 30, 60, 80
150 | ANAK
120 | ANAK
60 | ANAK
80 | BAYI
60 | BAYI
50 | BAYI
KOLOM KETERANGAN :
|  |  |  | Manset harap diganti | Manset harap diganti
|  |  |  | Bulb harap diganti | Bulb harap diganti
|  |  |  | Manset dan Bulb harap diganti | Manset dan Bulb harap diganti
|  |  |  | Manset harap dilengkapi | Manset harap dilengkapi
|  |  |  | Bulb harap dilengkapi | Bulb harap dilengkapi
|  |  |  | Manset dan bulb harap dilengkapi | Manset dan bulb harap dilengkapi
|  |  |  | Titik ukur atas permintaan pelanggan | Titik ukur atas permintaan pelanggan
|  |  |  | - | -
|  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg Terkoreksi dalam 1 menit
|  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 150 mmHg dalam 1 menit | Laju Kebocoran tekanan 150 mmHg Terkoreksi dalam 1 menit
|  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg Terkoreksi
|  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 150 mmHg sampai dengan 15 mmHg | Laju Buang Cepat tekanan 150 mmHg sampai dengan 15 mmHg Terkoreksi

## SERTIFIKAT THERMOHYGROMETER (hidden)
ALAT YANG DIGUNAKAN
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872
PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb) | TAHUN : | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873
15 | -0.1 | 0.3 | 30 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 1 |  | 71 | 15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | -9.7 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 2 |  | 72 | 20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 | 0 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051
25 | 0.2 | 0.3 | 50 | -9.1 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 3 |  | 73 | 25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 | 0 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903053
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -7.9 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 4 |  | 74 | 30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 | 0 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091
35 | 0.1 | 0.3 | 70 | -6.1 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 5 |  | 75 | 35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 | 0 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334
37 | 0.1 | 0.3 | 80 | -3.8 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 6 |  | 76 | 37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 | 0 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | -0.8 | 3.1 | 23.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875 | 7 |  | 77 | 40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 | 0 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670
[8 empty] | 8 |  |  |  | max = | 0.8 |  | max = | 2.6 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669
[8 empty] | 9 | [10 empty] | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004
[8 empty] | 10 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -6.9 | 2.2 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 11 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611
20 | 0.7 | 0.8 | 40 | -6.2 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 12 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605
25 | 0.5 | 0.8 | 50 | -5.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 13 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586
30 | 0.2 | 0.8 | 60 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 14 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616
35 | -0.1 | 0.8 | 70 | -2.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 15 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618
37 | -0.2 | 0.8 | 80 | -0.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 16 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617
40 | -0.1 | 0.8 | 90 | 1.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062874 | 17 | [9 empty] | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615
18
19
20
15 | 0.3 | 0.3 | 35 | -5.2 | 1.8 | 10.2.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 21
20 | 0.4 | 0.3 | 40 | -5.5 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 22
25 | 0.4 | 0.3 | 50 | -5.5 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 23
30 | 0.5 | 0.3 | 60 | -4.8 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 24
35 | 0.5 | 0.3 | 70 | -3.4 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 25
37 | 0.5 | 0.3 | 80 | -1.4 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 26
40 | 0.5 | 0.3 | 90 | 1.3 | 1.8 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670 | 27
28
29
30
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -7.3 | 3.1 | 2.6.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 31
20 | 1 | 0.5 | 40 | -5.9 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 32
25 | 0.7 | 0.5 | 50 | -4.5 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 33
30 | 0 | 0.5 | 60 | -3.2 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 34
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -2 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 35
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -0.8 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 36
40 | 0.2 | 0.5 | 90 | 0.3 | 3.1 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 14082463 | 37
38
39
40
15 | 0.2 | 0.3 | 30 | -2.9 | 1.5 | 25.3.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 41
20 | 0.2 | 0.3 | 40 | -3.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 42
25 | 0.1 | 0.3 | 50 | -3.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 43
30 | 0.1 | 0.3 | 60 | -2.1 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 44
35 | 0.2 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 45
37 | 0.2 | 0.3 | 80 | 2.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 46
40 | 0.2 | 0.3 | 90 | 5.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000669 | 47
48
49
50
15 | -0.2 | 0.3 | 30 | -4.5 | 1.3 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 51
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -4.4 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 52
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -4.3 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 53
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | -4.2 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 54
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -4 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 55
37 | -0.4 | 0.3 | 80 | -3.8 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 56
40 | -0.5 | 0.3 | 90 | -3.5 | 1.3 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062872 | 57
58
59
60
15 | 0.1 | 0.8 | 30 | -14.4 | 2.5 | 31.8.2021 | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 61
20 | 0.1 | 0.8 | 40 | -11.5 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 62
25 | 0.1 | 0.8 | 50 | -9.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 63
30 | 0 | 0.8 | 60 | -6.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 64
35 | -0.2 | 0.8 | 70 | -5.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 65
37 | -0.3 | 0.8 | 80 | -3.7 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 66
40 | -0.4 | 0.8 | 90 | -2.7 | 2.5 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062873 | 67
68
69
70
15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6 | 9.9.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 71 | 71
20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 72 | 72
25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 73 | 73
30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 74 | 74
35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 75 | 75
37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 76 | 76
40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | 77 | 77
78
79
80
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | -4 | 2.5 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 81
20 | 0 | 0.3 | 40 | -3.8 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 82
25 | -0.1 | 0.3 | 50 | -3.8 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 83
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -3.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 84
35 | -0.1 | 0.3 | 70 | -4.1 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 85
37 | -0.1 | 0.3 | 80 | -4.5 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 86
40 | 0 | 0.3 | 90 | -4.9 | 2.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051 | 87
88
89
90
15 | 0.1 | 0.2 | 30 | -1.9 | 2.4 | 1.4.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 91
20 | 0 | 0.2 | 40 | -1.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 92
25 | 0 | 0.2 | 50 | -1.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 93
30 | 0 | 0.2 | 60 | -2.1 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 94
35 | 0 | 0.2 | 70 | -2.3 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 95
37 | 0 | 0.2 | 80 | -2.6 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 96
40 | 0.1 | 0.2 | 90 | -3 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 202, SN : 34903053 | 97
98
99
100
15 | 0 | 0.3 | 30 | -1.2 | 2.4 | 27.3.2019 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 101
20 | -0.2 | 0.3 | 40 | -1 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 102
25 | -0.4 | 0.3 | 50 | -0.9 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 103
30 | -0.5 | 0.3 | 60 | -0.8 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 104
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.6 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 105
37 | -0.5 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 106
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.2 | 2.4 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34904091 | 107
108
109
110
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.8 | 2.7 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 111
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -0.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 112
25 | -0.1 | 0.5 | 50 | 0 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 113
30 | -0.4 | 0.5 | 60 | 0.3 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 114
35 | -0.6 | 0.5 | 70 | 0.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 115
37 | -0.7 | 0.5 | 80 | 1.1 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 116
40 | -0.8 | 0.5 | 90 | 1.5 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609 | 117
118
119
120
15 | 0.6 | 0.5 | 30 | -2 | 2.6 | 4.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 121
20 | 0.3 | 0.5 | 40 | -1.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 122
25 | 0.2 | 0.5 | 50 | -1.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 123
30 | 0.4 | 0.5 | 60 | -1.1 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 124
35 | 0.8 | 0.5 | 70 | -0.7 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 125
37 | 1 | 0.5 | 80 | -0.4 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 126
40 | 1.4 | 0.5 | 90 | -0.1 | 2.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100611 | 127
128
129
130
15 | 0.5 | 0.5 | 30 | -2.2 | 2.3 | 2.3.2022 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 131
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -2 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 132
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -1.8 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 133
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -1.6 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 134
35 | -0.2 | 0.5 | 70 | -1.4 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 135
37 | -0.2 | 0.5 | 80 | -1.2 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 136
40 | -0.2 | 0.5 | 90 | -1 | 2.3 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100605 | 137
138
139
140
15 | 0.4 | 0.5 | 30 | -6.6 | 2.9 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 141
20 | 0.4 | 0.5 | 40 | -5.8 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 142
25 | 0.4 | 0.5 | 50 | -5.1 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 143
30 | 0.3 | 0.5 | 60 | -4.4 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 144
35 | 0.2 | 0.5 | 70 | -3.6 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 145
37 | 0.2 | 0.5 | 80 | -2.9 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 146
40 | 0.1 | 0.5 | 90 | -2.3 | 2.9 |  | Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST-50A, SN : HE 01 - 203004 | 147
148
149
150
15 | 0.2 | 0.7 | 30 | -6.2 | 2.7 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 151
20 | 0.2 | 0.7 | 40 | -5.7 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 152
25 | 0.1 | 0.7 | 50 | -5.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 153
30 | 0.2 | 0.7 | 60 | -4.6 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 154
35 | 0.3 | 0.7 | 70 | -3.9 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 155
37 | 0.4 | 0.7 | 80 | -3.2 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 156
40 | 0.5 | 0.7 | 90 | -2.4 | 2.7 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903334 | 157
158
159
160
15 | 0.2 | 0.5 | 30 | -3.8 | 2.2 | 22.7.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 161
20 | 0.2 | 0.5 | 40 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 162
25 | 0.1 | 0.5 | 50 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 163
30 | -0.1 | 0.5 | 60 | -4.1 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 164
35 | -0.3 | 0.5 | 70 | -4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 165
37 | -0.4 | 0.5 | 80 | -3.9 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 166
40 | -0.5 | 0.5 | 90 | -3.7 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903050 | 167
168
169
170
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 171
20 | 0 | 0.3 | 40 | -0.1 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 172
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 173
30 | -0.1 | 0.3 | 60 | 0 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 174
35 | -0.2 | 0.3 | 70 | -0.1 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 175
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 176
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.9 | 2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100586 | 177
178
179
180
15 | 0.1 | 0.4 | 30 | -1.6 | 2.2 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 181
20 | 0.2 | 0.4 | 40 | -1.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 182
25 | 0.2 | 0.4 | 50 | -1.4 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 183
30 | 0.2 | 0.4 | 60 | -1.5 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 184
35 | 0.1 | 0.4 | 70 | -1.8 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 185
37 | 0 | 0.4 | 80 | -2.3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 186
40 | 0 | 0.4 | 90 | -3 | 2.2 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100616 | 187
188
189
190
15 | 0 | 0.3 | 30 | -0.4 | 1.6 | 11.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 191
20 | -0.1 | 0.3 | 40 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 192
25 | -0.2 | 0.3 | 50 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 193
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | -0.2 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 194
35 | -0.3 | 0.3 | 70 | -0.3 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 195
37 | -0.3 | 0.3 | 80 | -0.5 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 196
40 | -0.4 | 0.3 | 90 | -0.8 | 1.6 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100618 | 197
198
199
200
15 | 0.1 | 0.3 | 30 | 0.1 | 2.8 | 12.11.2020 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 201
20 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0.2 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 202
25 | 0 | 0.3 | 50 | 0.2 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 203
30 | -0.2 | 0.3 | 60 | 0 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 204
35 | -0.5 | 0.3 | 70 | -0.3 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 205
37 | -0.6 | 0.3 | 80 | -0.8 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 206
40 | -0.8 | 0.3 | 90 | -1.4 | 2.8 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100617 | 207
208
209
210
15.1 | 0 | 0.1 | 36.3 | -1.5 | 1.5 | 29.3.2021 | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 211
20.2 | 0.1 | 0.1 | 40.5 | -0.8 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 212
25 | 0 | 0.1 | 49.8 | -0.2 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 213
30.5 | -0.1 | 0.1 | 59.2 | 0.4 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 214
35.5 | -0.1 | 0.1 | 70.6 | -0.7 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 215
37.2 | 0 | 0.1 | 80.9 | -0.9 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 216
39.7 | 0.2 | 0.1 | 90.4 | -0.6 | 1.5 |  | Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100615 | 217

## SERTIFIKAT DPM (hidden)
Choirul Huda
Dany Firmanto
[44 empty] | ALAT YANG DIGUNAKAN |  |  | Donny Martha
Rangga Setya Hantoko
[45 empty] | 0.1 |  | Hamdan Syarif
[16 empty] | INDUK FILE | [27 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 0.1 | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2 (HH12080311) | Isra Mahensa
| SERTIFIKAT LAMA |  |  |  |  | SERTIFIKAT TENGAH |  |  |  |  | SERTIFIKAT TERBARU | [32 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 0.1 |  | Muhammad Zaenuri Sugiasmoro
[16 empty] | NAIK | [6 empty] | TURUN | [20 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 0.1 |  | Muhammad Arrizal Septiawan
| PA | koreksi naik | koreksi turun | 21.2.2018 |  | PA | koreksi naik | koreksi turun | 21.2.2018 |  | PA | koreksi naik | koreksi turun | U95 | 5.2.2021 | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3 | PA | Naik lama | Naik Tengah | Naik Terbaru | DRIFT NAIK | U95 Naik terbaru | Turun Lama | Turun Tengah | Turun Terbaru | DRIFT TURUN | U95 Turun terbaru | KETELUSURAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 0.1 |  | Hary Ernanto
| 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 1 |  | 100 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 0.1 |  | Gusti Arya Dinata
| 50 | 0.5 | 0.5 |  |  | 50 | 0.5 | 0.5 |  |  | 50 | -0.6 | -0.5 | 0.3 |  | 50 | 0.5 | 0.5 | -0.6 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 2 |  | 101 | 50 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 0.1 |  | Muhammad Irfan Husnuzhzhan
| 100 | 0.7 | 0.7 |  |  | 100 | 0.7 | 0.7 |  |  | 100 | -0.5 | -0.4 | 0.3 |  | 100 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.4 | 0.55 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 3 |  | 102 | 100 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 0.5 |  | Fatimah Novrianisa
| 150 | 0.7 | 0.7 |  |  | 150 | 0.7 | 0.7 |  |  | 150 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 150 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 4 |  | 103 | 150 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 0.5 |  | Taufik Priawan
| 200 | 0.6 | 0.6 |  |  | 200 | 0.6 | 0.6 |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 200 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.35 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 5 |  | 104 | 200 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 0.5 |  | Septia Khairunnisa
| 250 | 0.4 | 0.4 |  |  | 250 | 0.4 | 0.4 |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 250 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 6 |  | 105 | 250 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 0.5 |  | Muhammad Iqbal Saiful Rahman
| 300 | 0.1 | 0.1 |  |  | 300 | 0.1 | 0.1 |  |  | 300 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 300 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 7 |  | 106 | 300 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021 | 0.5 |  | Wardimanul Abrar
[29 empty] | 8 | [14 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 0.5 |  | Venna Filosofia
[29 empty] | 9 | [14 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 0.5 |  | Muhammad Alpian Hadi
[29 empty] | 10 | [14 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 0.5 |  | Achmad Fauzan Adzim
[29 empty] | 11 | [14 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 0.5 |  | Ahmad Ghazali
[29 empty] | 12 | [14 empty] | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 0.5 |  | Ryan Rama Chaesar R
[29 empty] | 13 | [14 empty] | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 0.1 |  | Siti Fathul Jannah
[29 empty] | 14 | [14 empty] | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 0.1 |  | Azhar Alamsyah
| 0 | 0 | 0 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 15 | [14 empty] | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 0.1 |  | Sholihatussa'diah
| 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 16 | [14 empty] | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 0.1
| 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 100 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 17 | [14 empty] | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 0.1
| 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | -0.2 | -0.2 | 0.3 |  | 150 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 18 | [14 empty] | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 0.1
| 200 | -0.4 | -0.4 |  |  | 200 | -0.4 | -0.4 |  |  | 200 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 200 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 19 | [14 empty] | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 0.1
| 250 | -0.5 | -0.5 |  |  | 250 | -0.5 | -0.5 |  |  | 250 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 250 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.25 | 0.3 | -0.5 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 20 | [14 empty] | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 0.1
| 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 300 | -0.6 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023 | 21
22
23
24
LAMA | 0 | 0 | 0 | 6.9.2019 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 1.4.2021 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 25
| 50 | -0.3 | -0.3 |  |  | 50 | -0.4 | -0.4 |  |  | 50 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 50 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 26
| 100 | -0.3 | -0.3 |  |  | 100 | -0.4 | -0.4 |  |  | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 100 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 27
| 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 150 | -0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 28
| 200 | -0.4 | -0.4 |  |  | 200 | -0.3 | -0.3 |  |  | 200 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 200 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 29
| 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | 250 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 30
| 300 | -0.3 | -0.3 |  |  | 300 | -0.3 | -0.3 |  |  | 300 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 300 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 31
32
33
34
35
36
37
38
39
| 0 | 0.1 | 0.1 | 17.7.2019 |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 17.7.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3.2021 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 40
| 50 | 0.7 | 0.7 |  |  | 50 | 0.7 | 0.7 |  |  | 50 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 50 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 41
| 100 | 1 | 1 |  |  | 100 | 1 | 1 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 100 | 1 | 1 | -0.1 | 0.55 | 0.3 | 1 | 1 | -0.1 | 0.55 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 42
| 150 | 1.2 | 1.2 |  |  | 150 | 1.2 | 1.2 |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 150 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.65 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.65 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 43
| 200 | 1.2 | 1.2 |  |  | 200 | 1.2 | 1.2 |  |  | 200 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | 200 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.65 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 44
| 250 | 1.1 | 1.1 |  |  | 250 | 1.1 | 1.1 |  |  | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | 250 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 45
| 300 | 0.8 | 0.8 |  |  | 300 | 0.8 | 0.8 |  |  | 300 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 300 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016 | 46
47
48
49
50
51
52
53
54
| 0 | 0 | 0 | 12.7.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 55
| 50 | -0.2 | -0.2 |  |  | 50 | -0.2 | -0.2 |  |  | 50 | 0.7 | 1 | 1 |  | 50 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.45 | 1 | -0.2 | -0.2 | 1 | 0.6 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 56
| 100 | -0.3 | -0.3 |  |  | 100 | -0.3 | -0.3 |  |  | 100 | 1.2 | 1.6 | 1 |  | 100 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 0.75 | 1 | -0.3 | -0.3 | 1.6 | 0.95 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 57
| 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | -0.3 | -0.3 |  |  | 150 | 1.2 | 1.6 | 1 |  | 150 | -0.3 | -0.3 | 1.2 | 0.75 | 1 | -0.3 | -0.3 | 1.6 | 0.95 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 58
| 200 | -0.3 | -0.3 |  |  | 200 | -0.3 | -0.3 |  |  | 200 | 1 | 1.3 | 1 |  | 200 | -0.3 | -0.3 | 1 | 0.65 | 1 | -0.3 | -0.3 | 1.3 | 0.8 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 59
| 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | 1.4 | 1.8 | 1 |  | 250 | -0.3 | -0.3 | 1.4 | 0.85 | 1 | -0.3 | -0.3 | 1.8 | 1.05 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 60
| 300 | -0.1 | -0.1 |  |  | 300 | -0.1 | -0.1 |  |  | 300 | 1 | 1.3 | 1 |  | 300 | -0.1 | -0.1 | 1 | 0.55 | 1 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | 0.7 | 1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018 | 61
62
63
64
65
66
67
68
69
| 0 | 0 | 0 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11.2.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 70
| 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.0777e-16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 71
| 100 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |  | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 72
| 150 | 0.3 | 0.3 |  |  | 150 | 0.3 | 0.3 |  |  | 150 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 150 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 73
| 200 | 0.4 | 0.4 |  |  | 200 | 0.4 | 0.4 |  |  | 200 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  | 200 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 74
| 250 | 0.5 | 0.5 |  |  | 250 | 0.5 | 0.5 |  |  | 250 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |  | 250 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 75
| 300 | 0.5 | 0.5 |  |  | 300 | 0.5 | 0.5 |  |  | 300 | 1 | 0.9 | 0.1 |  | 300 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309 | 76
77
78
79
80
81
82
83
84
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 85
| 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 | [12 empty] | 86
| 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | [12 empty] | 87
| 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [12 empty] | 88
| 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | [12 empty] | 89
| 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 250 | [12 empty] | 90
| 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 | [12 empty] | 91
92
93
94
95
96
97
98
99
LAMA | 0 | -0.1 | -0.1 | 21.2.2018 | TENGAH | 0 | 0 | -0.1 | 5.2.2021 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 9.2.2022 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 100 | 100
| 50 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 50 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 101 | 101
| 100 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 100 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | 100 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 102 | 102
| 150 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  | 150 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | 150 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 103 | 103
| 200 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | -0.2 | 0 |  |  | 200 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 200 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 104 | 104
| 250 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | -0.1 | 0 |  |  | 250 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 250 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 105 | 105
| 300 | 0 | 0 |  |  | -0.3 | -0.2 | 0 |  |  | 300 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 300 | 0 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 106 | 106
107
108
109
110
111
112
113
114
LAMA | 0 | -0.1 | -0.1 | 21.2.2018 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 5.2.2021 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.2.2022 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 115
| 50 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0.1 | 0.2 |  |  | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 50 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 116
| 100 | 0.2 | 0.2 |  |  | 100 | -0.2 | -0.1 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |  | 100 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 117
| 150 | 0.2 | 0.2 |  |  | 150 | -0.2 | -0.1 |  |  | 150 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 150 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 118
| 200 | 0.2 | 0.2 |  |  | 200 | -0.5 | -0.3 |  |  | 200 | -0.4 | -0.3 | 0.3 |  | 200 | 0.2 | -0.5 | -0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.25 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 119
| 250 | 0.2 | 0.2 |  |  | 250 | -0.3 | -0.2 |  |  | 250 | -0.3 | -0.2 | 0.3 |  | 250 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 120
| 300 | 0.2 | 0.2 |  |  | 300 | -0.2 | -0.1 |  |  | 300 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  | 300 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.15 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 121
122
123
124
125
126
127
128
129
| 0 | -0.1 | -0.1 | 21.2.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9.2021 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 130
| 50 | 0 | 0 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 50 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 131
| 100 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100 | 0 | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 0.1 |  | 100 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 132
| 150 | 0.1 | 0.1 |  |  | 150 | 0.2 | 0.2 |  |  | 150 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 150 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 133
| 200 | 0.1 | 0.1 |  |  | 200 | 0.2 | 0.2 |  |  | 200 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 200 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 134
| 250 | 0.1 | 0.1 |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 135
| 300 | 0 | 0 |  |  | 300 | 0.1 | 0.1 |  |  | 300 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 300 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 136
137
138
139
140
141
142
143
144
| 0 | 0 | 0 | 9.3.2017 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 145
| 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 |  |  | 50 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 146
| 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 100 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 147
| 150 | -0.2 | -0.2 |  |  | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | 0 | 0.1 |  | 150 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 148
| 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |  | 200 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.05 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 149
| 250 | -0.2 | -0.2 |  |  | 250 | 0 | 0 |  |  | 250 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  | 250 | -0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 150
| 300 | -0.2 | -0.2 |  |  | 300 | 0.1 | 0 |  |  | 300 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 300 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 151
152
153
154
155
156
157
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 158
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 22.1.2018 | 0 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 159
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 160
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 100 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 161
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | 0 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 162
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 163
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 | 0.1 |  | 250 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 164
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | -0.7 | 0.6 | 0.1 |  | 300 | - | - | -0.7 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.6 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804 | 165
166
167
168
169
170
171
172
173
LAMA | 0 | 0 | 0 | 6.9.2019 | TENGAH | 0 | 0 | 0 | 26.3.2021 | BARU | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.3.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 174
| 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 |  |  | 50 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  | 50 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.15 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 175
| 100 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 | 0.4 |  | 100 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.25 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 176
| 150 | 0.3 | 0.3 |  |  | 150 | 0.4 | 0.4 |  |  | 149.9 | -0.3 | -0.3 | 0.4 |  | 150 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.35 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 177
| 200 | 0.6 | 0.6 |  |  | 200 | 0.8 | 0.8 |  |  | 200 | -0.6 | -0.6 | 0.4 |  | 200 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 178
| 250 | 0.6 | 0.6 |  |  | 250 | 0.8 | 0.8 |  |  | 250 | -0.8 | -0.6 | 0.4 |  | 250 | 0.6 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 179
| 300 | 0.6 | 0.6 |  |  | 300 | 0.8 | 0.8 |  |  | 300 | -0.4 | -0.3 | 0.4 |  | 300 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 0.55 | 0.4 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.2.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 191
| 50 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0.1 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 192
| 100 | -0.1 | -0.1 |  |  | 100 | -0.1 | -0.1 |  |  | 100 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 100 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 193
| 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0 | 0 |  |  | 150 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 150 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 194
| 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |  | 200 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | 0.35 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 195
| 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |  | 250 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | 0.65 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 196
| 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | 1.1 | 1.1 | 0.1 |  | 300 | -0.6 | -0.6 | 1.1 | 0.85 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | 1.1 | 0.85 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536 | 197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 207
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 14.11.2019 | 0 | - | - | 0 | 0.06 | 0.18 | - | - | 0 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 208
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.18 |  | 50 | - | - | 0.2 | 0.06 | 0.18 | - | - | 0.2 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 209
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.18 |  | 100 | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.18 | - | - | 0.1 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 210
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 | 0.18 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 211
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.18 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.1 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 212
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.3 | -0.3 | 0.18 |  | 250 | - | - | -0.3 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.3 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 213
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 | 0.18 |  | 300 | - | - | -0.6 | 0.06 | 0.18 | - | - | -0.6 | 0.06 | 0.18 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui SEAWARD | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084 | 214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.6.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 225
| 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0.1 | 0.1 |  |  | 50 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 50 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 226
| 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 |  |  | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 100 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 227
| 150 | -0.1 | -0.1 |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 |  |  | 150 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 150 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 228
| 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 200 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 229
| 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | -0.3 | -0.3 |  |  | 250 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |  | 250 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.45 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 230
| 300 | -0.4 | -0.4 |  |  | 300 | -0.4 | -0.4 |  |  | 300 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |  | 300 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.55 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610 | 231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
| 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 14.11.2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 242
| 50 | 0.2 | 0.2 |  |  | 50 | 0.2 | 0.2 |  |  | 50 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 50 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 243
| 100 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100 | 0.1 | 0.1 |  |  | 100 | -0.3 | -0.4 | 0.1 |  | 100 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.25 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 244
| 150 | -0.1 | -0.1 |  |  | 150 | -0.1 | -0.1 |  |  | 150 | -0.6 | -0.7 | 0.1 |  | 150 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | 0.25 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.3 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 245
| 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.2 | -0.2 |  |  | 200 | -0.8 | -0.9 | 0.1 |  | 200 | -0.2 | -0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.9 | 0.35 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 246
| 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | -0.4 | -0.4 |  |  | 250 | -1 | -1.1 | 0.1 |  | 250 | -0.4 | -0.4 | -1 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | 0.35 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 247
| 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | -0.6 | -0.6 |  |  | 300 | -1.3 | -1.5 | 0.1 |  | 300 | -0.6 | -0.6 | -1.3 | 0.35 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -1.5 | 0.45 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534 | 248
249
250
251
252
253
254
255
256
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 257
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.11.2020 | 0 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 258
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0 | 0 | 0.3 |  | 50 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 259
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 100 | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 260
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 150 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 261
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |  | 200 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 262
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |  | 250 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 263
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |  | 300 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009 | 264
265
266
267
268
269
270
271
272
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 273
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.11.2020 | 0 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 274
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  | 50 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 275
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |  | 100 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 276
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |  | 150 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 277
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |  | 200 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 278
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |  | 250 | - | - | 0.6 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 279
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |  | 300 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018 | 280
281
282
283
284
285
286
287
288
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 289
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.11.2020 | 0 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 290
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | -0.6 | -0.4 | 0.3 |  | 50 | - | - | -0.6 | 0.1 | 0.3 | - | - | -0.4 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 291
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | -0.7 | -0.5 | 0.3 |  | 100 | - | - | -0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | -0.5 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 292
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.9 | -0.6 | 0.3 |  | 150 | - | - | -0.9 | 0.1 | 0.3 | - | - | -0.6 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 293
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -1 | -0.7 | 0.3 |  | 200 | - | - | -1 | 0.1 | 0.3 | - | - | -0.7 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 294
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.9 | -0.7 | 0.3 |  | 250 | - | - | -0.9 | 0.1 | 0.3 | - | - | -0.7 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 295
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | -0.7 | -0.4 | 0.3 |  | 300 | - | - | -0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | -0.4 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002 | 296
297
298
299
300
301
302
303
304
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 305
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.11.2020 | 0 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 306
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |  | 50 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 307
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |  | 100 | - | - | 0.7 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 308
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | 0.8 | 1 | 0.3 |  | 150 | - | - | 0.8 | 0.1 | 0.3 | - | - | 1 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 309
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |  | 200 | - | - | 0.8 | 0.1 | 0.3 | - | - | 1.1 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 310
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 250 | - | - | -0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 311
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | 300 | - | - | 0 | 0.1 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028 | 312
313
314
315
316
317
318
319
320
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 321
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.7.2020 | 0 | - | - | 0 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 322
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |  | 50 | - | - | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 323
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 100 | - | - | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 324
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 150 | - | - | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 325
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |  | 200 | - | - | 0.7 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0.7 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 326
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 1 | 1 | 0.5 |  | 250 | - | - | 1 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 1 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 327
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.7 | 0.9 | 0.5 |  | 300 | - | - | 0.7 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0.9 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027 | 328
329
330
331
332
333
334
335
336
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 337
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.7.2020 | 0 | - | - | 0 | 0.16667 | 0.5 | - | - | 0 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 338
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | -0.3 | -0.5 | 0.5 |  | 50 | - | - | -0.3 | 0.16667 | 0.5 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 339
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | -0.5 | -0.5 | 0.5 |  | 100 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 340
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.5 | -0.5 | 0.5 |  | 150 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 341
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.5 | -0.5 | 0.5 |  | 200 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 342
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | -0.5 | -0.5 | 0.5 |  | 250 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 343
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | -0.5 | -0.5 | 0.5 |  | 300 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | - | - | -0.5 | 0.16667 | 0.5 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021 | 344
345
346
347
348
349
350
351
352
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 353
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28.1.2019 | 0 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 354
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | -0.4 | -0.5 | 0.1 |  | 50 | - | - | -0.4 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.5 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 355
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | -0.2 | -0.2 | 0.1 |  | 100 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 356
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |  | 150 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 357
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 200 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.1 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 358
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 359
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 300 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070 | 360
361
362
363
364
365
366
367
368
[20 empty] | (1/3)*U95 |  |  |  |  | (1/3)*U95 |  |  |  | 369
| 0 | - | - | - |  | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 28.1.2019 | 0 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 370
| 50 | - | - |  |  | 50 | - | - |  |  | 50 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |  | 50 | - | - | -0.3 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.3 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 371
| 100 | - | - |  |  | 100 | - | - |  |  | 100 | -0.2 | -0.3 | 0.1 |  | 100 | - | - | -0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | -0.3 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 372
| 150 | - | - |  |  | 150 | - | - |  |  | 150 | 0 | 0 | 0.1 |  | 150 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 373
| 200 | - | - |  |  | 200 | - | - |  |  | 200 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 200 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 374
| 250 | - | - |  |  | 250 | - | - |  |  | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 250 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 375
| 300 | - | - |  |  | 300 | - | - |  |  | 300 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 300 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | - | - | 0.3 | 0.033333 | 0.1 | Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046 | 376
377
378
379
380
381
382
383
384

## SERTIFIKAT STOPWATCH (hidden)
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449
Laju Buang Cepat
0.0040124
DATA SERTIFIKAT STOPWATCH
| KOREKSI |  |  | KOREKSI
| Bsekarang |  | Setting Waktu (detik) | Bsekarang PASTE | DRIFT | KETELUSURAN | KALIBRATOR | P1 | P2 | P3 | Setting Waktu (detik) | Bsekarang PASTE | DRIFT | KETELUSURAN
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 | 0 | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
|  |  | 60 | 0.01 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R | 2 | 2 | 2 | 60 | 0.01 | 0
|  |  | 300 | 0.01 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R | 3 | 3 | 3 | 300 | 0.01 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 4
5
6
7
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 | 0 | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | 8
|  |  | 60 | 0 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | 9
|  |  | 300 | 0.001 | 0 |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R | 10
[5 empty] | 0 |  |  | 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385 | 28
|  |  | 60 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385 | 29
|  |  | 300 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001385 | 30
31
32
33
34
35
36
37
38
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384 | 39
|  |  | 60 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384 | 40
|  |  | 300 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001384 | 41
42
43
44
45
46
47
48
49
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386 | 50
|  |  | 60 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386 | 51
|  |  | 300 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001386 | 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387 | 63
|  |  | 60 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387 | 64
|  |  | 300 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001387 | 65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
|  | 21.6.2021 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381 | 76
|  |  | 60 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381 | 77
|  |  | 300 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001381 | 78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382 | 88
|  |  | 60 | -0.02 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382 | 89
|  |  | 300 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001382 | 90
91
92
93
94
95
96
97
98
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380 | 99
|  |  | 60 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380 | 100
|  |  | 300 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380 | 101
102
103
104
105
106
107
108
109
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383 | 110
|  |  | 60 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383 | 111
|  |  | 300 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001383 | 112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445 | 122
|  |  | 10 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445 | 123
|  |  | 300 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001445 | 124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
|  | 31.5.2021 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R | 135
|  |  | 60 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R | 136
|  |  | 300 | -0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q061R | 137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452 | 148
|  |  | 60 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452 | 149
|  |  | 300 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001452 | 150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018 | 160
|  |  | 60 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018 | 161
|  |  | 300 | 0 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 005018 | 162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
|  | 7.2.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449 | 174
|  |  | 60 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449 | 175
|  |  | 300 | 0.01 |  |  | Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001449 | 176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
|  | 2.3.2022 | 0 | 0 |  | Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | 189
|  |  | 60 | 0.001 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | 190
|  |  | 300 | 0.001 |  |  | Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 605Q11R | 191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## LK
LEMBAR KERJA KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER | [8 empty] | Baik
Nomor Sertifikat / Nomor Surat keterangan : 44 / …....... / …........ / E - …........... DL / Dt | [8 empty] | Tidak Baik
Nama Petugas Kalibrasi | : | ....................................................
Merek |  | : | ....................................................
Model |  | : | ....................................................
No. Seri |  | : | ....................................................
Resolusi |  | : | ....................................................mmHg
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | ....................................................
Tanggal Kalibrasi |  | : | ....................................................
Tempat Kalibrasi |  | : | ....................................................
Nama Ruang |  | : | ....................................................
Tanggal Pembuatan laporan | : | 15 Maret 2017
Daya Baca Operator UUT | : | #VALUE! | mmhg
Klasifikasi Sphygmomanometer |  | : | ( Anak / Dewasa )
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar
| awal | akhir
Suhu ( °C )
Kelembaban (% RH)
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [7 empty] | SKOR
Pemeriksaan Fisik | : | Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik / Tidak Baik | [5 empty] | 5
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
Parameter | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  | Toleransi
SKOR
Kebocoran Tekanan |  |  | < 15 mmHg |  |  |  |  | 20
Parameter | Laju Kebocoran tekanan dalam 1 menit |  | Toleransi
Kebocoran Tekanan | 9 |  | < 15 mmHg
B. Laju Buang Cepat
Parameter | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  | Toleransi
SKOR
Laju Buang Cepat |  |  | < 10 Detik |  |  |  |  | 20
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Toleransi (mmHg)
| NAIK 1 | TURUN 1 | NAIK 2 | TURUN 2 | NAIK 3 | TURUN 3 |  | SKOR
[7 empty] | ≤ 3 | 50
Keterangan :
.......................................................................................................................................................................
Alat Ukur Yang Digunakan :
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042, 3534043, 3506049, 3505041
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040, 3191005
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009, 4819018, 4600002, 4821028, 1831021, 1831023, 4414016, 4414018
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027, 4611021
Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536, 44L-1084, 06L-0610, 12L-0534
Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046, 4416070
Digital Thermohygrometer, Merek : KIMO, Model : KH-210-AO, SN : 15062875, 15062874, 14082463, 15062872, 15062873
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFTB 200, SN : 34903051, 34903053, 34904091, 34903334, 34903050
Digital Thermohygrometer, Merek : Sekonic, Model : ST - 50A, SN : HE 21-000670, HE 21-000669
Digital Thermohygrobarometer, Merek : EXTECH, Model : SD700, SN : A.100609, A.100611, A.100605, A.100586, A.100616, A.100618, A.100617, A.100615
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 3, SN : 611Q02R
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 510Q06R, 510Q061R, 207Q01R
Stopwatch, Merek : Extech, Model : 365535, SN : 001380, 001381, 001382, 001383, 001384, 001385, 001386, 001387, 001445, 001452, 005018, 001449
Petugas Kalibrasi | : | ................................................
200
150
100
50
0
150
120
100
70
50
0
250
Anak
Dewasa

## ID
INPUT DATA KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
|  |  | Nomor Sertifikat : 44 / |  |  |  |  | 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
Merek | : | COSMO Med
Model | : | -
No. Seri | : | -
Resolusi | : | 2 | [9 empty] | Anak
Tanggal Penerimaan Alat | : | 2022-03-21 | [9 empty] | Dewasa
Tanggal Kalibrasi | : | 2022-03-21 | [9 empty] | Lansia
Tempat Kalibrasi | : | ICU
Nama Ruang | : | VK
Klasifikasi Sphygmomanometer | : | Dewasa
Tanggal Pembuatan laporan | : | 15 Maret 2017
Daya Baca Operator UUT | : | 0.4 | mmhg
I. Kondisi Ruang
Parameter | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar | Penunjukan Standar Awal | Penunjukan Standar Akhir | Nilai Rata - Rata
| awal | akhir | terkoreksi | terkoreksi | terkoreksi
Suhu ( °C ) | 25.6 | 24.8 | 25.788 | 25.004 | 25.396 | ˚C | [12 empty] | 15062874, 2.6.2021 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 20 | 0.7 | 25 | 0.5 | 0.512 | 25.212
Kelembaban (% RH) | 82.3 | 82.5 | 76.253 | 76.475 | 76.364 | % RH | [13 empty] | 82.3 | 82.5 | 82.4 | 80 | -0.5 | 90 | 1.7 | 0.028 | 82.428
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
Pemeriksaan Fisik | : | Baik
Pemeriksaan Fungsi | : | Baik
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
Parameter | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg Terkoreksi dalam 1 menit |  | Toleransi
Kebocoran Tekanan | 8.2 |  | 8.2492 |  | < 15 mmHg | [13 empty] | 3534043, 5.2.2021 |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 0.0328 | 8.2328
Parameter | Laju Kebocoran tekanan dalam 1 menit |  | Laju Kebocoran tekanan Terkoreksi dalam 1 menit |  | Toleransi
Kebocoran Tekanan | 9 |  | 8.218 |  | < 15 mmHg
B. Laju Buang Cepat
Parameter | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg Terkoreksi |  | Toleransi
Laju Buang Cepat | 8.52 |  | 8.5711 |  | < 10 Detik | [13 empty] | 510Q06R. 8.2.2021 |  |  | 3.16 | 0 | 0 | 10 | 0.001 | 0.000316 | 3.1603
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
Pembacaan Alat | Pembacaan Standar | [5 empty] | Nilai rata-rata |  | Nilai rata-rata terkoreksi |  | Repeatability |  | Koreksi |  | U95
| Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca | Terbaca
| NAIK 1 | TURUN 1 | NAIK 2 | TURUN 2 | NAIK 3 | TURUN 3 | Naik | Turun | Naik | Turun | Naik | Turun | naik | Turun | naik | Turun
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 1.002e-06 | 0 | 0 | 1e-06 | 1.002e-06 | 0.47285 | 0.55315 |  |  | 3534043, 5.2.2021 |  | 0-50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 0 | 0
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.55316 | 0.57527 |  |  |  |  | 0-50 | 48 | 0 | 0 | 50 | 0.1 | 0.096 | 48.096
100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97.908 | 97.908 | 0 | 0 | -2.092 | -2.092 | 0.56111 | 0.55039 |  |  |  |  | 50-100 | 98 | 50 | 0.1 | 100 | -0.2 | -0.188 | 97.812
150 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 147.9 | 147.9 | 0 | 0 | -2.1 | -2.1 | 0.56151 | 0.55034 |  |  |  |  | 100-150 | 148 | 100 | -0.2 | 150 | -0.2 | -0.2 | 147.8
200 | 199 | 198 | 199 | 198 | 199 | 198 | 199 | 198 | 198.802 | 197.804 | 0 | 0 | -1.198 | -2.196 | 0.56151 | 0.5529 |  |  |  |  | 100-150 | 132.333 | 100 | -0.2 | 150 | -0.2 | -0.2 | 132.133
250 | 247.9 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 247.9667 | 248 | 247.8626 | 247.896 | 0.057735 | 0 | -2.1374 | -2.104 | 0.55711 | 0.55315 |  |  |  |  | 150-200 | 165.667 | 150 | -0.2 | 200 | -0.5 | -0.294 | 165.373
[21 empty] | 0-50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 0 | 0
Keterangan : | [10 empty] | ¦K¦ + ¦U95¦ | [9 empty] | 0-50 | 48 | 0 | 0 | 50 | 0.2 | 0.192 | 48.192
Bulb harap diganti | [10 empty] | NAIK | TURUN | [8 empty] | 50-100 | 98 | 50 | 0.2 | 100 | -0.1 | -0.088 | 97.912
[11 empty] | 0.6 | 0.6 | [8 empty] | 100-150 | 148 | 100 | -0.1 | 150 | -0.1 | -0.1 | 147.9
[11 empty] | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | 150-200 | 198 | 150 | -0.1 | 200 | -0.3 | -0.292 | 197.708
[11 empty] | 2.692 | 2.692 | [8 empty] | 200-250 | 248 | 200 | -0.3 | 250 | -0.2 | -0.204 | 247.796
Petugas Kalibrasi | [10 empty] | 2.7 | 2.7
Sholihatussa'diah | [10 empty] | 1.798 | 2.796 |  |  |  |  | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1) | FORECAST(H68,S81:T81,U81:V81)
Alat ukur yang Digunakan : | [10 empty] | 2.7374 | 2.704 |  |  |  |  | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | 0.1
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | [16 empty] | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | -0.092
Digital Thermohygrobarometer, Merek : Greisinger, Model : GFT 200, SN : 34903046 | [10 empty] | LABEL |  | Bobot |  |  |  | -0.1 | -0.1 | 100 | 150 | -0.1
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R | [10 empty] | HIJAU |  | 100 |  |  |  | -0.1 | -0.2 | 150 | 200 | -0.198
[17 empty] | -0.2 | -0.1 | 200 | 250 | -0.10407
[17 empty] | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)) | INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(I68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1) | FORECAST(I68,S88:T88,U88:V88)
[17 empty] | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | 0.1
[17 empty] | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | -0.092
Tanggal Pembuatan Laporan | : | 2020-10-12 | [14 empty] | -0.1 | -0.1 | 100 | 150 | -0.1
[17 empty] | -0.1 | -0.2 | 150 | 200 | -0.196
| Kesimpulan : | [15 empty] | -0.2 | -0.1 | 200 | 250 | -0.104
| Pembacaan Alat | 0 | 50 | 100 | Toleransi
| ¦K¦ + ¦U95¦ | #REF! | #REF! | #REF! | ±3 mmHg
REV : 8 DEC 2020

## INTERPOLASI (hidden)
KUNCI : | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)))
|  | BAB : INTERPOLASI PENGHASIL NILAI RATA RATA TERKOREKSI | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (SERTIFIKAT STANDAR) | [12 empty] | UNCERTAINTY BUDGET (DRIFT) | [12 empty] | KONDISI SUHU RUANG | [12 empty] | PENGUJIAN KEBOCORAN | [6 empty] | LAJU BUANG CEPAT
|  |  | INTERPOLASI KOREKSI NAIK | [6 empty] | INTERPOLASI KOREKSI TURUN | [6 empty] | INTERPOLASI U95 NAIK | [5 empty] | INTERPOLASI U95 TURUN | [6 empty] | DRIFT NAIK | [5 empty] | DRIFT TURUN | [5 empty] | KOREKSI SUHU AWAL | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABAN AWAL | [6 empty] | KOREKSI SERTIFIKAT DPM TURUN | [6 empty] | KOREKSI SERTIFIKAT DPM TURUN
|  |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 1e-06 | 50 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 0.1 | 0 | 50 | 1.002e-06 |  | 1e-06 | 0.05 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 0.05 | 1.002e-06 | 0.3 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 0.3 |  | 1e-06 | 0.05 | 0.05 | 1e-06 | 50 | 0.05 | 1.002e-06 | 0.05 | 0.15 | 1e-06 | 50 | 0.05 |  | 25.6 | 0.2 | 0.1 | 25 | 30 | 0.188 | 82.3 | -6.3 | -5.2 | 80 | 90 | -6.047 |  | 8.2 | 1e-06 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 0.049201 |  | 8.52 | 1e-06 | 0.3 | 1e-06 | 50 | 0.051121
|  |  | 50 | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | 0.1 | 50 | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | 0.1 |  | 50.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 100 | 0.3 | 50.1 | 0.3 | 0.3 | 50 | 100 | 0.3 |  | 50.1 | 0.05 | 0.1 | 50 | 100 | 0.0501 | 50.1 | 0.15 | 1e-06 | 50 | 100 | 0.1497
|  |  | 98 | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | -0.092 | 98 | 0.1 | -0.1 | 50 | 100 | -0.092 |  | 97.908 | 0.3 | 0.3 | 50 | 100 | 0.3 | 97.908 | 0.3 | 0.3 | 50 | 100 | 0.3 |  | 97.908 | 0.05 | 0.1 | 50 | 100 | 0.097908 | 97.908 | 0.15 | 1e-06 | 50 | 100 | 0.006277
|  |  | 148 | -0.1 | -0.1 | 100 | 150 | -0.1 | 148 | -0.1 | -0.1 | 100 | 150 | -0.1 |  | 147.9 | 0.3 | 0.3 | 100 | 150 | 0.3 | 147.9 | 0.3 | 0.3 | 100 | 150 | 0.3 |  | 147.9 | 0.1 | 0.1 | 100 | 150 | 0.1 | 147.9 | 1e-06 | 1e-06 | 100 | 150 | 1e-06 |  | KOREKSI SUHU AKHIR | [5 empty] | KOREKSI KELEMBABAN AWAL
|  |  | 199 | -0.1 | -0.2 | 150 | 200 | -0.198 | 198 | -0.1 | -0.2 | 150 | 200 | -0.196 |  | 198.802 | 0.3 | 0.3 | 150 | 200 | 0.3 | 197.804 | 0.3 | 0.3 | 150 | 200 | 0.3 |  | 198.802 | 0.1 | 0.1 | 150 | 200 | 0.1 | 197.804 | 1e-06 | 0.05 | 150 | 200 | 0.047804 |  | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y) | X | Y1 | Y2 | X1 | X2 | INTERPOLASI (Y)
|  |  | 247.9667 | -0.2 | -0.1 | 200 | 250 | -0.10407 | 248 | -0.2 | -0.1 | 200 | 250 | -0.104 |  | 247.8626 | 0.3 | 0.3 | 200 | 250 | 0.3 | 247.896 | 0.3 | 0.3 | 200 | 250 | 0.3 |  | 247.8626 | 0.1 | 0.05 | 200 | 250 | 0.052137 | 247.896 | 0.05 | 0.05 | 200 | 250 | 0.05
[42 empty] | 24.8 | 0.3 | 0.2 | 20 | 25 | 0.204 | 82.5 | -6.3 | -5.2 | 80 | 90 | -6.025

## DATA 1 (hidden)
INDUK FILE paste
| Sertifikat Kalibrator Tekanan TERBARU | [6 empty] | Sertifikat Thermohygrometer
-0.1 | PA | koreksi Naik | U Naik | Drift naik | koreksi Turun | U Turun | Drift turun | PA (°C) | koreksi (°C) | U(sh) | PA(%RH) | Koreksi (%RH) | U(kb)
| 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.3 | 0.05 | 15 | 0.4 | 0.8 | 30 | -1.5 | 2.6
| 50 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 20 | 0.3 | 0.8 | 40 | -3.8 | 2.6
| 100 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 25 | 0.2 | 0.8 | 50 | -5.4 | 2.6
| 150 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 30 | 0.1 | 0.8 | 60 | -6.4 | 2.6
| 200 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 35 | 0.1 | 0.8 | 70 | -6.7 | 2.6
| 250 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | -0.1 | 0.3 | 0.05 | 37 | 0.1 | 0.8 | 80 | -6.3 | 2.6
| 300 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 40 | 0.1 | 0.8 | 90 | -5.2 | 2.6
Kebocoran Tekanan
-0.0065
| U naik | [5 empty] | Suhu Awal |  |  |  | Kelembapan Awal
| 0.18393 | [5 empty] | Suhu Awal | Suhu koreksi |  |  | Kelembapan Awal |  | Kelembapan Koreksi
[7 empty] | 25.6 | 0.22566 |  |  | 82.3 |  | -6.4286
[7 empty] | Suhu Akhir |  |  |  | Kelembapan Akhir
[7 empty] | Suhu Akhir | Suhu koreksi |  |  | Kelembapan Akhir |  | Kelembapan Koreksi
[7 empty] | 24.8 | 0.23547 |  |  | 82.5 |  | -6.4411

## BUDGET NAIK
[46 empty] | drift | 0-50 | 0 | 0.05 | 50 | 0.05
UNCERTAINTY BUDGET NAIK | [19 empty] | T.042-18
Nomor Sertifikat : 44 / 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [21 empty] | Validasi
0 | mmHg | [9 empty] | 150 | mmHg | [9 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 150 | 0
1e-06 | mmHg | [9 empty] | 147.9 | mmHg | [9 empty] | H68+(FORECAST(H68,INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$C$6:$C$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1),INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)):INDEX('DATA 1'!$B$6:$B$14,MATCH(H68,'DATA 1'!$B$6:$B$14,1)+1)))
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.05 | 2 | 0.025 | 1 | 50 | 0.025 | 0.000625 | 7.8125e-09 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.005 | 2.5e-05 | 1.25e-11 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 1e-06 | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 0 | 0 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 147.9 | 3534043, 5.2.2021 | 100-150 | 147.8 | 100 | 0.1 | 150 | 0.1 | 0.1
Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 0.057735 | 1 | 50 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 0 | 0 | 0.05 | 50 | 0.05 | 0.05 |  | 3534043, 5.2.2021 | 100-150 | 147.8 | 100 | 0.2 | 150 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.055625 | 5.6924e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.08 | 6.725e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.053355 | 5.6882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.23585 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.28284 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.23099 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 54.3552 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 95.1673 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50.0469 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0049 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9853 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.47285 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.56151 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.46395 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
50 | mmHg | [9 empty] | 200 | mmHg | [9 empty] | 50 | 0 | [9 empty] | 200 | 0
50.1 | mmHg | [9 empty] | 198.802 | mmHg | [9 empty] | 50.1
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.198 | 2 | 0.099 | 1 | 50 | 0.099 | 0.009801 | 1.9212e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 50.1 | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 48.096 | 0 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 198.802 | 3534043, 5.2.2021 | 100-150 | 132.133 | 100 | 0.1 | 150 | 0.1 | 0.1
Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift | mmHg | Rectangular | 0.0501 | 1.7321 | 0.028925 | 1 | 50 | 0.028925 | 0.00083667 | 1.4e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 0.057735 | 1 | 50 | 0.057735 | 0.0033333 | 2.2222e-07 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 48.096 | 0 | 0.05 | 50 | 0.05 | 0.05 |  | 3534043, 5.2.2021 | 100-150 | 132.133 | 100 | 0.2 | 150 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.077503 | 6.7042e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.08 | 6.725e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.063131 | 5.8804e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.27839 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.28284 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25126 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 89.5974 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 95.1673 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 67.7775 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.987 | 1.9868 |  |  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9853 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.996 | 1.9956 | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.55316 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.56151 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50152 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
100 | mmHg | [9 empty] | 250 | mmHg | [9 empty] | 100 | 0 | [9 empty] | 250 | mmHg
97.908 | mmHg | [9 empty] | 247.8626 | mmHg | [9 empty] | 97.908 | [10 empty] | -0.2 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0.057735 | 1.7321 | 0.033333 | 1 | 5 | 0.033333 | 0.0011111 | 2.4691e-07 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.6016 | 2 | 0.3008 | 1 | 50 | 0.3008 | 0.090481 | 0.00016373 | 97.908 | 3534043, 5.2.2021 | 50-100 | 97.812 | 50 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.1 | 247.8626 | 3534043, 5.2.2021 | 150-200 | 165.373 | 150 | 0.1 | 200 | 0.1 | 0.1
Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05
Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift | mmHg | Rectangular | 0.097908 | 1.7321 | 0.056527 | 1 | 50 | 0.056527 | 0.0031953 | 2.042e-07 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.052137 | 1.7321 | 0.030102 | 1 | 50 | 0.030102 | 0.0009061 | 1.642e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0504 | 1.7321 | 0.029098 | 1 | 50 | 0.029098 | 0.00084672 | 1.4339e-08 |  | 3534043, 5.2.2021 | 50-100 | 97.812 | 50 | 0.05 | 100 | 0.2 | 0.19344 |  | 3534043, 5.2.2021 | 150-200 | 165.373 | 150 | 0.2 | 200 | 0.35 | 0.24612
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.079862 | 6.7232e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.078684 | 6.7291e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.14466 | 0.00022064
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.2826 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.28051 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.38034
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 94.8646 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 92.0055 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 94.8463
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9855 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9861 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9855
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.56111 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.55711 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.75518

## BUDGET TURUN
UNCERTAINTY BUDGET TURUN | [19 empty] | T.042-18 |  | VALIDASI
Nomor Sertifikat : 44 / 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
0 | mmHg | [9 empty] | 150 | mmHg | [9 empty] | #REF! | 0 | [9 empty] | 150 | 0
1.002e-06 | mmHg | [9 empty] | 147.9 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.1 | 2 | 0.05 | 1 | 50 | 0.005 | 2.5e-05 | 1.25e-11 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 1.002e-06 | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 0 | 0 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 147.9 | 3534043, 5.2.2021 | 100-150 | 147.9 | 100 | 0.1 | 150 | 0.1 | 0.1
Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 1e-06 | 1.7321 | 5.7735e-07 | 1 | 50 | 5.7735e-07 | 3.3333e-13 | 2.2222e-27 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 0 | 0 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0.05 |  | 3534043, 5.2.2021 | 100-150 | 147.9 | 100 | 0.15 | 150 | 0.15 | 0.15
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.0775 | 6.7042e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.076667 | 6.7028e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.053355 | 5.6882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.27839 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.27689 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.23099 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 89.5898 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 87.6917 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 50.0469 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.987 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9876 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 2.0086 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.55315 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.55034 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.46395 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
50 | mmHg | [9 empty] | 200 | mmHg | [9 empty] | 50 | 0 | [9 empty] | 200 | 0
50.1 | mmHg | [9 empty] | 197.804 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.198 | 2 | 0.099 | 1 | 50 | 0.099 | 0.009801 | 1.9212e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | 50.1 | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 48.192 | 0 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 197.804 | 3534043, 5.2.2021 | 150-200 | 197.708 | 150 | 0.1 | 200 | 0.1 | 0.1
Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05
Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift | mmHg | Rectangular | 0.1497 | 1.7321 | 0.086429 | 1 | 50 | 0.086429 | 0.00747 | 1.116e-06 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.047804 | 1.7321 | 0.0276 | 1 | 50 | 0.0276 | 0.00076174 | 1.1605e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 3534043, 5.2.2021 | 0-50 | 48.192 | 0 | 0.05 | 50 | 0.1 | 0.098192 |  | 3534043, 5.2.2021 | 150-200 | 197.708 | 150 | 0.15 | 200 | 0.25 | 0.24542
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.084137 | 6.8144e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.077428 | 6.7039e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.063131 | 5.8804e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.29006 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.27826 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25126 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 103.883 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 89.4274 |  | 0 | 0.1 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 67.7775 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9833 | 1.9831 |  |  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.987 |  | 50 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.996 | 1.9956 | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.57527 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.5529 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50152 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217
100 | mmHg | [9 empty] | 250 | mmHg | [9 empty] | 100 | 0 | [9 empty] | 250 | mmHg
97.908 | mmHg | [9 empty] | 247.896 | mmHg | [20 empty] | -0.2 | mmHg
Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi | Component | Units | Distribusi | u | Divisor | ui | ci | vi | (uici) | ( uici ) ^ 2 | (uici)^4/vi
Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Repeatability | mmHg | Normal | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.3 | 2 | 0.15 | 1 | 50 | 0.15 | 0.0225 | 1.0125e-05 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 50 | 0.1 | 0.01 | 2e-06 | Sertifikat standar | mmHg | Normal | 0.6016 | 2 | 0.3008 | 1 | 50 | 0.3008 | 0.090481 | 0.00016373 | 97.908 | 3534043, 5.2.2021 | 50-100 | 97.912 | 50 | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.1 | 247.896 | 3534043, 5.2.2021 | 200-250 | 247.796 | 200 | 0.1 | 250 | 0.1 | 0.1
Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi Alat | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23093 | 1 | 50 | 0.23093 | 0.05333 | 5.6882e-05 | Resolusi | mmHg | Rectangular | 0.4 | 1.7321 | 0.23094 | 1 | 50 | 0.23094 | 0.053333 | 5.6889e-05
Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Daya Baca Alat standar | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08
Drift | mmHg | Rectangular | 0.006277 | 1.7321 | 0.003624 | 1 | 50 | 0.003624 | 1.3133e-05 | 3.4497e-12 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 0.028868 | 1 | 50 | 0.028868 | 0.00083333 | 1.3889e-08 | Drift | mmHg | Rectangular | 0 | 1.7321 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | Drift | mmHg | Rectangular | 0.0504 | 1.7321 | 0.029098 | 1 | 50 | 0.029098 | 0.00084672 | 1.4339e-08 |  | 3534043, 5.2.2021 | 50-100 | 97.912 | 50 | 0.1 | 100 | 0.15 | 0.14791 |  | 3534043, 5.2.2021 | 200-250 | 247.796 | 200 | 0.25 | 250 | 0.2 | 0.2022
|  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.07668 | 6.7028e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.0775 | 6.7042e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.06333 | 5.8882e-05 |  |  |  |  | Sums |  |  |  |  | 0.14466 | 0.00022064
|  |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.27691 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.27839 |  | PA | U95 |  |  | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.25166 | [5 empty] | Combined Standard uncertainty, uc |  |  |  |  | 0.38034
|  |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 87.7217 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 89.5898 |  | 100 | 0.2 |  |  | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 68.1142 | [5 empty] | Effective degree of freedom |  |  |  |  | 94.8463
|  |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9876 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.987 |  | 150 | 0.2 |  |  | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9955 | [5 empty] | Coverage factor, k, for for CL 95 % |  |  |  |  | 1.9855
|  |  |  | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.55039 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.55315 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.50217 | [5 empty] | Expanded uncertainty, U = k uc, (mmHg) |  |  |  |  | 0.75518

## PENYELIA
HASIL KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
Nomor Sertifikat : 44 / 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [25 empty] | Dani Firmanto
Petugas Kalibrasi |  |  | : | : | Sholihatussa'diah
Merek |  |  | : | : | COSMO Med | [20 empty] | Supriyanto
Model |  |  | : | : | -
No. Seri |  |  |  | : | -
Resolusi |  |  |  | : | 2
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | : | 2022-03-21
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 2022-03-21
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | ICU
Nama Ruang |  |  |  | : | VK | [10 empty] | 0.8
Metode Kerja |  |  |  | : | MK 042-18 | [10 empty] | 2.6
I. Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 25.396 | ± | 0.8 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 76.364 | ± | 2.6 | % RH
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat | [13 empty] | Score
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik | [8 empty] | 5
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
| Parameter |  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  |  | Toleransi
[5 empty] | (mmHg) |  |  | (mmHg) | [5 empty] | Score
| Kebocoran Tekanan |  |  |  | 8.2492 |  |  | < 15 | [5 empty] | 20
B. Laju Buang Cepat
| Parameter |  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  |  | Toleransi
[5 empty] | (Detik) |  |  | (Detik) | [5 empty] | Score
| Laju Buang Cepat |  |  |  | 8.5711 |  |  | < 10 | [5 empty] | 20
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
| No. | Pembacaan |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
|  | Alat | [13 empty] | Uncertainty Budget u95
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | ± (mmHg)
| 1. | 0 |  |  | #REF! | #REF! | + 3 | 0.6 | [7 empty] | 0.47285
| 2. | 50 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.6 | [7 empty] | 0.55316
| 3. | 100 |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.6 | [7 empty] | 0.56111
| No. | Pembacaan Alat |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran | [5 empty] | Uncertainty Budget U95
[5 empty] | Naik | Turun | Naik | Turun |  | Naik | Turun |  |  | Score |  |  |  |  | ¦K¦ + ¦U95¦
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | ± (mmHg) | ± (mmHg) |  |  |  |  | NAIK | TURUN |  | NAIK | TURUN |  | Naik | Turun | Naik + Turun
| 1 | 0 |  |  | 1e-06 | 1.002e-06 | 1e-06 | 1.002e-06 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 50 |  | 0.47285 | 0.55315 |  | 0.6 | 0.6 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 2 | 50 |  |  | 50.1 | 50.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.55316 | 0.57527 |  | 0.7 | 0.7 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 3 | 100 |  |  | 97.908 | 97.908 | -2.092 | -2.092 | ≤ 3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.56111 | 0.55039 |  | 2.692 | 2.692 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 4 | 150 |  |  | 147.9 | 147.9 | -2.1 | -2.1 | max U95 = ± 1 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.56151 | 0.55034 |  | 2.7 | 2.7 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 5 | 200 |  |  | 198.802 | 197.804 | -1.198 | -2.196 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.56151 | 0.5529 |  | 1.798 | 2.796 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
| 6 | 250 |  |  | 247.8626 | 247.896 | -2.1374 | -2.104 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.55711 | 0.55315 |  | 2.7374 | 2.704 |  | 4.167 | 4.167 | 8.334
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Bulb harap diganti
0
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi | [14 empty] | Anak | Dewasa | Lansia | ADL | PIL ADL | 100% | Hasil
| Sholihatussa'diah | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Anak | 50 | 50
|  | NAMA | [5 empty] | TANGGAL | PARAF | LABEL |  | BOBOT (%) |  |  | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 14 |  |  | Dewasa | 50
|  | Dibuat Oleh |  | : | Sholihatussa'diah |  |  | 2022-04-12 |  | HIJAU |  | 100 | P |  | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 |  |  | Lansia | 0
|  | Penyelia |  | : | [10 empty] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
[15 empty] | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1
Note on R70: BPFK Banjarbaru: Untuk normal
Note on S70: BPFK Banjarbaru: Untuk Lansia / Hiprtensi
Note on X72: BPFK Banjarbaru: Untuk normal
Note on M73: BPFK Banjarbaru: Lebarkan cell
Note on X73: BPFK Banjarbaru: Untuk Lansia / Hiprtensi

## LH
HASIL KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
Nomor Sertifikat : 44 / 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [11 empty] | Dani Firmanto
Merek |  |  | : | : | COSMO Med | [6 empty] | Supriyanto
Model |  |  | : | : | -
No. Seri |  |  |  | : | -
Resolusi |  |  |  | : | 2
Tanggal Penerimaan Alat |  |  | : | : | 2022-03-21
Tanggal Kalibrasi |  |  | : | : | 2022-03-21
Tempat Kalibrasi |  |  |  | : | ICU
Nama Ruang |  |  |  | : | VK
Metode Kerja |  |  |  | : | MK 042-18
I. Kondisi Ruang
| 1. Suhu |  | : | : | 25.396 | ± | 0.8 | ˚C
| 2. Kelembaban |  | : | : | 76.364 | ± | 2.6 | % RH
II. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Alat
| 1. Fisik |  | : BAIK | : | Baik
| 2. Fungsi |  | : BAIK | : | Baik
III. Pengujian Kinerja
A. Pengujian Kebocoran
| Parameter |  |  |  | Laju Kebocoran tekanan 250 mmHg dalam 1 menit |  |  | Toleransi
[5 empty] | (mmHg) |  |  | (mmHg)
| Kebocoran Tekanan |  |  |  | 8.2492 |  |  | < 15
B. Laju Buang Cepat
| Parameter |  |  |  | Laju Buang Cepat tekanan 260 mmHg sampai dengan 15 mmHg |  |  | Toleransi
[5 empty] | (Detik) |  |  | (Detik)
| Laju Buang Cepat |  |  |  | 8.5711 |  |  | < 10
C. Kalibrasi Akurasi Tekanan
| No. | Pembacaan |  |  | Pembacaan Standar | Koreksi | Toleransi | Ketidakpastian Pengukuran
Alat
|  | (mmHg) |  |  | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | ± (mmHg)
| 1. | 0 |  |  | #REF! | #REF! | + 3 | #REF!
| 2. | 50 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 3. | 100 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| No. | Pembacaan Alat (mmHg) |  |  | Pembacaan Standar |  | Koreksi |  | Toleransi (mmHg) | Ketidakpastian Pengukuran
[5 empty] | Naik | Turun | Naik | Turun |  | Naik | Turun
[5 empty] | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) | (mmHg) |  | ± (mmHg) | ± (mmHg)
| 1 | 0 |  |  | 1e-06 | 1.002e-06 | 1e-06 | 1.002e-06 |  | 0.6 | 0.6
| 2 | 50 |  |  | 50.1 | 50.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.6 | 0.6
| 3 | 100 |  |  | 97.908 | 97.908 | -2.092 | -2.092 | ≤ 3 | 0.6 | 0.6
| 4 | 150 |  |  | 147.9 | 147.9 | -2.1 | -2.1 | max U95 = ± 1 | 0.6 | 0.6
| 5 | 200 |  |  | 198.802 | 197.804 | -1.198 | -2.196 |  | 0.6 | 0.6
| 6 | 250 |  |  | 247.8626 | 247.896 | -2.1374 | -2.104 |  | 0.6 | 0.6
IV. | Keterangan
Ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95 % dengan faktor cakupan k = 2
Hasil pengujian kebocoran dan kalibrasi akurasi tekanan tertelusur ke Satuan SI melalui PT. KALIMAN
Hasil laju buang cepat tertelusur ke satuan SI melalui PT. KALIMAN
Bulb harap diganti
V. | Alat Ukur Yang Digunakan
Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042
Stopwatch, Merek : Casio, Model : HS - 80TW, SN : 611Q02R
VI. | Kesimpulan
Alat yang dikalibrasi dalam batas toleransi dan dinyatakan LAIK PAKAI, dimana hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 80% berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/V/0412/2020
VII. | Petugas Kalibrasi |  | :
Sholihatussa'diah
Menyetujui,
Kepala Instalasi Laboratorium
Pengujian dan Kalibrasi
Choirul Huda, S.Tr. Kes
NIP 198008062010121001
FIX | [10 empty] | Halaman 2 dari 2 halaman

## SERTIFIKAT
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 44 / 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
OA.042-18
Nama Alat : | Sphygmomanometer |  | Nomor Order : |  | E - 035.66 DL
Merek |  | : | COSMO Med
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 2
Nama Pemilik : |  |  | Identitas Pemilik :
Alamat Pemilik |  | : | Jalan ABC
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | VK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 2022-03-21
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-03-21
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Sholihatussa'diah
Lokasi Kalibrasi |  | : | ICU
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 21 March 2023
Metode Kerja |  | : | MK 042-18
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-12
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001
NOMOR ORDER | E - 035.66 DL
KUNCI KOP SERTIFIKAT | INPUT DATA KALIBRASI SPHYGMOMANOMETER
PENENTU KOP SERTIFIKAT | SERTIFIKAT KALIBRASI
BAHAN | SERTIFIKAT KALIBRASI
SERTIFIKAT PENGUJIAN
BAHAN RUANGAN & PENANGGUNG JAWAB | Kalibrasi
NAMA RUANGAN PADA INPUT DATA | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
MENAMBAH 1 TAHUN SEBELUMNYA | 2023-03-21
MERUBAH DARI ANGKA KE HURUF | 21 March 2023
HASIL KALIBRASI | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 21 March 2023
BAHAN GABUNGAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 21 March 2023
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 21 March 2023
BAHAN | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal
Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal
Note on D22: PC-PK: CONTOH

## SERTIFIKAT NA (hidden)
13
SERTIFIKAT KALIBRASI
Nomor : 44 / 11 / II - 21 / E - 035.66 DL | [5 empty] | Tanggal kalibrasi alat | Bulan | Tahun
|  |  | T.S - 042 - 18 / REV : 1 |  |  | 5 | Agustus | 2022
ISI DATA DISINI ^^
Nama Alat : | Sphygmomanometer |  | Nomor Order : |  | E - 035.66 DL
Merek |  | : | COSMO Med
Model / Tipe |  | : | -
Nomor Seri |  | : | -
Kapasitas |  | : |  |  | 0
Resolusi |  | : | 2
Nama Pemilik : | RSUD Datu Sanggul |  | Identitas Pemilik : |  | Negeri
Alamat Pemilik |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nama Ruang Kalibrasi |  | : | VK
Tanggal Penerimaan Alat |  | : | 44641
Tanggal Kalibrasi |  | : | 2022-03-21
Penanggungjawab Kalibrasi |  | : | Sholihatussa'diah |  |  | Kalibrasi
Lokasi Kalibrasi |  | : | ICU |  |  | Laboratorium Kalibrasi LPFK Banjarbaru
Hasil Kalibrasi |  | : | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Agustus 2023 |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk dikalibrasi ulang pada tanggal 5 Agustus 2023
Metode Kerja |  | : | MK 042-18 |  |  | Laik Pakai, disarankan untuk diuji ulang pada tanggal 5 Agustus2023
|  |  | Banjarbaru, | 2022-04-12
Kepala Loka Pengamanan
Fasilitas Kesehatan Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## SURAT KETERANGAN NA (hidden)
T.S - 042 - 18 / REV : 1
SURAT KETERANGAN
Nomor : 9 / M - 11 / II - 21 / E - 035.66 DL
Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah dilakukan pengujian / kalibrasi alat kesehatan oleh tim Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru,
Nama Pemilik Alat |  | : | RSUD Datu Sanggul
Alamat |  | : | Jalan Brigjend Hasan Basri
Nomor Order |  | : | E - 035.66 DL
Bahwa alat kesehatan tersebut dibawah ini :
No. | Nama Alat | Merk |  | Model | Serial Number | Tanggal Kalibrasi
1. | Sphygmomanometer | COSMO Med |  | - | - | 44641
Dinyatakan tidak aman untuk pelayanan dikarenakan pembacaan alat melebihi batas toleransi maksimal yang diijinkan (Hasil Terlampir).
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.
[5 empty] | Banjarbaru, | 2022-04-12
Kepala LPFK Banjarbaru
Yuni Irmawati, SKM., MA
NIP 197806222002122001

## DB SERTIFIKAT NA (hidden)
No | Nama Alat | Kode Alat | Kode MK | Bulan
1 | Suction Pump | T.S - 046 - 18 / REV : 1 | MK 046 - 18 | Januari
2 | Analitical Balance | GM.S - 004-18 / REV : 1 | MK 004 - 18 | Februari
3 | Anasthesi Ventilator | FV. S - 09 / REV : 0 | FV.MK - 09 | Maret
4 | Audiometer | OA.S - 007-18 / REV : 1 | MK 007 - 18 | April
5 | Autoclave | SH.S - 01 / REV : 0 | SH.MK - 01 | Mei
6 | Baby Incubator | SH.S - 02 / REV : 0 | SH.MK - 02 | Juni
7 | Patient Monitor | KL.S - 05 / REV : 0 | KL.MK - 05 | Juli
8 | Blood Bank | SH.S - 03 / REV : 0 | SH.MK - 03 | Agustus
9 | Blood Pressure Monitor | T.S 014-18 / REV : 1 | MK 014 - 18 | September
10 | Centrifuge | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | Oktober
11 | Centrifuge Refrigerator | WF.S - 016-18 / REV : 0 | MK 016 - 18 | November
12 | CPAP | FV.S 017-18 / REV : 0 | MK 017-18 | Desember
13 | CTG | OA.S - 015-18 / REV : 1 | MK 015 - 18
14 | Defibrillator | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
15 | Defibrillator Monitor | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
16 | Defibrillator with ECG | KL.S - 03 / REV : 0 | KL.MK - 03
17 | Dental Unit | GM.S - 03 / REV : 0 | GM.MK - 03
18 | Fetal Doppler | OA.S - 024 - 18 / REV : 1 | MK 024 - 18
19 | Electrocardiograph | KL.S - 020-18 / REV : 0 | MK 020 - 18
20 | EEG | KL.S - 021-18 / REV : 1 | MK 021 - 18
21 | Elektro Stimulator | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 11
22 | Electrosurgery Unit | KL.S - 06 / REV : 0 | KL.MK - 06
23 | Examination Lamp | OA.S - 04 / REV : 0 | OA.MK - 04
24 | Flowmeter | FV.S - 025-18 / REV : 0 | MK 025 - 18
25 | Hemodialisa | FV.S - 12 / REV : 0 | FV.MK - 12
26 | Head Lamp | OA.S - 011 / REV : 0 | OA.MK - 011
27 | Heart Rate Monitor
28 | Infant Warmer | SH.S - 04 / REV : 0 | SH.MK - 04
29 | Infusion Pump | FV.S - 027-18 / REV : 0 | MK 027-18
30 | Inkubator Laboratorium | SH.S - 028 - 18 / REV : 1 | MK 028 - 18
31 | Laboratorium Refrigerator | SH.S - 07 / REV : 0 | SH.MK - 07
32 | Rotator | WF.S - 040-18 / REV : 1 | MK 040-18
33 | Lampu Operasi (Ceiling Type) | OA.S - 029-18 / REV : 0 | MK 029 - 18
34 | Lampu Operasi (Mobile Type) | OA.S - 06 / REV : 0 | OA.MK - 06 (IEC 60601 - 2 41)
35 | Anesthesi Unit | FV.S - 07 / REV : 0 | FV.MK - 07
36 | Mikropipet Fixed | FV.S - 114-19 / REV : 0 | MK 114 - 2019
37 | Mikropipet Variable | FV.S - 13 / REV : 0 | FV.MK - 13
38 | Nebulizer | FV.S - 035-18 / REV : 0 | MK 035 - 18
39 | Oxygen Concentrator | FV.S - 037-18 / REV : 0 | MK 037 - 18
40 | Oven | SH.S - 036-18 /REV : 0 | MK 036 - 18
41 | Phototherapy | OA.S - 038-18 / REV : 0 | MK 038 - 18
42 | Pulse Oxymeter | OA.S - 041-18 / REV : 1 | MK 041-18
43 | Short Wave Diathermi
44 | Sphygmomanometer | T.S - 042 - 18 / REV : 1 | MK 042 - 18
45 | Spirometer | FV.S - 04 / REV : 0 | FV.MK - 04
46 | Sterilisator Basah | SH.LHU - 08 / REV.0 | SH.MK - 08
47 | Sterilisator Kering | SH.S - 044-18 / REV : 1 | MK 044 - 18
48 | Suction Thorax
49 | Syringe Pump | FV.S - 047-18 / REV : 0 | MK 047 - 18
50 | Thermometer Klinik | SH.S - 11 / REV : 0 | SH.MK - 11
51 | Timbangan Bayi | GM.S - 051-18 / REV : 0 | MK 051-18
52 | Traction Unit | GM.S - 07 / REV : 1 | GM.MK - 07
53 | Treadmill | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
54 | Treadmill with ECG | WF.S - 054-18 / REV : 1 | MK 054 - 18
55 | Ultrasound Therapy | KL.S - 11 / REV : 0 | KL.MK - 10
56 | USG | OA.S - 065 - 18 / REV : 0 | MK 065 - 18
57 | UV Lamp
58 | UV Sterilizer | OA.S - 067 - 18 / REV : 0 | MK 067 - 18
59 | Vacuum Extractor
60 | Vaporizer | FV.S - 08 / REV : 0 | FV.MK - 08 (ECRI 436 - 20010301)
61 | Ventilator | FV.S - 10 / REV : 0 | FV.MK - 10
62 | Wall Suction | T.S - 04 / REV : 0 | T.MK - 04 (ECRI 459 - 20010301)
63 | Water Bath | SH.S - 09 / REV : 0 | SK.MK - 09
64 | Mikropipet Multi Channel
65 | Parafin Bath
66 | Stirrer
67 | Medical Freezer
68 | Blood Warmer | SH.S - 081 - 2019 / REV :0 | MK 081 - 2019
71 | Defibrillator with ECG with SPO₂ | KL.S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
70 | Bedside Monitor with Defibrillator | KL. S - 14 / REV : 0 | KL.MK - 14
76 | HFNC | FV.S - 14 / REV : 0 | FV.MK - 14
78 | Timbangan Dewasa | GM.S - 141-2019 / REV : 0 | MK 141 - 19

## RESOLUSI STANDAR (hidden)
RESOLUSI | ALAT YANG DIGUNAKAN | P1 | P2 | P3
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505042 | 1 | 1 | 1 |  | 0.1
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3534043 | 2
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3506049 | 3
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-1H, SN : 3505041 | 4
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3787040 | 5
0.1 | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2H, SN : 3191005 | 6
0.5 |  | 7 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4813009
0.5 |  | 8 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4819018
0.5 |  | 9 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4600002
0.5 |  | 10 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821028
0.5 |  | 11 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831021
0.5 |  | 12 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 1831023
0.5 |  | 13 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414016
0.5 |  | 14 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4414018
0.5 |  | 15 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4821027
0.5 |  | 16 |  |  | Digital Pressure Meter, Merek : Fluke Biomedical, Model : DPM 4-2G, SN : 4611021
0.1 |  | 17 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Rigel, Model : UNI-SIM, SN : 05J-0804
0.1 |  | 18 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0536
0.1 |  | 19 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 44L-1084
0.1 |  | 20 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 06L-0610
0.1 |  | 21 |  |  | NIBP Simulator, Merek : Rigel Medical, Model : BP-SIM, SN : 12L-0534
0.1 |  | 22 |  |  | Handheld NIBP Simulator, Merek : ACCUPULSE PLUS, Model : AH-2, SN : HH12080309
0.1 |  | 23 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4422046
0.1 |  | 24 |  |  | Vital Signs Simulator, Merek : Fluke Biomedical, Model : PROSIM 4, SN : 4416070